## 技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 探测器系统 |
|  | 探测器排数：（所投产品应满足下列①-④任意一项）提供技术白皮书佐证，未提供、缺项或不满足要求视为无效响应。 ①若所投设备为单源设备则探测器排数≥256 排且机架扫描转速≤0.23s/圈； ②若所投设备为单源设备则探测器排数≥320 排（且 Z 轴每排均为等宽排列）且机架扫描转速≤0.25s/圈； ③双源探测器≥96 排×2 且机架扫描转速≤0.25s/圈； ④立体双层探测器≥128 排×2 且机架扫描转速≤0.27s/圈。 |
|  | 轴扫每圈图像采集数：≥384层 |
|  | 探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度：（所投产品应满足下列①-③任意一项） ①如提供单套探测器≥16cm； ②如提供双套探测器系统，则每套探测器≥5.76cm； ③如提供立体双层光谱探测器≥8cm。 |
|  | 每排探测器单元数：≥830 个 （如提供双源探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制） |
|  | 探测器单元总数(探测器排数x每排探测器单元数)：≥149760 个 |
|  | 探测器等宽排列且探测器Z轴每排像素尺寸（单套探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度/单套探测器排数）：≤0.625mm |
|  | X线球管及高压发生系统 |
|  | 球管阳极热容量：≥30MHU |
|  | 球管阳极最大散热率：≥1600kHU/min（非等效） |
|  | 球管液态金属轴承技术：提供 |
|  | 焦点个数：≥2 |
|  | 球管最小焦点：≤0.8mm² |
|  | 球管最大焦点：≤2.7mm² |
|  | - 单套高压发生器最大功率（非等效，提供最高功率版本）：（所投产品应满足下列①-④任意一项） - ①提供单套探测器≥256排且高压发生器最大功率（非等效）≥108kw； ②提供单套探测器≥320排（且 Z 轴每排均为等宽排列）且高压发生器最大功率（非等效）≥100kw； ③提供双源探测器≥96排×2且高压发生器最大功率（非等效）≥120kw； ④提供最新立体双层探测器≥128排×2且高压发生器最大功率（非等效）≥120kw。 |
|  | 最低输出管电流：≤20mA |
|  | 最高输出管电流（非等效）：≥833mA |
|  | 最小输出管电压：≤80kV |
|  | 最大输出管电压：≥140kV |
|  | 输出管电压档位：≥4档 |
|  | 球管单次螺旋扫描连续曝光时间：≥60S |
|  | 机架系统 |
|  | 机架孔径（外壳安装完成，正常扫描状态下的最大内孔径）：≥78cm |
|  | 焦点到等中心点距离：≥60cm （如提供双源探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制） |
|  | 焦点到探测器距离：≥109cm （如提供双源探测器系统或全新立体双层光谱探测器可不受此限制） |
|  | 机架物理（或数字）倾斜角度≥±20° |
|  | 机架冷却方式：风冷或水冷 |
|  | 机架控制面板数量≥2个 |
|  | 扫描床 |
|  | 最大可扫描范围：≥185cm |
|  | - 最大水平移动速度：（所投产品应满足下列①-③任意一项）： - ①如16厘米宽体探测器则≥30cm/s； - ②如双源探测器则≥45.8cm/s； - ③如最新立体双层探测器则≥60cm/s。 |
|  | 垂直升降可低至（距地面）：≤50cm |
|  | 垂直升降最高点（距地面）：≥92cm |
|  | 最大承重：≥210kg |
|  | 与CT一体化集成生理信号门控单元：提供 |
|  | 扫描和重建参数 |
|  | 轴位扫描单圈最大覆盖范围：≥8cm或双源≥5.76cm |
|  | 螺旋扫描最大螺距：≥1.53 |
|  | 螺旋扫描最小螺距：≤0.51 |
|  | 最薄扫描图像层厚：≤0.625mm |
|  | 最大扫描FOV：≥50cm |
|  | 能谱扫描最大FOV：≥35cm |
|  | 图像重建矩阵：≥512×512 |
|  | 主控制台系统 |
|  | 主控台内存：≥32GB |
|  | 主控台硬盘容量：≥1TB |
|  | 主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）：≥200,000幅 |
|  | 图像质量 |
|  | 空间分辨率MTF0%：≥16 LP/CM |
|  | 低对比度分辨率：≤5mm@0.3% |
|  | 配套服务器架构工作站，由服务器端软件和客户端软件构成（提供CT厂家工作站NMPA官网注册证信息截图，注册信息需体现服务器及客户端架构内容） |
|  | 提供≥2个客户端及配套设备硬件及软件 |
|  | 内存：≥32GB |
|  | 硬盘容量：≥1TB |
|  | DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询功能：提供 |
|  | 高级临床功能 |
|  | 多期增强扫描技术 |
|  | CTA血管造影技术 |
|  | CTU尿路造影技术 |
|  | 造影剂自动跟踪技术 |
|  | 小剂量团注跟踪测试技术 |
|  | 3D自动mA功能 |
|  | 儿童专用扫描协议 |
|  | 脑出血测量工具 |
|  | 冠脉成像分析 |
|  | 冠脉束自动提取 |
|  | 冠脉斑块分析软件 |
|  | 胸痛三联一站式成像 |
|  | 一站式心脑联扫 |
|  | 能谱成像技术 |
|  | 单能量级数：≥40-140keV |
|  | 能谱痛风尿酸成分分析 |
|  | 能谱结石成分分析 |
|  | 能谱去金属伪影功能 |
|  | 能谱虚拟平扫图像 |
|  | 全脑动态灌注成像：一次对比剂注射，可以完成头颈部血管、全脑 4D 血流成像、 全脑动态灌注成像 |
|  | 全脑4D血流成像 |
|  | 最大动态灌注扫描范围≥16cm |
|  | 体部灌注成像 |
|  | 肝脏多期相融合技术 |
|  | 高级肿瘤评估软件 |
|  | 高级血管分析软件 |
|  | 高级结肠分析软件 |
|  | 肺结节自动探查软件 |
|  | 具备金属伪影抑制技术 |
|  | 具备低剂量扫描技术 |
|  | 其他高级配置：各品牌需提供所有高级配置。 |
|  | 如提供≥256排且＜320排CT，请提供多通道能谱及后处理分析软件包，包括：能谱肺结节分析、能谱骨密度测量、能谱下肢静脉优化显像、能谱去金属伪影、能谱肝灌注分析、彩色能谱肺灌注、深度学习能谱重建技术等包括但不限于此类技术；提供无限制冠脉扫描技术、高级脑卒中分析软件包、高级肺结节分析软件、一站式胸痛中心解决方案、全息仿生及影像实体转化平台、全身肿瘤评估及灌注分析诊疗平台、全景慧眼隔室操作系统。 如提供≥96排×2双源CT，请提供达尔文平台，双 iPad，动态摇篮床以及神经、全脏器灌注及右心室分析软件，Pulmo3D 肺实质分析、光栅技Adaptive4DSpiralPlus、高级结肠分析、肋骨平铺、LiverAnalysis、BoneReading 骨全景，全息仿生成像技术，提供以下部位双能量技术：痛风、结石、心肌活性分析；双能量肺分析、脑出血分析、零噪声单能量技术； 双能量骨髓弥散成像、斑块分析等包括但不限于此类双能量技术。 如提供最新立体双层探测器≥128排×2CT，请提供 100kVp、120kVp 和 140kVp 光谱成像技术、iMR 迭代平台、人工智能深度学习光谱模型重建平台，提供肺结节分析、AI 冠脉无伪影成像平台、冠脉 MCR 技术、 100kVp心脏光谱应用，摇篮床技术，OMAR 去金属伪影软件包，多模态肿瘤追踪（MMTT）、实影渲染（PRVR）等，全身三同能谱成像技术、光谱云魔镜系统等。 如提供≥320排CT，提供天眼 AI 导航技术、骨结构评估功能、头颈部血管零剪影技术、心脏-血管多部位一站式分析功能、宽体能谱成像技术含能谱脑出血/造影剂外渗鉴别功能、肺结节分析功能、低 keV 下肝脏门静脉优化显像功能、低 keV 下肢动脉/下肢静脉优化显像功能、智能定位追踪功能、容积灌注成像、摇篮床技术、超真实物理渲染技术。 如为其他品牌，提供类似上述技术相关配置。 |
|  | - 第三方配置 |
|  | 高压注射器1台（三通道，蠕动泵动力，单向流动、无反流） |
|  | 辐射防护用品（防护服、铅帽、铅围脖、铅围裙）4套，铅衣架1套 |
|  | 定量CT（QCT）一套（含体膜） |
|  | 辐射剂量检测仪1台 |
|  | 恒温箱1个，加热和临时恒温保存造影剂用 |
|  | 6M显示屏4块及智能终端4套（附配套使用晨读系统1套） |
|  | 质控软件（涵盖DR CT图像、报告） |
|  | AI诊断模块（脑 心 胸 肿瘤 等4个） |
|  | 固定式台柱，包括充电装置、内置应急控制板、内含DSA接口能和GE、飞利浦、西门子、联影、佳能等厂家DSA及CT联动使用。 外科床面+全碳纤维床面 碳纤维头架+碳纤维底座+侧挡板+附件适配器 |
|  | 智能防辐射系统2套 |
|  | 质保期内免费升级全部软件及匹配的硬件设备，承担PACS接口费用。 |