## 采购需求

预算：111万元

| 序号 | 名称 | 数量 | 控制价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁场刺激仪（经颅磁治疗仪） | 1台 | 20 |
| 2 | 多导睡眠呼吸监测仪 | 1台 | 30 |
| 3 | e-CBTI治疗设备 | 1台 | 40 |
| 4 | 催眠床 | 1台 | 6 |
| 5 | 失眠治疗仪 | 1台 | 15 |

注：每台设备的报价不能超过此控制价格。

一、技术需求

1、磁场刺激仪（经颅磁治疗仪）

（一）技术参数要求

1.适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗，以及用于辅助治疗或改善失眠症状。

2.主机：

2.1冷却系统：液态内循环冷却系统，保证设备24小时持续工作。

2.2刺激线圈最大磁感应强度：≥6T

2.3磁感应强度稳定输出允差：±5%

2.4磁感应强度的最大变化率：≥80kT/s

2.5脉冲上升时间：60μs±10μs

2.6输出脉冲宽度：340μs±20μs

2.7电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达≥4000VAC。

3.安全预警：

3.1当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

3.2在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。

3.3可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。

4.刺激线圈：

4.1标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激；

4.2可扩展临床用线圈包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型；

4.3可扩展科研用线圈包括：凹面型、盔式深部型、红光功能型；

4.4具有电动吸液和电动排液功能。

5.软件功能：

5.1可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

5.2可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案，海量储存。

5.3实时线圈温度显示。

5.4可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。

5.5可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。

6.检测模式：

6.1.检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。

6.2检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

6.3具备自动计算神经传导时间功能。

6.4具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

6.4.1通道数：≥2通道

6.4.2采样率：≥100kHz

6.4.3最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25kHz。

7.刺激模式

7.1单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）等多种刺激模式自由调整。

7.2定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。

7.3内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

7.4能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。

7.5治疗方案提供详细图文描述，配合定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。

8.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

9.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

10.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。

11.操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。

12.数据接口：与医院HIS系统对接（费用由中标公司承担）

（二）配置清单

货物名称	     数量

磁刺激器主机	 1台（ 内存≥8G；硬盘≥256G SSD；显示器≥14寸；分辨率≥1920*1080）

冷却系统	     1套

刺激线圈	    圆形或八字形/共2副

MEP模块        1个

支架           1个

刺激定位帽    	10套

2、多导睡眠呼吸监测仪

（一）技术参数要求

1、硬件系统参数

1.1 通道数：≥50通道。

1.2 监测信号：脑电、心电、下颌肌电、眼电、腿动、体位、直流扩展信号、呼吸机压力滴定、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、脉率、脉搏波、胸腹呼吸运动、鼾声（压力式、麦克式）、PTT、配音频、视频、备用通道等。

1.3 整机便携式设计，主机、采集盒可佩戴于患者身上使用；内置无线传输设备，自带存储卡。无线实时监测和数据卡存储监测两种方式，患者可自由移动。

1.4 主机记录盒采用锂电池直流电源供电，可连续工作 24 小时以上，并可重复使用。

1.5 主机、采集盒采用模块化插拔设计，可选配额外心脑电拓展模块。

1.6 既可用于传统的睡眠监测室进行床旁监测，也可用于移动式监测，两种方式下通道数相同，可满足不同的临床需求。

1.7 支持有线与无线（蓝牙、SD 卡、WiFi）数据传输，无线WIFI 组件为选配件，内置高速 SD 存储卡和电脑硬盘同时记录，双重备份，并可实现信号中断恢复后继续记录，保证数据安全。

1.8共模抑制比：≥100dB,输入阻抗≥10MΩ,采样频率≥500HZ。

2、数据分析软件系统参数

2.1 图形化数据采集协议，方便用户更加形象与直观的观察与选择电极配置。

2.2 可依托智能 APP 通过蓝牙与Pad相连接实现信号的实时无线传输，实现了更加人性化的人机交互方式，可以避免受限于计算机、显示器等床旁设备。

2.3 连接导联时可床旁通过标配的终端实时数字阻抗显示，精确可靠，更直观反映用户电极连接状态。

2.4 智能 APP 具有人性化通道状态提醒功能，帮助临床更为高效的进行导联安装及检查。

2.5 用户可自定义选择智能 APP 需要显示波形信号，并可快速查看所有通道的实时波形，更加方便的获取病人的实时睡眠状况。

2.6 睡眠软件符合最新的 AASM 标准，可实现睡眠呼吸监测，常规多导睡眠监测、睡眠科研等多层次应用。

2.7 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案。

2.8 同时具备 AHI 和 RDI（包括 AHI、RERA 和气流受限等不确定呼吸事件）指标。

2.9 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）可自定义信号采样率并同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

2.10 可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。

2.11 软件可以标记睡眠各期纺锤波 Spindles，K 复合波，Delta 波，REM期的反相眼球运动等，医生可自由定义分析标准为医生进行睡眠分析提供帮助。

2.12 专业 PSG 多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT分析、呼吸气流分析、鼾声事件分析、氧减事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、心率变异分析等。

2.13 可自定义标记事件标签及颜色，便于临床观察及分析。

2.14 采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警。

2.15.1支持多种触发模式开始监测，包含：定时触发模式，血氧触发模式等，方便特殊人群应用。

2.15.2分析判图软件在数据回放手工判图时可一键滤除心电伪迹，眼电伪迹，保证分图的准确性，精准睡眠分期，使判图及报告省时高效：AI自动分析判图时准确率可达到80%以上。

2.15.3多导睡眠分析软件在数据回放时需具备模拟气流通道,以保证整夜采集数据在口鼻气流，热敏都掉了的情况下，呼吸事件亦可分析判图；省去重新佩戴监测时的医患关系处理，保证设备的利用率。

2.16 配套软件基于 Windows 平台，具备 EDF、PDF、Word，可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析，报告内容和软件分析功能或算法可根据临床需要自行定制。

3、电脑工作站（内存≥16G,硬盘≥1T，≥23 英寸显示器，windows10 以上操作系统）。

4、智能终端（Pad 内存≥64G，≥10 英寸视网膜显示屏，≥1200万像素摄像头)。

5、激光打印机(黑白激光打印机，支持有线和无线打印)。

6、可与医院 HIS 等信息系统连接（接口费包含在投标报价内），能够从 His 获取患者基本信息，工作站记录、报告能够回传给 His，并通过 His 工作站展示记录、报告结果。工作站随设备质保期免费维保，提供标准化接口文档，终身提供软件升级服务及技术支持。

（二）配置清单

货物名称	           数量

便携初筛睡眠监测仪   2台

电脑工作站            1台

智能终端              1台

黑白激光打印机        1台

注：电子设备须写明生产厂家和规格型号。

3、e-CBTI治疗设备

（一）技术参数要求

1、适用于短期或慢性失眠障碍者、焦虑和抑郁伴发的失眠、昼夜节律失调导致的失眠、入睡困难、睡眠维持困难、条件性觉醒、睡眠卫生知识匮乏患者的辅助诊断和治疗。

1、系统结构：

1.1系统由管理端和患者端组成；

1.2数据库具备百万数据承载量，全面记录每一位患者的治疗流程及数据。患者数据可以保存十年及以上，全面记录治疗流程及数据追溯；

1.3系统支持手动、自动两种方式数据备份，保障数据安全。移动治疗端具备数据交互功能；

2、管理端功能：

2.1 管理端软件系统至少包含：患者管理，模板管理，方案管理，病历管理，量表管理，系统管理，用药管理等。

2.2 患者管理：患者列表下可查看患者的所有信息，也可以为患者发放治疗方案、睡眠处方、温馨提示等），高效管理患者。

2.3 方案管理：系统基于经典的认知行为治疗理论，将认知学习与行为矫正训练高效结合，采用数字化认知学习+行为矫正的先进技术为失眠患者提供医院与家庭相结合的治疗模式，可快速发现失眠患者的核心歪曲信念与不良睡眠习惯，精准定位认知治疗与行为训练靶点，系统提供标准化+个性化相结合的失眠治疗方案；

2.4. 用药管理：医师可为患者添加用药记录，便于了解患者综合治疗情况；用药可根据输入名称模糊搜索，填写名称后可自动填入注意事项、禁忌证等内容。（提供系统截图）

2.5资源管理：

2.5.1 量表：专业心理测评量表≥85个，可根据医院要求上传新量表；

2.5.2 视频课程：系统内置睡眠卫生教育、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、放松技术、认知重构等多个分类的专业视频课程，视频数≥70个，且支持新建课程组，为每个课程指定播放顺序和显示时间；

2.5.3 系统支持系统管理员添加单个/批量导入/删除药物，药品信息会同步更新在移动端。科室可查看患者的服药细节及总体趋势；

2.6 账号管理：系统基于科室和角色创建账号，支持创建多个科室，多个角色。账号可分为管理员、超级管理员、普通账号等。可通过不同角色进行数据隔离，数据隔离包括全部、本科室及下属科室、本科室、本人相关，可按需选择数据隔离的形式，隔离后可防止信息的错乱及泄露；

2.7.1 报告管理：系统提供多种版本的测查报告，满足临床、科研等不同需求，可输出患者方案执行报告、监测手环数据报告、睡眠质量分析报告，CBTI终期疗程报告。医生可将患者所有的纸质报告/检查记录上传至患者个人档案，报告支持批量下载，医生可设置导出报告上的医院信息，同时报告支持医生选择是否加密处理。

2.7.2报告详情可根据节点预览或下载，包括测试目的、图片展示、重点提示、趋势图、测试时长等部分。（提供系统截图）

2.8 睡眠数据：患者填写睡眠数据支持图表趋势图对比，数据包括睡眠时长、清醒时长、日间小睡、睡眠处方、睡眠效率，服药等等，每一条数据都支持自由的配置显示，图表支持查看患者的原始记录和平均记录以及关键时间节点（全部、7天、42天）的数据对比，同时支持连接具备监测上离床数据功能的第三方体动记录仪，可以主观数据客观数据对比；

2.9 记录管理：开通方案记录管理、消息中心管理（方案通知时间设置，各种提醒设置）、患者记录管理（量表记录，运动记录，饮食记录，播放记录，服药记录，睡眠记录）。

2.10 专题管理：支持科室端给患者端配置各种专题，各种放松训练，科普视频，科普文章等，任意调用素材库。

3、患者端功能

3.1患者端可记录：记录睡眠、记录饮食、记录运动、记录服药、心情日记、烦恼时间、自动思维、信念工作表、幸福日记、ABC记录表、服药及副反应等模块；

3.2设备管理：支持绑定手环，手环监测数据与患者主观睡眠数据做对比；

3.3 睡眠档案：日报告、周报告、月报告，睡眠数据，睡眠效率，使患者一目了然。

（二）配置清单

货物名称	           数量

医生管理终端机       1台（内存≥16G；硬盘≥1T；windows10 以上操作系统 ）

医生管理端软件       1套

患者治疗终端一体机   2台（内存≥8G；硬盘≥256G；显示器≥23寸）

患者移动治疗终端     2台（显示器≥10英寸；内存≥8GB；≥128GB固态硬盘）

患者治疗端软件       4套

移动式升降台车       1台

黑白激光打印机       1台

手环                 4个

高品质耳机           4副

注：电子设备须写明生产厂家和规格型号。属于政府强制采购节能产品的必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件）。投标人自主开发的，须提供与投标人单位一致的软件著作权证书彩色扫描件，或提供计算机软件著作权人授权本项目合法使用证明材料扫描件。

4、催眠床

（一）技术参数要求

1.床平台尺寸：205*94*53cm（长*宽*高）±5%

2.产品净重：50KG±10KG

3.最大承载量：150KG

4.电源：220V（50HZ）±10%

5.输出功率：60W±10%

6.多功能音乐催眠床，可打开，可躺，靠背可任意调节角度，固定在某个角度上

7.内置≥6个体感音乐换能器。将音波中对人体有益的16～150Hz信号，通过换能器传递于患者身体，对肌肉及神经放松非常有效，音波床扶手上有触摸控制区，可以对音波进行调节，内置无线串口，可扩展软件控制。

体感振动音乐放松催眠功能：使人在聆听音乐的同时也能感受到音乐的声波振动，丰富对音乐的身心体验通过谐振激发生物的本来活性，可有助于快速诱导松弛，让身体与大脑同时感知音乐。体感振动的强弱随音乐的频率、声波的变化而变化，体感振动的基础值及音乐声音的的大小可以根据使用者自身的情况进行调节。

一体化触摸式按键控制面板：通过面板控制整个设备电源开启，催眠床角度调节（伸展与收缩），体感音乐模式（1.播放与暂停 2.上一曲 3.下一曲 4.振动增强 5.振动减弱 6音量增大 8音量减小 8.蓝牙模式 9.单曲循环）

9.材质：床的表面采用超纤皮材质。

10.播音系统：SD卡、蓝牙、3.5MM音频输入（可支持不同手机，平板系统及台式电脑使用）

11.床扶手侧带USB充电口，可实现设备实时充电

（二）配置清单

1.体感音乐催眠床1张

2.播放系统1套

5、失眠治疗仪

（一）技术参数要求

1.适用范围：适用于非器质性失眠症患者的辅助治疗

2.用户界面：治疗状态时实显示、同屏显示全部治疗参数

3 治疗模块：≥2 个通道治疗模块输出，独立控制，可同时开启 2 个通道治疗

4.治疗模式：≥3 个治疗模式，可根据失眠病情严重程度针对性选择治疗模式

5.治疗强度：1-32 档，档位可调，可根据患者耐受程度调节大小，无痛恒流输出

6治疗时间：1-60 分钟，时间可调，步长为 1 分钟，准确度误差不超过±10%

7辅助功能：治疗强度和治疗时间全程可调、治疗参数记忆功能

8.治疗结束报警：1 分钟为单位治疗倒记时，治疗结束自动报警停止，无需时时监护。

9.电刺激治疗波形:幅度被随机调制的指数衰减波

10.输出电流:交流电恒流输出，安全有效，保障不灼伤皮肤

11.电刺激脉冲频率:2ⅹ（1±30%）KHz

12电刺激脉冲宽度:75ⅹ（1±30%）μs

13.电极输出峰值电流:≤10mA

14.负载阻抗参数:2k≥负载阻抗≥500Ω

15负载阻抗参数:对频率、脉宽影响≤±20%

16.转运推车:万向轮灵活方便、转运把手，方便使用

注：属于政府强制采购节能产品的必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件），未提供者按无效标处理。

二、商务需求

（1）付款方式：最终验收合格后，甲方支付100%货款。

（2）售后服务：

1.磁场刺激仪（经颅磁治疗仪）

①设备使用年限≥10年

②设备质保年限≥5年

③提供院内≥5名医生院外七天内短期技能培训。

2.多导睡眠呼吸监测仪

①设备使用年限≥7年

②设备质保年限≥5年

③提供院内≥5名医生院外七天内短期技能培训。

3.e-CBTI治疗设备

①能对接医院信息系统，接口费包含在投标报价内

②设备使用年限≥3年

③软件质保年限≥10年

④提供院内≥5名医生院外七天内短期技能培训。

4.催眠床

①设备质保年限≥3年

5.失眠治疗仪

①设备使用年限≥8年

②设备质保年限≥5年

（3）供方投标时应注明维修站地址、联系方式、维修工作人员数量、姓名、联系方式，并提供厂家售后服务承诺书。

（4）设备保修期内每年免费定期保养检测1—2次并提供书面报告。确保接到用户维修请求后,在24小时内做出响应，确需工作人员现场指导或维修的按约定时间到位，48小时内到医院解决故障。

（5）产品送到医院指定地点，公司派专业工程师上门安装调试，免费提供操作培训及维修人员培训，直到对技术完全掌握为止。按照医院验收要求提供培训记录及培训考核记录、仪器保养要求及操作流程、操作、维修注意事项。评估本产品的风险等级，并提供周期性保养内容。

（6）设备提供商必须免费开放连接设备的相关端口和接口，无偿提供工程设置的密码，并且承担接入医院内部系统的费用。

（7）保修期内的年开机率≥96%，即不少于350天。

（8）提供最近半年内生产的全新产品。

注：技术参数和商务条款须全部响应，若不响应视为无效标。

- （若无特殊说明，本竞谈文件中所述及的“日”和“天”均指日历天数）