采购需求

## 一、采购需求一览表

| 名 内 容 | 称 | 吉安市妇幼保健院无线胎监一拖四等设备采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订后30天内 |
| 交货地点 |  | 吉安市妇幼保健院住院部10楼产科 |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙项目;报价包含设备、材料、装卸费、安装、调试费、检测验收费、场内二次搬运费、保管、维修备件、专用设施设备、管理费、利润、税金、技术资料及检测、验收费用、软件更新升级费用、质量保修期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。 |

## 二、采购需求

（一） 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护管理系统 | 套 | 2 | （含布网） |
| 2 | 无线胎儿监护仪 | 台 | 8 | 8台组成两套，每套含：两台单胎、一台双胎、一台母胎 |
| 3 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 最高限价30000元 |

- 技术需求

1.中央监护管理系统（2套）

1.1 监护功能：

（1）全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

（2）智能走纸技术，自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好地完成监护过程；

（3）胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

1.2 操作系统：

可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

1.3 存储功能：

（1）具有强大的数据库，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段诊断、打印；

（2）回放功能：支持自动播放CTG，可回放24小时CTG和母亲生命体征趋势；

（3）掉电保护功能：每分钟自动暂存；

（4）可显示胎儿/母亲参数、血气分析参数等；

1.4 报警功能：

（1）符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节

（2）SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双台信号重合报警

1.5 分析功能：

（1）配备专家分析功能，支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准。

（2）配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议。

（3）配置CTG分析功能。

（4）提供打印设置小工具，可以对打印模板中的部分内容进行个性化设置，包括报告布局，边距，字号、CTG曲线背景网格、胎心安全区域背景色及曲线颜色和粗细等，方便临床应用。

2 无线胎儿监护仪（8台）

2.1 一体化无线胎监，监护参数：胎心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.2 支持配置母参模块（针对母胎配置）；

2.3 ≥7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6 mW/cm2；

2.4 TOCO探头监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰；（投标文件须提供产品说明书原件扫描件加盖投标人公章）

2.5 支持升级三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)；

2.6 支持多胎监护波形的分离打印；

2.7 胎动：自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

2.8 支持无线充电，无线探头无充电触点；（投标文件须提供探头实物图片及产品说明书扫描件加盖投标人公章）

2.9 支持无线探头10min以上的断线续传；

2.10 支持波形储存时长≥2000小时；

2.11 ＞12英寸高清晰TFT触摸屏设计；

2.12 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪；

2.13 支持CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延迟减速等危机模式及时报警，提醒医生及时发现异常；

2.14 标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类；

2.15 内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法；

2.16 主机防护等级不低于IPX2，探头防护等级不低于IP68

2.17 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线；

2.18 选配功能：支持升级附件一键转床，从待产室进产房不需要拆除探头，有效降低医护人员工作量。

3 病人监护仪（1台）

3.1 外观设计

（1）主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

（2）≥10英寸彩色触摸屏。

（3）标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。

（4）安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

（5）主机使用寿命≥10年。

（6）整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。

（7）要求安装在救护车上。

3.2 技术参数

（1）标配5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。

（2）支持监测成人、小儿及新生儿的心电监测，针对不同患者，可以自由切换不同模式

（3）具备HRV心率变异性分析功能。

（4）具有多导同步分析功能。

（5）共模抑制能力＞106db。

（6）具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

（7）≥38种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。

（8）具有强大的心电抗干扰能力，直流偏置电压：±850mV；

（9）具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。

（10）具有QT/QTc测量功能。

（11）支持升级masimo/nellcor血氧。

（12）标配PI血氧灌注指数。

（13）NIBP测量范围：10 mmHg-290mmHg。

（14）具有24小时血压动态分析功能。

（15）具有辅助静脉穿刺功能。

3.3 软件功能

（1）支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

（2）支持监测参数报警限一键自动设置功能。

（3）支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病筛查。

（三） 商务条款

1.合同交货期限：自合同签订之日起30天内完成项目实施和项目验收。

2.付款方式：货物交付、安装调试并经验收合格后60个工作日内付至实际金额的100%，履约保证金待免费维修服务期满且无违约责任后，由乙方提交申请，甲方确定乙方在合同履行期间无违约行为，30日内一次性无息予以退还。

3.免费维修服务期：提供不少于3年的免费保修服务（若相关医疗器械监督管理规定或制造商标准保修政策中规定的保修期限长于本合同约定的，均以较长者执行。），免费维修服务期从验收合格之日起计算。

4.履行地点要求：江西省吉安市妇幼保健院住院部10楼产科。

5.验收

5.1 验收由采购人组织验收，也可以由采购人委托专家或第三方验收，所产生费用由中标人支付。

5.2 如中标人所供货物与招投标文件不符及货物生产日期距离交付日期超过 1 年，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失由中标人承担。验收时主要对到货货物的数量、外观、技术资料等进行检查，所供货物均需提供相应配置单方便采购人对货物依照招标文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予验收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件，验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定要求的，采购人有权在验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由中标人承担。

5.3 中标人在交货截止时间内交货，有关运输和保险的一切费用由中标人承担。

5.4 对于不合格的货物，中标人必须在10天内完成更换并重新对更新货物进行验收。质量故障报修响应时间：工作期间3小时内响应，非工作期间6小时内响应；故障修复时间不超过24小时，否则中标人应在接到故障报告后72小时内提供同等功能备用设备，并在备用设备交付使用后继续履行维修义务；未按时提供备用设备的，采购人可按本合同约定对中标人计罚并有权另行采购并向中标人追偿差价及损失。

5.5 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

5.6 中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

6. 本项目为交钥匙项目，中标价（签约合同价）包含设备、材料、装卸费、安装、调试费、检测验收费、场内二次搬运费、保管、维修备件、专用设施设备、管理费、利润、税金、技术资料及检测、验收费用、软件更新升级费用、免费维修服务期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。

7.中标人所投产品接入医院信息系统所产生相关费用由中标人支付。

8.中标人在履约服务期中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标人管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

9.中标人应加强相应管理，若因中标人管理不善或操作不当等原因造成重大事故和损失的，由中标人承担责任并负责善后处理；采购人不承担任何责任。

10.中标人所提供的产品必须为全新，应保证采购人在使用所供货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。在侵权争议期间，中标人应承担因争议导致的临时替代、升级或更换的所有费用。

11.招标文件中未明确或未作要求但又与完成本项目相关的货物工作内容或其他事宜均包含在完成本项目货物工作内容中，中标人须无条件完成相应的工作内容。采购人不再另行支付工作范围内的任何费用。

12.如采购人在项目的实施过程中对采购货物的需求发生变化，须按照政府采购相关法规规定执行。

※ 以上采购需求（含采购清单、技术需求、商务条款）不接受负偏离。