三、采购需求

（一）投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

（二）本项目核心产品为：半自动体外除颤器（AED）。

（三）所有产品的知识产权问题，由各投标人自行负责。

（四）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（五）主要技术参数及要求

★技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数或规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动体外除颤器（AED） | 1.物理规格/性能 1.1国产产品，AED设备整机重量≤3Kg（含电池和电极片）。 1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。 1.3 防尘防水级别：防尘防水级别≥IP55。 1.4工作温度范围至少满足0ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。 1.5工作湿度范围至少满足 5%—95%无冷凝。 | 99套 |
|  |  | 2.除颤性能要求 2.1 采用双相波除颤技术，适用于成人和小儿（含8岁以下儿童）两种除颤模式，具有一键切换功能，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 2.2输出能量：成人最大输出能量＞150J。儿童最大输出能量≥50J。 2.3从AED分析到放电准备就绪用时≤8秒。 2.4病人阻抗范围至少满足 25Ω—200Ω。 |  |
|  |  | 3.操作 3.1具备便携式把手。 3.2机器提供彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作。显示屏上具有电池电量显示。 |  |
|  |  | 4.数据传输和存储 4.1数据传输：主机设备支持常规存储设备进行急救数据（包括但不限于心电监护、病人阻抗、抢救录音等数据）导出，支持WiFi或4G/5G无线传输数据，数据能上传至管理平台，便于采购人查看。 4.2设备可存储不少于800份自检报告。 4.3 具备录音功能，可保存至少60min抢救现场录音。 4.4数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括但不限于急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等。 |  |
|  |  | 5.除颤电极片 5.1 类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，粘贴无效时有语音提示。 5.2电极片有效期≥24个月。 5.3提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 |  |
|  |  | 6.电池 6.1电池待机寿命≥5年。 6.2电池应为非充电电池，单块电池容量≥4200mAH。 |  |
|  |  | 7.设备自检 7.1设备具有用户自检和设备自检功能，设备自检平台和数据对采购人开放。 7.2支持每日、每周、每月设备自检和开机自检。 7.3自检完成后需显示设备状态标识。 |  |
|  |  | 8.其它 AED 主机设备使用寿命≥10年。 |  |
|  |  | 9、智能管理平台： 投标人须提供智能管理平台供采购人无偿使用，平台须具有以下功能： 9.1系统反馈功能： 支持对所投标的 AED 设备信息维护、性能状况实时监控等功能,包括 AED 设备信息维护、维护日志、自检数据显示、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈、耗材情况等功能。提供地图显示模式,能将上述信息在 AED 地图上显示状态。 9.2监控功能：支持对所安装的 AED 进行全方面监控包括（自检、定位、报警、预警、电子围栏）。 9.3 AED智能管理系统支持升级，保持系统始终处于最新状态。 9.4具有电极片、主机电池有效期自检功能和过期提示。 9.5支持采购人随时随地自行监管查看，根据采购人要求开放管理权限，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。 9.6 AED设备智能管理系统具备公安部门认证的信息系统安全等级保护证明。合同签订时须提供网络系统安全等级保护备案证明原件。未按要求提供或未在规定时间提供的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将此情形上报财政部门依法依规处理。 注：投标文件中须提供上述1-6点内容的承诺函，未提供作无效响应处理。 - 9.7根据采购人实际使用需求开放使用端口，能够且无偿与当地120平台和省级红十字会平台对接。 - 注：合同签订时须提供制造商出具的承诺函（承诺函内容须包含1-7项内容），未提供作虚假响应处理，取消其中标资格。 |  |
|  |  | 10、AED立柜： 10.1产品尺寸：≥1500×400×200mm。 10.2外观要求：柜体不带显示屏。柜体正面图标统一，有明显的AED标识，侧面有AED编号。上层存放AED，不上锁，不扫码开启，下层采用磁吸式开关，具有内扣式把手。柜体示意图需符合《江西省红十字会自动体外除颤器（AED）应知应会及工作手册》的具体要求。可根据采购人要求定制丝印图案、标识等。 10.3立柜材质：箱体材质防腐防锈防尘防晒防污染，不带锐角，采用折弯圆角。 10.4 AED可视窗材料：≥4.0mm 钢化玻璃。 10.5功能描述：开门声光报警,内置独立开关,内置照明、AED 存储格、急救包存储格、其它物资存储仓等。 |  |

★商务要求：

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 以采购人提供的具体安装地点为准。 |
| 2 | 交货期 | 在合同签订之日起 45个日历天内完成供货、安装调试。 |
| 3 | 履约保证金 | 中标人按中标金额的5%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，推荐供应商使用保函方式缴纳履约保证金），完成合同约定事项后履约保证金一次性无息退回。 |
| 4 | 付款方式 | 1.采购合同签订后支付合同总价的30%作为预付款（中标人先开具对应预付款金额的保函）； 2.设备供货完成且安装调试验收合格后，支付至合同总价的100%； 3.由采购人与中标人签订合同并统一支付货款（均无息），付款时中标人需提供等额增值税发票。 |
| 5 | 报价方式 | 以人民币报价，本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、调试、验收、税金、代理服务费等费用均包含在投标总价中。 |
| 6 | 货物交付安装要求 | 1.中标人所投设备必须为原厂原装，交货产品为生产日期6个月之内（以交货日期为准）、符合国家有关质量标准的货物（交付时附合格证或产品出厂检验合规性报告）。 2.到采购人要求的安装地点安装调试，直至运行正常，须确保安装质量符合相关标准和要求，直到通过验收。 3.因专利权、商标权或工业设计权或其他相关知识产权引起的纠纷，由中标人承担。 4.中标人交货时，须提供设备的产品合格证、使用说明书。 |
| 7 | 验收要求 | 1.设备运抵采购人指定地点后，由采购人和中标人组织相关人员共同对到货的设备进行检查，双方确认后开始安装。 2.交付验收标准：依据招标文件和投标文件内容进行验收。 3.中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件，并承担验收产生的相关所有费用。 4.在验收过程中发现与招标文件描述不相符、数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。 5.采购人（或其委托的相关专业人员、机构）对到达现场的设备进行验收，查验有关材料同时根据验收标准对设备的外观、质量、性能等进行检查记录并签收，并出具验收报告。验收小组应由 3 人以上单数组成，参与验收的成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。对不符合要求的设备，中标人必须在 5个工作日内及时更换，因此产生的一切经济损失及后果由中标人承担。 |
| 8 | 质量保证 | 质保期：整机5年（包含电池）。质保期内无偿更换失效的电池、电极片及其他消耗品。（投标供应商承诺优于的，按投标供应商承诺执行），自项目验收通过之日起计算，验收时出具原厂制造商的售后服务承诺函，加盖制造商公章。保修期内，可通过400或其他免费途径查询。 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务承诺内容包含但不限于以下内容： 1.提供售后服务团队名称、资质、人员配备情况、联系地址、电话及售后服务人员详细资料。 2.中标人提供配备30台全新同款品牌型号的 AED 模拟训练机，用于采购人在全市日常组织开展救护员培训或应急演练等。 3.提供每季度一次 AED 后台监测报告。接到维修通知或后台监测到机器故障后2小时内响应，48小时内到达现场维修；如不能及时修复的，应在3天内提供替代产品直至 AED 修复，保证 AED 能正常运行。 4.电池、电极片更换需更换同等、性能相同且为更换日期前三个月内生产的产品。 5.采购人将不定期现场或后台巡检，若发现存在设备不能正常运行现象，采购人将予以警告。中标单位维护不得力将按合同追究赔偿责任，并将违约行为上报至相关监管部门。 6.按照采购人要求的样式和材质，制作并设置 AED 设置点标志、导向指引标识、机柜封条、设备标号及管理人员铭牌，在AED或周边醒目合适位置设置 AED 操作流程图。 注:投标文件须提供包含1-6点内容的售后服务承诺书加盖投标供应商公章、法定代表人签字或盖章。未提供的或提供不符合要求则视为符合性不通过。 |

注：★为不允许偏离的实质性条款，投标人所投产品必须全部满足，否则作无效投标处理。