采购需求如下：具体采购需求详见招标文件

【一】采购标的（货物需求一览表）

鹰潭市中心血站设备采购清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 主要服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑采液控制器 | 8 | 台 | 血液采集 | 国产 |
| 2 | 射频热合封管机 | 8 | 台 | 血液制备 | 国产 |
| 3 | 大容量低温（冷冻）离心机 | 1 | 台 | 血液成分制备 | 进口/国产 |
| 4 | 便携式温控箱 | 2 | 台 | 血小板运输 | 国产 |
| 5 | 便携式温控箱 | 10 | 台 | 血液成分运输 | 国产 |
| 6 | 全自动血培养仪 | 1 | 台 | 血液产品细菌质控检测 | 国产 |
| 7 | 全自动血细胞分析仪 | 1 | 台 | 血液残余白细胞等质控检测 | 国产 |
| 8 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 血液生化项目检测 | 国产 |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 台 | 实验室物品消毒 | 国产 |
| 10 | 医用冷藏箱 | 6 | 台 | 检测试剂保存 | 国产 |
| 11 | 低温保存箱 | 3 | 台 | 血液标本保存 | 国产 |
| 12 | 医用离心机 | 1 | 台 | 血型鉴定 | 国产 |
| 13 | 标签打印机 | 1 | 台 | 血液标本打印 | 国产 |
| 14 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 血型鉴定 | 国产 |

【二】 技术需求

一.微电脑采液控制器：

参数指标∶

- 称重范围：0～1500g

2.采液量范围：0～1000ml

3.液体比重：≤1.05g/ml

4.分度值：≤1ml或1g

5.摇摆角度：13°±2°

6.摇摆频率：30±2次/分

7.电源：AC220V 50Hz / DC24V （交直流两用）

8.配备彩色液晶触摸屏，中文操作界面，同时显示预设采液量、当前采液量、采集时间、采集进度条、报警信息、电池电量等信息

9.支持触摸屏与实体按键双重控制方式

10.具备独立【计时】按键，计时精确，采液时间独立显示，清晰直观

11.可通过面板操作完成称量校正，操作简便快捷

12.托盘采用磁性连接，装卸便捷，易于清洁消毒

13.采液量达到预设值时，托盘自动停止摇摆并恢复水平状态，同时发出报警提示

14.采液过程中同步显示毫升（ml）与克（g）数值，直观明了

15.支持充电电池与交流电两种供能方式，并可实现无缝切换

16.配备外接可充电电池，单次充满电后可持续工作时间≥24小时；外接电池支持独立取下充电，无需携带整机

17.报警功能：≥3种，具备声、光、屏幕弹窗三重报警提示功能，报警音量可调节

18.采液预设量：预设档位≥7档，其中4个固定档位（100ml、200ml、300ml、400ml），3个用户自定义档位（设定范围0～1000ml）

19.计时报警功能：采血时间过长自动报警，与200ml、300ml、400ml采液预设量档位关联，超过规定时长触发报警

20.机身配有折叠式拉手，携带方便，适用于流动采血场景

21.配备便携箱，进一步提升携带便利性

二．射频热合封管机：

1.电源电压: AC220V  50Hz

2.额定功率：260W

3.工作频率：40.68 MHz

4.封口速度：≥24次/分钟

5.重量：≥5KG

6.外形尺寸：≥315×180×170 mm（长×宽×高）

7.热合对象：输血用软塑料管

8.热合管外径：Φ2～Φ7mm

9.采用射频功率晶体管，能够承受高功率的电信号；

10.热合控制形式：自动

11.压感式触发热合头；

12.冷却方式：采用风冷系统，通过导热铝制外壳、高密度散热片与静音风扇构建三重散热架构，实现高效导热与快速散热，确保封口过程温度稳定；

13.环境温度：5 ℃～35 ℃

14.相对湿度：≤80％

15.多重电压保护和滤波屏蔽设计，安全稳定；

16.多重电源保护装置，性能可靠，无需预热，操作便捷；

17.设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保高频工作下，辐射强度不超过 68dB，提供设备辐射曲线图；

18.宽电压设计：AC90-260V  47-63Hz

19.状态指示灯：绿色：待机状态，红色：热合状态；

20.热合宽度调节：具有自适应功能。对不同的管径自动调节输出功率和热合时间；

21.热合面无需剪刀，用手轻拉即可分离；

22.采用耐高温陶瓷包裹热合头，封口牢固不渗漏，无污染、不破坏液体质量；

23.防溅保护：安全有效的透明可伸缩防溅保护片；

24.热合头易清洁设计，隔热安全防护罩，无需借助专用工具即可方便拆卸清洗；

25.面框上印有刻度尺。

三、大容量低温（冷冻）离心机：

1.容量：每次离心至少能放置400ml四联袋16袋或200ml四联袋32袋；

2.驱动系统：大力矩无碳刷电机；

3.具有测速孔；

4.控制面板：高敏感液晶触摸屏幕；

5.转头识别系统：机器瞬时识别转子，无需手动选取转子型号，减少出错几率，保证操作人员的安全；

6.可记忆用户程序≥120个，带有密码保护功能，防止未授权人员使用；

7.最大转速：至少同时离心16袋400ml四联袋时，最大转速≥3900 rpm,转速精准度≤1rpm；

8.最大离心力：至少同时离心16袋400ml四联袋时，最大离心力≥5300×g；

9.离心温度控制范围至少包含：-20℃～40℃，≤1℃步进可调；

10. 加速选择：≥11级加速；减速选择：≥11级减速；

11.时间控制至少包含：1分钟～99小时；可以连续运行；

12.定时模式：启动计时；到速计时；定时启动模式选择；

13.对位不平衡容忍度≥50g；

14.微电脑控制系统，可实现远程监测及控制功能；

15.离心效果积分功能：可根据每次离心中加速时间的微小变化，自动对离心时间进行调整，保证每次离心不管样品量多少都能有良好的离心效果；

16.含中文在内的多语种选择，用户日志记录，用户权限锁，自动转头ID识别，屏幕直接显示不平衡信息，过温保护，出错信息提示；具有故障自诊断功能、安全门锁、不平衡停机功能；

17.外观尺寸（宽×深×高，mm）：宽≤850 mm、深≤910 mm、高≤1020 mm；

18.电源：380±10%，50HZ，三相；

19.功耗：≤5500VA。

20.含转子主机重量：≤495KG

21.台配置：主机1台、三联袋32袋200ML血液专用转头 1 套、离心套杯2套、排水盘1套。

四．便携式温控箱

1.温度范围:22±2℃

2.控温精度:±0.2℃

3.摆动频率:60转/min

4.层数：≥3层

5.摆动幅度:50mm

6.加热功率:80W

7.制冷功率:80W

8.电 源:交流220V、直流12V

9.外型尺寸:≥440×310×340（长×宽×高）㎜

10.体积小、轻便，可用于血小板的保存运输。

11.采用高精度温控系统和内循环风道，温度均匀。

12.采用进口恒速电机，连续运转无噪音。

13.箱体内的隔热材料，采用聚氨酯发泡，对外界冷、热源有较强的阻绝能力。

14.采用三种供电模式：220V交流电源、12V车载电源、内置蓄电池，既可在220V电源下使用又可在车载12V电源下工作。

15.内置电池可保证独立供电时长≥120分钟。

五.便携式温控箱：

40L(一个):

1、有效容积≥40升，内外壳选用食品级硬质塑料注塑而成；

2、箱体结实耐用，其牢固度≥V级，抗冲击，适用于高温，严寒等恶劣环境；

3、保温层为无氟聚氨酯一体发泡，密度≥43kg/m3，发泡均匀，导热系数低，平均壁厚为35mm以上，性能优良；

4、配有塑料提手及背带，可肩背、手提，易携带；

5、密封采用迷宫式设计，保温效果更佳；

6、采用先进的蓄冷技术达到长的控温时间；

7、适用于药品、食品等长时间的冷藏及冷冻；

8、为方便监控箱内的温度变化，箱体正面可装液晶显示温度计，精度达≤0.5℃。

9、带24小时智能温湿度记录仪及平台，智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统并且具有信息安全管理体系认证证书。（投标人须提供智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统的承诺函，否则作无效投标。）

10、智能温湿度记录仪（冷链监控系统)或关键部件（比如：电池）须具备有效3C认证证书，符合国家相关强制标准要求。（投标人须提供3C认证证书扫描件加盖投标人盖章，否则作无效投标。）

20L（三个）:

1、有效容积≥20升，内外壳选用食品级硬质塑料注塑而成；

2、箱体结实耐用，其牢固度≥V级，抗冲击，适用于高温，严寒等恶劣环境；

3、保温层为无氟聚氨酯一体发泡，密度≥43kg/m3，发泡均匀，导热系数低，平均壁厚为35mm以上，性能优良；

4、配有塑料提手及背带，可肩背、手提，易携带；

5、密封采用迷宫式设计，保温效果更佳；

6、采用先进的蓄冷技术达到长的控温时间；

7、适用于药品、食品等长时间的冷藏及冷冻；

8、为方便监控箱内的温度变化，箱体正面可装液晶显示温度计，精度≤0.5℃；

9、带24小时智能温湿度记录仪及平台，智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统并且具有信息安全管理体系认证证书。（投标人须提供智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统的承诺函，否则作无效投标。）

10、智能温湿度记录仪（冷链监控系统)或关键部件（比如：电池）须具备有效3C认证证书，符合国家相关强制标准要求。（投标人须提供3C认证证书扫描件加盖投标人盖章，否则作无效投标。）

15L（三个）:

1、有效容积≥15升，内外壳选用食品级硬质塑料注塑而成；

2、箱体结实耐用，其牢固度≥V级，抗冲击，适用于高温，严寒等恶劣环境；

3、保温层为无氟聚氨酯一体发泡，密度≥43kg/m3，发泡均匀，导热系数低，平均壁厚为35mm以上，性能优良；

4、配有塑料提手及背带，可肩背、手提，易携带；

5、密封采用迷宫式设计，保温效果更佳；

6、采用先进的蓄冷技术达到长的控温时间；

7、适用于药品、食品等长时间的冷藏及冷冻；

8、为方便监控箱内的温度变化，箱体正面可装液晶显示温度计，精度达≤0.5℃。

9、带24小时智能温湿度记录仪及平台，智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统并且具有信息安全管理体系认证证书。（投标人须提供智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统的承诺函，否则作无效投标。）

10、智能温湿度记录仪（冷链监控系统)或关键部件（比如：电池）须具备有效3C认证证书，符合国家相关强制标准要求。（投标人须提供3C认证证书扫描件加盖投标人盖章，否则作无效投标。）

12L（三个）:

1、有效容积≥12升，内外壳选用食品级硬质塑料注塑而成；

2、箱体结实耐用，其牢固度≥V级，抗冲击，适用于高温，严寒等恶劣环境；

3、保温层为无氟聚氨酯一体发泡，密度≥43kg/m3，发泡均匀，导热系数低，平均壁厚为35mm以上，性能优良；

4、配有塑料提手及背带，可肩背、手提，易携带；

5、密封采用迷宫式设计，保温效果更佳；

6、采用先进的蓄冷技术达到长的控温时间；

7、适用于药品、食品等长时间的冷藏及冷冻；

8、为方便监控箱内的温度变化，箱体正面可装液晶显示温度计，精度达≤0.5℃；

9、带24小时智能温湿度记录仪及平台，智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统并且具有信息安全管理体系认证证书。（投标人须提供智能温湿度记录仪（冷链监控系统)能对接血站原管理系统的承诺函，否则作无效投标。）

10、智能温湿度记录仪（冷链监控系统)或关键部件（比如：电池）须具备有效3C认证证书，符合国家相关强制标准要求。（投标人须提供3C认证证书扫描件加盖投标人盖章，否则作无效投标。）

六.全自动血培养仪：

1、检测原理：采用色原法检测技术，当培养瓶内有微生物生长，代谢过程中产生CO2 可经过半透膜渗透至瓶底，与感应器结合，指示剂产生颜色变化，经光电检测得知CO2变化情况，自动连续记忆并制成曲线图，通过计算机分析处理后，判断阴性或阳性结果。

2、检测容量：单模块标本位≥40个，最大可支持9台仪器联机扩充检测容量。

3、培养模式：翻盖式培养箱结构，布局紧凑，故障率低，恒温控制、摇摆震荡培养。

4、温控系统：配置独立温度检测和控制系统，用户可根据需求灵活设定培养温度，温度波动范围≤±1.5℃。

5、培养周期：每个培养瓶孔位设置独立检测器，支持每个孔位设定独立不同的培养周期。

6、取放瓶模式：支持盲置和盲取。盲置：扫码后，可在任意可用空位放入标本瓶；盲取：指定瓶位指示灯指示阳性/阴性瓶后，其它类型空位指示灯熄灭，同类型指示灯保持点亮，方便快速取出同类型的标本瓶。

7、检测频率：仪器24小时连续不间断实时监控，每10分钟自动对每份标本检测一次并记录，形成微生物生长曲线，对阴阳性结果自动判定，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。

8、匿名培养：支持匿名瓶上机培养，并可通过设置将匿名瓶转换为正式瓶。

9、延迟上机：支持延迟瓶放入及检测。

10、样本再培养：取出后的培养瓶，扫码后再次上机可以继续培养，之前检测数据不丢失；支持假阳培养瓶重新放入检测。

11、条形码：双条码管理系统，放瓶等操作简单方便，可随意或指定方式取瓶及置瓶；

12、自动检测：全自动化培养、检测、预警，无需手工校正；

13、远程控制：支持远程控制，支持接入实验室管理系统，如HIS、LIS系统；

14、结果报告：可导出带生长曲线的样本检测报告；

15、培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，防摔破，防污染；

16、培养瓶种类：成人需氧/厌氧中和抗生素瓶；儿童需氧中和抗生素瓶；L型需氧中和抗生素瓶；

17、中和抗生素瓶：采用特殊树脂吸附抗生素技术，保证中和抗生素效果的同时不影响革兰氏染色涂片结果；

18、标本采集：培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血；

19、软件系统：可视化程度高，可提供多种辅助信息，具有培养时间图形显示、统计分析等；

七.全自动血细胞分析仪：

1、操作系统及界面：全中文操作系统，外置≥10.4英寸彩色触摸屏操作界面。

2、白细胞检测原理：采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。

3、检测速度：全血血常规五分类速度≥70T/h，体液检测≥30T/h。

4、需血量：血常规检测最低需血量≤25ul，体液检测需样量≤70ul。

5、样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液。

6、检测项目（可报告参数）：≥35项血液报告参数，≥6项体液报告参数。

7、血小板计数：具备两种方法（阻抗法PLT-I和光学法PLT-O）进行血小板的定量计数，且PLT-O为报告参数、对应方法学均可提供相应校准品进行校准；血小板检测线最高检测线性要求可达到5000x103/μL。

8、网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

9、体液检测：具有体液检测功能，可对红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

10、正确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%。

11、血液质控品：具有原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

12、体液质控品：具有原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

13、校准品：具有原厂配套的，并通过国内注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

14、实时网络通讯系统：提供实时在线网络质控功能，并具备ISO17043等权威认证，通过室内质控实现实时的室间质评，确保实验室的结果质量达到国际质量水准。

15、外形尺寸：≤450mm*660mm*450mm，重量：≤53Kg，简单小巧的设计专为小标本量实验室量身定做。

八、全自动生化分析仪：

1.仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪

2.分析速度：生化恒速≥800T/H，选配ISE速度可达≥1200T/H

3.最大可同时分析项目：≥185个（生化179个，ISE3个，血清指数3项）

4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)

5.分析方法：终点法、固定时间法、动力学法

6.样本位：≥185个样本位

7.样本量：1.5μL～35uL， 0.1µl步进

8.试剂位：≥180个试剂位

9.试剂盘冷藏温度：2～8℃

10.试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进

11.反应杯位：≥160个,光径5mm

12.反应体积： ≥70µl～300uL

13.温控方式：固体直热（水浴、油浴及液气双项均不算固体直热术），无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；

14.比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗

15.光学系统：全息凹面光栅后分光系统

16.波长：340～850nm ,16个波长

17.吸光度线性范围：0～3.5 Abs

18.样品携带污染率：不大于0.05%

19.支持HbA1c全血测试功能

20.具有酶线性拓展功能

21.支持在线试剂装载

22.支持一个项目放置多套试剂

23.支持定时休眠和手动休眠

24.操作系统：全中文操作界面

九、立式压力蒸汽灭菌器：

1.容积：75L

2.材质：06Cr19Ni10不锈钢

3.设计压力：≥0.28Mpa

4.设计温度：≥150℃

5.使用寿命：≥8年

6.主体保温：≥10mm玻璃棉

7.腔壁加热：包覆式硅胶加热膜

8.门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

9.开关门方式：手动平移式密封门

10.安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

11.门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成

12.门罩：采用工程塑料高效隔热材料模具成型

13.控制阀门：直动式电磁阀3个，手动球阀1个

14.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

15.注水排水方式：自动注水、自动排水

16.储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，少量蒸汽溢出；水箱容积9L，一次加水可多次运行，自动进水，自动排水，汽水内循环使用，环境清洁干燥。

17.压力表：量程：0～0.4MPa  精度等级：1.6级

18.具有不锈钢防锈蚀装置，可减少氯离子对不锈钢锅体的腐蚀，延长设备的使用寿命。

19.控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度

20.界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；指示灯闪烁显示当前工作阶段；

21.一键启动，方便快捷；

22.流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气

23.报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警

24.安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流过压保护装置

25.程序名称：裸露器械、器械包、敷料、橡胶四种标准程序，自定义程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现灭菌-保温

十、医用冷藏箱：

医用冷藏箱1 （三台）：

1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2、样式：立式，双门。

3、有效容积≥1500L。

4、冷藏温度2～8℃，产品具有注册证（注册证上有所投产品的型号）

5、箱体材料：喷涂钢板。

6、内胆材料：喷涂钢板。

7、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

8、采用恩布拉科高效变频压缩机，动力强劲；高效蒸发/冷凝风机风量大，节能高效。

9.碳氢制冷剂，制冷效率高，节能环保。

10采用翅片式蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快

11、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置6个温度传感器，确保运行状态安全稳定。适用范围在2℃～8℃范围内，控温精度0.1℃，温度波动度≤3℃，显示温度偏差≤0.1℃;

12、标配≥2个LED屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。

13、强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。

14、搭载电源管理模块，节能效率大幅提升；电压控制精度高，电压和整机性能稳定；冗余热量少，杜绝过热安全隐患。

15、多种声光报警功能：具有断电、电池电量检测故障、电池电量低、环境温度传感器故障、温度传感器故障、环境温度高报警、高低温报警、门长时间打开报警、主控板通信故障等多种功能。开门持续 1 分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。

16、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。

17.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。

18、防凝露：电加热玻璃门，防凝露，便于观察。

19、箱体发泡层厚度≥50mm。

20、视窗玻璃电加热模式：自复位电加热模式。

21、箱体底部配四个脚轮，带有2个底脚锁定装置，便于移动和安放。

22、采用金属一体式把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力

23、箱体配备独立锁扣，可以选配外挂锁。

24、配置 LED 照明系统，视物更清晰。

25、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。

26、标配停机间歇自动化霜功能。

27、配置6层12个浸塑搁架(带标签卡)。

28、标配5V/1A电源接口。

29、标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时。

30、标配USB数据导出接口，可导出全部温度记录数据，导出PDF文件格式。

整机低噪音运行，噪音≤50db(A)。

31、带24小时智能温湿度记录仪及平台，智能温湿度记录仪（冷链监控系统) 具有信息安全管理体系认证证书。

医用冷藏箱2（三台）：

有效容积≥200升，立式，门体为单门，

微电脑控制，箱体自带数码显示箱内温度功能，显示精度0.1℃，设有密码保护防止随意调整，箱内温度波动范围在±2℃。

强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃以内（产品注册证上须有体现）。

多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警；

三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警

多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

采用国际名牌压缩机和风扇电机。

合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

安全门锁设计，防止随意开启。

宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

采用离线镀膜玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。

内设LED照明灯，存取物品一目了然。

多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。

产品具有医疗器械注册证（注册证上要有具体型号）

带24小时智能温湿度记录仪及平台，智能温湿度记录仪（冷链监控系统) 具有信息安全管理体系认证证书。

十一、低温保存箱：

1.产品有效容积≥500升，产品样式：卧式，门体：顶开门，门体数量≥双门，产品功率≤270瓦。

2.微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度-10℃~ -25℃以内可调。

3.高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

4.两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。

5.两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

6.多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

7.采用名牌压缩机，制冷迅速。

8.加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好。

9.无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。

10.合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强，能耗低。

11.具备速冻功能。

12.安全门锁设计，防止随意开启。

13.宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

14.高质量台阶式铝制内胆设计，箱内底部装有排水孔，方便清洁。

15.箱内可根据需要随意配置物品筐，方便使用。

16.产品具有医疗器械注册证（注册证上有所投产品型号）

17.带24小时智能温湿度记录仪及平台，智能温湿度记录仪（冷链监控系统) 具有信息安全管理体系认证证书。

十二．医用离心机：

1.金属机箱、电子门锁、不锈钢离心腔，安全可靠；

2.≥99个程序，可自主设定5段阶梯程序，用于梯度离心可显示每段程序的进度状态；

3.单片机控制, 人性化界面，4.3吋高清液晶屏显示，显示直观；

4.专用rpm/rcf数值转换按键，可快速设置转速和离心力数值，方便快捷；

5.专用程序快捷按键，全触摸参数设置，显示直观、操作简单；

6.直流无刷电机驱动，无碳粉污染、升速快、运行平稳、使用寿命长；

7.有瞬时离心功能,最快停机时间≤5秒，停机能自动开盖；

8.运行中能修改转速、时间等参数，可记忆最后一次运行参数；

9.采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳运行；

10.配备交叉配血、细胞洗涤、细胞涂片、血型卡、淋巴球洗涤多种转子可一机多用。

11.最高转速：≥5000r/min （转速偏差：±10rpm）

12.最大相对离心力：≥3550×g

13.最大容量：≥15ml×12 支

14.定时范围：1-99min59S

15.加速时间：1-9 档

16.减速时间：1-9 档 （9 档最快停机时间 5S）

17.整机噪音：≤45dB（A）

18.电源：AC220V   50HZ

19.输入功率：350W

20.外型尺寸：≥46×35×30cm

21.净重：≥25kg

十三.标签打印机：

1、打印方式：热转印和热敏；

2、打印速度：≤ 14英寸/秒；

3、分辨率：≥203dpl;

4、标签容量：≥1000张成品血标签

5、标签宽度：≥80mm;

6、标签类型：卷装血标签、防水血标签、后包装血标签；

7、标签厚度：0.064—0.25mm;

8、传感方式：透射、反射和连续三种方式；

9、碳带：轴心≤25.4mm ≥300M 长，涂层面朝内；

10、条码类型：采供血行业专用ISBT 128码；

11、常驻字体：支持Premium Asian和Andale字体；

12、图像格式：PCX、TIFF、BMP、PNG 格式；

13、内存：256MB RAM 512MB 闪存；

14、切刀：最薄纸张厚度≤5微米，使用寿命≥100万次

15、接口：串行接口RS232、USB和以太网10/100Base T;

16、操作语言：多语言可选

17、操作面板：彩色屏幕

18、与站内软件无缝兼容

19、与站内使用标签无缝兼容。（投标人承诺与站内使用标签无缝兼容的承诺函，否则作无效投标处理。）

十四.生物显微镜：

1．工作条件

1.1  配置符合有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．主要技术指标

2.1  生物显微镜

2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：≥120mm×≥132mm；行程为：≥76mm（X）×≥30mm（Y）

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

2.1.5  照明系统:内置投射光照明系统，≤0.5WLED光源，寿命≥20000小时

2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围≥48-75mm， 倾斜角度≥30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：≥10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3．基本配置：

3.1  生物显微镜主机                       1套

3.2  透射明场照明系统                     1套

3.3  平场消色差物镜4X—100X（4个）        1套

3.4  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

注：以上技术需求投标人必须完全满足，否则做无效投标处理。

【三】 商务条件

1、售后服务

（1）三个月内有质量问题可免费换新。质保期内免费提供所需原件及维修服务。保修期外的维修只收取配件成本费，质保期内更换或修复超过24小时的，从更换或修复之日起顺延质量保证期（以维修记录日期为准）。设备提供终身免费软件升级服务。

（2）要求有售后服务体系和备用货物，无论保修期内外，发生故障报修，在2小时内响应并作出相应安排，需要现场维修的在24小时内到达现场。48小时内解决不了，需提供备用货物或延迟相应维保时间。

（3）在质保期满后，如采购人要求中标人继续提供终身维修、维护服务，由此发生的费用由采购人承担。

（4）中标人免费提供技术人员的现场技术培训，内容须包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南。

2、付款方式：货物验收合格后付合同总款的100%。

3、质保期：为自货物通过最终验收起 3 年。（技术规范及要求内另有说明的除外）。

4、交货期：中标公示后2日内须签订合同，合同签订后  15  日内全部货物安装调试合格并交付使用。

5、交货地点：采购人指定

6、安装调试及货物验收

（1）中标人产品到达后，存放于采购人指定场所自行保管。

（2）产品安装后的验收：中标人将产品安装完毕后，采购人组织相关人员到现场根据国家相关标准进行现场验收，质量、性能达到技术要求的，给予验收。对产品进行验收并与采购人有关部门办理交接手续。如货物质量和技术条款不符合要求或有明显损坏，采购人不予验收。中标人应在10天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标供应商负担。

（3）自合同验收合格之日起 3 个日历日内，中标人将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

7、培训要求

（1）为保证设备交付后的正常运行使用，中标人应在各设备安装现场进行现场培训并负责对采购人的技术人员进行免费培训，培训时间和培训地点与采购人协商确定。

（2）培训要求：通过培训，系统管理操作工作人员对系统各功能模块能比较熟练地掌握并能完成独立操作。

（3）培训费用由中标供应商承担。

注：以上商务条件投标人必须完全满足，否则做无效投标处理。