第五章  采购需求
一、技术要求
（一）数字化X线摄影系统及配套附属工程（DR）（1台）
	序号
	参数

	1
	一、设备名称、用途及整体要求：

	1.1
	设备名称：数字化X线摄影系统（DR）

	1.2
	设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印机、存贮管理及打印胶片、完善的图像后处理功能。另附属设备机房专业设计及装修防护验收包含所有材料。（含幅射安全许可证）

	2
	二、主要配置和技术参数要求：

	2.1
	1、高压发生器装置：

	2.1.1
	高压发生器输出电功率：≥50KW

	2.1.2
	逆变频率：≥450KHZ

	2.1.3
	管电压可调范围：≥40-150KV

	2.1.4
	最大输出电流：≥630mA

	2.1.5
	最短曝光时间：≤1ms

	2.1.6
	最小时间电流积：≤0.1mAs

	2.1.7
	具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥1000种

	2.1.8
	高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数

	2.1.9
	配备硬件电离室，具备AEC功能

	2.2
	2、平板探测器：

	2.2.1
	材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）

	2.2.2
	结构：移动式平板探测器

	2.2.3
	总像素：平板≥900万

	2.2.4
	最小像素尺寸：≤140μm

	2.2.5
	有效数据位数：≥16bit

	2.2.6
	空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm

	2.2.7
	从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s

	2.2.8
	平板探测器重量≤4.2kg

	2.2.9
	平板探测器表面承重：≥200kg

	2.2.10
	获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证

	2.2.11
	平板防水防尘等级：≥IP54

	2.2.12
	平板坠落性能，在正常工作状态下自由坠落在硬性表面上仍能正常工作的高度：≥1m

	2.2.13
	成像时间:≤6s

	2.2.14
	最大电池容量的最大曝光时间：≥800 次或 ≥4 h

	2.2.15
	具备与主机同步开关机功能

	2.3
	3. X射线管：

	2.3.1
	双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

	2.3.2
	管套热容量：≥1250kHu

	2.3.3
	阳极热容量：≥230kHu

	2.3.4
	靶角：≤12°

	2.4
	4、X射线管支撑装置：

	2.4.1
	类型：落地式、非U臂或UC臂机架

	2.4.3
	球管沿水平轴旋转≥±180°

	2.4.4
	球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°

	2.4.5
	球管垂直移动范围≥1400mm

	2.4.6
	球管垂直移动到最低处≤450mm（球管中心距地）

	2.4.7
	机头具备感应把手，可一键解锁，并可控制球管旋转、立柱横向运动

	2.4.8
	具备状态显示灯带，可显示开机、静止、运动、待机等状态

	2.4.9
	配备射频遥控器

	2.5
	5、摄影床

	2.5.1
	固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定

	2.5.2
	床面纵向移动：≥910mm，横向移动：≥260mm

	2.5.3
	床面高度：≤650mm

	2.5.4
	承重：≥270kg

	2.5.5
	固定滤线栅栅密度≥40L/cm

	2.5.6
	固定滤线栅尺寸≥470×450mm

	2.5.7
	探测器托盘覆盖范围≥1000mm

	2.6
	6、立式平板探测器摄影架

	2.6.1
	平板探测器垂直移动范围≥1510mm

	2.6.2
	平板探测器垂直移动到最低处≤350mm（平板中心距地）

	2.6.3
	具备控制限束器点亮及运动缩窗功能

	2.7
	7、限束器

	2.7.1
	固有滤过(70kV):1.3 mmAl

	2.7.2
	可调式附加滤过：1.5/2.0 mmAl

	2.7.3
	最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm

	2.7.4
	最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm

	2.7.5
	光野指示灯：LED

	2.7.6
	光野指示灯：具备延时功能，延时时间≥30s

	2.7.7
	具备激光对中指示灯

	2.8
	8、图像采集工作站

	2.8.1
	控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件

	2.8.2
	一体化工作站，各功能非模块设计

	2.8.3
	具备学龄前，幼儿，婴儿，新生儿四种低剂量儿童专用摄影模式，减少对患儿的辐射剂量

	2.8.4
	一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全

	2.8.5
	操作系统：Windows，全中文操作界面

	2.8.6
	硬件配置：CPU≥2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″

	2.8.7
	配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。

	2.8.8
	具备患者信息登记、编辑功能

	2.8.9
	具备曝光参数调节功能

	2.8.10
	具备3D投照体位示意图

	2.8.11
	图像显示/查看/处理

	2.8.12
	图像支持任意角度旋转

	2.8.13
	胶片打印排版

	2.8.14
	图像删除原因统计功能等

	2.8.15
	数据备份定期提醒，自动清理

	2.8.16
	具备栅影抑制功能

	2.8.17
	具备虚拟滤线栅功能

	2.8.18
	为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能

	2.8.19
	具备远程PC端DICOM阅片功能

	2.8.20
	具备远程手机移动端DICOM阅片功能

	2.8.21
	具备辐射剂量面积积指示，并在图像上显示

	2.8.22
	具备常规模式、急诊模式、体检模式

	2.8.23
	软件支持3台以上打印机链接


3、DR室防护改造及装修工程（包含在DR设备中，无须单独报价）
3.1 施工依据:

严格遵循《医用X射线诊断放射防护要求》及相关建筑规范。

3.2 改造内容:

设计方案经业主同意后方可进行改造装修，装饰。
墙体防护：机房六面体(四面墙、顶、地)需进行硫酸钡涂抹或铅板铺设，确保铅当量≥4.0mmPb。

门窗防护：安装电动铅防护门(铅当量≥4.0mmPb)，观察窗采用铅玻璃(铅当量≥4.0mmPb)。

电气改造：铺设专用电源线(满足DR大功率需求)，配置稳压器及独立接地线。
环境设施：安装冷暖空调,铺设防静电、耐磨地板或地坪漆。

警示系统：门外安装工作指示灯。

全自动生化分析仪（1台）

1、检测速度：生化比色分析恒速≥400 测试/小时。

2、检测方法：要求具备终点法，两点终点法，两点速率法，免疫比浊法，电极法等。

3、定标方法：单点线性、两点线性、非线性多点定标，具有至少6种定标公式；

4、急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测。

5、待机功能：具有24小时连续开机，自动休眠和一键启动功能。

6、最大同时在线分析项目：≥80项。

7、光源：长寿命卤素灯，光源灯自动休眠。

8、分光方式：滤光片式后分光光学系统。

9、波长数量及范围：波长数量≥12个，波长范围要求340-800nm。

10、吸光度显示范围：-0.5～6.0。
11、杂散光：当测定波长为340nm时，吸光度≥5.0。

12、反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式。

13、进样方式：智能灵活，圆盘式进样。

14、样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。

15、样本量：2μL–35 μL，递增≤0.1μL。

16、样本位：≥80样本。

17、携带污染率：≤0.05%。

18、样本管：原始采血管或其他试管。

19、试剂量：10μL–300 μL，递增≤0.5μL。

20、试剂位：≥80个。

21、试剂冷藏：24小时独立冷藏系统，冷藏温度2℃～8℃。

22、条码功能：具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则。

23、试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥70项。

24、试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂测试功能。

25、耗水量：≤15L/h。
26、反应位及杯材质：≥90个透紫硬质材料反应杯。

27、最小反应体积：≤150μL。

28、清洗用水：采用恒温去离子水清洗。

29、搅拌系统：搅拌针≥2个，按项目设置搅拌速度，反转急停、智能防撞,温水清洗。

30、溯源性：制造商具有CNAS认可的实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证了结果准确。

31、仪器使用年限：≥10年。

（三）便携式彩色多普勒超声系统（1台）

1.产品名称：便携式彩色多普勒超声系统。

2.用途说明：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。

3.系统技术规格及概述：

3.1主机成像系统

显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30°；
显示器清洁可支持浸有清洁剂的软布直接擦拭；
主机支持同时激活探头接口数最大≥2个，相互通用；
二维灰阶成像部件；
频谱多谱勒显示及分析系统；
彩色多谱勒超声波诊断部件；
多谱勒能量图；
可选配四维成像；
回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析；
空间复合成像技术；
二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式；
可支持智能实时宽景成像，支持线阵探头及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示；
具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式；
超声图像显示区域一键放大全屏显示；
可选配自动工作流协议，包含血管、小器官、心脏、妇科等检查模式，可自定义检查切面，用于自动化检查 ；
整机重量≤8.5kg （不含电池）；
系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。

3.2二维灰阶成像单元

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹；
发射声束聚焦：发射≥8段；
最大显示深度:≥35cm；
TGC: ≥8段；
动态范围: ≥200，可视可调。
3.3彩色多普勒

多普勒频率≥2段可视可独立调节；
B/Color双幅实时显示；
彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）。
3.4频谱多普勒

包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）；
取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm；
支持二维和频谱多普勒同时偏转。
3.5四维成像（选配）

成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray、光影渲染；
支持四维图像光影渲染，光源位置可调；
四维斑点噪声抑制：≥4级可调；
容积断层成像，断层层数≥20；
可支持胎儿面部自动导航，基于容积数据，可以快速去除胎儿面部遮挡物，并自动优化胎儿面部图像。
3.6测量和分析

常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）；
外周血管专用测量及分析；
妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式； 

可选配产科自动测量，包括BPD/HC/FL/AC/OFD/HUM；
心脏功能专用测量及分析；
多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）；
可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

3.7图像传输与存储单元

图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描；
输出: 复合视频, S---视频，VGA；
支持数据无线传输；
4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备；
1TB内置硬盘。
（四）肺功能测定仪（1台）

1、测试模式：包含FVC(用力肺活量)、VC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）、支气管舒张试验。

2、检测原理：超声检测原理。

3、数据准确，重复性好，灵敏度可达0.015L/s,精度为±2.5%或±0.050L。

4、气流阻力：≤ 0.30kPa/(L/s)，频率响应：≤ 12% 或 ≤ 0.25 L/s（取较大值）。

5、可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），FVC测量中支持专业模式、动画模式，包含多种肺功能预计值参数。

6、检查结束后智能推荐可接受度高的测量曲线。依据ATS/ERS自动计算质控评级。

7、支持AI智能判读功能：基于临床经验和图形识别技术，辅助判断检测结果是否达到质控标准以及提示对肺功能结果的解读，助力基层医疗机构提升肺功能检查的质控水平。

8、具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)，并进行BTPS自动修正功能，配备3L容量定标、线性验证，并形成质控报告。

9、便携式设计，方便携带及床旁使用；仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领。

10、集成扫码读取功能，支持患者扫描二维码自主申请，方便临床操作，提高效率。
11、仪器自带打印功能，方便不同工作场景。
12、随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置。
注：1、以上技术要求供应商必须完全响应或正偏离，任意一项不满足投标无效。
2、液晶显示器为DR专用配套设备不属于政府强制采购节能产品，无需提供节能产品认证证书。
3、显示器为便携式彩色多普勒超声系统专用配套设备不属于政府强制采购节能产品，无需提供节能产品认证证书。
二、商务要求
1.付款方式：签订合同后5日内预付合同款30%；设备到现场安装、调试、验收合格后付至合同款95%；待质量保证期满后7日内一次性付清余款5%。
2.交货时间：合同签订后30日内完成全部合同内容并通过验收交付使用。

3.交货地点：采购人指定地点。（以签订的成交合同为准）
4.质量保证期：自项目验收合格之日起提供为期一年的质保服务。在质量保证期内免费实行“三包”服务，服务方式为免费上门维修、维护。
5.安装调试：设备的拆箱、安装调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。所有设备、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，成交供应商应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由成交供应商负担。
6.验收：初验：货物达到现场后，成交供应商和采购人共同打开包装验货；成交供应商应提供详细装箱单据；如货物质量和技术规格不符合要求或有明显损坏，采购人不予验收。 

最终验收：货物初验合格后，由成交供应商提出最终验收申请，经采购人同意后，采购人与成交供应商双方共同按招标文件和国家或行业相关标准进行最终验收。 

成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。
7.售后服务：成交供应商须免费为采购人指定人员提供培训直至操作熟练为准。

提供7×24小时售后服务热线；在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过3小时，在4小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，并在12小时内到达现场进行维修排除故障。

8.合同签订：成交供应商接到成交通知书后，20天内与采购人签订合同，采购文件、成交供应商的投标文件均作为合同订立的基础。成交供应商应将合同（一份纸质、一份PDF电子档）送采购代理机构作备案。

注：以上商务要求供应商必须完全响应或正偏离，任意一项不满足投标无效。
