1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗工作站 | 1套 | 组成：1.气管镜、胃镜、肠镜清洗台各1组（每组含：清洗槽、漂洗槽、消毒槽1、消毒槽2、终末漂洗槽、干燥台）；2.储镜柜1台；3.内镜转运车3台；4.全自动内镜清洗消毒机（双缸）；5.内镜洗消管理追溯系统 |
| 2 | 牙科综合治疗椅 | 2台 | 每台需要配水路消毒机、内置洁牙机、光固化机 |
| 3 | 血透机 | 5台 | 每台需配原装稳定型血压计 |
| 4 | 胎儿监护仪 | 3台 | 监护：胎心率、宫缩压力、胎动 |
| 5 | 新生儿辐射台 | 2台 | 配负压吸引器 |
| 6 | 输液泵台 | 5台 |  |
| 7 | 微量泵（双通道） | 6台 |  |
| 8 | 新生儿暖箱 | 1台 |  |
| 9 | 新生儿暖箱（带蓝光） | 2台 | 带蓝光功能 |
| 10 | 单导呼吸睡眠记录仪 | 1台 |  |

2、技术需求

（一）内镜清洗工作站技术要求

1、产品要求：

1.1生产许可：要求产品符合国家相关标准及生产许可，取得食品药品监督管理局产品登记二类医疗器械注册证。

2、产品参数：

| 配置名称 | 技术参数与特征 |
| --- | --- |
| 1、符合要求 | 符合《内镜清洗消毒技术规范(2016)年版》要求。 |
| 2、洗消流程 | 设备由多个功能槽以及配套管件组成。 |
| 3、电源要求 | 220V 10A 50HZ 输入功率（KW）≤1.9KW 噪音≤60dB |
| 4、清洗槽及台面 | 采用PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型，槽体内丝印容量刻度值，标识的分度值为1L。材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光滑，细菌附着率低，对人体无毒性。采用防泛水设计，清洗过程中溅到台面的液体全部会流入下水道。前端池边弧形设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑。 PMMA-ABS材料耐腐蚀测试，在1%NaOH溶液中浸泡≥168h无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡≥168h无可视变化。 PMMA-ABS材料甲醛释放为0。 PMMA-ABS材料甲苯、乙苯、苯等挥发性有机物未检出。 |
| 5、干燥台设计要求 | 采用PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型，四周带有防护边，有效防止内镜及相关附件等的意外滑落。 |
| 6、功能背板及灯箱 | 采用PMMA-ABS高分子复合材料一体吸塑成型，多功能自动灌流器操控部分安装在功能背板上，倾斜角度适宜。 |
| 7、台面支架及柜体 | 支架采用厚度1.5mm的304不锈钢材质，柜门为新型环保型E1食品级复合材料，真空覆膜一次性成型，防水、抗腐蚀耐酸碱、抗压能力强、耐高温、抗老化、无异味。 柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢材质，杜绝出现膨胀或生锈的情况，防水防潮、承重力强。 |
| 8、灌流器 | 采用触摸式液晶大屏中文显示操控面板，微电脑控制系统，一键启动，隐藏式设计，集成芯片设计，在洗消过程中严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染。具有洗消次数自动记录功能，可记录消毒、灭菌使用次数。具有脉动、注液、注气、吸引、计时功能，一键自动完成整个工作程序。采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液、消毒液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。注液流量≥1800mL/min，注液（气）接口内径≤5mm。 |
| 9、快速接头 | 快速接头采用PP材质制成，并支持单手操作。 |
| 10、方槽盖 | 整体成型，透明设计，盖与槽面结合紧密，把手与盖体为一体成型。 |
| 11、酶液自动配比系统 | 采用触摸式液晶大屏中文显示操控面板，微电脑控制系统，一键启动，采用电子计量，配比准确、酶水比例可调，自动完成配比程序。缺液自动报警加液提示，嵌入式设计。 |
| 12、水处理器 | 为确保内镜灌流与冲洗过程不发生交叉感染，采用“一次水”进行全程处理，设置两级高精度超微过滤，滤芯支持更换。 |
| 13、水气枪 | 采用手握式按压设计，主体由优质304不锈钢制成。 |
| 14、中心气体处理器 | 气压调节范围：0~0.75MPa，分离空气中的水分及其它杂质，为医用内窥镜清洗消毒设备提供干燥洁净的空气，设有注气压力调节器，为内镜腔道提供安全气压。 |
| 15、医用无油空气压缩机 | 选用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，最大供气压力≥0.8MPa ，供气量≥60L/min ，储气量≥22L，噪音≤58dB。 |
| 16、酒精灌流系统 | 采用全触摸液晶中文显示操作面板，微电脑控制系统，一键启动，具有脉动注酒精、注气、吸引、计时四个功能，一键自动完成整个工作程序；流量：3.0L/min。 |
| 17、节液消毒槽 | 1、消毒槽应配置计时装置、灌流装置、防护罩、水龙头和容量标识。 2、具有一键排放功能，方便使用，降低医护人员工作强度。 3、消毒槽采用环形结液岛槽体，凹凸有致，能节约消毒液。 4、消毒槽防护装置带脚踏升降功能，避免交叉污染，应不影响操作人员观察消毒物品的消毒过程，且防护罩尺寸应不小于消毒槽槽口尺寸。 |
| 18、进排水装置 | 采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口阀芯，旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.3-2017中PP-R管件要求。排水系统采用：优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。功能槽水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60目)。 |
| 19、内镜储存柜 | 1.储存数量：可同时垂直悬挂储存8条各品牌软式内镜。 2.正压洁净系统:室内恒温、除湿、开门正压，储存室实时保持正压状态,防止外面空气进入储存室内,确保洁净状态，可保持内镜的内外洁净度。 3.变频压差控制系统:变频系统保持柜内与柜外的压差稳定范围,变频系统根据压差来控制运转速度,让压差始终保持在10Pa～15Pa的稳定范围,并通过操作界面实时显示压差数值。 4.进气过滤:进入柜内的空气采用H13和H14两级高效过滤器过滤,对≥0.3um的颗粒灰尘及各种悬浮物进行高效过滤, 过滤效率≥99.995%,有效阻止空气中的微生物进入柜体。 5.柜内消毒:自动和定时两种消毒模式,采用高强度紫外线和等离子体模块两种消毒方式对过滤后的空气进行消毒,保证进入柜内空气的洁净,有效隔断储存内镜的二次污染。 6.储存柜正常工作时，柜体外表面5cm处紫外线泄漏量为0.0（μw/㎡）。 7.对清洗消毒合格后的内镜进行储存，储存96小时后，内镜腔体的菌落总数为1cfu/件，储存柜正常工作时, 柜内空气中的沉降菌为0cfu/皿。 8.洁净度：储存柜正常工作时，柜内空气达到洁净度7级标准，柜内空气中粒径 ≥0.5μm 的悬浮粒子（尘埃粒子）数均＜161pc/m3，≥5μm 的悬浮粒子（尘埃粒子）均为0pc/m3。 9.控制系统:彩色触摸屏和M4单片机控制系统,实时监控柜内温度、湿度、存放时间以及各种运行信息,并可通过USB接口导出数据。 10.除湿系统:通过PID模块对湿度进行控制,保证柜内湿度控制在设定值±5%的范围内。 11.温控系统:通过PID模块对温度进行控制,保证柜内温度精准±0.1℃。 12.干燥系统:对储存内镜管道内部进行真空吸引,实现储存内镜的管道快速洁净干燥，镜身通过洁净循环风恒温干燥。 13.智能监测:对真空吸引系统、消毒装置、温湿度控制系统和高效过滤系统进行监测,当检测到异常,设备报警提示,保证内镜储存环境的安全。 14.开门方式:前后门均为自动开关门结构,采用刷卡、脚触、触摸屏操作开关门。 15.追溯打印功能：具有打印内窥镜存取时间、消毒时间、温湿度、存取人信息、内窥镜信息。预留追溯接口可连接内镜追溯管理系统将人员、存储、设备等相关信息溯源。 16.读写卡注册功能：可读取和编辑人员、内镜信息（名称、品牌、编号等）。 17.消毒累计：具有紫外线灯管使用时长累计功能。 18.语音播报：具备语音播报功能。 19.定时消毒：可设置≥10组定时消毒。 20.智能取存：存取内镜时，自动旋转至存取位置。 |
| 20、内镜运转车 | 转运托盘材料由高分子复合材料（PMMA-ABS）独立开模制作，表面光滑、一次成型，配透明防污盖。 车身彩色喷涂，耐腐蚀、车行顺畅。 双层设计，在使用过程中可将清洁或污染的内镜分层放置，高效中转、避免交叉感染。 车轮采用静音万向刹车轮，避免运转中产生噪音及颠簸。 车身两侧具有防污盖挂取架。 车身采用模块化组成，任一组件可单独拆卸自由组合。 |
| 21、内镜洗消管理追溯系统 | 1、清洗消毒管理：对内镜的清洗流程进行界面的展示，可根据实际清洗情况对预设的每个步骤的时间及人员进行修改，可进行重新清洗，清洗异常登记等。 流程控制，每个步骤不能超出预设的范围，阳性清洗必须走阳性清洗流程 2、流程维护：对流程进行维护可管理，可对每个步骤设置最短时间，最长时间及默认时间。可对流程就性分类管理，可设置流程是否为阳性清洗流程。 3、用户管理：对科室内部人员进行管理，可对工作人员进行角色分配，停用，密码清空等操作 4、菜单管理：系统菜单的维护 5、权限管理：根据角色进行权限管理，可配置角色对应的菜单也可根据用户进行特殊权限的配置 6、追溯信息查询：查询一段时间内的病人信息，及病人对应的内镜信息和内镜的清洗信息。可根据内镜、清洗流程、病人姓名、病人住院号等进行筛选。 7、内镜维护：内镜的管理，可根据状态及制造商进行过滤，可查看内镜的使用次数维修次数及维修率等 8、使用登记：通过扫描病人二维码或输入病人住院号，获取病人信息，扫描内镜二维码将病人与内镜信息进行绑定，同时在信息绑定界面扫描医生、麻醉、护士工牌，或者输入工号实现人员追溯；对检查所使用的耗材同步进行登记，最终实现全过程全要素追溯目的。 9、消毒液检测查询：对消毒液的检测记录进行管理，包含消毒液名称，浓度，检测结果等信息。 10、发放管理：可以根据时间段筛选一段时间内的发放单进行查阅并进行数据管理，可跳转至发放页面进行语音提醒下的内镜发放 11、内镜发放：内镜发放页面由发放管理页面跳转，可进行刷卡的内镜发放。 12、内镜存储管理：对内镜的入库、出库等操作进行出入库管理，为内镜存储间的动态实时数据提供操作基础。该功能提供出入库编号、内镜名称、内镜编号、类型、出入库操作人员、操作时间等数据。 13、生物学监测记录：支持生物学监测记录的添加修改及检验结果的拍照上传 14、工作量统计：统计一段时间内的工作人员的工作量，清洗人员包含每个人每个清洗消毒步骤的工作量。 15、耗材管理：可以对耗材进行内镜室的库存管理及使用查询 16、设备维修记录：对设备维修记录的管理，具有维修登记，检修登记，维修记录打印等功能 17、通知发布：通知的发布及管理，可对发布过的信息进行撤销及修改 18、质控管理：记录科室内质控管理，对科室内各质控数据表单进行信息化管理 19、消毒液更换提醒：可根据不同消毒槽或者不同消毒液性质，系统自动提醒应检测浓度或更换消毒液 20、酶液更换提醒：依据国家内镜洗消规范，每条内镜清洗后，系统自动提醒酶液更换。 21、色彩管理：对内镜设备进行维修时间、预警等进行色彩管理，方便科室管理人员一目了然的掌握宏观一手数据。 22、事件记录：可以对系统中修改记录、操作动作、违规提醒记录等信息进行分类整理、自动生成记录 23、设备保养：对内镜室内的设备日常保养生成相关记录 24、室内温湿度监控记录本：对内镜室的温湿度形成相关记录，完善相关质控记录。 25、三方系统对接：与医院HIS、PACS等系统进行对接，获取病人信息和病人的检验结果 26、驾驶舱：提供内镜洗消周转数量、各状态内镜数据、病人数量、医生及护士工作量等信息的驾驶舱数据。 |
| 22、全自动内镜清洗消毒机（双缸） | 适合于各种品牌、型号内窥镜的清洗和消毒需求，可同时处理≥2条内镜。 1、设备工作条件：进水量：20L/min以上，0.2Mpa-0.5Mpa。电源：220V，50HZ。底部储液箱容量18L，洗槽容量最小8L。酶液储存箱容量：2.5L，酒精储存箱容量：2.5L。 2、具有全程故障报警功能、清洗酶液不足报警、酒精不足报警、内镜漏气报警、消毒液储液箱液位低报警、管道堵塞报警、管道脱落报警等常规工作状态检测，随时检测设备14项零部件工作使用情况。具有4种灯光颜色变化显示工作状态。 3、操作控制系统为触摸液晶彩色操控系统，便于操控，全屏触摸，中文显示，控制界面与参数设置界面分开，防止误操作。既可独立单缸显示，又可双缸同时显示，双缸可同时或独立工作。 4、消毒液槽中央凸起，有效节约水、消毒液、酶液的用量，PMMA-ABS复合材质整体吸塑成型，槽内液位高度可根据不同内镜在控制系统中设置为高中低三档。 5、具备清洗全过程持续测漏监控功能，可选择开启或关闭，数字式连续测漏，内镜微小漏气随时停止工作并排空液体后声光报警提示。 6、采用三通道清洗设计，在线监控，管道异常时报警提示，全过程灌流清洗保证管腔内部洗消彻底。旋转式喷淋装置及涡流冲洗功能，可以全方位对内镜外表面及槽盖进行冲洗，喷淋功能在各步骤可选择开启或关闭。 7、自身消毒功能：双缸可独立对槽体、槽盖、全管道及过滤装置等自身消毒。 8、设备自带多种工作模式（如洗消模式1、洗消模式2、晨消模式、终末消毒模式、自身消毒模式、标准洗消）满足临床不同洗消需求。 9、酶洗功能：根据酶液要求按比例自动添加，全过程恒温酶洗。 10、酒精干燥功能：自动进行酒精消毒并吹干。单次注入时间2S，单次注入量5-10ml，吹干时间1s-99min59s，可自行调整。 11、具有消毒液循环使用次数记录功能，配备专用的自动取液装置，可随时检测消毒液浓度，保证消毒效果。为保证消毒灭菌效果，也可使用一用一排、AB消毒液。 12、打印记录功能，能够长期追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗消毒的时间日期、过程、状态、操作人员等信息。预留有追溯接口可连接内镜追溯管理系统与医院HIS\PACS等系统对接。 13、红外感应式电动开关、面板控制开关两种开盖方式，避免手动开关盖时产生二次污染。槽盖为透明钢化玻璃材质，能观察清洗槽内内镜清洗全过程。 14、设备配备1μm和0.2μm水处理器各1只，保证洗消用水达到内镜清洗消毒规范的供水要求,菌落总数≤10CFU/100ml。排水具有增压功能，缩短排水时间。 15、冲洗、清洗、漂洗、终末漂洗工作冲洗次数可调，流动水清洗、漂洗，保证清洗过程更干净彻底。 16、洗消机工作中所用气体使用高效空气过滤洁净装置对≥0.2μm以上颗粒的滤除率为99.99%。 17、使用过氧乙酸、复合过氧乙酸消毒液、邻苯二甲醛、戊二醛、含氯消毒液的内镜洗消机进行内镜消毒模拟现场试验，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值为＞3.00。 18、使用过氧乙酸的内镜洗消机进行内镜消毒模拟现场试验，对铜绿假单胞菌杀灭对数值为＞5.00。 19、使用过氧乙酸、复合过氧乙酸消毒液的内镜洗消机进行内镜灭菌模拟现场实验，枯草杆菌黑色变种芽孢无菌生长。 20、使用过氧乙酸、复合过氧乙酸消毒液经过消毒及灭菌程序合格后消毒液残留量为0。 21、对洗消机进行模拟现场试验，在最短时间、最低浓度、最低温度下对铜绿假单胞菌杀灭对数值为≥5.00，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值为≥3.00。 |

（二）牙科综合治疗椅技术要求：

1.每台设备需要配内置水路消毒机、内置洁牙机、光固化机。

2.环境温度5℃-40℃。

3.供气压力范围0.6-0.80 Mpa, 流量>80L/min（气负压时，>130L/min）。

4.水源水压范围0.2-0.6 Mpa, 流量10L/min。

5.整体采用金属材质骨架，底座为U型钢板一体折弯结构,靠背后壳、头枕后壳采用铝合金一体压铸成型，上下平行盖采用加厚钢板一体折弯，内部焊接加强、电泳防锈，表面喷粉处理，确保长时间不会出现生锈。

6.采用按扣式固定，无需借助工具就可拆卸更换。

7.牙科椅具备靠背后仰，椅位下降靠背防压伤功能，运行过程中如遇障碍物自动上升后停止运行；靠背后倾范围：110～180°。

8.患者座垫、靠背、头枕采用人造合成纤维皮革，抗撕裂、抗菌活性，塑型缝制工艺。记忆海绵定型发泡工艺，回弹、抗震，能够紧密贴合患者身体，有效分散压力。

9.独立杆式四向脚控，方便医生无菌操控牙椅升降，俯仰升降，操控精准。

10.程控器主板8个电子控制开关，形成无触点电机控制系统，避免产生火花，提高控制系统运行的可靠性。

11.整机控制系统采用微处理器作为计算中心，整个程序运行流畅，频繁使用长期运行都能始终保持良好的性能。

12.牙科椅水气管均为优质医用抗菌专业产品，具有抗菌效果,口腔刺激试验、皮肤致敏试验、细胞毒性。

13.内置式地箱，无管线外露拖拽，地箱外壳全注塑，耐酒精腐蚀，耐黄变性，超长防氧化。

14.铝合金压铸一体成型底盘，器械盘面积，独立L型气锁把手配有3个竖式排列记忆位按键，134℃高温高压消毒硅胶垫。

15.手机管独立控制集成阀，德式纯铜阀（非膜片式），分别对两高一低手机进行单独控制，可有效避免手机工作时出现串水、串气现象。

16.三关节助手架臂系统可向外旋转出≥180°，以满足四手操作；采用微电开关控制，并配有不锈钢材质把手。

17.可拆卸不锈钢材质漱口水管、冲痰盂管，可134℃高温高压灭菌消毒。

18.强、弱吸手柄，无漏气声音。

19.插拔式设计强弱吸过滤器，易于拆卸及清洗，有效防止吸唾的堵塞；滤网采用高分子材料，耐强酸强碱腐蚀。

20. 1.5L净水瓶，可进行自来水与净水瓶之间的自由转换。

21.LED感应口腔灯，双色可调红外感应开关或者轻触开关控制调光，安全智能。三轴转动，随心调整灯头位置大范围可调光照度，满足不同术区场景从8,000Lux到>40,000Lux可调4000K,4400K,4800K,5700K(照明模式中的高色温状态),4档可调。

22.口腔灯与座椅同步控制系统，椅位调节时口腔灯会自动关闭，椅位调整结束时，口腔灯会自动打开并恢复到之前所调定的口腔灯亮度。

23.医生椅坐垫及靠背可灵活调整，可调节方位6个；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音滑轮。

（三）血透机技术要求：

（1）一般规格和要求 ：

1、可进行碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用多配方透析液；具有碳酸盐干粉/浓缩液支架，具备可连接中心供液系统接口。

2、≥10英寸彩色液晶显示屏、中文界面、可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、设备为水电上下分离设计，单独水路控制系统，增加安全性。

4、具备可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，且可单独使用或与超滤程序组合使用，实现个体化透析并保证病人安全。

5、具备可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，且可单独使用或与可调钠程序组合使用，实现个体化透析并保证病人安全。

6、采用双容量平衡腔控制的超滤系统，平衡腔容量≤50ml。

7、透析液度控制：35℃～39℃，可随时调整。

8、采用电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

9、具备自动水路密闭性测试，不超过30分钟测试一次。

10、具有细菌过滤器，确保透析液品质，且能监测滤器使用寿命并显示更换提示。

11、具备能使用多种不同透析液配方，具有超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。

12、具有B液吸管系统，配合超纯透析液过滤系统，有更好的使用灵活性，获得更好的透析效果。

13、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；热消毒时温度＞80℃；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过35分钟。

14、具备全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过，保证治疗安全。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

15、采用通用型血路管和透析器等耗材。

16、具有内置维修和故障诊断程序，方便维保。

17、肝素泵可设定停泵时间、显示累积量，并可大剂量追加给药。

18、具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能。

19、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。

20、配置全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。

21、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

22、具有数字化计算机信息网络接口，并开放网络。

23、设备使用寿命≥10年。

24、整机重量≤90kg，便于临床移动与定位。

（2）主要技术和性能规格要求 ：

1、血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。

2、血泵管路可调：根据需要至少达到采用6mm～8mm不同直径透析管路。

3、肝素泵流量：最大单剂注射量 0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次。

4、静脉压力监测范围：-60mmHg～+500mmHg 精确度±10mmHg；

5、动脉压力监测范围：-300mmHg～+280mmHg 精确度±10mmHg；

6、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度：±1%；超滤误差≤50ml/h。

7、跨膜压监测范围-60mmHg～+520mmHg。

8、空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1.3µL气泡无法通过， 并具备液面调整功能；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min 时，精度为漏血量＜0.45ml/min。

9、透析液流量范围：0-300-500-800ml/min。

10、电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

11、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟，紧急情况下保证患者安全下机回血。

（四）胎儿监护仪技术参数要求：

1.具备监测参数：胎心率、宫缩压、胎动监测。

2.超声工作频率应不大于1MHz。

3.超声波束声强：Iob<10mW/cm2

4.胎心率测量范围不小于30bpm～200bpm。

5.胎心率测量精度应≤±1bpm。

6.宫缩压力测量范围0-100单位。

7.不小于12英寸TFT液晶显示屏，触摸屏。

8.显示屏支持0-70°可调，可多角度观察。

9.内置150mm或152mm热敏打印机，并支持USB外置打印机。

10.支持≥48小时胎监波形回顾。

11.具备内置大容量锂电池，可持续工作4小时以上。

12.内置不少于四种专家评分系统可选。

13.具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。

14.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。

（五）新生儿辐射台技术参数要求：

1.适用范围：通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。

2.产品需配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，升降式机架，负压吸引器。

3.技术参数：

3.1具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

3.2设置温度与皮肤温度分屏显示；

3.3独立的超温保护系统；

3.4辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

3.5婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

3.6产品具有自检功能，多种故障报警提示；故障报警：断电、传感器、偏差、超温、系统等。

3.7前面板具有温度校正功能；

3.8具有肤温传感器脱落报警提示功能；

3.9具有数据储存功能；

3.10具有APGAR评分计时功能；

3.11具有RS-232接口。

3.12工作电源：AC220V/ 50Hz、输入功率：≤700VA

3.13肤温控温范围：32℃～37.5℃

3.14肤温显示范围：20℃～45℃

3.15控温精度：≤0.5℃

3.16皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

3.17床面温度均匀性：≤2℃

3.18辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

3.19婴儿床倾斜角度：无级可调

3.20APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

（六）输液泵需求技术参数：

- 多种输液模式：可选择mL/h模式、时量模式、滴速模式

- 单一故障容错率：输液泵在单一故障状态下可能传输的最大容量不大于2mL

- 内置可充电高密度医疗认证锂电池，25mL/h输注速度连续续航时间可达8小时以上

- 模块式多泵组合功能：可与注射泵、营养泵进行模块式任意组合，成为输液工作站，最多可组合12个模块

- 符合国家药品监督管理局发布的最新标准：GB 9706.1-2020，GB 9706.224-2021，YY 9706.108-2021，YY 9706.102-2021，GB 9706.224-2021

- 防护等级：IP33，具有防尘防水功能

- 电气安全分类为I类CF设备，安全等级为医疗设备里最高级别

- 电池不拆机可更换电池方便快捷

- 可与输注工作站连接进行集中监控和连接中央监护系统

- 显示屏亮度具有三档调节功能

- 报警功能：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、预设完成报警、开门报警、电池耗尽报警、交流掉电报警、累积量超限报警、电机故障报警、等待操作报警

- 阻塞报警时产生的丸剂量：运行在中速25mL/h时达到最小阻塞压力报警阈值和达到最大阻塞压力报警阈值产生的丸剂量不大于0.7mL

- 按最新国标要求具有高优先级报警声压和低优先级报警声压要求：在45dB（A）~85dB（A）声压范围

- 具有压力释放功能

- 具有输液器校准功能，适用不同品牌输液器

- 历史数据记录功能：设备工作时可记录输注的历史信息，并可通过无线导出查看

- 外观精美小巧轻便，外形尺寸（mm）：220×158×84（长×宽×高），节省空间

- 具备报警复位功能，可复位当前报警

- 运行中全程线性监控，具备过慢或过快高灵敏报警功能

- 输液预设功能：预设范围1mL-9999mL

- 具有KVO功能：KVO速度1mL/h-5mL/h

- 报警音量具有三档可调节，具有快输功能

- 运行中可实时显示的内容是：静音状态、电源状态、输液器品牌和校准值、运行状态、输注速度、预设量、运行时间、累积量、实时压力以及报警信息

- 性能：

1.输液速度与快注速度误差：平均流速误差±4%

2. 输液模式及速度范围

mL/h模式：1.0mL/h～1200mL/h，最小步进0.1mL/h

时量模式：1.0mL/h～1200mL/h，输注时间步进1min，输注总量步进1mL

滴速模式：1滴/min～400滴/min，最小步进1滴/min

3. 快注输液速度范围：100mL/h～1200mL/h，步进100mL/h

4. 累积量显示范围：0.0～9999.9mL

5. 阻塞报警阈值：三档可调，最大输液阻塞压力120kpa

（七）微量泵（双通道）技术需求参数：

1、可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。

2、具有恒速输注、限时、药物库三种输注模式。

3、可同时控制两个注射器，注射两种药物。

4、药物库功能包含：多巴胺、氨甲环酸、鱼精蛋白、爱司洛尔、去甲肾上腺素、甲氧胺、重酒石酸间羟氨、异丙肾上腺素、肾上腺素、尼卡地平、硝酸甘油。

5、KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

6、实时显示功能：注射速度，累积总量及各种报警状态可以实时显示。

7、内置右美托咪定药物方案。

8、快注功能具有手动和自动两种模式。

9、恒速输注功能具有七种速度单位可选：ml/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/h、ug/h。

10、报警功能独立显示，声音报警可关闭，灯光、字幕报警状态明确。

11、软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。

12、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

13、交直流电两用，方便病人转运。

14、具有纠错软件功能，防止药物浓度配置与注射速度设定不匹配的发生，保障临床用药安全。

二、性能参数

1、输注速度范围：

10ml注射器：0.1- 200ml/h

20ml注射器：0.1- 400ml/h

30ml注射器：0.1- 600ml/h

50ml注射器：0.1- 1200ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

10ml注射器：1ml-10ml

20ml注射器：1ml-20ml

30ml注射器：1ml-30ml

50ml注射器：1ml-60ml

3、容量时间设定范围：容量1ml-60ml，时间1-999分钟；容量步进范围：1ml。时间步进范围：1分钟。

4、快速输注范围：步进：100ml/h

10ml注射器：100-200ml/h

20ml注射器：100-400ml/h

30ml注射器：100-400ml/h

50ml注射器：100-600ml/h

5、输注速度的最大误差：输注速度的误差在±2%之间。

6、注射总量计量范围：0.0-9999.9ml。

7、压力报警阈值： 高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

8、报警类型：注射器脱落报警、等待操作报警、药物将尽报警、注射器推空/管道阻塞报警、速度超范围提示、浓度不符提示、外接电源掉电提示、备用电池欠压报警、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。

9、12v锂离子电池，可充电10h后，中速输注电池连续工作时间大于2h。

（八）新生儿暖箱技术参数需求：

1.技术要求：

1.1具有箱温控制模式；

1.2设置温度与箱内温度分屏显示；

1.3具有三重超温保护；

1.4具有自然风道加湿功能；

1.5具有婴儿床倾斜角度无级可调功能；

1.6具有产品自检功能，多种故障报警提示；

1.7配置蜗壳风道及交、直流离心式电机产生增压，整体铝水槽；

1.8具有前面板可修正温度功能；

1.9具有婴儿舱关门时自动锁定功能；

1.10具有温度数据储存功能；

1.11具有RS-232 接口；

1.12具有氧气输入接口。

2.配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪）、输液架及托盘、机脚。

3.主要技术参数：

3.1控温方式：箱温控制

3.2控温范围：25℃~37℃

3.3箱温显示温度范围：20~45℃

3.4升温时间：≤30min

3.5培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

3.6平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃

3.7温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

3.8温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

3.9婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

3.10婴儿舱内噪声：≤45dB（A）

3.11故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

（九）新生儿暖箱（带蓝光款）技术参数需求：

1.婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。

2.配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

3.具有箱温和肤温两种温度控制模式；

4.具有湿度显示功能和湿度控制功能；

5.设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

6.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

8.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

9.前面板具有温度校正功能；

10.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

11.具有数据储存功能；

12.具有正门独立锁定装置；

13.具有RS-232接口；

14.故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、系统等

15.采用低噪音的无刷直流电机。

16.箱温控制范围：25～37℃

17.皮肤温度控制范围：34～37℃

18.箱温和肤温显示温度范围：20～45℃

19.升温时间：≤30min

20.培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

21.平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

22.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

23.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

24.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

25.婴儿床倾斜角度:无级可调

26.婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

27.湿度显示范围: 0%RH～99%RH

28.湿度控制范围: 20%RH～90%RH

29.湿度控制精度：±10%RH

30.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

31.上黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

32.下黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

（十）单导呼吸睡眠记录仪技术参数需求：

1.设备监测参数，血氧饱和度(SPO2)、脉搏(PR)、脉搏波形、鼻气流(压力式)、鼾声(压力式)、胸式运动(3D)-1、腹式运动(3D)-2、5体位(BP)、体动(BM)、MIC鼾声、语音记录、时间日期、记录时长、剩余存储空间、电池电量、双指示灯、无线拓展通道等。内置≥16G TF存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间。

2.内置≥4000mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。

3.≥3.0寸TFT彩色显示屏，显示心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。

4.3D陀螺仪技术采集胸腹运动情况，能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数。

5.主机一体化设计，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、呼吸等所有数据采集传感器直接与主机连接。

6.可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。

7.无线数据遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。

8.MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，分析软件具备MIC鼾声语音回放功能。

9.语音记录功能（采样率10KHz），软件端具备同步鼾声录音回放功能。

10.AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能，自动分析过后的数据依然可以手动修改。

11.报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。

12.采样精度：24bit。

13.最高采样频率：10KHz。

14.血氧饱和度采样频率：25Hz。