（一）用    途：用于临床肺功能的检测，评估及科研
（二）主要技术性能指标及要求、配置

功能要求：

1、通气功能和慢肺活量检查

2、流速容量环和时间肺活量检查

3、每分钟最大通气量检查

4、标准一口气法弥散/残气测试
5、药物舒张试验

6、药物激发试验

7、脉冲振荡气道阻力测试（IOS）

8、呼吸肌力测试

9、体描法气道阻力测试

10、肺功能信息化管理系统软件

（三）设备性能要求：

1、传感器气道阻力≤0.15Kpa/L/s  
*2、流速范围：流速范围：0-±18L/ s

3、容积测定方法：数字积分法。 
4、测量误差：≤3% 
5、流速精度：≥0.01L/s 
6、容量测定范围：0-±18L

7、容量分辨率；≥0.001L 
#8、死腔容积≤0.05L（注：需提供加盖制造商公章的彩页或产品说明书佐证） 
#9、CO气体分析器：测量范围0–0.33%，测量精度±0.003%（注：需提供第三方检测报告或加盖制造商公章的产品说明书佐证） 
*10、He气体分析器：测量范围0–20%，测量精度±1%或甲烷（CH4）测量：测量范围在0-0.33%内，浓度精准度为±0.01%，分辨率：0.0005%
11、雾化气体流量：8L/min±1.5L/min，雾化量：240mg/min，误差±20%

#12、口压传感器：测量范围：±20kPa ,测量精度：±1%（注：需提供第三方检测报告或加盖制造商公章的产品说明书佐证） 
#13、体描箱测试空气容积:≤750升（注：需提供加盖制造商公章的彩页或产品说明书佐证） 

14、其他性能要求

a)系统可自动定标，无需操作员每天手动定标；

b)传感器能有效避免交叉感染，无需频繁清洗或消毒，能提供6个传感器，费用由中标人承担；
c)内置环境参数测量模块进行 BTPS 或STPD校正；
#d)测试参数符合欧洲呼吸协会（ERS）标准或美国胸科协会（ATS）标准。（注：提供加盖制造商公章的产品说明书佐证）

#e）、组合式肺功能专业检测系统不能指定使用专机细菌过滤器或口嘴，可兼容不同品牌细菌过滤器或口嘴.(注：需提供加盖投标人公章的承诺函佐证)。
15、测量参数

VT 潮气量； BF 呼吸频率；VC MAX最大肺活量； FVC 用力肺活量；FEV1 一秒量；FEV2二秒量；FEV3三秒量；FEV1/VC一秒率；FEV1*30；FEV1%F；FEV3%F；FEV3%VC；MV通气量；MEF25/50/75； MMEF；IC 深吸气量；ERV补呼气量； IRV补吸气量；PIF吸气峰值流速；PEF呼气峰值流速； VC IN吸气肺活量； VC EX呼气肺活量； MVV最大通气量；弥散总量DLCOsb, 肺总量TLC，功能残气量FRC，残气量RV，残总比RV/TLC，功能残总比FRC/TLC；Zrs，R5,R20,X5,Fres等测量参数；MIP，MEP，MRPD，MRR；呼吸阻抗检查界面可显示频谱分析图、潮气呼吸容积阻抗图、阻抗容积图、结构参数图；
（四）肺功能信息化系统

1、搭建肺功能数据平台，实现肺功能仪、FENO接入HIS实现数据采集与信息互通；具备登记、智能辅助判读、智能质控、工作量统计等功能。

2、建立肺功能图形数据库，将肺功能中的通气、弥散、残气、振荡体描等检查中的肺功能图形存储。

*3、建立肺功能参数数据库，将既往所有检查患者的原始数据按病种，分型，严重程度进行分类存储。
*4、报告重构:将不同品牌的肺功能报告按照统一格式来进行整合，建立统一的预计值标准，将不支持LLN和Z-Score的肺功能设备所出的报告进行重新设计。

5、报告分级审核。
6、软件分析功能
a)具有多种国际通用的预计值，也支持自定义设置预计值。
b)测试期间实时数据显示

c)具有最新的LLN和Z-Score数据分析功能
d)肺功能测试系统可自行编辑报告，可选多种预设报告格式，包含数字、图形以及激发试验前后对比，报告可显示或打印。
e)中文Windows操作系统，专业的图形化肺功能测试软件且为最新版本软件，终身提供肺功能软件升级。
f)系统具备测试参数统计分析功能，并有直观的图表显示，可以自行编辑修改的中文报告。
g)肺功能测试系统具备多种预计值：具备中国人的预计值参考。
（五）计算机要求 1套

1、CPU≥16核 24线程 5.4GHz；内存≥32G；双硬盘 SSD≥1000G；≥27寸液晶显示器 彩色激光打印机,Windows11中文操作系统。

2、气路控制：计算机自动控制

