一、 货物需求表及采购需求
一、货物需求表
	[image: image1.png]


名
内
容
	称
	宜黄县第一人民医院新院区ICU、麻醉科医疗设备(第五次） 

	数量
	1批

	交货期
	合同签订后6个月内完成供货并安装调试完成。

	交货地点
	业主指定地点

	安装地点
	业主指定地点

	备注
	


二、采购需求
1、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	
	
	
	

	1
	便携式彩超
	1
	台

	2
	便携式彩超
	1
	台

	3
	麻醉机
	1
	台

	4
	麻醉机
	5
	台

	5
	乳腺彩超
	1
	台

	6
	会议平板一体机
	1
	台

	7
	胃肠镜（含十二指肠）
	1
	台

	8
	中央监护系统
	1
	台

	9
	多参数监护仪
	10
	台

	10
	多参数监护仪
	13
	台

	11
	多参数监护仪
	1
	台

	12
	多参数监护仪
	5
	台

	13
	手术用显微镜（眼科）
	1
	台

	14
	手术用显微镜（骨科）
	1
	台

	15
	前列腺电切内窥镜
	1
	台

	16
	俯卧位体位垫
	8
	条

	17
	侧卧位体位垫
	8
	条

	18
	常用体位垫
	30
	条

	19
	医用恒温箱
	1
	台

	20
	气压止血仪
	2
	台

	21
	电动病床（可翻身）
	5
	辆

	22
	电动病床
	18
	辆

	23
	3D 腹腔镜
	1
	台

	24
	胃肠镜
	1
	台

	25
	空气波治疗仪
	2
	台

	26
	亚低温治疗仪
	4
	件

	27
	医用升温毯（含输血输液加温仪）
	3
	台

	28
	可视喉镜
	2
	台

	29
	可视喉镜
	1
	台

	30
	可视喉镜
	3
	台

	31
	血气分析仪
	2
	台

	32
	心电图机 18
	3
	台

	33
	心电图机 12
	11
	台

	34
	手术拖鞋消毒柜
	1
	辆

	35
	注射泵（单泵）
	4
	台

	36
	注射泵（双泵）
	16
	台

	37
	输液泵（单泵）
	18
	辆

	38
	输液泵（双泵）
	5
	辆

	39
	输液信息采集系统
	4
	个

	40
	肠内营养泵
	15
	扇

	41
	PICCO 监测仪
	1
	辆

	42
	4K 白光腹腔镜
	1
	台

	43
	宫腔镜
	1
	台

	44
	麻醉中央监护站
	1
	台

	45
	高频手术设备
	1
	台

	46
	靶控输注泵
	2
	台

	47
	微量泵（3 通道）
	3
	台

	48
	普通高频电刀
	3
	台

	49
	无创呼吸机
	2
	台

	50
	妇科盆底磁治疗仪
	1
	台

	51
	高频外科集成手术系统

	1
	台

	52
	连续性血液净化 CRRT
	2
	台

	53
	床旁纤维支气管镜
	4
	台

	54
	有创呼吸机
	5
	台

	55
	有创呼吸机
	8
	台

	56
	有创呼吸机
	2
	台

	57
	转运呼吸机
	4
	台

	58
	除颤监护仪
	2
	台

	59
	除颤监护仪
	1
	台

	60
	心肺复苏仪
	2
	台

	61
	电动转运床
	1
	台

	62
	医用转运对接车
	4
	台

	63
	振动叩击排痰机
	2
	台

	64
	经鼻高流量湿化氧疗仪
	4
	台

	65
	可视硬性喉镜
	1
	台

	66
	碎石机
	1
	台

	67
	麻醉机回路消毒系统
	2
	台

	68
	4K荧光双镜联合手术视频系统
	1
	台

	69
	下肢功能锻炼仪
	2
	台

	70
	脑外科动力系统
	2
	台

	71
	纤维支气管镜消毒柜
	1
	台

	72
	加气道车
	1
	台

	73
	自体血液回收系统
	1
	台

	74
	医用台车
	2
	台

	75
	电动吸引器
	2
	台

	76
	脚架
	8
	台

	77
	腰卡
	8
	台

	78
	头架
	5
	台

	79
	侧卧位体手托
	2
	台

	80
	转运监护仪模块
	2
	台


2、技术要求
序号1、便携式彩超
主要规格及系统概述：
1.数字化二维灰阶成像单元。
2.组织速度特征成像。
3.数字化彩色多普勒单元。
4.数字化频谱多普勒显示和分析单元。
5.数字化能量血流成像单元。
6.全数字式波束形成器。
7.B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。
8.两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。
9.高清晰斑点噪音抑制技术。
10.空间复合成像技术。
11.系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节，数值明确显示。
12.梯形成像、凸型扩展功能
13.具备左心室射血分数自动测量包功能。
14.支持彩色M型功能。
15.具备组织多普勒成像
16.具备自由臂3D容积成像技术，采用简便扫查的方式，可对感兴趣组织进行快速容积成像。
17.具备穿刺引导，并具备三种引导方式。
18.具备穿刺增强功能，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。
19.全屏放大显示功能。
20.Zoom 局部放大功能。
21.双幅实时成像，成像大小不变。
22.≥8个焦点可调。
23.实时双同步、三同步。
24.自动优化。
25.测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
一般测量。
急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。
妇、产科测量包，支持产科自动测量。
血管测量包。
泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。
肾脏测量包。
容积测量包。
多普勒血流测量与分析。
自动多普勒血流测量与分析。
客户自定义测量。
26.自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，并具备智能程序化操作流程编辑功能，提高扫查效率。
27.图像存储与(电影)回放重现单元。
28.输入/输出信号：
输入：音频。
输出：DVI、音频。
支持DICOM3.0。
29.连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式。
30.图像管理与记录装置：
超声图像存档与病案管理系统。
硬盘≥250GB。
一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。
DVD –RW。
≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。
客户报告系统。
31.技术参数及要求：
a)系统通用功能：
i.≥15英寸高分辨率液晶监视器。 
ii.≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。
iii.触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流
iv.支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制
v.整机重量≤4Kg。
b)探头规格：
i.探头可与同品牌部分型号台式机通用。
ii.频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频点显示。）
iii.探头最高频率≥16MHz，可在屏幕上显示。
iv.振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。
v.探头可配穿刺导向装置。
c)二维灰阶显像主要参数：
i.扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。
ii.扫描线：每帧线密度≥512超声线。
iii.发射声束聚焦：连续聚焦。
iv.接收方式：多倍信号并行处理。
v.数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。
vi.回放重现：回放时间≥1000秒。
vii.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
viii.增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。
ix.支持彩色M型。
x.最大显示深度≥38cm。
d)频谱多普勒：
i.方式：PWD、CWD。PWD血流速度最大15m/s，CWD血流速度最大25m/s。
ii.最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。
iii.显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。
iv.零位移动：≥12级。
v.取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。
vi.显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。
vii.频谱自动跟踪与测量。
e)彩色多普勒：
i.显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。
ii.具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。
iii.彩色模式下支持彩色立体血流显示功能
iv.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。
v.显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
vi.彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。
序号2、便携式彩超
一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪
二、设备用途说明：
心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。
主要技术及系统概述
彩色多普勒超声波诊断仪包括：
3.1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。
3.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间
3.1.3 数字化二维灰阶成像单元
3.1.4 数字化M型成像单元
3.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元
3.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元
3.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图
3.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理
3.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、
帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥7线发射
3.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节
3.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；
3.1.13 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）
3.1.14 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头
3.1.19 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度
3.1.20 产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果
3.1.23 内置快捷操作指导模块：通过文字、式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅
3.1.25 中文操作界面
3.1.26 凸形扩展功能，可用于线阵探头
3.1.27 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图
与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正
确测量
3.1.29 甲状腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Ti-RADS分级；提供专门的甲状腺报告设计
3.1.31 穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度
3.1.33 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥2个
3.1.34语音备注：连接外接话筒，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。
3.1. 35 轨迹球操作
3.1. 36 内置单块锂电池时间为≥50分钟
3.2 技术参数及要求
3.2.1  探头规格
3.2.1.1 探头接口1个
3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz
3.2.1.3 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种
3.2.1.4 频率自动调节功能：在彩色模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率
3.2.1.5 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等
3.2.1.6 穿刺导向：具有穿刺引导线
3.2.1.7 扫描频率：
电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz； 

电子线阵：可视可调中心频率4.0—13.0 MHz； 

相控阵探头：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz； 

3.2.8 相控阵探头扫描角度≥90°
3.2.2 B型成像主要参数
3.2.2.1 ≥256灰阶
3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段
3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒
3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用
所需的外部调节及组合调节
3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段
3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33 cm
3.2.2.7 系统动态范围≥261 dB；可视可调动态范围36-96dB
3.2.2.8 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥20帧；
相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥60帧
3.2.3   频谱多普勒
3.2.3.2 多普勒发射频率可视可调
3.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；
       最小测量速度：≤1mm/s
3.2.3.5 PW取样容积宽度1-16mm
3.2.4   彩色多普勒
3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示
3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调
3.2.4.3 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM）
3.2.4.4 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；
相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；
3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
3.3.1 一般测量
3.3.2 妇产科测量
3.3.3 心功能测量与分析
3.3.4 多普勒血流测量与计算
3.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数
3.3.6 泌尿科测量与分析
3.4 电影回放重现及病案管理单元
3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显
示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像
3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节
3.4.3 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动
硬盘中
3.4.4 内置硬盘≥256GB SSD
3.5 输入、输出信号
3.5.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等
3.5.2 DICOM3.0接口部
序号3、麻醉机
高端麻醉机参数
一 工作条件
1操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg
2电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)
3后备电池使用时间：90分钟
4机架：带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹
5工作台双层灯光亮度可调
6标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。
7标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。
二气源
1双气源：氧气、空气。氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警。
三流量计
1、电子流量计，氧气、空气或笑气流量分别显示，流量范围0.15-15 l/min，可在屏幕上直接设定氧气、空气、笑气流量，可在屏幕上直接设定氧气浓度和新鲜气体总体积
2、最低流量150ml/min，以保证安全
3、具备备用机械流量管，流量范围0.5-10l/min，保证在停电时能正常工作标配备用氧，可通过备用氧输送氧气与麻醉药给患者，在电子混合气故障时确保患者安全，具备工作状态指示灯，启用时亮起。
四、挥发罐
1、内置2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，
2、标配2个挥发罐的位置，具有互锁功能，无需手动选择使用罐，标配一个七氟醚挥发罐
五、呼吸回路
1小于3.1L极小的回路容积（包含回路系统、CO2吸收器、风箱），为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。
2、模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装
3、机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、风箱折叠皮囊上必须具有134℃国际认证标识
4、标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的同品牌CO2吸收器，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气。
5、使用备用电池时回路仍可部分加热解决回路积水问题
6、智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态
7、外置带透明刻度的上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
8、鹅颈式手动皮襄支架可不同角度及高度的调整，且不参与通气，不存在回路漏气风险，避免通气管道难以消毒彻底，减少交叉感染风险。
六呼吸机
1、应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气
2、大于等于15英寸彩色可180度平面旋转及可调节倾斜度的玻璃触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调.
3、用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动 ,可无限次跳过自检。
4、提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG、SIMV PCV-VG、SIMV PCV、 SIMV VCV、手动通气、电子PEEP
5、标配两种及以上肺复张解决方案，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，可自定义循环法台阶数，可选择2-7通气步骤，用户可以预设每个步骤的具体呼吸参数 。
6、潮气量范围:5-1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml-1500ml ，PCV模式下5ml-1500ml )
7、呼吸频率：4-100 次/分钟
8、吸呼比：2:1到1:8
9、最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量
10、压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O
11、压力限制范围：12到 100 cmH2O
12、标配SIMV PCV-VG智能通气模式，无需手动调节，可满足有自主呼吸的病人和无自主呼吸病人的全面需要。
13、标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O
14、标配具备窒息保护的模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关 , 5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：0 ，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数的达到“退出后备” 中设置的参数后，呼吸机将自动恢复该模式
15、PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O
16、具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；
17、智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全
18、具备30分钟迷你趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数30min内的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示。
七、数字和波形监测
1、监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。
2、标配同品牌气体监测模块，旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测并描记CO2、O2或N2O波形，可监测三种麻醉气体吸入和呼出浓度，MAC值计算及年龄校正 ,自动麻药识别
3、气体模块可以支持近端流量监测并提供原厂近端流量传感器，适用于新生儿等潮气量监测精度较高的麻醉通气。
4、报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息
5、智能报警一键式限值设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率。
6、内置插件槽，可支持热插拔，无需开机重启，开机状态下即可更换，气体模块可与监护仪共用
八、传感器
1、钛合金抗变型可变孔口自加热流量传感器
2、吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min；
3、流量传感器为非耗材设计，可重复使用
序号4、麻醉机
中端麻醉机参数
一 、工作条件
1.   操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg。
2.   电源：120/220V-240V (±10%), 50Hz-60Hz。
3.   标配后备铅酸电池（非锂电池），使用时间≥90分钟。
4.   机架：带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹。
5.   外置可视上升式风箱，便于远距离观察，成人、小儿不用更换风箱
6.   工作台双层灯光，无极亮度可调（非档位调节）
7.   显示屏（非主机）标配RS232接口， USB接口，以太网络接口，HDMI接口。
8.   标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。
二、气源
1.   双气源：氧气、空气。氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警。
2.   气源供气通过中心供氧和中心供气实现。
三、流量计
1.   电子流量计，氧气、空气，两种方式电子显示 ；流量范围0.1-15 l/min。
2.   具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作。
三、挥发罐
1.   标配2个挥发罐的使用位置，带自动互锁装置，配同品牌原装七氟醚挥发罐一个
2.   标配快速加药器,避免麻药泄露。
四、呼吸回路
1.小于3.1L极小的回路容积（包含回路系统、二氧化碳吸收罐、风箱），为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障，且手动皮囊不参与机械通气。
2.小容积模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，所有模块(包含流量传感器)。
3.机控下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含标配流量传感器、风箱折叠皮囊，二氧化碳吸收罐，呼吸活瓣）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染，流量传感器、风箱折叠皮囊、二氧化碳吸收罐上均必须具有134℃国际认证标识
4.标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换可重复使用的同品牌二氧化碳吸收罐，无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气。
5.使用备用电池时回路仍可部分加热解决回路积水问题。
6.智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。
五、呼吸机
1.适用范围：新生儿、儿童及成人通气
2.≥15英寸彩色触摸显示屏，可平面旋转至少180度及可调节倾斜度（非第三方外置屏幕），方便医生全方位多角度观察和灵活操作机器，具备双分屏显示功能，当触屏失灵  ,手动可调。
4.用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。
5.提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、手动通气、电子PEEP ， SIMV PCV、SIMV VCV、PCV-VG
6.标配具备窒息保护的模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：吸气暂停：关 , 5%-60%时间；吸气终止水平：5%-75%；压力范围：0 ，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式；当患者触发的呼吸次数的达到“退出后备” 中设置的参数后，呼吸机将自动恢复该模式
7.触发退出后备通气模式的自主呼吸次数设置范围：关，1-5次
8.支持通气模式之间切换时，切换后的RR、I:E、PEEP、Pmax保持与当前模式中使用的参数相同。且在容量通气模式下，潮气量不变，通过当前驱动压或者Ppeak （峰压）- PEEP自动设定Pinsp （吸气压力）。在压力通气模式下， Pinsp（吸气压力）不变，可通过Vtinsp（吸气压力设置测得的潮气量）自动设定TV（潮气量）
9.标配支持驱动压测量，可实时显示驱动压监测数值。
10.标配预测体重计算功能，即通过输入患者身高计算显示理想体重，再基于理想体重计算值完成自动潮气量TV设定，可根据理想体重进行自动调节呼吸频率（RR）。 也可选择不依赖于患者身高独立设定PBW，再基于便于初始通气设置，以节省病例启动时间。在对VCV、PCV VG、SIMV VC和SIMV PCV-VG（VC容量通气模式）下。
11.潮气量范围:5-1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml-1500ml ，PCV模式下5ml-1500ml )
12.呼吸频率：4-100 次/分钟。
13.吸呼比：2:1到1:8。
14.最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量。
15.压力限制范围：12到 100 cmH2O。
16.PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O。
17.具备30分钟迷你趋势追踪，可以动态显示压力、分钟通气量、CO2等参数30min内的变化，可与术中麻醉机其他参数同屏显示。
18.标配内置（非外接）主动式麻醉废气排放装置(AGSS)，内置主动排污。
六、数字和波形监测
1.监测参数：吸入氧、空气流量、可选笑气、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压 、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。
2.报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息
3.标配气体模块采用旁路式气体监测：O2、N2O、CO2及五种麻醉气体吸入和呼出浓度，并描记CO2,N2O波形；MAC值计算及年龄校正； O2测量方式为顺磁氧测量技术，无耗材。
七、传感器
1.金属膜片或者金属热丝式流量传感器，金属传感器更能耐受高频次流量监测，流量传感器具备自加热功能（非回路整体加热），避免水汽凝结影响流量传感器监测精准。
2.具备吸入和呼出端双高精度流量传感器，并且吸入、呼出端传感器可互换位置。具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15l/min；
序号5、乳腺彩超
一、设备名称：全数字化高档三维容积超声诊断仪
二、设备用途说明：该设备主要应用于乳腺疾病的早期筛查、临床诊断以及实现远程三维全容积数据传输及会诊。具有世界先进水平，具有独特的领先技术，并配置专用乳腺全容积超声探头和自动断层扫描机械臂，具有开展超声新技术项目的能力，软件具有可持续升级的能力，所提供机型为目前最新机型、最新版本。
三、主要规格及系统概述：
1.
主机系统性能概况：
1.1
扫查主机：采用先进的软波束形成器成像平台，显著提高了成像分辨率及扫描线密度，图像采集自动化完成，并应用最先进的图像算法和简洁的操作流程以提高医生诊断信心及工作效率。
1.2
≥17英寸数字纯平高分辨率彩色液晶显示器，高清无闪烁，多节臂设计，可移动、可倾斜，液晶显示器同时具备触摸屏功能，可多点触控并能滑屏操作，用于输入和编辑患者信息登记，并可以显示实时扫查图像。
1.3  系系统采用自动的超高频及宽频技术，≥10cm宽幅扫查，从而获得高分辨率的宽幅图像。
1.4  系统采用全新的中央处理器，全场动态像素级聚焦，图像无固定聚焦点或聚焦段，显著提高图像分辨率。
1.5  系统可捕获超过260幅高分辨率图像
1.6 具备专业的图像分析及后处理系统，可以实现乳腺的三维图像重建或容积断层成像。
1.7 主机和自动全容积扫描机械臂重量≤125kg

1.8扫描探头手柄上具有扫查操作键，易于操作者控制，手柄设计的扫查和停止按键，可以使操作者轻松操作，控制扫查开始及终止扫查，同时具备压力控制键，压力多级可调。
1.9
三维容积图像采集通过一键完成，无需其它操作
1.10
扫查过程中允许一键取消采集
1.11   扫描过程可以选择快速扫描，扫描过程中腺体采集完全，可随时停止扫描；扫描图像传输可以选择单切面扫完立即发送工作站，不需要等待所有切面完成采集完再发送
1.12   具备扫查备注功能
1.13   具备增补扫查功能
1.14   具备虚拟体标功能
1.15
人机工程学设计，扫查臂可以自如升降，高度可调
1.16  所配探头为凹面弧形设计，可以很好的匹配贴合女性自然生理曲线，最大限度的提升了患者的扫查舒适度及覆盖度，探头的压力通过操作者的手柄自动增压或减压，保证了图像的采集的匀速及完整，克服了手动加压的个体差异，保证了图像采集的统一性。
1.17  所配探头尺寸长度≥10cm，探头频率范围为6.0 - 15.0 MHz，超宽频可变频设计，探头阵元数≥512

1.18   快速自动采集技术，一次自动三维容积采集时间≤50秒。
1.19   实时单切面采集，获得2D全乳图像。扫描站可提供Axilla腋下等一共18种不同扫描切面。
1.20
工作流程方案实现用户自定义，操作者可以按照被扫查者的体位结合扫查编程，实现三维容积信息的完整及完美融合重现。
 1.21   扫查过程中，扫描探头有unlock解锁扫描及lock锁定扫描可选择，并实时显示扫描结果，操作者可在操作触摸屏操作自如切换两种扫描模式，解锁扫描可以更好的适应压力敏感患者。
1.22   图像采用自适应组织优化成像
2. 三维全容积图像处理和分析系统：
2.1  系统可以接收、传输、显示，存储及处理三维全容积图像及数据，同时可以进行图像优化、病灶测量和图文标注。
2.2  可以同屏显示超声与其它影像学图像进行对比，调取图像的时间≤1秒。
2.3  系统可以重建三维立体超声图像，并能对三维容积图像进行超声容积断层及冠状切面、矢状切面重建，具备多种全面的图像显示格式及处理模式，可以用户自定义。
2.4  具有多种图像浏览模式，同屏双幅对比，双侧组织同切面双幅对比，实时三切面显示，具有多种重建模式，多切面同屏成像以及容积旋转模式。
2.5  具有强大的三维容积图像后处理功能:

2.5.1多切面3D容积图显示
2.5.2 在三维多平面显示时，注释及标记多平面实时显示
2.5.3 自动显示病灶距中心点的距离
2.5.4 自动显示病灶距表皮深度
2.5.5 分区定位
2.6 图像显示与导航：
2.6.1 直观友好的界面，采用鼠标或触摸，实现图像文档的逐级阅览
2.6.2 快速图像浏览，包括冠状面导航及调查模式，可以实时三平面观察容积图像
2.6.3 可以实现一键自动对比患者之前检查，并进行同屏对照研究
2.7  高效率图像浏览功能：
2.7.1 多切面显示提供≥12幅同屏显示模式
2.7.2 超声容积断层，层厚≤0.5mm

2.7.3 超声容积断层层间距≤0.5mm

2.7.4 后处理局部放大功能，高分辨率局部放大，保证放大后的图像不失真，放大倍率分级可视可调。
 2.7.5针对可疑病兆，进行立体旋转全面观察，从而辅助诊断。
2.8  图像传输及存储：
2.8.1 支持DICOM 3.0图像传输，支持存入/调出，主机采集图像，通过工作站分析，病人信息，报告及图像采集自动传输到PACS系统，作为主要存储空间，必要时可以从PACS调用到三维全容积图像处理和分析工作站进行分析。
2.8.2 可用存储媒介：支持USB接口闪存、DVD刻录机
2.8.4 具备一体化图文报告系统，测量数据可以自动导入报告。
2.9 三维全容积图像处理和分析系统硬件配置：
2.9.1 Windows 64位操作系统，内置专属三维全容积图像处理和分析软件
2.9.2 ≥24英寸高分辨率医用显示器
 2.9.3 主机扫描的三维全容积图像数据可以直接传输≥5台工作站同时应用，这样为专家会诊提供了便利的诊断工具，同时效率大大提高。
2.9.4 专用键盘及专用鼠标。
2.10 具有一体化内置BI-RADS诊断报告系统，可以将测量结果及图像直接导入内置的BI-RADS诊断报告系统。
四、技术参数及要求
1. 系统通用功能：
1.1 主机监视器:≥17英寸数字纯平高分辨率彩色液晶显示器，可触屏操作、可旋转、可倾斜，亮度可调。指尖上下滑动屏幕可切换患者信息隐私模式。
1.2  三维图像后处理分析系统显示器：≥24英寸高分辨率医用显示器
1.4  系统一体化设计，整机重量≤125kg，具有良好的可移动性，可单人转运。
1.5  人机工程学设计，扫查臂可以自如升降，高度可调
2. 探头规格及主要成像参数：
2.1 所配探头为≥10cm口径的凹形探头，可以很好的匹配贴合女性自然生理曲线，最大限度的提升了患者的扫查舒适度及覆盖度，保证了图像采集的统一性。（加分项探头尺寸为≥15cm）
2.2 探头频率: 超宽频带可变频探头, 频率范围6.0-15.0 MHz

2.5 回放重现: 灰阶图像回放最高可达350 帧，并能进行测量和计算。
2.6预设条件:系统内置多个检查预设值条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节
3. 超声图像及病案管理系统
3.1 专业的三维全容积图像处理和分析系统，Windows 10 64位操作系统，内置专属三维全容积图像处理和分析软件
3.2 ≥24英寸高分辨率医用显示器
3.4 多切面显示提供≥12幅同屏显示模式 

3.5工作站可以重建完整乳房超大3D容积图，单个乳房立体容积图≥9cm*9cm*1cm
3.5 超声容积断层成像，最小层间距≤0.5mm，最多层数≥350层
3.6 超声容积断层层厚≤0.5mm

3.7 具有一体化内置BI-RADS诊断报告系统，可以将测量结果及图像直接导入内置的BI-RADS诊断报告系统
序号6、会议平板一体机
1.86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，,内置高清摄像头,
2.拥有麦克风，,内置声道扬声器,高精度触控技术；
3.支持视频会议,支持发言人追踪,智能全景,智能降噪,内置Android 系统,蓝牙功能
4.支持无线传屏功能；支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G。标配：2支书写笔
序号7、胃肠镜（含十二指肠镜）
1、胃镜
1.1视场角≥145°

1.2弯曲角度:上≥210°下≥90°左右各≥100°

1.3 头端部外径≤9.3mm

1.4插入部外径≤9.2mm

1.5工作长度≥1000mm

1.6 具有特殊光筛查模式和附送水功能。
1.7 支持镜体热拔插功能。
2.肠镜
2.1弯曲角度:上下各≥180°左右各≥160°

2.2头端部外径≤12mn

2.3插入部外径≤12.5mm

2.4钳道内径≥3.9mm

2.5工作长度≥1350mm

2.6 具有特殊光筛查模式和附送水功能。
2.7支持镜体热拔插功能。
3.    十二指肠镜
3.1视场角≥100°

3.2 视野方向：后方斜视
3.3钳道：≥4.2mm

3.4插入部外径≤12mm

4、医用内窥镜图像处理器
4.1医用内窥镜图像处理器、光源分体式设计；
4.2 具有色调调节功能；
4.3 具有色彩增强功能，多档可调。
4.4具有亮度均衡功能；
4.5图像降噪功能，≥4档可调，
4.6具有平均测光、峰值测光和全自动测光3种测光模式；
4.7具有轮廓增强功能，多档可调。
4.8 具有对比度增强功能，多档可调。
4.9 具有白平衡自动修正功能；
4.10具有电子放大功能，最大可放大≥4倍，档位内可进步调整。
4.11 具有实时系统自带存储功能，存储容量≥500GB或U盘储存；
4.12 具有内置或外置病例管理系统；
4.13系统可适配常规检査及治疗电子胃肠镜、光学放大内镜、十二指肠镜、电子支气管镜等；
5、医用内窥镜冷光源:

5.1采用多路 LED 灯或氙灯；
5.2支持白光和特殊光筛查照明模式；
5.3 LED 光源平均连续使用寿命≥14800 小时，氙灯光源平均连续使用寿命≥500 小时；
5.4色温为3000K~7000K；
5.5具有手动和自动两种调光模式，调光具有细分档位；
5.6具有透光功能；
序号8、中央监护系统
一、 性能特点： 
1.在中央站上显示的各床边监护设备的生理参数包括：心率、PVCs、暂停/min、ST 段值、QT、QTc 
、ΔQTc、呼吸率、无创血压、有创血压、脉率、血氧饱和度、PI、血氧棒图、实时灌注度、连 
续TEMP、快速体温、8通道IBP、呼末CO2、麻醉气体、心排C.O.、呼吸力学、无创心排ICG、 
麻醉深度BIS； 
2.配置≥17英寸液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，支持≥1920x1080分辨率，根据科室需求进行灵活配置； 
3.支持无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯； 
4.支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能； 
5.支持监护数据集中存储到数据服务器，保证数据可记录可追溯，便于分析及临床研究； 
6.支持集中监护管理全院多科室患者的监护仪，并支持多台设备集中在同一中央站进行管理 ； 
7.具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示； 
8.遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警； 
9.具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示； 
10.具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达30天； 
11.支持≥10000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据； 
12.支持≥600小时分析数据存储和回顾； 
13.支持每台监护设备≥600小时的全息生理波形存储和回顾； 
14.支持不少于4万病人数据存储和回顾；
序号9，多参数监护仪
主机功能： 
1．模块化插件式监护仪，主机≥4个插件槽，便携式把手 
2．≥12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280*800，12通道显示，支持屏幕亮度自动调节 
3．具有多参数监测模块 
3.1 5.5英寸液晶显示屏，能单独监护转运病人,可供电4小时 
3.2 转运模块可测量心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率、有创血压 
3.3 具有联网功能，能够实时传输监护数据到中央监护系统 
3.4 转运模块具有户外模式，可实现在户外转移病人时便于观察病人数据和波形
4．内置锂电池，供电时间4小时 
5．具有人工智能语音助手
6．智能输液监护模块，在监护仪界面上实现输液滴速监控，提高输液时监护的安全性 
6.1 止液功能：滴速异常时报警并止液；输液完成时报警并止液；模块断电时，止液夹可通过按键打开，不影响输液。 
7．工作模式：监护模式、待机模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式、抢救模式 
8．设备具有物联卡，方便科室查看设备的使用时长和效益分析，提高设备的管理效率，提供物联网软件及账号给到科室管理设备 
9．监护仪设计使用年限≥10年 
二、监测参数： 
1．标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、NELLCOR血氧饱和度、双通道体温、转运模块、 升级有创血压、二氧化碳（CO2）、 
2．具有ECG信号质量标志，能指示主要计算导联的信号质量 
3．ST段分析具有ST Graphic界面与ST view界面，同屏12导ST段波形片段实时显示 
4．提供27种心律失常分析（含房颤） 
5．支持QT/QTc实时连续监测和起搏器分析功能 
6．无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式 
7．支持24小时动态血压分析功能，辅助评判高血压患者的血压趋势数据 
8．可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态 
9．呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本 
10．有创血压支持8个通道有创血压，支持CVP/ICP/PPV/PAWP等测量 
11.1标尺：支持手动、区间和自动标尺设定 
11.2单位：应可提供“mmHg”和“kPa”、”cmH2O”三种计量单位 
11.3 PPV测量范围：0%~50%，分辨率：1% 
11.4静态压力测量范围：-6.7kPa～＋48.0kPa (-50mmHg～＋360mmHg)，分辨率：1 mmHg， 准确度：±0.3kPa（±2mmHg）或±2%，取大者（不含传感器） 
11.5动态压力测量范围：-6.7kPa～＋48.0kPa (-50mmHg～＋360mmHg)，准确度：± 0.3kPa（± 2mmHg）或±2%，取大者 (不含传感器) 
11.6 有创压力校零范围：-200mmHg～+200mmHg 
11.7 脉率测量范围：30bpm~300bpm，分辨率：1bpm，测量误差：±1% 或±1bpm (取大者) 
三、数据存储功能： 
1．趋势图可存储≥1800小时 
2．≥3000个参数报警事件，以及事件发生时刻相关的参数波形 
3．≥3000个ARR 事件，以及事件发生时刻相关的参数波形 
4．≥2400组NIBP数据存储 
5．全息波形可存储≥72小时 
四、临床辅助功能： 
1．具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 
2．具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能 
3．具有EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情 
4．具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作
5．具备脓毒症指南，满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单 
6．具备BOA界面，协助监测麻醉三个阶段麻醉诱导、麻醉维护、麻醉复苏的安全性和参数控制
序号10、多参数监护仪
一、主机功能： 
1．模块化插件式监护仪，主机≥4个插件槽，便携式把手 
2．≥12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280*800，12通道显示，屏幕亮度自动调节 
3．具有多参数监测模块，可测量心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率 
4．内置锂电池，供电时间4小时 
5．工作模式：监护模式、待机模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式、抢救模式 
6．监护仪设计使用年限10年 
二、监测参数： 
1.标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温 
2.具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电 
3.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 
4.具有ECG信号质量标志，能指示主要计算导联的信号质量 
5.ST段分析具有ST Graphic界面与ST view界面，同屏12导ST段波形片段实时显示
6.QT/QTc实时连续监测和起搏器分析功能 
7.无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式 
8.支持24小时动态血压分析功能，辅助评判高血压患者的血压趋势数据 
9.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态 
10.升级有创血压可支持8个通道监测，支持CVP/ICP/PPV/PAWP等测量 
三、数据存储功能： 
1．趋势图可存储至少1600小时 
2．至少2000组NIBP数据存储 
3．全息波形可存储至少72小时 
四、临床辅助功能： 
1.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 
2.具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能 
3.具有EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情 
4.具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作
序号11、多参数监护仪技术参数
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个， 

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 

3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

5.配置≥4个USB接口 

6.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C， 

7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种， 

8.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
9.基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

10.可升级转运模块，具备实现插入监护仪主机的任意插槽 

11.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测

12.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 

13.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 

14.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
17.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

18.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

19.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

20.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

21.可配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量

22.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
23.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
24.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

25.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

26.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

27.支持升级肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术 

28.支持升级麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数ESI，实现患者麻醉深度的监测，并提供≥500个电极片实现麻醉深度监测

29.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

30.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 

31.提供CCHD新生儿先心病筛查工具 

32.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

33.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

34.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

35.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

36.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
37.产品设计使用年限≥10年

序号12、多参数监护仪技术参数
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个， 

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 

3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4.可内置高能锂电池，供电时间≥4小时

5.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备 

6.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C， 

7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种， 

8.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
9.基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

10.转运模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽 

11.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测

12.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 

13.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 

14.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
17.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

18.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

a)支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测

19.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

20.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

21.支持主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

22.可配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量

23.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
24.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
25.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

26.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

27.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

28.可支持肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术 

29.支持麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数ESI，实现患者麻醉深度的监测，并提供500个电极片实现麻醉深度监测

30.可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法 

31.具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势，麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态；大脑功能状态可以图形化显示病人脑状态，并显示大脑状态相关的参数。可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估 

32.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 

33.提供CCHD新生儿先心病筛查工具 

34.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

35.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

36.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

37.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

38.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
39.产品设计使用年限≥10年

序号13、手术用显微镜（眼科）
1.1 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统）
1.2
电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比
1.3
变倍系数：γ = 0.4x - 2.4x.

放大倍数：4.3 - 25.5

视场直径：8.6 - 51.8mm
1.4
双目镜筒：具备≥180°倾斜可调双目镜筒，f = 170 mm
1.5
目镜：4.3 - 25.5
1.6
目镜屈光补偿：-5D到+5D
1.7
物镜：F=200mm,复消色差光学
1.8
调焦：电动调焦，范围≤50mm
1.9独立调焦变倍：具备独立调焦助手镜系统
二
XY水平移动
2.1
平移范围：≥55mmX55mm，并具有自动复位功能
2.2
智能待机位置设计：智能环保设计，显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统，为连续工作提供便利
三
照明系统
3.1
光源：带热传感器的LED照明光源

超长寿命：50，000小时后剩余约70 %亮度

色温约4500 K（± 500 K）
3.2
照明方式：BrightFlex照明技术

2度照明：提供高明亮、高对比的红光反射

6度照明：提供更具立体感的视野照明
3.3
备用光源：≥4组LED光源，无需额外备用光源
四
滤光片
4.1
滤光片

视网膜保护滤光片（蓝光滤波片）

CRI 滤光片
五
脚踏
5.1
脚踏：12功能防水脚踏
六
支架系统
6.1
支架系统：落地式支架，承重13.5Kg
七
摄像系统
7.1
具备摄像系统：内置≥1080P视频模块
八
后节手术观察系统
8.1
与显微镜同品牌非接触广角系统
8.2
观察镜：128D，60D
8.3
角度：128D，可以看到赤道部、锯齿缘；60D观察后极部
8.4
调焦技术：外调焦，保证角膜到镜头的距离不变
8.5
调焦方式：显微镜脚踏调焦，主刀独立调焦，智能简便，确保后节手术操控自如无中断
8.6
转换镜头方式：无需将非接触镜退出光路，只需旋转式换镜头，只需微调焦
8.7
镜子支架折叠性：固定式支架 
8.8
支架旋转角度：广角镜镜托及支架部分角度固定
8.9
镜头光学：非球面设计光学镜头，提供真实无变形的图像
8.10倒像功能：内置倒像镜座，不增加显微镜高度，
序号14、手术用显微镜（骨科）
显微镜技术参数
1、变倍系统：≥5档变倍器， 手动5档变倍；
2、放大倍率：总放大倍数：单一物镜下最小放大倍数≤2x ，最大放大倍数≥18x（12.5x目镜）；
3、变焦物镜工作距离：最小工作距离≤200mm, 最大工作距离≥428mm，连续调焦范围≥200mm；
4、照明系统： LED光源；
5、后置灯箱，采用光纤传导照明，使照明更均匀；
6、光斑调节：调节照明光斑的大小，最小照明光斑直径≤12mm；
7、照明寿命：照明寿命≥10,000小时；
8、支架高度：支架高度（落地式）≥1710mm（垂直方向）；
9、支架水平臂展：落地式支架，超大臂展≥1900mm（水平）；
10、主刀镜：主刀可倾斜角度≥180°；
11、目镜屈光范围：推进式广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-7D，眼杯高度可调；
12、助手镜：立体双关节助手镜；
13、影像系统：内置≥1080p摄像头；
序号15、前列腺电切内窥镜
临床用途：用于泌尿外科经尿道良性前列腺增生切除和膀胱肿瘤消融、切割和凝血。
（一）、主机
1.一种ABLATION(切割、凝血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；
2.一个刀头（电极）能同时实现消融、凝血、切割功能，主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踩错脚踏； 

3.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；
4.能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8；
5.工作频率技术参数：工作频率≤100kHz；
6.输出模式：等离子输出：≥9档可调；
7.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；
8.整机输入功率：≤750VA、整机输出功率：≤350W；
(二)、电切镜：
1．内窥镜镜子直径≤4MM，视向角≤30°；
2．手柄：被动式操作器，与内鞘为卡扣式快速连接；
3.  内鞘：≤24Fr

4.  外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关
序号16、俯卧位体位垫

1.产品材质：
外罩：复合PU面料
内层：高弹力海绵、慢回弹记忆棉、多功能抗菌填充棉组成
2.适用范围：手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备。
3.外套的缝纫轨迹均匀、平直、牢固，没有浮线、跳针等情况，接缝处施加不少于45N拉力，接缝处无断裂。
序号17、侧卧位体位垫

1.产品材质：
外罩：复合PU面料
内层：高弹力海绵、慢回弹记忆棉、多功能抗菌填充棉组成
2.适用范围：手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备。
3.外套的缝纫轨迹均匀、平直、牢固，没有浮线、跳针等情况，接缝处施加不少于45N拉力，接缝处无断裂。
序号18、常用体位垫
1.产品材质：
外罩：复合PU面料
内层：高弹力海绵、慢回弹记忆棉、多功能抗菌填充棉组成
2.适用范围：手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备。
3.外套的缝纫轨迹均匀、平直、牢固，没有浮线、跳针等情况，接缝处施加不少于45N拉力，接缝处无断裂。
序号19、医用恒温箱
1.有效容积：≥828L
2.额定电压：AC220V
3.输入功率：≥210w
4.温度范围：2~48℃，可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。温湿度同时显示
5.箱体尺寸：长≤1265×宽≤680×高≤1830 mm
6.内部尺寸：长≥1160×宽≥585×高≥1250mm
7.制冷剂用量：R600a(≥165g)
8.重    量：≥238kg
9、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
10、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
11、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
12、触屏式控制面板，精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度且具有温度记忆功能，便于随时观察箱体内温湿度变化。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
13、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精准度高。采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
14、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
15、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。箱体底部选用超出普通万向轮承载量的优质脚轮，止动底脚方便使用。
16、箱体采用优质的彩涂板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品
序号20、气压止血仪
气压止血器
一、结构组成：
气压止血器由主机、止血袖带、通道双等组成，其中主机是由压力传感器、微型气泵、气嘴连接器、参数设置显示装置和电器控制器组成。
二、基本原理：
气压止血器通过对止血袖带气压压力控制，压迫肢体，阻断血液流动，以达到止血的目的。肢体手术使用止血带后，可暂时阻断该肢体的血供，提供一个无血的手术视野，同时减少手术出血量。（不适用于股动脉止血）。
三、性能指标
1）物理性能方面
1.1 止血带的压力设定范围为1kPa-100kPa（1mmHg-675mmHg），允差：±10%。
1.2 止血带时间设定范围：1min -120min，允差：±10%。
1.3 止血带的初始充气时间应不大于60秒。
2） 操作性能方面
2.1 止血带的控制和调节机构应灵活、可靠，紧固部位应无松动。
2.2 止血带在手术止血中，压力值的预定一般为：上肢为40kPa，下肢80kPa。
2.3止血带工作气压应在1kPa～100kPa范围内任意可调，设定的气压稳定压力波动度不大于±3kPa。
3） 气密性方面
止血气袋及各部件接口应能承受120kPa压力下，止血气袋雌雄搭扣不脱开，各部件接口应有良好的气密性。
4）止血带正常工作时噪声应不大于65dB。
序号21、电动病床（可翻身）
规格：长≥2190mm（±5mm），宽≥990mm（±5mm），高≥590-820mm（±5mm）；
2、护栏距离床面高度: 380±5mm；
3、背部倾斜度≥65°，腿部倾斜度≥35°，上下升降≥590-820mm（±5mm），整床整体前倾和后倾≥12°，床板左右侧翻≥30°，静态负载≥300kg；
4、床板共12块组合而成，采用高分子无损透射材料或冷扎钢板，具有多孔设计，具备翻身功能：左右床板分身侧翻（左右侧翻≥30°），灵活调整卧姿，促进人体血液循环，防褥疮、淤血，方便日常护理；
5、背部床板采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位，以减少患者胸腹部压力，带有电动一键式CPR功能，使整床快速恢复水平状态，赢得抢救时间，同时须具手动CPR功能；
6、五个电机采用品牌电机，稳定安全，具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置，通过IPX6防水防溅等级等测试；
7、带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能、一键整床前倾和一键整床后倾功能；
8、配护士总控器,可操作头部角度、腿部角度 、整床升高高度、整床前后倾斜、左右侧翻、电动CPR、一键式心脏椅体位、一键背膝联动、一键式垂头仰卧等功能，以及侧护栏控制器，护栏内外均可操作，标识清楚，护士总控器按键均为非触屏按键模式，具备按键锁定功能，降低误操作概率；
9、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，保证床体内外防锈；涂料为绿色环保产品；
10、护栏为四片全包围式护栏，符合IEC60601-2-52标准，气弹簧辅助上下升降，头部护栏和腿部护栏两侧均带有角度显示器；
11、床头尾板采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，拆卸方便；
12、配置豪华中控双面脚轮，脚轮骨架采用铝材一次成型，内置自润滑轴承，无需加油护理，不缠异物；
13、床体框架等焊接部位采用机器人焊接，焊接精度高，稳固扎实；
14、双层豪华稳固结构，底座装饰盖采用ABS整体吸塑工艺，床框、底座均采用≥25×50×1.5mm矩型钢管，
15、配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换，带急停开关；
序号22、电动病床
整床尺寸:2190×990×500-820mm（±5mm）；
整体护栏总长度:1920mm（±5mm）；
四直线电机全自动实现各种体位，背部升降：0-72°±2°，腿部升降：0-35°±2°，床面高度调节：500-820mm（±5mm），整床前后倾斜: 0-13°±1°；
背部X光拍片：背部床板采用X-ray无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种DR扫描设备；其余床板采用1.2mm冷扎钢板，整体模压成型。
5、腹部自延位减压：采用自延位减压床板，床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力；对胸腹部有手术刀口的病人能够避免背部升起时对创口的挤压，减轻病人的痛苦。
6、手动CPR功能、可断电操作，紧急抢救时，1-2秒实现快速放平背部床板,为紧急抢救争取时间。
7、一键式电动CPR、一键式心脏椅体位、一键式垂头仰卧： 
8、双层结构：床体+钢塑整体底座,床体最大载重400kg；
9、直线电机采用品牌电机系统；
10、护士总控器,可操作头部角度、腿部角度 、整床升高高度、整床前后倾斜、电动CPR、一键式心脏椅体位、一键背膝联动、一键式垂头仰卧等功能，有助医护人员针对各种病患要求的护理体位，轻松通过控制器进行调整。

11、侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，并可由护士总控器关闭操作权限，避免误操作；
12、床头尾板，采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，拆卸方便；
13、四护栏，符合最新安全标准；护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板、整床前后倾斜角度；
14、五寸双面中控轮；脚轮骨架采用铝材一次压铸成型；左右刹车脚踏各一个，一脚制动，双边抓地；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；
15、整床金属部件采用机器人高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实；
16、金属表面处理：金属表面处理采用双重涂层技术，涂料为绿色环保产品；
序号23、3D腹腔镜摄像系统技术参数
1、内窥镜图像处理器
1.1.图像处理器兼容同品牌4K白光、4K荧光和3D荧光一体电子镜、及同品牌电子软镜等多种内窥镜摄像头。 
1.2.支持4K图像输出分辨率4096×2160P和3840×2160P，全高清图像输出分辨率1920×1080P。
1.3.最高支持8K图像输出分辨率7680x4320P

1.4.同时支持≥3路全画面视频输出，至少包括1路8K视频、1路4K视频和1路1080P视频输出，图像支持BT.2020、BT.709色域。
1.5.电击防护等级：防除颤CF型。
1.6.采用7寸触控屏设计，可以对图像处理器进行功能和参数设置操作，触控屏界面具有防误触功能键，用于防止操作界面误按。 
1.7.支持图像调节功能，如R/B增益控制、亮度、曝光亮度、色彩饱和度、对比度、锐度、降噪等调节功能。 
1.8.至少支持≥10种场景模式，包含：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式和自定义模式。 
1.9.支持≥4种色彩模式，可根据医生色彩风格实时切换调整。 
1.10.录像功能支持≥4种设置，录像格式：2D/3D上下/3D左右可选、分辨率：4K（3840x2160）/全高清（1920x1080）可选、编码模式：H.265/H.264可选、色彩空间：BT.2020/BT.709可选，满足不同播放设备的播放需求。 
1.11.支持双镜联合功能，具备≥2路视频输入接口，可接入1080P或720P视频图像和主机实时画面进行同步显示。
1.12.双镜联合功能支持≥4种不同模式预览画面选择。 
1.13.支持光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。  
2、三维胸腹腔内窥镜
2.1. 3D图像传感器CMOS数量≥3.

2.2.电击防护等级：防除颤CF型。
2.3.具备近红外成像功能，能够和吲哚菁绿（ICG）配合使用，采集800nm~900nm波长的近红外光进行荧光显影成像。
2.4.视向角：30°，插入部外径≥10mm，工作长度≥340mm
2.5.内窥镜左右两路单位相对畸变偏差≤1%。
2.6.手柄控制按键≥4个，支持8种自定义按键功能，至少包括：拍照、录像、白平衡、场景模式、曝光亮度、图像增强、电子放大、模式切换等调节。
2.7.手柄和镜杆总体重量≤400g，灵活轻盈，降低持镜疲劳感。
2.8.防水防尘等级IPX8，支持低温等离子消毒灭菌。
3、LED冷光源
3.1.冷光源触控屏≥7英寸，可调整光源亮度大小，具有防误触按钮，用以防止误按。 
3.2.采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，能够输出白光和荧光光源。 
3.3. LED灯使用寿命≥50000小时。  
3.4.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。 
3.5.具有光源寿命更换提示功能。
4、4K3D 32寸医用监视器
4.1. 32英寸医用监视器，采用IPS液晶面板技术，支持4K 3D和2D视频输入。
4.2.支持3D图像输入格式：左右、逐行、上下、同时。
4.3.支持显示分辨率：≥3840×2160。
4.4. 32英寸医用监视器，支持原生4K分辨率3840×2160和1080P视频输入。
5、医用台车
5.1.高性能专用台车，结构主体全部采用优质钢材制作，人体工学把手，方便移动。
5.2.采用隔离电源模块设计，能一键电源启动，开关机更加方便。
6、50L气腹机
6.1.电击防护等级，CF型。
6.2.采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸，≥7英寸。
6.3.流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min
6.4.流量调节精度0.1L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。
6.5.压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度1mmHg。
6.6.具备加温功能，减少内镜起雾现象。
序号24、胃肠镜（一胃一肠）
1、胃镜
1.1视场角≥140°

1.2弯曲角度：上≥210°下≥90°左右各≥100°

1.3头端部外径≤9.7mm

1.4插入部外径≤9.6mm

1.5工作长度≥1050mm

1.6具有特殊光染色模式
2、肠镜
2.1视场角：≥170°；弯曲角度：上下各≥180°左右各≥160°

2.2头端部外径≤11mm

2.3插入部外径≤11.5mm

2.4钳道内径≥3.2mm

2.5工作长度≥1350mm

2.6具有特殊光染色模式
2.7具有可变硬度、自适应弯曲功能
3、医用内窥镜图像处理器
3.1医用内窥镜图像处理器、光源分体式设计；
3.2具有多种高清信号输出方式；
3.3具有色调调节功能，≥16档；
3.4具有色彩增强功能，多档可调；
3.5具有适合快速筛查和精准筛查的特殊光模式；
3.6图像降噪功能，档位可调，档位≥2；
3.7具有平均测光、峰值测光和全自动测光3种测光模式；
3.8具有自动增益功能（AGC）；
3.9具有轮廓增强功能，档位可调；
3.10具有对比度增强功能；
3.11具有白平衡自动修正功能； 

3.12具有亮度均衡功能；
3.13具有电子放大功能，最大可放大≥2倍，多档可调，可≤0.2进步逐级调节；
3.14有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；
3.15具有实时系统自带存储功能，存储容量或外接U盘储存；
3.16具有外置或内置病例管理系统；
3.17支持镜体热拔插功能；
3.18可通过USB接口将当前检查数据一键导出至外接U盘；
3.19支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；
3.20画中画功能；
3.21系统可适配常规检查及治疗电子胃肠镜、光学放大内镜、超细儿童胃肠镜、十二指肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、超声电子上消化道内窥镜等；
3.22 系统可适配同品牌超声内镜主机；
4、医用内窥镜冷光源：
4.1采用多路LED灯或氙灯光源实现照明；
4.2支持白光和主流特殊光筛查照明模式；
序号25、空气波治疗仪
1.支持手动设置静脉再充盈时间。
2.充气速度可调，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用。
3.治疗部位：支持手掌、手臂、脚掌、腿部四个部位，四肢均可单独选用。
4.具有治疗部位动态指示功能。
5.具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强。
6.不小于4.3英寸彩色触摸显示屏。
7.超静音设计，自动化程度高。
8.附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择。
9.大容量锂电池，工作时间≥4小时。
序号26、亚低温降温仪
1.支持体腔、体表温度测量。
2.体温测量范围：0.1℃-49.9℃

3.水温测量范围：0.1℃-49.9℃

4.支持水温实时动态显示。
5.有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量≥4L。
6.关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。
7.水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。
8.≥4.0英寸LCD液晶显示屏，全中文菜单操作，清晰直观。

序号27、医用升温毯
1.支持体腔、体表温度测量。
2.体温测量范围：0.1℃-49.9℃

3.水温测量范围：0.1℃-49.9℃

4.支持水温实时动态显示。
5.有预冷/预热隔离水箱, 容量≥4L。
6.关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。
7.水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。
8.水毯表面均匀性≤5℃。
9.≥4.0英寸LCD液晶显示屏，全中文菜单操作，清晰直观。

10.具有四重温度保护功能。
序号28、可视喉镜
1.显示屏尺寸≧3.5英寸
2.摄像头像素≧200万像素
3.锂离子电池容量≧2500mAh，持续工作时间≥200min； 
6.显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧120°，左右旋转角度范围≧120°；
7.防雾功能：无需预热，开机即可防雾；
8.拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；
9.报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；
10.存储：内置≧8G存储记忆卡 
11.显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电
12.显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯
13.主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解，至少可适配儿童、成人、肥胖患者三种规格一次性使用喉镜片；
序号29、可视喉镜
1.显示屏尺寸≧3.5英寸，摄像头200万像素以上
2.锂离子电池容量≧2500mAh，持续工作时间≥200min； 
3.显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧120°，左右旋转角度范围≧120°；
4.防雾功能：无需预热，开机即可防雾；
5.拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；
6.报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；
7.存储：内置≧8G存储记忆卡 
8.显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电
9.显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯
10.主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解。
11.镜片为316医用不锈钢材质；一台主机可以搭配多种型号重复性喉镜片
序号30、可视喉镜
1、显示屏：尺寸≧3.5英寸;
2、摄像头：≥200万像素，内置防水功能
3、电池：锂离子电池，容量≧2500mAh，持续工作时间≥200min； 
4、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧130°，左右旋转角度范围≧180°；
5、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；
6、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；
7、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；
8、存储：内置≧8G存储记忆卡，最大可扩展至32G；
9、手柄：人体工程学设计，舒适、便携；
10、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电
11、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯
12、主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解，至少可适配儿童、成人、肥胖患者三种规格一次性使用喉镜片；
13、一次性使用喉镜片采用PC材质，防折断设计
序号31、血气分析仪
1.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数只需一张测试卡即可完成，并至少可以提供两种9项项目检测试剂盒
2.计算项目：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 测试+计算项目≥34项
3.进样方式：自动平行抽吸式自动进样，有效降低生物污染
4.用血量：样本检测用血量为40-100ul

5.定标方式：无气瓶的气体定标方式（也可称为液体定标）
6.配套耗材：包含质控液在内试剂耗材≤2种
7.试剂盒规格：试剂盒单人份设计，独立包装，一次性使用，无交叉污染，结果安全可靠
8.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程
序号32、心电图机18
一、整机配置
1.1、屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。
1.2、外部接口：USB接口x2，18导接口x1，Type-C接口x1，有线网络接口x1。
1.3、移动通信：内置eSIM卡和标准SIM卡，不接受外挂4G模块。
1.4、内置传感器：NFC近场通信、指纹识别登陆、红外条码扫描仪、前置高清摄像头。
1.5、整机配置标准化台车或便携箱，满足病房巡检。
二、硬件参数
2.1、导联模式：9/12/15/16/18导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。
2.2、输入阻抗：≥100MΩ。
2.3、频率响应：0.01z~300Hz，-3dB。
2.4、定标电压：1mV±2%。
2.5、耐极化电压：≥±900mV（±5%）。
2.6、内部噪声：≤12.5µVp-p。
2.7、时间常数：≥5s。
2.8、共模抑制比：≥140dB。
2.9心电波形采样率：≥60,000 Hz，每导联；具有起搏检测功能，起搏采样率：≥60,000 Hz，每节律导联。
序号33、心电图机12
一、 ECG输入及波形处理

1.1标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能
1.2输入阻抗：≥90MΩ
1.3A/D转换：24bit

1.4采样率：≥60k Hz 

1.5独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz

1.6频率响应：0.05Hz-500Hz

1.7耐极化电压：≥±955mV 

1.8时间常数：≥5s

1.9共模抑制比：≥135dB
整机配置
 ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800
 整机重量≤3kg

内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告 

系统功能
具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理
 具有智能采集功能，可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集
支持≥30min数据采集及冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录
序号34、手术拖鞋消毒柜
产品材质:不锈钢
消毒时间:15-60分钟
额定电压:220V
杀菌方式:臭氧+紫外线
层架结构:鞋专用层架
序号35、注射泵单泵
1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

2.速率范围：0.01-2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

3.快进速度范围：0.01-2300ml/h

4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

5.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

6.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

7.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

8.支持药物库，可储存≥5000种药物信息

9.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

11.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

12.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

13.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

14.信息储存：可存储≥5000条的历史记录

15.电池工作时间≥6.5小时

16.防异物及进液等级≥IP44

17.整机重量不超过1.7kg

序号36、注射泵双泵
1.整机使用期限≥10年

2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

3.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能
4.速率范围：0.01-2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

5.快进速度范围：0.01-2300ml/h

6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

11.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

13.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

15.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

16.信息储存：可存储≥5000条的历史记录

17.电池工作时间≥6.5小时

18.防异物及进液等级≥IP44

序号37、输液泵单泵
1.整机使用期限≥10年
2.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
3.快进流速范围：0.1-2000ml/h
4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
6.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
7.支持药物库，可储存5000种药物信息。
8.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
9.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg
10.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
11.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
12.具备双空气传感器，检测管路内气泡大小，双重保障，防止气泡漏检漏报
13.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
14.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
15.信息储存：可存储≥5000条的历史记录
16.电池工作时间≥5小时@25ml/h
17.防异物及进液等级≥IP44

序号38、输液泵双泵
1.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
2.快进流速范围：0.1-2300ml/h
3.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
4.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开
5.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能
6.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
7.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
8.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
9.支持药物库，可储存5000种药物信息。
10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
11.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg
12.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
13.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
14.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
15.具备双空气传感器，检测管路内气泡大小，双重保障，防止气泡漏检漏报
16.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
17.防异物及进液等级≤IP33
18.整机重量不超过1.85kg
序号39、输液信息采集系统
一、输液信息采集系统
1.整机设计使用年限≥10年
2.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道
3.通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。
4.输注泵可升级与同品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物流速同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果
二、注射泵
1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
3.快进速度范围：0.01-2300ml/h
4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
7.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
8.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能
9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
12.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
13.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
14.信息储存：可存储3500条的历史记录
15.电池工作时间≥5小时@5ml/h
16.防异物及进液等级IP33
三、输液泵
1.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
2.快进流速范围：0.1-2300ml/h
3.智能电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动关闭或打开止液夹，无需手动操作
4.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
5.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能
6.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
7.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
8.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
9.支持药物库，可储存5000种药物信息。
10.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
11.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg
12.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
13.信息储存：可存储3500条的历史记录
14.电池工作时间≥5小时
15.防异物及进液等级IP33
序号40、肠内营养泵
1.整机使用期限≥10年
2.可升级肠内营养液输液功能
3.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
4.快进流速范围：0.1-2000ml/h
5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
6.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；
7.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
8.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
9.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg
10.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
11.具备双空气传感器，检测管路内气泡大小，双重保障，防止气泡漏检漏报
12.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
13.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
14.信息储存：可存储≥5000条的历史记录
15.防异物及进液等级≥IP44

序号41、PICCO监测仪
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个 
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 
3.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4.可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

5.配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备 
6.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C 
7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类

8.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
9.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

10.转运模块可以实现插入监护仪主机的任意插槽 
11.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测

12.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 
13.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 

14.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
17.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

18.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

19.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg

20.支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换

21.配备心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量

22.具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况

23.支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

24.可升级rSO2模块实现脑部与区域血氧饱和度监测，适用于重量大于 2.5kg 的成人、小儿和新生儿，最多支持四通道的 rSO2 测量。

25.支持升级与红外耳温计的配对使用，使用红外耳温计测量病人耳温后，将测量结果上传至本监护仪。
26.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
27.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
28.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
29.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

30.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

31.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 
32.提供CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程

33.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

34.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

35.支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
36.监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面

37.产品设计使用年限≥10年
序号42、4K白光腹腔镜
一、摄像主机
1.具备4K图像处理性能。
2.防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

3.具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
4.颜色风格≥4种，满足不同临床医生的色彩风格喜好。
5.具有数字变焦功能，可实现图像的缩放； 支持≥3倍数字变焦
6.具有细节增强、颜色增强、亮度均匀等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。
7.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。
8.主机自带内置 USB3.0 刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

9.具备不少于两个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

10.录制清晰度4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps

11.具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。
12.至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号；具备至少 2 路高清信号输出。

13.具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。
14.具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。
15.信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥70dB。
16.至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。
17.光谱染色效果可进行单屏和分屏两种方式进行展示
18.具有画幅自适应调控功能开关。
二、摄像头
1.摄像头适配航空级悬浮式接插件，可有效避免黑屏问题，支持单手插拔，实现高可靠度连接
2.摄像头支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。
3.摄像头信号通过激光传输，信号不受电信号干扰，抗干扰性更强
4.摄像头可以控制光源开关和亮度
5.具有≥3个自定义摄像头按键，可设置≥10种快捷功能，可实现光源开关、白平衡、拍照、录像、电子放大、白光亮度、光谱染色、图像翻转等功能设置。
6.白光摄像头重量≤190g，精巧轻便，减少握持压力。
7.摄像头防护等级：≥IPX7。
8.摄像头可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。
三、光学镜
1.与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高。
2.支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。
3.视野角度≥80°，工作长度≥320mm；
4.显色指数≥90，更好的色差分辨能力和色彩还原性。
5.视场中心角分辨力≥7.0°。
四、光源
1.具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
2.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。
3.可以通过摄像头按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起，以减少对操作者眼睛的损伤。
4.防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

5..具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
6.设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。
7.冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。
8.白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm。
9.光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足。
10.光源亮度调节不少于10档
11.具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。
12.具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
五、气腹机
1.流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。

2.具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡。

3.具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min。

4.压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg。

5.采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息。

6.具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求。

7.具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示。

8.气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高。

台车
具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。

七、监视器
1. 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。

2.支持4K 60Hz超高清显示。

3.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

4.具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

5.最大背光亮度≥800cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。

序号43、宫腔镜
一、摄像主机
1.具备4K图像处理性能。能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。
2.防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

3.具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
4.颜色风格≥4种，满足不同临床医生的色彩风格喜好。
5.具有数字变焦功能，可实现图像的缩放； 支持≥3倍数字变焦
6.具有细节增强、颜色增强、亮度均匀等多种智能图像算法，提供更佳的分辨力与色彩区分度。
7.采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。
8.主机自带内置 USB3.0 刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。

9.具备不少于两个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储。

10.录制清晰度4K和高清可选，录像符合H.265录像编码规范，20-120Mbps码率可调，其中最大录像码率≥120Mbps

11.具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。
12.至少包括一路12G-SDI和两路HDMI接口，具备至少3路能够同时输出的4K超高清信号信号；具备至少 2 路高清信号输出。

13.具有去网格功能，便于连接纤维镜使用。
14.具有去激光干扰功能，有效避免激光设备的信号干扰。
15.信噪比标称值48dB，峰值信噪比≥70dB。
16.至少具有2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。
17.光谱染色效果可进行单屏和分屏两种方式进行展示
18.具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示，减少手动放大操作，观察更舒适便捷。
二、摄像头
1.摄像头适配航空级悬浮式接插件，可有效避免黑屏问题，支持单手插拔，实现高可靠度连接
2.摄像头支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。
3.摄像头信号通过激光传输，信号不受电信号干扰，抗干扰性更强
4.摄像头可以控制光源开关和亮度
5.具有≥3个自定义摄像头按键，可设置≥10种快捷功能，可实现光源开关、白平衡、拍照、录像、电子放大、白光亮度、光谱染色、图像翻转等功能设置。
6.白光摄像头重量≤190g，精巧轻便，减少握持压力。
7.摄像头防护等级：≥IPX7。
8.摄像头可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。
三、光学镜
支持压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。
显色指数≥90，更好的色差分辨能力和色彩还原性。
视场中心角分辨力≥7.0C°。
四、光源
1.具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
2.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。
3.可以通过摄像头按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起，以减少对操作者眼睛的损伤。
4.防电击程度分类为：CF 级别防护，极低漏电流控制，近心手术更安全。

5..具有防除颤保护认证，可用于术中除颤场景下。
6.设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。
7.冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。
8.白光冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度。
9.光输出最大中心照度≥ 3000000Lux,确保照明充足。
10.光源亮度调节不少于10档
11.具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。
12.具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
五、膨宫泵
1.≥7英寸触摸屏设计，触控流畅，可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等）。
2.具有中文操作语言，便于国内医护人员使用。

3.创新的一体化管路设计，整合硅胶管、压力膜、握持固定块于一体，可单手完成装管操作，便捷高效。

4.具有手动校准功能，可手动设置人机高度差和镜鞘型号，消除液体通路上的压强差，精准控制宫内压。

5.具有快速排气+自动校准二合一功能，可自动校准人机高度差和镜鞘压强差，更高效精确地控制宫内压，避免宫内压过高引发子宫穿孔风险。

6.可统计单次手术的工作时长、冲洗量或负欠量，可有效避免TURP综合征。

7.主机背面具有USB通用串行总线接口，可连接外部称量系统，可实时记录废液量，并在主界面显示液体负欠量

六、台车
1.具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳。

七、监视器
1. 4K医用LCD监视器，尺寸≥32寸。

2.支持4K 60Hz超高清显示。

3.具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示。

4.具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示。

5.最大背光亮度≥800cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性。

序号44、麻醉中央监护站
1.要求中央站至少支持64床病人集中管理，可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量
2.中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式
3.支持控制监护仪启动/停止NIBP测量，可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限
4.中央站/工作站主机可支持连接至少3个显示屏，可以支持3840*2160的显示分辨率
5.显示器尺寸应不小于21英寸，单个显示屏可显示不少于36个病人的数据
6.多床区域可进行颜色标记，实现分组显示
7.重点观察床可显示至少可以提供12道波形，16个参数区
8.支持EWS看板功能
9.支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况，支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出，
10.支持显示麻醉机的自检信息、麻药用量以及手术台数信息，并给出效率分析以及优化建议等信息
11.支持升级通过SNMP协议接口输出设备的信息到第三方信息系统和通过客户端接入远程查看设备信息
12.支持连接同品牌的除颤（MED）产品，显示参数与波形。
13.可升级工作站或类似功能的产品，可远程连接至中央站上，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警。
14.工作站支持独立操作，不影响中央站正常操作，实时观察功能及病人数据回顾，功能要求与中央站一致
15.工作站支持选取中央站上全部或者部分病人进行监护，支持从多个中央站上选取病人进行监护
16.支持远程浏览软件支持查看病人的实时数据，可查看的参数及波形种类要求与中央站保持一致
17.具备远程手机/Pad浏览APP，可安装在手机或Pad上，支持院内及院外浏览病人数据，支持事件提醒功能。
18.要求支持移动终端报警管理软件，支持在Android平台运行，支持对来自中心监护系统的报警进行接收，转发和查看
19.支持中央站虚拟化（VMWare），并能够提供相关说明文档
20.支持Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019操作系统
21.支持Windows 10 操作系统
22.可升级HL7数据输出，可与医院信息系统连接，并能够与医院ADT系统连接
23.数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失
24.支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据
25.支持通过中央站集中配置和升级网络中的监护仪
26.可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准
27.具备报警集中设置功能，可在同一菜单中对病人的所有监测参数的报警开关及报警限进行设置。
28.具备报警声音自动加大功能。当某报警持续触发一段时间，用户未对报警进行确认情况下，能够自动提高报警音量。
29.具备报警统计功能，可对科室内报警情况进行分析，辅助调整报警限。
30.支持接收除颤（MED）产品的自检报告并提供异常报警
31.具备至少240小时趋势数据存储，具备至少240小时全息波形数据存储，具备至少240小时ST片段数据存储，支持至少3000条事件存储，可以存储报警事件发生时刻的参数和报警前后16秒波形。
32.具备在同一个页面任意选择两种不同类型的回顾（如：同时显示事件回顾和趋势图回顾），并根据时间关联进行比较。
33.具备PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，并同时向EMR发送通知消息
34.提供病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印
35.支持升级对病人24小时心电数据进行统计分析，提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看相关细节。
序号45、高频手术设备
1、主机

1.1、可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。

1.2、具备两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头、4mm 3-Pin香蕉插头、8mm 1-Pin单极插头、外径9/内径5mm同轴2-Pin单极插头。

1.3、具备一个双极接口，支持4mm 2-Pin香蕉插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。

1.4、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

1.5、所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。

1.6、具备器械激发次数统计功能。

1.7、LCD触摸屏操控，分辨率1024 x 768 RGB，模式切换，功率调节，一触即达。

1.8、具备自检功能。

1.9、报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。

1.10、提供报警确认键，按此键可关闭报警音。

1.11、提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置

1.12、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。

1.13、支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。

1.14、工作环境条件：温度10~30ºC，相对湿度 （非冷凝）15~85%，大气压70~106kPa。

1.15、主机重量≤12kg

1.16、电源输入电压100-240 VAC （±10%），工作电流8-3.4A，频率50/60Hz，输入功率 ≥ 1500VA，额定输出功率≥300W。

1.17、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。

1.18、具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。

1.19、具备以太网接口，支持数据传输功能。

1.20、具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。

1.21、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。

2、超声刀功能

2.1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。

2.2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。

2.3、具备EVS增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。

2.4、输出功率≥60W，输出频率30kHz-80kHz。

2.5、MIN 模式的档位可设置为 1~5 档， MAX 模式的档位固定为 5。

3、高频单极功能

3.1、单极切割模式≥2种模式，可设置为纯切、混切。

3.2、单极凝结模式≥3种模式，可设置为软凝、电灼、喷凝。

3.3、单极切割、凝结模式的工作频率为434kHz。

3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

3.6、纯切模式功率0-300W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。

3.7、混切模式功率0-200W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。

3.8、软凝模式功率0-120W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。

3.9、电灼模式功率0-120W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。

3.10、喷凝模式功率0-120W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。

3.11、具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，根据组织特性实时精准调控能量，保证切割不同组织始终流畅。

4、高频双极功能

4.1、双极凝结模式≥4种模式，可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.

4.3、精确模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。

4.4、标准模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。

4.5、宏模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。

4.6、双极柔和电凝模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。

序号46、靶控输注泵
1.整机使用期限≥10年， 
2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

3.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

4.快进速度范围：0.01-2300ml/h

5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等规格；

7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

8.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

10.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

11.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

13.支持药物库，可储存5000种药物信息

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

15.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

17.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

18.信息储存：可存储3500条的历史记录

19.电池工作时间≥5小时

20.防异物及进液等级≥IP33

21.整机重量不超过1.7kg

22.满足EN1789标准，适合在救护车使用。

序号47、微量泵3通道
1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
3.快进速度范围：0.01-2300ml/h
4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
7.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
8.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛
9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
10.主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
11.支持药物库，可储存5000种药物信息
12.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
13.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg
14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
15.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
16.信息储存：可存储3500条的历史记录
17.电池工作时间≥5小时@5ml/h
18.防异物及进液等级≥IP33
19.整机重量不超过1.7kg
序号48、普通高频电刀
1、主机

1.可同时连接2把单极器械、1把双极器械。

2.具备两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头、4mm 3-Pin香蕉插头、8mm 1-Pin单极插头、外径9/内径5mm同轴2-Pin单极插头。

3.具备一个双极接口，支持4mm 2-Pin香蕉插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。

4.所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

5.所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。

6.具备器械激发次数统计功能。

7.LCD触摸屏操控，分辨率1024 x 768 RGB，模式切换，功率调节，一触即达。

2、高频单极功能

1.单极切割模式≥2种模式，可设置为纯切、混切。

2.单极凝结模式≥3种模式，可设置为软凝、电灼、喷凝。

3.单极切割、凝结模式的工作频率为434kHz。

4.支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

5.具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

3、高频双极功能

1.双极凝结模式≥4种模式，可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

2.双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.

3.精确模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。

4.标准模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。

5.宏模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。

6.双极柔和电凝模式功率0-70W可调；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。

序号49、无创呼吸机
1.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。
2.≥15.6英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。
3.支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调。
4.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。
5.可升级氧疗模式下可实时监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现参数趋势图，辅助医护人员评估氧疗效果。
6.呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-5档手动调节。
7.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。
8.具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥110L/min。
9.支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型， 

10.屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
11.实时监测并同时显示病人端泄漏量和总泄漏量。
12.≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
13.可升级CO2监测。 

14.可升级SpO2监测。
15.具备截屏功能，U盘导出屏幕文件。
16.持续气道正压CPAP：4-25 cmH2O
17.吸气正压IPAP：4-50 cmH2O
18.支持压力：4-40 cmH2O
19.呼气压力EPAP：4-30 cmH2O
20.潮气量：50ml—2000ml
21.呼吸频率：1-60次/min
22.吸气时间：0.2—5s
23.氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%
24.压力上升时间：1- 6档可调
25.延时升压时间：OFF，1-60min
26.气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；
27.潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；
28.呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；
29.病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测；
30.实时提供监测参数≥72小时的趋势图、表分析；
31.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示
32.分级报警和声光报警
33.气道压力：过高/过低报警,分钟通气量：过高/过低报警,潮气量：过高/过低报警,呼吸频率：过高/过低报警,电源、气源中断报警,电池电量低报警
34.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。
35.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。
序号50、妇科盆底磁治疗仪
适用范围：用于神经损伤性疾病、腰骶神经功能障碍的辅助治疗；

磁刺激座椅和主机分体式结构，冷却系统集成在磁刺激主机内，座椅独立外置，设备安全稳定；注册证结构及组成中包含座椅；

双显示屏配置，主屏幕集成在磁刺激设备组成中，非外接可移动笔记本或 显示器；

主屏为触控式操作屏，内嵌于机箱，防跌落，无需键盘、鼠标。消毒便捷，防止手肘误触键盘鼠标，导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险；

输出脉冲重复频率：≥75Hz，允差≤±3%；

刺激线圈表面温度≤40℃，刺激线圈温度超过40℃时，磁刺激仪应自动停止输出，确保安全；

脉冲上升时间：≤50μs±10μs；脉冲持续时间：≤340μs±20μs

磁刺激软件具有让患者主被动参与的触发磁刺激功能；

序号51、高频外科集成手术系统
1、独立主机具有快速简便的中文触摸显示屏设置以及清晰显示各种诊断信息及解决方法；
2、主机可通过U盘更新系统软件版本；
3、融合超声刀和高级智能双极技术为一体的发生器；
4、主机发生故障，能及时提供备份机器给医院使用，保证医院的正常使用；
5、ATT组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温，同时具备采集电流电压数据信号；
6、超声刀头的震动频率为≥50000HZ，为目前技术所达能保证最佳的切割与凝血效果（最大可安全5mm及以下血管）；
7、超声刀头的振动幅度为40~120微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果；
8、超声刀工作头端具有防粘连涂层，能保证更好的切割止血，同时具备自适应组织技术-热量控制模式；
9、独立手柄，主机内含智能芯片，提供系统诊断功能，可快速准确找出问题所在，并帮助用户排除故障，能记载主机使用的历史记录；
10、手控脚控使用同一手柄，坚固耐用；
11、刀头款式多样，满足医院不同科室、不同手术的需要；
12、超声刀头有5个工作面，满足手术中不同组织的切割与止血的需要；
13、超声剪刀头形状有直线型，也有弯型，除切割止血外，还有分离，抓持组织的功能；
14、具备安全处理5mm及以下血管及淋巴管的能力；
15、在工作时有功率大小的档位液晶显示，刀头工作时有声音的提示工作状况；
16、主机有自检功能，且自检时间≤4s，以适合临床手术需要有三种不同的声音，十一档音量调节，且声音不能完全降至零；
17、主机有一个脚控接口，且有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关，使医生的使用更方便，更舒适；
18、智能双极刀头“工形刀”设计使得钳口可以保持一致的高压榨力，切割和凝闭≤5mm的脉管；
19、智能双极刀头“PTC”材料的应用使得钳口组织温度维持在100摄氏度之内，从而可以有效的减小组织损伤，同时降低黏附，炭化，烟雾；
20、智能双极刀头“多回路电极”可以使电路回路锁定在钳口内，从而有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤，侧向热损伤是≤2mm；
21、智能双极刀头切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。
序号52、连续性血液净化CRRT

一、功能描述

临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。

二、治疗模式
支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能。

三、技术要求

1. 采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。

2. 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。

3. 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙离子沉淀。

4. 管路的安装有图文引导。

5. 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

6. 设备配置1个肝素泵，支持10ml、20ml、30ml、50ml规格的注射器。

7. 设备配置≥4个流量泵（不包括肝素泵）。

8. 流量控制范围

- 8.1 血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。

- 8.2 置换液流量范围：100～10000mL/h。

- 8.3 废液流量范围：100～10000mL/h。

- 8.4 透析液流量范围：100～10000mL/h。

9. 压力监测范围

- 9.1 动脉压监测范围：-300mmHg～+500mmHg。

- 9.2 静脉压监测范围：-300mmHg～+500mmHg。

- 9.3 跨膜压监测范围：-300mmHg～+500mmHg。

- 9.4 滤前压监测范围：-300mmHg～+500mmHg。

- 9.5 一级膜外压监测范围：-300mmHg～+500mmHg。

10. 具有气泡检测器。

11. 具有漏血监测。

12. 脱水范围为0～3000mL/h。

13. 加热系统：

直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃，置换液温度控制精度：±1℃。

设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～15kg。

序号53、床旁纤维支气管镜
1.
工作长度：:≥600mm 允差±10％
2.
头端部外径（mm）：≦φ5.3mm允差+5%
3.
3.主软管外径（mm）：≦φ5.2mm允差+10%
4.
景深（mm）: :≥3～50mm
5.
钳道孔内径（mm）:≥φ2.2mm
6.
弯 角（°）：:上:≥160°，下:≥130°允差-10%
7.
视向角：0°±10°（前视）
8.
显示屏:≥3.5英寸
9.
图像分辨率：≥640×480
序号54、有创呼吸机
1技术参数
1.1电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机；    
1.2采用近端压差式流量传感器
1.3呼吸模式：包括有创通气和无创通气，IPPV、V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、BiPPV等
1.4适用于婴幼儿、小儿和成人患者通气；
1.5具有HFNC高流量氧疗模式
1.6潮气量： 10～2000ml
1.7呼吸频率： 1～100 bpm
1.8呼气末正压：0～40cmH2O
1.9氧浓度：21%～100%
1.10高流量吸氧流速：2～65 L/min  
1.11最大峰流速：≥200L/min
2监测功能：
2.1显示屏：≥10英寸彩色液晶触摸屏
2.2波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道波形；
2.3环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个呼吸环
2.4监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换；
2.5监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等
3其他功能和性能
3.1具备低流速P-V工具，分析低位拐点和高位拐点，帮助确定最佳PEEP值
3.2配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张
3.3具有气管插管补偿和管路顺应性补偿
3.4具有智能化的吸痰功能
3.5具有同步雾化功能
3.6可以储存≥5000条日志
3.7防水防尘等级，≥IP44等级
3.8内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池工作时间≥6小时
序号55、有创呼吸机
1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。
2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。
3.主机重量，不带涡轮<18kg，；整机重量，带涡轮<48kg，不带涡轮<40kg
4.可选配内置集成式备用气源。
5.具备维护氧气气源过滤芯的外置结构，便于更换氧气气源过滤器。
6.吸气阀呼气阀外观不同，避免误装。
7.标配压差式流量传感器。
8.显示屏≥18.5英寸彩色电容触摸屏，分辨率1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作
9.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。
10.开关机按键在屏幕正面，避免发生误触，造成使用风险
11.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波。
12.高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气。
13.具有心肺复苏通气模式，在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。 
14.具有电子吸气阻力阀开关，在心肺复苏通气模式的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。
15.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
16.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。
17.自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘，更直观进行通气提示。
18.呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。
19.具有自动插管阻力补偿和静态P-V环图（或P-V工具）。
20.具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。
21.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。
22.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。
23.可支持双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。
24.可选配辅助压置管工具，实时检测识别食道压气囊位置，一键自动阻塞实验确认气囊位置。 
25.可选配独有食道压滤波技术和食道压基线校准功能。
26.提供具有单独NMPA注册证的同品牌辅助压力测量附件，兼具胃管功能。  

27.潮气量：20ml—4000ml
28.呼吸频率：1—100/min
29.吸呼比：4:1—1:10
30.最大峰值流速：180L/min
31.吸气压力：1—100 cmH2O
32.PEEP：0—50 cmH2O
33.吸气时间：0.1—10s  

34.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
35.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
36.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%   

37.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。
38.要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O
39.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
40.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。
41.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
42.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。
43.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。
44.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。
45.机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。
46.实时提供胸壁顺应性Ccw，监测范围：0 ～ 300mL/cmH2O。
47.肺顺应性Clung监测参数，监测范围：0 ～ 300mL/cmH2O。（
48.实时提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、跨肺驱动压、吸气末食道压、呼气末食道压压、食道压摆动值、食道压压力时间乘积、食道压分钟压力时间乘积。等辅助压监测参数。
49.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
50.实时气源压力电子显示。
51.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。
52.≥90分钟内置后备可充电锂电池。可升级≥180分钟内置后备可充电锂电池
53.可升级顺磁氧功能。
54.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒。
55.机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。
56.呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。
57.呼吸机的报警支持通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全。
58.呼吸机支持接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息。
59.呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。
序号56、有创呼吸机
一、基本特征
1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。
2.采用≥18英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作更流畅反馈更灵敏，有效解决传统触摸屏模糊可视性差。
3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供≥6种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。
4.自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试

5.≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
6.气动电控呼吸机
7.可升级一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作
8.标配实时气源压力电子显示。
9.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。
10.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒≥（134℃），以防止院内交叉感染。
11.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒，以防止院内交叉感染；
12.标配一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展；

二、呼吸模式及功能
标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；
无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。
先进的智能同步技术，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。
其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能； 

具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；
具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量；
可提供食道压附件，方便临床使用。
具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能；
三、设置参数
潮气量：20ml—4000ml
呼吸频率：1-100/min
吸气流速：6-180L/min
SIMV频率：1-60/min
吸/呼比：4:1—1:10
最大峰值流速：180L/min(选配备用空气气源时可达200L/min)
吸气压力：1--100 cmH2O
压力支持：0—100cmH2O
PEEP：0~50 cmH2O
压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF
流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%
氧浓度：21—100vol.%
叹息功能：有
四、监测参数
气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；
分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；
潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；

呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测
吸入氧浓度的监测
肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；
提供评估肺损伤的监测参数，如机械能、驱动压，并持续显示。
提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、食道压摆动值、跨肺驱动压、吸气末胃内压、呼气末胃内压、食道压压力时间乘积、胸壁顺应性、肺顺应性等辅助压监测参数。
可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间
具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，食道压/容积，跨肺压/容积；
实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策；

实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；
实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。
五、其他功能
便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能
信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。
序号57、转运呼吸机
1、用于在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，对成人、小儿和婴幼儿进
行通气辅助及呼吸支持；
2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；
3、峰值流速≥260L/min；
4、采用≥7英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥800 x 600像素；
5、具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
6、标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiPPV）；
7、标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1、最大吸气负压NIF、肺复张等测量辅助工具；
8、具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；
9、具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力；
10、具有动态肺视图界面，随着呼吸频率进行变化，动态肺可实时显示参数：静态顺应性、吸气阻力等
11、潮气量：2ml-4000ml；
12、呼吸频率：1-150次/min；
13、呼末正压：0-50cmH2O；
14、氧浓度：21-100% 。
15、至少具备：潮气量、自主呼气潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸频率、吸呼比、吸气时间、呼气末正压、气道阻力、顺应性、呼吸功等监测参数；
16、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间；二氧化碳/时间（选配）
17、环图显示：P-V、P-F、V-F、CO2-V（选配）。
18、具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、事件日志等；
19、呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U盘；
20、防尘防水等级≥IP34；
21、具备WIFI、蓝牙、蜂窝网络三种无线数据传输功能，满足科室信息化的需求。
序号58、除颤监护仪
适用范围
用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏、CPR功能等
技术参数
1.主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率≥800×480 
2.主机重量（含电池）:≤6 kg 
3.具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起） 
4.采用双相指数截断（ BTE）波，高对比色彩区分，快速选择能量；最大除颤能量360J，
除颤能量选择范围分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J 
5.旋钮式能量选择，可1S内快速选择能量，除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S 
6.AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤 
7.AED功能具备一键切换成人、儿童、婴幼儿模式 
8.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南
9.成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能 
10.手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值
11.体外起搏模式：按需起搏、固定起搏、降速起搏
12.
标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件
13.
除颤后心电基线恢复时间≤2s
14.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出≥3道波形 
15.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电等；技术报警：所有参数 
16.可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护
17.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示 
18.防尘防水等级:≥IP44
19.具备USB接口、WIFI功能,可远程监测并导出病人数据 
20.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备
序号59、除颤监护仪
1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。
2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。
4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护功能
5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
6.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
7.可配置带放电按键的体内除颤电极板。
8.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
9.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180min。
11.开机时间≤2s，符合临床使用。
12.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
13.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
14.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
15.体外电极板支持病人接触状态显示。
16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
17.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 
18.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。
19.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压。
20.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
21.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次
22.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
23.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
24.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。
25.具备优异的抗跌落性能，可承受6面0.75m跌落冲击。
26.工作环境温度范围：0°C-45°C，湿度范围：10%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
序号60、心肺复苏仪
1、主要技术指标：
1.1、按压技术：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 
1.2、按压频率110次／分
1.3、按压深度在30-55mm可调，调节步进可精确到1mm适用于不同体格的胖、瘦人群
1.4、按压释放比1:1
1.5、按压通气模式包括：连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式
1.6、30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒
1.7、采用硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量
1.8、主机上具有按压深度窗口，可显示实际按压深度客观直接的提示按压深度
2、安全可靠性：
2.1、驱动方式：电动电控。
2.2、电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间不少于60分钟。
2.3、电池最大充电时间：≤2小时。
2.4、外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。
2.5、具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟
3、数据存储和传输：
3.1、终端显示屏：可显示按压深度，按压深度波形，按压频率，按压时间，按压中断时间以及心肺复苏总时间，可显示CCF值，操作更简单，可视化程度更高
3.2、终端可同屏调节按压模式，按压深度，无需翻页，操作便捷，节约时间
3.3、具有USB接口,用于软件维护与升级
3.4、具有≥16G内存
序号61、电动转运床
1.采用优质冷轧光亮碳素钢压制成型床架+粉体喷涂工艺床架，表面光滑，耐腐蚀；采用整体PP料一次成型的工艺腿板、背板及护栏。
2.护栏一体化旋转式设计，其两侧支架采用铝压铸一体成型的专利设计，无铆接，永不松脱。护栏锁定后，左右晃动量都小于1°，护栏均设有安全锁装置，两次确认开关双保险，防止误操作；护栏可承受≥27kg水平推力。
3.护栏下降、翻转可两档固定，实现护栏三功能状态：竖立、平置、下降。
4.摇把控制床体整体升降，背部升降系统：升降手柄空载起动力矩≤5N.m；额定承载时摇动灵活，无卡阻现象；在不使用时，可折入车身内，不露在车身外面；液压升降过程平稳、无阻滞。
5.采用中心第五轮系统，轻松控制方向，一人即可推运；
6.护栏设有模具一体成型的背部角度显示器，方便临床观察使用；非印刷等其他黏贴方式设计，保证使用寿命。
7.医用转运车可与水平地面成15°斜坡，锁紧后防止滑行和倾倒。
8.转运床垫面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。
序号62、医用转运对接车

1.采用优质冷轧光亮碳素钢压制成型床架+粉体喷涂工艺床架，表面光滑，耐腐蚀；采用整体PP料一次成型的工艺腿板、背板及护栏。
2.护栏一体化旋转式设计，其两侧支架采用铝压铸一体成型的专利设计，无铆接，永不松脱。护栏锁定后，左右晃动量都小于1°，护栏均设有安全锁装置，两次确认开关双保险，防止误操作；护栏可承受≥27kg水平推力。
3.护栏下降、翻转可两档固定，实现护栏三功能状态：竖立、平置、下降。
4.摇把控制床体整体升降，背部升降系统：升降手柄空载起动力矩≤5N.m；额定承载时摇动灵活，无卡阻现象；在不使用时，可折入车身内，不露在车身外面；液压升降过程平稳、无阻滞。
5.采用中心第五轮系统，轻松控制方向，一人即可推运；
6.护栏设有模具一体成型的背部角度显示器，方便临床观察使用；非印刷等其他黏贴方式设计，保证使用寿命。
7.医用转运车可与水平地面成15°斜坡，锁紧后防止滑行和倾倒。
8.转运床垫面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。
序号63、振动叩击排痰机

1.采用高频胸壁振动原理，全胸包裹式背心式气囊设计
2.压力范围:调3-30mmHg ，步进1mmHg ，压力≥27级可调
3.工作频率:1-20Hz范围可调 
4.时间调节:1-60min可调
5.具备儿童、成人两种病人类型选择
6.彩色液晶触摸屏，尺寸≥10英寸，搭载实体按键与飞旋旋钮
7.至少拥有以下四种工作模式: 常规模式；循环模式；梯度模式；自定义模式
8.可设置≥5种自定义模式
9.具备雾化功能，雾化档位弱、中、强三档可调
10.压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性
11.具备咳嗽暂停功能，避免患者在进行振荡排痰过程中出现因呛咳引起的危害
12.治疗查询功能，可回顾≥60条历史治疗信息
13.背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装
14.具备全面的报警系统，拥有声、光、文字三级报警。
序号64、经鼻高流量湿化氧疗仪

1.温度设置范围：流速在2~80L下，均支持31℃-37℃七档可调
2.具备空氧混合功能，氧浓度控制范围：21%-100%，最小1%调节精度。
3.自动氧浓度控制系统，无需外部手动调节，可随流量变化自动调节氧浓度。
4.内置氧浓度实时监测系统，显示监测值，而非设定值，且无需加载氧电池等耗材。
5.内置动力控制系统，自动控制流速。流量调节范围：2L-80L。 
6.趋势回顾功能，可回顾8H、1天、3天以及7天的历史治疗波形图。 
7.须具备高流量/低流量/PEEP等三种或以上治疗模式，温度支持31℃~37℃七档可调。
8.具备儿童模式（低流量），且在儿童模式下具备流量保护功能
9.自动变频温控管路，具备温度和流量监测功能，可根据环境温度变化自动调节管路加温温度。
10.彩色、高清、高分辨率TFT屏，可同时监测温度、氧浓度、流量等治疗参数。
11.可预设单次治疗时间，到时自动提醒。
12.至少支持9项报警提示功能：呼吸管检测报警、堵塞报警、氧源压力报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电提示、气道压力偏高报警、治疗使用时间提示、氧浓度提示
序号65、可视硬性喉镜
1．采用CMOS电子成像技术；
2．插入管径规格:外径≥3.5mm方便各种类型的插管手术；
3．插入管有效长度≥350mm；
4．插入管弯曲角度应具有可塑型；
5．插管时可支持供氧，辅助吸痰；
6．采用≥3.5英寸全视角显示屏；
7．主机与显示器一体设计，内置≥2500mAh电池
8．显示屏前后旋转角度范围≥120°，左右旋转角度范围≥120°
9．具有视频同步输出功能，可配合外接监视器使用，进行教学；
10．具有≥2颗LED光源，光效更均匀，且具备防雾功能，无需预热；
11．镜体完全密封防水，≥IPX7等级，可浸泡消毒；
序号66、碎石机
技术参数：
 冲击波源系统：
（1）透镜折射式电磁冲击波源。
（2）高压放电范围：11～16KV；
（3）电容最大储能：50～128J；
（4）冲击波治疗深度≥140mm,可变焦，以注册证或检测报告有相关描述为准。
（5）第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤0.5μS，脉宽≤1μS，聚焦范围径向
±7.5mm，轴向-50～70mm 。
（6）压缩声压峰值10～60MPa；膨胀声压峰值≤9MPa；  
    （7）具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性。
（8）能实现低能量、低剂量碎石。
（9）电源条件：单相220V 。
  B超定位系统
环冲击波源锥形多角度运动的B超探头定位装置，具备电子自动测距，数字自动显示功能。
⑵探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤2mm；
⑶探头表面与第二焦点测距误差≤2mm；
⑷探头具备伸缩功能，行程25-125mm；
⑸数字化传动系统精度 ≤1mm
定位装置最小移位精度≤1mm
操作控制系统：
（1）整机采用数控MCU专业碎石控制操作系统，模块化设计，全面显示设备状态信息。
（2）可移动式液晶触摸屏控制台，带摇杆运动控制系统。
（3）冲击波次数预设。
（4）碎石能量可无级调节。
（5）碎石触发频率范围：60～120次/分钟(1～2HZ)之间自由调整。
（6）国际化的操作图面指示。
（7）冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能，有效降低冲击波能量衰减，保证有效治疗；
智能导航辅助系统
（1）人工智能导航集成了病例管理系统、超声影像定位导航系统、冲击波治疗系统；
（2）治疗术前一键运动复位；
（3）治疗术前一键导航自动定位；
（4）焦点探测距离可视化，焦点定位跟踪可视化；
（5）结石实时监测：结石运动偏离靶心提醒；
治疗床与主机：
可与主机分离的独立的移动式多功能手术床；治疗床全电动控制，三维六向运动。上下升降范围≥150mm，纵向移动范围≥150mm，横向移动范围≥150mm。
治疗床为三段可拆装式（含床主体、头板、尾板），可配置泌尿手术附件（如脚托、压腹带），可进行泌尿外科的一般诊疗手术。
机械传动系统最小调节精度≤1mm。
治疗床有效载荷 ≥135Kg。
床面离地的最低高度为60cm （方便病人上下治疗床）。
序号67、可视硬性喉镜
消毒因子：使用醇类复合消毒剂或过氧化氢消毒液、臭氧。
2、适用范围：此设备能够对麻醉机内部回路消毒和对呼吸机呼出端消毒。
3、消毒安全性
3.1使用醇类复合消毒剂时无腐蚀性：对不锈钢、碳钢、铝、铜均可以达到基本无腐蚀。有效避免呼吸机内部器件由腐蚀造成的漏气、检测不准确和损坏。
3.2为在保证消毒效果前提下，尽量降低对麻醉机、呼吸机的损害，消毒机消毒管路臭氧浓度≤153mg/m³。
4、温度检测：温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。
5、打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。
6、自动加液:采用自动加液方式，无液自动报警，更加合理人性化。
7、具备人机对话功能：采用9.7寸液晶触摸显示屏，一键式操作。
8、其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz。
序号68、4K荧光双镜联合手术视频系统
一、4K荧光摄像系统1套
1.1、输出分辨率≥3840×2160，逐行扫描
1.2、双镜联合功能：可同时处理双路信号，实现单屏双画面显示不同手术操作，同时实现主机可刻录双镜画面的视频存储需求，可实现≥2种双镜联合手术，包括腹腔镜与电子软镜、腹腔镜与宫腔镜等；
1.3、摄像头重量≤300g，握持轻便
1.4、主机模块化设计：可搭载硬镜模块，软镜模块，增加模块即可增加不同的功能，实现无限扩展需要，可兼容电子软镜≥2种，包含：电子输尿管镜、电子膀胱镜等；
1.5、不少于五种显影模式：包括重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式
1.6、可实现ICG荧光与电子染色联合，实现双重染色。
1.7、摄像主机具备≥2倍电子放大功能，≥5级可调；
1.8、可通过摄像头及键盘对主机进行功能操作及设置，可操作的功能不少于15种，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等。
1.9、支持≥3种ICG荧光镜，如荧光胸腔镜、荧光神经内镜、荧光耳鼻喉镜、，可开展不同专科的荧光手术。
1.10、蓝光染色功能：无需额外增加光源，利用光谱过滤原理，有针对性地对粘膜下血管网进行深度透视，对早期肿瘤进行诊断
1.11、红光染色功能：无需额外增加光源，利用可见光谱在粘膜和血管上表现的差异性，显著增强不同层次的对比度
1.12、≥2种纤维镜图像优化功能
1.13、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示；
1.14、摄像主机具备≥2种画中画显示功能；
1.15、具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如气腹机，并可实现与一体化手术室无缝连接
1.16、通过后期增加模块可升级到腔镜最新技术≥2种，包括3D腹腔镜、3D4K荧光腔镜等最新技术；
1.17、电气安全认证级别：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类，可应用于心脏手术设备
1.18、摄像主机和光源分体式设计，以保证设备运行的稳定性，便于灵活搭配，提高设备的利用率和安全性
1.19、主机具备自适应缩放功能，在进行白平衡的同时，可根据已连接的光学镜的不同直径，自动调整最合适的放大倍率；
1.20、医院现有的光学镜头可兼容使用，并达到4K分辨率，无需额外增配4K专用镜头，节省医院的使用成本，提高兼容性
二、原厂全高清图文工作站1台
2.1内置：摄像主机有≥2个USB接口，插U盘、移动硬盘即可实现3840*2160高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者控制。
三、冷光源1台
3.1、光源使用LED技术，白光和荧光均使用LED技术实现
3.2、色温≥5700K
3.3、灯泡寿命≥30000 小时
3.4、安全等级：CF 级，可直接用于心脏手术
四、全高清监视器1台
4.1、显示器类别：高清医用监视器
4.2、尺寸：≥32寸
4.3、分辨率：最高像素≥3840*2160
4.4、信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号
五、荧光镜头1根
5.1、直径≤10mm，长度≥31cm
5.2、支持≥2种模式应用，ICG模式、白光模式
5.3、可高温高压消毒
5.4、有效景深≥3-150mm
5.5、分辨率≥9.36 lp/mm
六、气腹机1台
6.1、最大流速≥40L/分；
6.2、流量控制：≥0－40升/分钟，调节精度为≤0.1 L/min；
6.3、现代触屏界面，操作直观；
6.4、具备过压保护功能；
6.5、自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示。
七、电子软镜
7.1、视场角≥100°

7.2、视向角0°

7.3、镜身直径≤16Fr.
7.4、器械工作通道≥5Fr.，方便器械进出
7.5、采用CMOS芯片；
7.6、内置LED光源，降低因线缆缠绕引发的操作风险
7.7、吸引阀具有一键快速排空功能，方便术中保持视野清晰
7.8、头端转向角度不小于+160°/-120°

7.9、插入部工作长度≥370mm
7.10、无需手动调节白平衡，即插即用
7.11、带阀门式的通道
7.12、通道、吸引阀均可拆分消毒，支持高温高压灭菌
7.13、支持至少3种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度
7.14、可通过画中画功能实现至少2种同屏显示模式
7.15、具有自适应缩放功能，可识别内窥镜影像进行自动电子对焦
序号69、下肢功能锻炼仪

仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；
角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；
工作模式：正常模式、速度模式、角度模式。
序号70、脑外科动力系统
1：主机
1.1微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%
1.2 故障自诊断和保护技术
1.3 BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计
1.4 手柄连接自动识别功能
1.5 双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；
1.6主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换
1.7标配冷却系统功能；可适配骨科小体骨钻、骨锯及耳鼻喉刨削功能

2：脚踏开关
2.1 线缆长≥3m，无级调速，可进行功能切换及注水控制
2.2 IPX8防水等级，防滑、防侧翻
3：微电机
3.1可高温高压消毒
3.2 开颅用无碳刷微电机,峰值输出功率达150W
3.3 快速拔插安装接口
3.4 输出速度为0-40000r/min，脚踏控制无级调速；
3.5 带自动风冷技术，工作最高温度＜40℃；
3.6 峰值输出功率达150W

3.7 恒速驱动控制系统，负载降速≤5%

4：颅骨钻手柄
4.1 体积小，最大外径≤ ф30mm，长≤ 132mm，轻质合金材料制造，重量 ≤0.45kg，免钥匙接口，表面硬质阳极氧化
4.2 颅骨钻手柄带手把。
4.3颅骨钻手柄转速：0-1500r/min，可高温高压消毒
5：颅骨铣手柄
5.1 结构小巧，最大外径≤20mm，表面防滑设计，可握持式或执笔式操作
5.2 快速铣刀安装接口
5.4 无级调速，最高输出转速 40000r/min；
5.5 可高温高压消毒。
5.6 铣刀手柄可配置可旋转护靴，旋转护靴可360°自由旋转

6：磨钻手柄
6.1 外形尺寸：外径：≤Ф15mm，角度0°和21°, 重量≤0.1kg；
6.2 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒
6.3 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；
6.4 磨钻径向跳动＜0.01mm，最高转速：≥80000r/min 
7：磨微电机
7.1 可高温高压消毒；
7.2 ISO-E类标准接口，接插方便快捷；
7.3 高速电机马达，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达100W；
7.4 自动风冷技术，温升小，噪音低，工作最高温度＜40℃；
7.5输出速度为0-40000r/min，脚踏控制无级调速；
7.6恒速驱动控制系统，负载降速≤5%。
8：一次性无菌颅骨钻头
7.2 械式钻穿即停功能，确保操作安全
7.3 高精密快装卸接口设计
7.4 钻头规格：ф4mm、ф6mm、ф9mm、ф12mm
7.5 免钥匙接口
7.6 经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年
8：一次性无菌铣刀
8.1 采用优质材料制造，具有良好的生物相容性
8.2 螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性
8.3 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷
8.4 头端直径Φ1.6mm
8.5 经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年
9：一次性无菌磨钻头
9.1 采用优质材料制造，锋利耐用,径向跳动＜0.01mm； 
9.2 规格齐全，广泛应用于骨组织的高速磨削、钻孔
9.3 金刚石球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，杆径Φ2.38mm
9.4 不锈刚球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，杆径Φ2.38mm
9.5 经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期三年
序号71、纤维支气管镜消毒柜
内胆采用高分子复合材料，整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁；
储镜量：可悬挂≥6条内镜
存储方式：直挂式，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存
悬挂架：采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层，下层高度可调
门密封，做到门密封性优良，隔绝柜外的空气，可靠保证内镜不受外部空气二次污染
可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止； 

用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数
.可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；
序号72、加气道车
1、整体尺寸：≥600*600*1180mm

2、抽屉内格条，可根据需要进行组装
3、抽屉内装有充电接口
4、抽屉带有自吸功能
5、具备隐藏式工作台
6、存储柜可放置内窥镜
7、内置可定时的紫外线消毒灯
8、紫外线消毒灯可使用交流电
9、储存柜门采用液压静音铰链技术
序号73、自体血液回收系统
1、产品适应范围：用于临床自体红细胞回收
2、工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；
3、回收机的红细胞回收率≥90%；
4、血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%；
5、抗凝剂清除率：≥95％；
6、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率≥95％；
7、操作平台：中文显示，显示实时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，操作过程完全自动化、人性化；
序号74、医用台车
1.产品材质：ABS 
2.配置：大容量抽屉、消毒液支架、污物桶、万向静音轮、工作台
序号75、电动吸引器
抽气速率≥20L/min

极限负压值≥0.06MPa

负压调节范围0.02MPa 至极限负压值

吸引泵：活塞泵

噪声＜70dB

序号76、脚架

材质：1. 主体框架：304不锈钢，抗拉强度≥520MPa；2. 脚托面板：医用级硅胶，邵氏硬度50-60HA，可拆洗消毒

结构设计：1. 高度70-120cm（±1cm精度），齿轮齿条调节；2. 脚托角度可调节（上下0-90°、左右0-30°），双向锁定可靠

承重能力：额定承重≥180kg，极限承重≥250kg，承重无变形、无异响

适配性：适配主流型号，接口标准化，安装便捷无需打孔

表面处理：不锈钢抛光处理，Ra≤0.8μm，无毛刺、易清洁

安全防护：脚托圆角≥5mm，带防滑纹路，调节手柄防滑

消毒性能：耐受75%酒精、含氯消毒剂，硅胶脚托可121℃高压灭菌

尺寸规格：脚托30-40cm×15-20cm，支架伸缩50-80cm，重量≤8kg

使用寿命：主体≥5年，硅胶脚托≥2年，易损件可单独更换

序号77、腰卡

材质：1. 支架：304不锈钢（≥2mm）；2. 支撑垫：聚氨酯泡沫+防水皮革，泡沫密度≥30kg/m³

结构设计：宽度30-50cm、高度5-15cm可调节，可旋转0-15°，锁定可靠

支撑力：额定支撑力≥80N，泡沫回弹率≥85%，长期不塌陷

适配性：适配招标手术床，安装便捷，不影响床体原有功能

表面处理：支架抛光无毛刺，皮革光滑无破损，易清洁消毒

安全性能：支架圆角处理，防误触锁定，支撑垫防滑

尺寸规格：支撑垫25-35cm×10-15cm×5-8cm，支架≤60cm，重量≤5kg

序号78、头架

材质：1. 支架：304不锈钢（≥2.5mm），抗拉强度≥520MPa；2. 头托：医用硅胶，邵氏硬度45-55HA

结构设计：高度80-130cm可调节，头托多角度旋转，支架可伸缩（60-100cm）

承重能力：额定承重≥100kg，极限承重≥150kg，无变形、无晃动

适配性：适配招标手术床，安装便捷，可与其他配件协同使用

表面处理：支架抛光Ra≤0.8μm，头托光滑无瑕疵

安全防护：头托圆角≥6mm，配医用固定带（抗拉≥10MPa），防误触锁定

消毒性能：支架耐受常用消毒剂，头托可121℃灭菌，固定带可80℃清洗

尺寸规格：头托40-50cm×30-40cm，底座≤20×20cm，重量≤10kg

使用寿命：主体≥5年，头托≥2年，固定带≥1年，易损件可更换

序号79、侧卧位体手托

材质：1. 主体框架：304不锈钢（≥2mm），抗拉强度≥520MPa；2. 托面：医用级硅胶，邵氏硬度45-55HA，可拆洗

结构设计：1. 高度60-100cm可调节（±1cm精度）；2. 托面角度0-45°可调节，适配侧卧位手臂摆放，锁定可靠，避免臂丛神经受压

承重能力：额定承重≥50kg，极限承重≥80kg，承重无变形、无异响

适配性：适配主流手术床，接口标准化，安装便捷，可快速拆装

表面处理：不锈钢支架抛光处理，Ra≤0.8μm，无毛刺、易清洁

安全防护：托面圆角≥5mm，带防滑纹路，调节手柄防滑，防误触锁定

消毒性能：耐受75%酒精、含氯消毒剂，硅胶托面可121℃高压灭菌

尺寸规格：托面25-35cm×15-20cm，支架伸缩40-70cm，重量≤6kg

使用寿命：主体≥5年，硅胶托面≥2年，易损件可单独更换

序号80、转运监护仪模块技术参数
1．适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2．满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。
3．≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作，
4．整机重量≤1.2Kg，小巧便携
5．IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6．坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
7．整机无风扇设计。
8．内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
9．内置DC电源接口，可以进行车载充电。
10．具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。
11．支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 
12．可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min
13．选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。
14．可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测
15．可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块
16．可具备微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。 
17．可选配19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。
18．支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估 
19．支持提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警 。
20．转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用 ，即插即用。
21．心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
22．波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
23．滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
24．支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 
25．提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
26．具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms 
27．可显示弱灌注指数（PI）。
28．提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名 。
29．提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。
30．IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。
31．≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
32．≥800条NIBP测量结果回顾。
33．≥40小时全息波形回顾。
34．≥100小时趋势数据回顾。 
35．产品设计使用年限≥10年。
三、商务条款
	
	需求名称
	需求说明

	1
	服务地点
	1.1采购人指定地点。

	2
	履行期限
	2.1合同签订后6个月内完成供货并安装调试完成。

	3
	付款方式
	3.1合同签订后5个工作日支付40%合同总价款，验收合格后支付50%合同总价款，余款一年后一次性付清。

	4
	报价方式
	4.1以人民币报价，投标报价应包含施工人员费等确保本项目完工及验收合格、正常交付使用所需的一切费用。如投标报价明显低于成本价，由评审专家委员会判定投标是否有效；投标单位不得以投标价格低为理由，降低工作量或者申请追加预算；如果因为投标价格过低引起项目实施失败及法律纠纷的，投标单位应承担一切法律责任和经济赔偿；

	5
	服务要求
	5.1中标人必须保证所提供的货物符合本合同规定的质量、要求。

	6
	违约责任
	6.1中标供应商不得将合同义务转交他人履行，违者，对方可解除合同及索赔损失。

6.2中标人不得违背合同约定，自行提前结束合同的履行，如出现这种情况，中标人应承担合同总金额10%的违约金及法律责任。

	7
	项目验收
	7.1成交供应商负责本次采购项目须按照采购人指定的交货地点后由采购人严格按照公开招标文件、响应文件及答疑记录进行验收。

7.2最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。

7.3相关验收费用由供应商承担。

	8
	质保期
	8.1质保期一年。




