（一）技术需求

一、床旁血滤机技术参数

1）治疗模式

支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能。

2）技术要求

1．采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具有中文操作界面。

2．设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。

3．设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。

4．管路的安装有图文引导。

5．管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

6．设备至少配置1个肝素泵，支持包含但不限于 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。

7．设备配置≥4个流量泵（不包括肝素泵）。

8．流量控制范围

8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。

8.2置换液流量范围：100～10000mL/h。

8.3废液流量范围：100～10000mL/h。

8.4透析液流量范围：100～10000mL/h。

9．压力监测范围

9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+500mmHg。

9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+500mmHg。

9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+500mmHg。

9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+500mmHg

9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+500mmHg

10．气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。

11．漏血监测：可检测≤0.35mL/min（HCT 32%）。

12．脱水范围为0～3000mL/h。

13．加热系统：

直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。

- 设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～15kg。

- 备用电池在断电后可维持治疗≥30分钟。

- 产品使用期限≥10年。

二、可视硬镜技术参数

1．采用CMOS电子成像技术，空间分辨率≥10.10 lp/mm；

2．插入管径规格:外径≥3.5mm方便各种类型的插管手术；

3．摄像头视场角≥100°

4．景深3-50mm；

5．插入管有效长度≥350mm；

6．插入管采用镍钛可塑形管芯，可在≥60度水中复原

7．插入管弯曲角度应具有可塑型，可塑型角度为120°-150°；

8．插管时可支持供氧，辅助吸痰；

9．采用≥3.5英寸全视角显示屏，显示屏分辨率不低于640*480；

10．主机与显示器一体设计，内置≥2500mAh电池

11．显示屏前后旋转角度范围≥120°，左右旋转角度范围≥120°

12．具有视频同步输出功能，可配合外接监视器使用，进行教学；

13．具有≥2颗LED光源，光效更均匀，且具备防雾功能，无需预热；

14．镜体完全密封防水，IPX7等级，可浸泡消毒。

15. 产品使用期限≥6年。

三、碳纤维牵引架技术参数

1.牵引杆采用碳纤维材料。

2.牵引架关键角度调节部位采用端面齿紧固工艺，关键零部件为精密铸造一体成型，配合不同附件可满足多种体位要求。

3、牵引架双关节设计，可进行多角度转换，保证手术时的宽阔视野。模块化安装，应可根据需要安装手术所需体位、功能附件模块，可按需升级安装其他模块，如髋关节镜专用牵引调节装置等。

4.牵引架尾端可着地，给予更稳定的支撑。

5.牵引靴，可提供足部充分的抓持力，牵引鞋转动角度360°，牵引行程≥190mm。

6.延伸杆（短）长度300mm，延伸杆（短）外展≥180°

7.延伸杆（长）长度1450mm，延伸杆（长）外展 ≥300°

8.牵引器水平位移≥1350mm，牵引器垂直位移≥380mm

9.牵引器水平旋转角度360°，牵引器竖向旋转角度360°

10.腿托位移≥650mm，侧卧位支架升降≥120mm

11.整体升降可随手术床升降。

12.配备会阴保护杆，会阴抵柱长度≥220mm，会阴抵柱外径≥100mm

13.与医院现有设备相匹配。

14.产品使用期限≥8年。

四、人体成分分析仪参数

1、工作原理：多频率生物电阻抗测试。

2、电极：4极8点接触式电极。

3、测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz。

4、检测电流≤80uA，更低电流通过人体，更安全

5、测试部位：

5.1阻抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)在4个不同测量频率下的阻抗值≥20Ω；

5.2电抗：身体5个节段(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≥15Ω；

5.3全身相位角：50kHz下的全身相位角。

6、阻抗测量性能：

6.1阻抗测量范围：10Ω-1250Ω

6.2阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%（需提供注册检验报告等官方证明）。

7、体重测量性能

7.1体重测量范围：2kg～250kg；

7.2体重测量误差≤±0.1kg

8、身高测量模块（选配）：

8.1实时测量身高，无需人工手动录入；

8.2身高测量范围：70cm-195cm；

8.3身高误差范围≤±0.5cm

9、可测量的主要参数覆盖以下指标：

9.1人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；

9.2肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；

9.3脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；

9.4无机盐参数：骨矿物质含量；

9.5体围度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；

9.6综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。

10、使用限制：

10.1年龄：3岁-100岁。

11、自助身份识别：支持外接扫码枪（选配）、内置身份证读卡器模块（选配）以及人脸识别模块（选配），可实现多种身份识别功能，方便信息自动化管理

12、测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤。

13、测量时间≤1min。

14、报告及病案管理：不需要额外连接计算机，在设备自带屏幕即可展示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。

15、数据存储：不需要外接计算机，主机本地可存储档案数≥12万例

16、触摸屏：主机采用10点触控电容屏，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作。

17、显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280*800

18、电池：内置电池（选配），容量≥6000mAh，电池待机工作时间≥4小时。

19、可移动性：整机可折叠，主机可拆卸，方便外检携带；

20、信息加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病例管理，保护用户数据隐私。

21、数据备份还原：在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作。

22、兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON）的多种型号打印机连接并打印报告。

23、数据接口：支持USB、RJ45、WIFI、物联网（选配）多种数据传输接口24、数据传输协议：支持DB、Web service、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。

25、内置多人种判断标准：支持WHO、亚洲及中国人判定标准。

26、内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。

27、内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。

28、电磁兼容性：辐射发射为B类标准水平，达到可连接家用电源环境

29、产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持免费软件在线升级。

（二）商务条件

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 按采购人要求配送并安装，具体情况以采购人要求为准。 |
| 2 | 交货期限 | 签订合同后30天内完成所有设备的供货、安装、调试、培训等。 |
| 3 | 付款方式 | 1.所有货物进场安装调试成功并验收合格后付至该合同款的97%，验收合格一年后支付剩余合同款3%。 2.所有货物按实际结算。 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、调试、验收、培训、税金等费用均包含在投报总价中。 |
| 5 | 货物要求 | 1.中标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的货物；交货时生产日期不得超过半年。 2.到采购人安装地点作免费安装调试，须确保安装质量符合相关标准和要求，直到通过验收； 3.中标人应保证，采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉； 4.为保证招标人对于所投设备的高质量及高可靠性需求，投标人中标后，对于其提供的货物，招标人如存在质疑，有权单独聘请独立第三方检测机构对货物进行检测。如检测结果不合格，招标人可拒收货物，拒签合同，检测费用由投标人支付；如检测结果合格，招标人验收货物，检测费用由招标人支付。 5.中标人交货时，须提供货物的全部资料，如设备合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、货物技术参数测试方法、标准操作规程等等。 |
| 6 | 验收与安装 | 1.货物运抵采购人指定地点后，由采购人和中标人组织相关人员共同对到货的货物数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后开始安装，安装后进行破损性抽检； 2.交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件中配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准； 3.中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件； 4.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失； 5.对于不合格的设备，中标人必须在5个工作日内及时完成更换并重新对更换设备进行验收，更换一次后该设备仍不合格，采购人有权对该设备进行退货处理，由此产生的一切损失由中标人承担。 |
| 7 | 质保期和售后服务 | 1.质保期：所有产品提供三年质保期。 2.质保期以及维护期内设备系统出现故障，中标人免费上门维修或更换有缺陷的零部件及服务（人为因素或不可抗力造成的事故不在免费保修范围内）。 3.质保期以及维护期期满后，中标人必须继续向采购人提供本项目的维修、技术支持等服务和必须能供应本次采购设备所需的备品、配件，其发生的费用中标人必须只收取备品、配件的成本费。 4.故障响应：在质保期以及维护期内，系统或货物发生故障后，中标人在接到电话后60分钟内给予响应，在24个小时内到达现场(紧急情况时，6小时内到达现场)，一般故障在4个小时内完成，重大故障1个工作日内完成。 5.中标人须免费与医院现有信息系统实现互联互通，无缝链接。 |