## 采购需求

### （一） 技术需求

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相-原子荧光联用仪 | 1、用途：适用食品、水质、土壤等样品；适用于样品中As、Se、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd等元素的总量分析和样品中As、Hg元素的形态分析。 2、技术指标 2.1总量分析技术指标 2.1.1检出限(DL/LOD):As＜0.01µg/L、Se＜0.01µg/L、Pb＜0.01µg/L、Bi＜0.01µg/L、Sb＜0.01µg/L、Te＜0.01µg/L、Sn＜0.01µg/L；Hg＜0.001µg/L、Cd＜0.001µg/L； 2.1.2 测量重复性(RSD)≤0.7％； 2.1.3 线性范围≥103 2.1.4 漂移≤1%。 2.2形态分析技术指标 2.2.1 重复性(RSD)≤4％。 2.2.2检出限:As(III)＜0.2ug/L、As(V)＜0.2ug/L； 2.2.3 线性范围≥103。 3、形态分析自动进样器 3.1定量方式：支持满环进样，部分环进样。 3.2样品位数：≥96位 3.4进样次数：1～9次； 3.3配备100μL定量环； 3.5清洗：可设定进样前/后洗针，清洗次数 1～9次； 3.6具有漏液检测功能 3.7重复性RSD：≤0.5% 4、形态分析高压洗脱系统 4.1二元高压梯度洗脱系统; 4.2流量范围： 0.01-9.99 mL/min(10mL泵头); 4.3压力范围：0–40MPa。 4.4流量重复性: <0.2%(1mL/min)； 4.5准确度：<0.5%(1mL/min)； 4.6流动相切换系统：每个色谱泵对应两路自动切换的流路系统，无需手动更换流动相和清洗液，无需手动更换； 4.7色谱柱清洗液：具备自动清洗色谱柱功能。 4.8柱塞清洗系统： 4.8.1具备柱塞自动清洗功能，流量可调范围0.4-2mL/min； 4.8.2开机自动运行，免维护，无需手动清洗柱塞杆和密封圈 4.9柱切换系统：高压双柱自动切换系统，色谱柱流路状态直观可视；操作简单，自动化程度高。 4.10脱气系统：内置式双通道静音式脱气机，开机自动运行，自动控制真空度，免维护，无需对配制的流动相进行手工脱气。 4.11柱温箱系统：室温+5℃～85℃自限温空气浴加热柱温箱。基于多级温度监控与高精度PID控温算法，保证保留时间的高度重现。 5、形态分析气路系统 5.1载气（氩气）气路系统：模块化设计的数字化电子(质量流量)气路系统； 流量范围在0～1000mL/min连续自动可调。具备高精度数字化压力监控系统； 5.2氢气气路系统：流量范围在0～500mL/min连续自动可调；高精度数字化压力监控系统；配备高灵敏度氢气泄漏传感器；接口兼容主流的氢气发生器； 6、紫外消解系统 6.1紫外线光源系统：大功率长寿命热阴极低压汞灯，三倍于传统机型的紫外光能量。 6.2结构及光学系统：浮动缓冲结构设计，纳米级高效紫外线反射涂层，双倍紫外光利用效率。 6.3消解管路：特殊氟聚合物消解管路，高紫外透过率，具有极佳的化学相容性和可靠性；高可靠性液路接口，确保管路连接长期稳定可靠； 6.4可视化系统：紫外消解管路及紫外灯管可视化系统。 6.5分析模式切换: 紫外消解和非紫外消解两种模式可选，流路系统自动切换 6.6智能化监控系统：紫外光强度和紫外灯管温度实时监测系统。 7、形态分析智能化监测系统 7.1色谱泵压力：色谱泵压力实时监测。 7.2柱切换阀位置：柱切换阀位置实时监测与状态指示。 7.3柱温箱温度与状态:柱温箱温度实时监测与状态指示。 7.4紫外灯光强度和灯管温度:紫外灯光强度和灯管温度实时监测。 7.4蠕动泵：蠕动泵转速实时监测。 7.5载气流量和压力:载气流量和压力实时监测。 7.6流路系统漏液:流路系统漏液实时监测。 7.7载气流量和压力：载气流量和压力实时监测。 7.8 氢气流量和压力：氢气流量和压力实时监测。 7.9 氢气泄漏：高灵敏氢气泄漏实时监测。 8、接口系统：和原子荧光光度计主机联用，兼容总量分析和形态分析两种分析模式的接口系统；切换分析模式时，自动兼容，不需要做任何流路切换和调整。 9、形态分析软件系统 9.1支持四通道同步数据采集与数据处理； 9.2各元素形态的物理参数，标准溶液的配制，样品前处理及推荐最佳仪器条件和优选方法等； 9.3软件实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、自动识别判峰,自动稀释和超限自动标记； 9.4测量完成后，自动保存数据，自动清洗，自动退出程序，自动关闭计算机，自动休眠； 9.5全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11数据完整性和审计追踪-电子签名的规范要求； 10、总量分析自动进样器 10.1进样器样品盘：采用圆盘，单个样品盘≥230位； 10.2进样针：TEFLON包裹的一体式碳纤维支撑进样针； 载流槽：一体化设计的载流槽及样品支架，可快速拆卸，支持超声波震荡清洗； 10.3 载流槽结构上分为独立的载流位、清洗位和废液位，三者之间相互隔离；载流位和清洗位的体积均＜100mL，以利于快速更新载流和清洗管路； 10.4流量调节范围为3-30mL/min； 10.5进样器实现外部按键调节载流补充≥6档流量可调，且实现软件控制调节载流补充≥6档流量可调； 10.6横向支撑臂：基于轻量化和高强度设计的碳纤维材料，长期使用可靠性高，耐腐蚀性能优异 11、总量分析进样系统 11.1采用注射泵进样； 11.2基于微步精确控制与补偿算法的高精度注射泵，实现微升级样品采集；超静音蠕动泵驱动系统，力矩随着转速进行实时动态调整，实时监测蠕动泵的转速；集成式倒锥形卡套泵管安装方式。 11.3进样注射器容积：≤2.5mL； 11.4注射器进样范围：1-2500ul； 11.5蠕动泵：≥八滚轴；每个压片可以独立调节。 11.6存样环：存样环40～60℃恒温加热；。 11.7集成式倒锥形卡套泵管安装方式，可靠性高，操作和维护简单。 12、总量分析气路系统 12.1集成化独立三通道(载气、屏蔽气、辅助气)数字化高精度电子气路，自动调节与优化流量；载气、屏蔽气、辅助气均实现流量范围在0～900mL/min连续自动可调； 12.2流量精度：±1mL/min。 12.3助燃氢气气路系统：氢气数字化电子(质量)流量气路系统，大幅降低还原剂的消耗； 12.4流量范围在0～500mL/min连续自动可调； 12.5配备高精度数字化压力监控系统；配备氢气泄漏传感器； 13、气液分离系统 13.1基于SCOTT雾室分离原理的免维护两级水冷式气液分离系统，高效除湿的同时，自动抑制泡沫的形成，自动形成水封，自动排除废液，进一步提高了系统的除湿效果； 13.2压力自平衡技术，自动消除蒸气发生反应时的压力波动，进一步提高检测系统信号的稳定性； 13.3集成式蒸气发生反应模块，基于深度优化的流路系统，进一步降低蠕动泵的脉动效应，改善系统信号的稳定性。 13.4气液分离器接口采用公制螺纹设计，5秒实现快速连接。 14、光学系统及光源 14.2灯位：双灯位；双个元素灯成扇形分布； 14.1通道：双通道；实现单元素测量、两个元素同时测量； 14.3光源数量：双只免调灯 ，自动对准光路，无需调节,即插即用。 14.4脉宽调制电源，精准控制灯电流，延长灯的使用寿命； 14.5每只空心阴极灯均分别独立控制，独立预热。 14.5非接触式射频身份识别(RFID)系统;编码信息容量大，随时写入和读出累计使用寿命等信息。 15、汞灯漂移校准及恒能量控制系统； 15.1基于日盲型高灵敏紫外传感器的双光束光源漂移校准系统，解决了汞灯长期使用过程中的能量漂移问题；汞灯光源能量实时校准与动态调节技术，彻底解决汞灯漂移问题。 15.2恒能量控制系统：光源“恒能量”自动控制模式，精确量化并自动调节汞灯能量，确保汞灯光源能量的长期一致性。 15.3汞灯自动辅助激发：针对不易点燃的老化汞灯，自动识别免调汞灯的安装，自动判断是否点亮，智能化自动激发。 16、总量分析点火系统 16.1采用加热塞智能点火技术，无需采用炉丝，解决炉丝点火技术寿命短、故障率高的问题。 17、总量分析原子化系统 17.1高精度自适应比例积分微分(PID)控温算法，控温精度高，速度快； 17.2原子化器温度在50～450℃之间连续可调；温度控制精度：±0.5℃。 17.3原子化器高度免调节设计，系统可靠性高，免维护。 17.4石英炉原子化器接口采用公制螺纹设计，5秒实现快速连接。 18、检测系统 18.1 高灵敏日盲光电倍增管R7154，Cs－Te型，响应波长范围160～320nm 18.2高增益前置放大电路全面电磁屏蔽保护技术；光电倍增管高效磁屏蔽技术，避免环境磁场的干扰 19、电气系统 19.1独立电气子模块设计，实现工作参数的自动优化及故障的诊断与排除； 19.2多参数子系统控制算法，确保电气系统长期运行稳定可靠； 19.3全面优化的PCB布线、PPCB防腐设计、高效电磁屏蔽、热管理设计、冗余设计。 20、监测系统 20.1大气压监测：实时监测大气压力。 20.2存样环温度：实时监测存样环的温度。 20.3 蠕动泵转速：实时监测蠕动泵的转速。 20.4工作气压力：高精度数字化压力监控，实时监测气路系统的输入力。 20.5三通道毫升级高灵敏气体流量实时监控。 20.6氢气压力：高精度数字化压力监控系统，实时监测气路系统的输入压力。 20.7 氢气流量：毫升级高灵敏气体流量实时监控系统。 20.8 氢气泄漏：高灵敏氢气泄漏实时监测。 20.9原子化器温度监测：对原子化器进行高灵敏温度监控，实时监测温度变化。 20.10点火电流监测：实时监测点火系统的工作电流。 20.11原子化室可视化：采用高清摄像头和LED灯辅助照明系统的原子化室可视化系统，通过软件界面实时显示原子化室内的工作状态。 21、软件操作系统 21.3针对选择测量的元素，自动设置与优化仪器条件； 21.4软件实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线,自动稀释和超限自动标记； 21.5测量完成后自动休眠，自动保存数据；专家系统：各元素的物理参数，标准溶液的配制，样品预处理、干扰消除及推荐最佳仪器条件和优选方法等； 21.6全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11数据完整性和审计追踪-电子签名的规范要求。 22、设备工作状态指示灯：至少配备总工作状态、蠕动泵工作状态、注射泵工作状态、存样环加热状态4个状态指示灯； 23、配置 23.1原子荧光主机1套 23.2总量自动进样器1套 23.3总量分析中文操作软件1套 23.4砷汞免调空心阴极灯各1只 23.5形态分析仪主机 1套； 23.6液相色谱自动进样器 1套； 23.7色谱柱+保护柱 1套； 23.8砷形态标准溶液 1套 23.9形态分析操作软件1套 23.10数据处理系统1套 23.11废液收集器 1套 23.12进样针2套 23.13 氢气发生器 1台 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动分样器 | 1、主要用途：用于实验室粮食样品的自动分样。 2、应用要求：仪器适用于GB/T5491《粮食、油料检验 扦样 分样法》的相关要求。 3、特点： 3.1.分样自动化，可多台设备同时使用，劳动强度低，效率高； 3.2.系统智能化，样品种类和重量自动调整实现精准分样； 3.3.界面友好，过程及重量参数实时显示，并能直接打印结果； 3.4.过程密闭，无粉尘，彻底解决了实验室分样的环境污染问题。 4、技术要求： 4.1 设备长宽高（mm）：≥710×560×1580； 4.2 电源：220 V，50 HZ； 4.3 功率：≥0.70 kW； 4.4 最大分样量：5 kg(小麦、玉米、大豆)，4kg（稻谷）； 4.5 缩分比误差：中小颗粒≤0.6%，大颗粒≤2%； 4.6 分样误差：中小颗粒≤3%，大颗粒≤4%； 4.7 子样质量重复性：中小颗粒≤1%，大颗粒≤2%。 | 台 | 2 |
| 3 | 分析天平(万分之一) | 技术参数： 1.最大秤量：120g 2.可读性：0.1mg 3.重复性（5%载荷下）：0.08mg 4.线性误差：0.06mg 5.灵敏度便偏移（标称加载下）：0.3mg 6.最小称量值（USP，允差=0.10% ）：160mg 7.稳定时间：2S 8.秤盘直径：Ø 90mm 9.电磁力补偿（EMFC）称重传感器 10.外部砝码校正 11.金属底座与PBT顶部外壳的材质，坚固耐用 12.LCD混合触摸屏，操作简便 13.最多可自定义5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境 14.机身标配In use cover 保护罩，可有效避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。 15.密码保护功能实现权限管理，可防止意外更改天平设置。 16.样品ID设置，可以为样品分配ID号，便于管理。 17.通信接口： USB-A接口和RS232接口，且可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备 18.支持EasyDirect Balance数据管理软件, 可同时连接最多10台天平实现数据传输管理。 19.PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件 | 台 | 1 |
| 4 | 酶标仪 | 1、光源：卤素灯（寿命自动侦测功能，不低于4000小时） 2、波长范围：400-750nm 3、兼容板型：96孔板 4、OD分辨率：≤0.001 5、OD值检测范围：读数: 0-4 OD；检测: 0-3.5OD 6、黑白盘：OD>3.9 7、OD准确度：0.000-2.000 OD ≤ ± (1.0% + 0.010 OD);2.000-3.000 OD ≤ ± (2.0% + 0.010 OD) 8、OD线性度：0.000OD-2.500OD <1% 9、OD精确度：0.000OD-2.500OD <0.5% ;2.500OD-4.000OD <1.5% 10、通道差异：<1.5%, 1OD 11、检测通道：8 道同时检测 12、测读模式：终点法和动力学法 13、振荡：线性（高、中、低） 14、读板速度：正常模式，单波长: <16s，双波长:<30s，快速模式，单波长: <8s，双波长:<15s 15、滤光片配置6个滤光片，波长分别为：405nm、450nm、492nm、630nm、570（562）nm、595nm 最多可配8块 16、软件：中文软件 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动洗瓶机 | 1、用途 对实验室常用容量瓶、移液管、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、量筒、广口瓶以及小口径盛放瓶等进行清洗、消毒等清洗全自动处理，清洗数据可记录、追溯、查询等 2、技术要求 2.1 运行环境 2.1.1 电源：220V，50Hz ；最高功率：5kw，加热功率：4kw 2.1.2 环境温度：5℃～32℃ 2.1.3 相对湿度：≤85% 2.2 仪器结构 2.2.1 外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢； 2.2.2清洗内腔容积≥210L，内腔压模成型，清洗内腔无焊点，采用不锈钢管道加热升温速度快，双层能同时放置≥250ml容量瓶；单次清洗2ml色谱进样瓶≥500个，100ml容量瓶≥110位，外部尺寸范围(长*宽*高：670*720*940mm±20mm)。（提供机器内腔尺寸以及双层可同时放置250ml容量瓶实物图片佐证） 2.3控制系统 2.3.1 控制系统为微电脑芯片控制技术（非PLC控制），≥8寸触摸屏，内置30种标准清洗程序和100种自定义程序， 2.3.2可建立至少3种快捷方式，方便客户“一键运行”；具有三级权限管理，SD卡存储审计追踪系统功能和RS232清洗数据打印接口； 2.3.3 屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒，进水量实时显示，清洗程序、清洗阶段、时间、管道压力数据等参数。 2.3.4 仪器能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态。 2.3.5 机器可实现停水自动恢复和停电自动保存当前清洗状态。 2.4循环系统 2.4.1 循环泵采用三相永磁同步直流无刷水泵，可以使清洗过程更节能高效（提供循环泵三方报告），循环量0-400L/min，可在程序中根据需求变频调节；配有管道压力传感器实时监测管道水压； 2.5管路系统 2.5.1 清洗篮架识别技术，篮架装配情况在面板上实时显示。 2.5.2 仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水，篮架采用FL-EXCH模块设计，可自由互换，每1/2模块可以自由互换，灵活使用。 2.5.3 配有双通道清洗剂功能，按照程序需求泵入碱性清洗剂和酸性清洗剂 2.6安全保护系统 2.6.1 采用电动开门和自动锁门技术且同时具备机械手动开关门功能，断电可手动开关门。2.6.2 水加热过温保护，水泵过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。 2.6.3具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统； 7干燥系统 7.1管道式压缩风机烘干系统，HEPA等级为H12,热风循环量不低于55m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-300分钟）； 7.2具有双重喷淋热交换系统，采用EU-W节水冷凝技术，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿。 三、配置 3.1 洗瓶机主机一台 3.2 上层清洗托架一套， 3.3 下层清洗托架一套， 3.5清洗模块4个（一年内免费更换） 3.6清洗剂1套 3.7纯水桶1桶 | 台 | 1 |
| 6 | 电感耦合等离子体质谱 仪 (ICP-MS) | 1、仪器说明 1.1电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量分析器、离子检测系统、软件控制系统等部分构成，结合不同的进样系统，可以实现溶液分析、激光剥蚀固体微区分析、色谱联用分析等。ICP-MS分析系统中主要的离子控制技术采用三个不同作用的四级杆结构，实现离子偏转、干扰消除、质量分析。 1.2标配AMS系统（全基体进样系统），可以实现溶液、气体进样在线气溶胶稀释，有机物直接进样等功能。能适用于各种样品的元素半定量、定量、同位素比值、同位素稀释等分析。能够广泛应用于环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料等分析领域。 2、仪器工作环境 2.1工作环境温度：15-30℃； 2.2工作环境湿度：＜ 80% （无冷凝）； 2.3电源：单相200-240V ，50 Hz； 3.技术参数 3.1仪器硬件 3.1.1 雾化器：微流量高效同心雾化器。 3.1.2 雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室 3.1.3 全基体进样系统：具有1路独立的工作站自动控制的进样气路 3.1.3.1全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍，可直接分析固含量超过3%样品，最大可达25%以上的样品。 3.1.3.2 全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。 3.1.3.3 全基体进样系统可通入其他等离子改进气体（如：甲烷、氦气等），实现难电离元素，如砷、硒等元素的超痕量分析。 3.1.4 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。 3.1.5离子源：实现无需任何消耗的消除等离子体二次放电。采用更适合ICP-MS分析，射频发生频率≥27MHz，实现等离子更好的稳定性，更高的灵敏度，及更低的氧化物产率。 3.1.6等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。 3.1.7等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。 3.1.8接口设计 3.1.8.1接口：≥三锥 3.1.8.2采样锥口径≥1.0 mm，截取锥≥0.6mm，避免锥孔易堵。 3.1.9 离子透镜系统 3.1.9.1四极杆离子提取透镜系统，可实现对不同质量数离子的动态调节（离子质量筛选）功能。 3.1.9.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。 3.1.10四极杆碰撞反应池 3.1.10.1 碰撞反应池平台由一套可实现质量筛选功能的四极杆平台组成，可以实现四级杆平台碰撞消除离子干扰物，也可以在反应模式下控制离子反应平衡，消除反应副产物，使离子反应更迅速有效的消除干扰。 3.1.10.2 仪器配置一条气体通道，可以根据测试需求选配多种气体，实现不同的应用。选配气体包括，纯氨气，纯氦气、氦氢混合气、纯氧气、甲烷等气体。 3.1.10.3碰撞反应池四级杆具有质量带宽调节功能，可以实现在线离子强度的控制。通过调节反应池四级杆RPa可以实现离子强度的衰减，实现离子稀释功能，扩展离子强度的检测范围。 3.1.10.4 反应池四级杆彻底免维护。 3.1.10.5用甲烷气分析 80Se 时，检出限优于1ppt。 3.1.10.6用氧气来消除CaCl+对As的干扰，在0.1%的CaCl基体中91AsO+的检出限优于2ppt。 3.1.10.7用氧气分析 S 或P 时，检出限优于 0.5ppb。 3.1.11四极杆质量分析器 3.1.11.1 材料：保证四极杆的热稳定性。 3.1.11.2 质谱范围：1- 275amu。 3.1.11.3 驱动频率≥ 2.5MHz。 3.1.11.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中可以在线连续调节≥7种不同分辨率，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围。 3.1.12脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。 3.1.12分析速度：≥50000个数据点/秒，有利于元素形态分析。 3.1.13 四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。 3.1.14可以实现多种检测模式，包括标准、碰撞、反应、冷等离子体、冷等离子体-反应等，满足不同的分析需求。 3.2软件 3.2.1操作系统： Microsoft Windows多任务，ICP-MS控制软件。 3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等） 3.2.3实时数据显示和实时报告显示。 3.2.4 ICP-MS操作软件多用户操作模式，可以安装于个人计算机，提供模拟操作功能，不限用户数。支持模拟操作，样品数据分析处理，报告生成等离线功能。 4.仪器性能指标 4.1 标准模式下灵敏度 4.1.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm 4.1.2 中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm 4.1.3高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm 4.2随机背景：＜1 cps（4.5或220） 4.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。 4.4 仪器检出限 4.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt 4.4.2中质量数元素：In ≤0.1 ppt 4.4.3高质量数元素：U ≤0.1 ppt 4.5 稳定性 4.5.1 短期稳定性（RSD）：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） 4.5.2长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） 4.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h 4.7 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%； 4.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。 4.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。 6.配置清单 6.1电感耦合等离子体质谱仪（仪器主机应包含进样系统1套、离子源及可视化系统1套、接口系统1套、离子偏转系统1套、碰撞反应池1套、质量分析器1套、双模检测器1套和数据处理平台1套） 1台 6.2控制软件 1个 6.3循环冷却水系统 （国产配套） 1台 6.4调试溶液 1瓶 6.5矩管 3个 6.6内标泵管 5包 6.7进样泵管 5包 6.8废液泵管 5包 6.9进样毛细管 2包 6.10采样锥垫片 3个 6.11镍采样锥 3个 6.12镍截取锥 3个 6.13泵油 1瓶 6.14内标三通 2个 6.15自动进样器 1套 6.16电脑打印机 各1台 6.17 不间断电源 1台 | 台 | 1 |
| 7 | 大米外观检测仪(加工精度) | 1.测定对象：糙米（粳稻、籼稻）、大米（粳稻、籼稻） 2.图像采集方式：扫描 3.判定模式：国标模式和自定义模式 4.单次检测样品量：1-1200粒 5.测定时间：≤40秒 6.外部输出：USB接口 7.使用环境：温度10~35℃、湿度50~80以下（无结露） 8.打印装置：小型热敏式打印机 9.配置：主机、软件、整列装置、打印机、附件等 10.电压/功率：AC220±10V（50/60Hz）/20W | 台 | 1 |
| 8 | 电热恒温干燥箱 | 一、性能参数 1、从温度、容积、功能、结构等多维度划分，业内型号最多最齐全的烘箱生产厂家。 2、拥有成熟的技术工艺、专业的销售团队、完善的销售体系和优质的售后服务。 3、大多数部件均大量库存现货，价格便宜，性价比高。 4、本设备为定值运转型送风定温恒温箱，功能丰富，操作简单。 5、方式：强制送风循环。 6、使用温度范围：室温+10～260℃（300℃）。 7、温度波动度：±0.5℃（at260℃）。 8、温度均匀度：±2%（at260℃）。 9、最高温度到达时间：约90分钟（室温＋10～260℃）。 10、温度控制方式：PID控制。 11、温度设定方式：通过功能菜单键及上下键实现数码设定。 12、温度表示方式：测定温度显示：红色4位LED，数码显示；设定温度显示：绿色4位LED，数码显示。 13、定时器：1分～99小时50分。 14、运行功能：定值运行、自动停止运行、快速自动停止运行、自动开始运行。 15、附加功能：偏差修正功能。 16、安全装置：自诊断功能（温度传感异常、温度上限过升防止）、独立过升防止器、过电流漏电保护开关。 17、内装：不锈钢板。 18、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装。 19、断热材：玻璃纤维。 20、加热器：不锈钢加热管（1.5kW）。 21、传感器：温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器。 22、送风机风叶/马达：离心风叶，马达10W × 1。 23、引线孔：内径30mm（右侧面1个）。 24、排气口：内径30mm × 2，上面。 25、内尺寸（宽×深×高mm）：600 × 500 × 500。 26、外形尺寸（宽×深×高mm）：720 × 651 × 880。 27、内容积：150L。 28、棚板承重：15kg/层。 29、棚板层数：13层。 30、棚受间距：35mm。 31、电源（50/60Hz）额定电流：AC220V，7.5A。 二、配置： 1、送风定温恒温箱 1台 2、棚板：不锈钢冲压网板 2件 3、棚受 4件 | 台 | 2 |
| 9 | 离心机 | 1、最高转速：16600r/min 2、最大相对离心力：21532xg 3、最大容量：600mL 4、转速精度：±10r/min 5、定时范围：1min-99min 6、电源：AC 220V 50HZ 10A 7、整机噪声：≤55dB(A) 8、整机功率：400W 9、离心腔直径：φ280 10、最快加减速：25-30s 11、配备转子：6*50mL | 台 | 1 |
| 10 | 高效液相色谱仪 | 1、整体要求 1.1.可提供3个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限。 1.2可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等。 1.3至少2种判定仪器Purge和色谱柱平衡终点的方式。 1.4至少2种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间。 1.5锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器。 1.6操作系统支持至少2种语言且必须支持中文。 1.7控制面板操作不会干扰样品分析过程 2、技术要求及参数 2.1 四元梯度泵 2.1.1双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程。 2.1.2 流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.01mL/min 2.1.3 流量精度：≤0.07 min RSD 2.1.4 最高操作压力：600Bar 2.1.5 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为≤0.10%，梯度准确度±0.5% 2.2 真空在线脱气机 2.2.1 工作原理：真空膜过滤方式，脱气效率高；内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 2.2.2 通道数： 4 2.2.3 流速：每个通路10mL/min 2.3 自动进样器 2.3.1 样品容量：132 位 2.0ml 样品位数 2.3.2 进样范围：0.1～100uL ，安装多次进样组件，最大可达1800uL 2.3.3 进样精度：≤0.25% RSD 2.3.4 交叉污染：＜0.004% 2.3.5 重复进样次数：1-99 次/样品 2.3.6 控制功能：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样 2.3.7 压力范围：0～8700Psi 2.4 温控柱温箱 2.4.1 柱温控制范围：高于环境温度5℃-80℃ 2.4.2 温度稳定性：≤+0.10℃ 2.4.3 温度准确度：≤±0.5℃ 2.4.4 柱容量：能同时装 2 根 30cm 色谱柱， 2.5 紫外可变波长检测器 2.5.1 波长、极性、峰宽和灯源开关均可时间编程控制 2.5.2 灯源：氘灯 2.5.3 波长准确度：±1nm 波长范围：0.0000-4.0000AFVS 2.5.4 噪音：＜±0.25 × 10-5Au，230nm 2.5.5 漂移：＜1×10-4Au/h，230nm 2.5.6 线性：> 2.5 AU 上限 2.5.7 采集频率：≥100HZ 2.6 荧光检测器 2.6.1 光源：氙灯 2.6.2 激发波长：200～1000 nm 2.6.3 发射波长：200～1000 nm 2.6.4 灵敏度：水拉曼峰的信噪比＞3000：1 2.6.5 波长重现性：≤± 0.20 nm 2.6.6 波长准确度：≤± 3 nm 2.6.7 采样频率：≥70Hz; 2.6.8 流通池耐压：≥145psi。 2.7数据处理系统 2.7.1 软件：Windows 操作环境，液相色谱软件，三维光谱分析软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析 2.7.2 GLP功能 2.7.3 维护信息预报系统（EMF） 2.7.4 电子记录维护和错误及故障信息 2.8 仪器配置要求 2.8.1四元泵（含工具包,脱气机,溶剂瓶、主动入口阀等）1套 2.8.2主动柱塞清洗附件1套 2.8.3自动进样器1套 2.8.4柱温箱1套 2.8.5紫外可变波长检测器 2.8.6荧光检测器(含流通池)1套 2.8.7液相色谱工作站1套（含色谱软件及电脑打印机） 2.8.8耗材：1L流动相瓶5个、2ml进样小瓶1000个，过滤白头10个，两通2个，PEEK手紧式接头10个，PEEK管线1套，PEEK管线及可更换刀片1套，溶剂净化捕集柱及管线和支架1套，管线切割器1套，C18色谱柱1根，柱效评价测试样品1套 2.9柱后光学衍生装置 1套（国产） 2.9.1 符合GB 5009.22等相关标准 2.9.2运行环境：温度0℃～45℃；相对湿度≤85%；适用电压220V（±10%），50Hz(±2%) 2.9.3 光源:寿命: ≥4000小时；U型紫外灯管，衍生光源功率≥11W 2.9.4管线：内径：≤0.38mm；有效长度：≥10.5m；出入端管线长度：≤750mm；排列方式：三维有序整齐排列 2.9.5 波长重现性：+1 nm；流量准确度±0.1%；流量精度RSD<0.6% 2.9.6工作额定压力：17MPa 2.9.7 流速：0.6-2ml/min，最佳1ml/min 2.9.8 线噪音 ：≤2.5x10-5AU 2.9.9 可选反应池体积≤1ml 2.9.10 配置要求:光化学柱后衍生反应器主机 1套（包括:5米全透明质化KRC环形反应线圈，材质FEP反应管；两端有防有机溶剂腐蚀保护管；带有冷却反射管的低压紫外衍生灯 (11W U型灯管)；电源电压补偿和降温附件(内置)） 2.9.11耗材：适用该仪器的免疫亲和柱（3mL）30支；玻璃纤维滤纸（110mm×1.5µm）100pp；黄曲霉毒素B1标准品1支；与色谱仪连接配件1套 | 台 | 1 |
| 11 | 农药残留快速检测仪 | 1.检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药 2.检测通道数量：≥20通道 3.光源波长：410nm 4.检测下限：0.05-5mg 5.抑制率精度：≤5% 6.仪器批间差：3%以内 7.漂移：≤±0.01Abs/3min 8.存储：≥20000个以上测试结果 9.接口：USB 以及网口 10.打印方式：内置热敏打印机，可实时打印 11.测试时间：任意设置 12.检测结果：定性检测，可排除无效检测结果，能对数据结果保存和打印 13.部分农药检出限： 1)敌百虫 ≤0.2mg/L 2)对硫磷 ≤0.8mg/L 3)毒死蜱 ≤0.16mg/L 4)辛硫磷 ≤0.2mg/L 5)甲胺磷 ≤1.2mg/L 6)甲萘威 ≤0.24mg/L 7)马拉硫磷 ≤1.5mg/L 8)克百威 ≤0.04mg/L 9)灭多威 ≤0.1mg/L 10)异丙威 ≤0.28mg/L 11)氧化乐果 ≤0.44mg/L 12)敌敌畏 ≤0.1mg/L | 台 | 1 |
| 12 | 水分测定仪（卤素） | 一、规格参数 1、水分含量 1.1、可读性：0.01%MC。 1.2、重复性：≤0.15 % (2 g样品时)。 1.3、重复性：≤0.05 % (10 g样品时)。 2、显示模式：%MC，%DC，%ATRO MC，% ATRO DC，g多种显示模式。 3、称量单元 3.1、量程：54 g。 3.2、最小样品量：0.5g。 3.3、可读性：1mg。 4、加热单元 4.1、干燥技术：卤素灯加热。 4.2、干燥温度范围：50—160℃，1℃增量。 5、方法管理 5.1、升温程序：标准、快速。 5.2、关机模式：全自动 ，定时。 二、性能描述 1、操作控制终端：图形化操作指导，快速获得水份结果，清洁涉及。 2、卤素灯加热技术：卤素加热技术最大程度减少了热物质，具有精确的温度控制，可确保快速、均匀地加热样品，以迅速获得可重复的测量结果。 3、平整的不锈钢表面：秤盘下方的不锈钢表面很平坦光滑，结构坚固，易于清洁； 标准配置 80 个铝制样品盘 ● 1 个样品手柄 ● 1 个样品盘支架（秤盘支架） ● 1 个防风罩 ● 1 份样品（圆形、吸附用玻璃纤维盘） ● 1 根电源线（根据具体国家而定） ● 1 条备用保险丝（国家特定） ● 1 个塑料保护罩 | 台 | 1 |
| 13 | 脂肪酸测定仪 | 1．主要用途：用于稻谷和玉米的脂肪酸值指标的滴定分析试验。 2．应用要求：仪器适用于 GB / T 20569《稻谷储存品质判定规则》、 GB / T 20570《玉米储存品质判定规则》相关要求。 3．技术要求： 3.1全自动脂肪酸值测定仪 3.1.1产品具有国家级验证中心出具的测评报告； 3.1.2稻谷、玉米脂肪酸值双试验差不大于2mg/100g; 3.1.3采用机器视觉原理，基于颜色变化作为滴定终点的分析滴定平台； 3.1.4一批次可处理12个样品的脂肪酸值测定，自动完成整个测定过程，包括进样、扫描识别样品，润洗管路、移取样品、定量加蒸馏水和酚酞指示剂、滴定和数据保存、清洗滴定杯，中间过程无需人工干预； 3.1.5标配内部封装有存储样品编号等信息芯片的脂肪酸值专用离心管100支。 3.1.6配置要求：主机、读卡器、离心管、试剂架。 3.2脂肪酸值专用振荡器 3.2.1电机功率：80W。 3.2.2振荡方式：往复式。 3.2.3振荡频率：100±1次／ min 。 3.2.4振荡幅度：32mm±4mm。 3.2.5液晶触控操作屏 3.2.6定时范围：99.99s99h99m，精度±0.05s。 3.2.7负荷：5kg。 3.2.8外形尺寸：470mmx370mmx285mm。 3.2.9单次振荡样品数：24个。 3.3.粮食脂肪酸值专用离心机 3.3.1电机功率：200W。 3.3.2最大离心力：23800xg。 3.3.3不需设置转速、时间，一键自动离心。 3.3.4单次离心样品数：6个。 3.3.5处理时间：2分钟。 | 台 | 1 |
| 14 | 检验精米机 | 一、精米机主机： 1．试验用量：150-180g 2．脱壳率：≥99%以上 3．精米破碎率：粳谷≤5%、籼谷≤10% 4．时间设定：数字式 5．工作电源：AC220V±10%，50Hz 6．功率：850W 二、出米率测定仪： 1．最大衡量：500g 2．可读性：0.1g 3.重复性：±0.1g 4.精确度0.1g 5.天平尺寸：200*145mm 6.具备高速风机（降温）功能 | 台 | 2 |
| 15 | 电动筛选器 | 1.电源电压：AC220±10V 50Hz 2.输出功率：60W 3.回转速度：0-120r/min（可调） 4.筛格外径：220mm 5.筛理幅度：100mm 6.最大筛量：500g 7.筛格层数：3层 8.顺筛时间：0-999s（可调） 9.逆筛时间：0-999s（可调） | 台 | 2 |
| 16 | 标准光源 | 1、体积：650x400x500 mm 2、重量：17.5Kg 3、配置：F、D65、TL84、UV四种光源（按需配备） 4、光照强度:符合GB/T22505《粮油检验 感官检验环境 照明》 5、.额定电压:220V±10% 50Hz 6、额定功率:18W | 台 | 4 |
| 17 | 电动分样器 | 一、性能特点 可实现小麦、玉米、稻谷、大豆等粮食样品自动混样、分样，是实现快速批量分样的实用设备。 二、技术参数 缩分比例:1:1:2:6或1:2:3:4比例分成四份（可定制） 材质：铝合金（内芯） 粮食回收率：99% 分样量：2000g 分样速度：15L/分钟 电机：AC220V，450W 可分样谷物：稻谷、玉米、大豆、小麦等中小型颗粒谷物。 分样误差：每1千克小于±2% 配件：主机1台，接料盒4个 | 台 | 2 |
| 18 | 全自动烟点仪 | 1、符合标准GB/T20795。加热方式：金属浴加热；检测方式：光电传感器 2、重复性：≤2℃；再现性：≤4℃；分辨性：0.1℃；精度：0.5% 2、结果输出方式：可微电脑储存数据，可U盘输出数据，可连接激光打印机 3、探头（样品）测温范围：（室温～400℃） 4、电源：交流（220±22）V，50Hz 5、工作环境：温度（0～40）℃，相对湿度≤80%RH | 台 | 1 |
| 19 | 电导率在线监测仪 | 1.电导率级别：2.0级 2.测量参数：电导率，温度 3.电导率 范围：0.000μS/cm～10.0 mS/cm（二环电导电极） 仪器引用误差：≤±2.0% FS 4.温度 范围：（-10.0～120.0）℃ 最小分辨率：≤0.1℃ 5.仪器示值误差：≤±0.5℃（0℃-60℃）、≤±1.0℃（其他范围） 6.自动温度补偿范围：（-10.0～120.0）℃ 7.温度系数补偿范围：（0～10.0）%/℃ 8.输出信号：隔离（4～20）mA，最大负载为750Ω 9.报警，控制继电器触点容量：2.5A，250V交流（无感） 10.外壳防护等级：≥IP65 11.安装方式：仪器：壁挂式安装；传感器：流通式 12.开孔尺寸（mm）：140×140 13.发送器线缆长度：≥10m 14.电极线缆长度：≥1m 15.使用环境：环境温度（-5～50）℃，相对湿度≤90% 16.两环电导电极：可选配三种电导池，常数为0.01/cm，常数为0.1/cm，常数为1/cm 17.两环电导电极流通式安装：进水：Φ6，出水Φ10 18.电极：两级式电导池；电导池常熟K=0.01；测量范围0.05～20µS/cm（0.00-18.25MΩ.CM）;承受压力1.8MPa（max）；介质温度：0～150℃（PT100）主材材质/测量部位：316不锈钢。 | 台 | 1 |

### （二） 商务条件

1、交货期：

1.1签订合同后，在接到采购人通知后15个工作日内，仪器到达采购人指定地点，仪器到达后30个工作日内完成仪器的安装调试及现场培训，直至完成验收。

1.2如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的 1‰交付违约金（但违约赔偿费的最高限额为合同总金额的5％）；如果投标人在达到最高限额后仍不能交付的，采购人有权终止合同，因此产生的一切经济损失由中标人承担；

2、交货及安装地点：南昌市江大南路125号；

3、履约保证金：签订合同时，投标人向采购人缴纳合同金额5%履约保证金，验收合格后十五个工作日内一次性全额无息退还。

4、付款方式：货物全部调试完毕且完成人员现场培训后，支付合同款80%，最终验收合格，正式运行满一个月无重大质量问题支付合同款项100%，中标人应提供相应金额的普通增值税发票。

5、安装调试及产品验收

5.1安装调试：由中标人送货上门并负责安装调试，采购人不再支付任何费用。自安装工作一开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

5.2货物验收：所有货物到达安装现场，采购人和中标人双方共同对货物名称、规格型号、数量、生产厂家，符合相关要求才能进场安装，不合格立即更换，直到提供合格货物为止。

5.3验收：采购人和中标人双方共同参与，按招标文件及合同要求规格型号、数量、外观质量、开机运行进行验收，确保满足招标文件、合同的功能、质量要求；

6、质保期、售后服务及培训

6.1质保期是以投标人提供的货物通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算至12个月止。

6.2中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)提供免费培训，培训名额2人。

6.3保修期内，中标人在整机全保的过程中须每年提供至少一次上门维保服务；维修服务响应时间应在6小时内，需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案；保修期内，因产品质量问题而不能正常运行的，负责维修或更换并承担相应的经济责任。

6.4相应货物保修服务方式均为制造商上门保修，即由制造商派员到货物使用现场维修，由此产生的人工和材料费均由投标人承担。

7.产品要求

7.1所投产品技术参数必须符合招标文件要求、质量可靠，若投标时弄虚作假，所投产品达不到招标文件技术要求或所投产品标称制造商非该产品实际生产厂家，采用低价劣质产品进行竞标或供货，采购人有权取消中标结果、拒签合同或终止合同，所有责任由中标人承担。

7.2所投产品必须是合法厂家生产的全新、优质、合格的产品，符合国家的质量标准，通过正规渠道获得，不得使用二手，如采购人发现有二手设备、返修设备、翻新设备等，中标人按相应价格假一罚十向采购人支付赔偿金；签订合同后，采购人有权要求投标人提供所投主要产品制造商出具的供货证明、售后服务承诺；若不能提供，经查实存在虚假应标，采购人将上报财政监管部门依法依规进行处理，一切责任由中标人承担，并由中标人赔偿相关损失。

7.3投标人所投产品的制造商应具有该产品完全的知识产权，所投产品的任何版权、专利等知识产权纠纷及责任由中标人或制造商处理及承担，且不得损害采购人权益。
    7.4其它：中标人须为本项目拟派丰富经验专业技术服务团队为本项提供安装售后服务。投标人承诺为本项目安排项目负责人（具备一定的专业技术能力），为本项目的设备使用、人员培训、项目安全全面负责（投标文件中需提供加盖投标人公章的承诺函）。
注：以上所有技术需求和商务条件必须完全满足，否则视为无效投标。