二、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -196°冰箱 | - 1.样本存储区温度要求：存储温度≤-180℃； - 2.存储方式：非液相存储，样本不可接触液氮； - 3.单台设备存储量：满足1ml（φ12.8×34mm）冻存管存量≥3万支； - 4.设备高度要求：≤2.7米； - 5.抓板方式：三轴式机械手，抓取过程具有柔性保护功能； - 6.最远单支出库时间：最远单支冻存管取出时间≤300s； - 7.整盒入库效率：完成10盒样本入库时间≤30分钟； - 8.整盒出库效率：完成10盒样本出库时间≤30分钟； - 9.湿气控制：样本转运存储对接全过程设备密闭式运行，出入库过程中避免湿气进入液氮存储设备； - 10.液氮罐总容积：液氮罐总容积≥1400L； - 11.单次液氮补给量：样本不接触液氮的情况下罐内液氮最大加注量≥600L； - 12.最大补液维持时间：注满液氮静态消耗自持时间≥18天； - 13.扫码成功率：至少1万次实测运行设备扫码成功率≥99.5%； - 14.挑管成功率：至少1万次实测运行设备单支挑管成功率≥99.5%； - 15.挑管区液氮消耗：挑管区挑管前无需设备内额外补充液氮； - 16.配套转运罐：每台设备配置配套样本转运罐一个，可与存储设备冷链密闭无缝对接； - 17.转运罐单次加液安全自持时间：配套转运罐单次加注液氮维持样本安全时间≥3小时。 - 18.可开放端口与相关样本管理系统对接，提供远程报警服务，不收取额外费用。 |

注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。