二、采购需求

（一）技术需求
1、数字病理切片扫描仪技术参数

1.1 光学及扫描系统

1.1.1 实现无人值守全自动扫描，线性扫描技术完成全玻片（WSI）扫描成像。

1.1.2 最大上载量：一次性可装载≥250张玻片进行扫描，同时能够无需暂停，在扫描工作状态进行玻片的持续加载。

1.1.3 智能触屏一体机，扫描设备无需电脑工作站，利用集成在扫描仪上的触屏进行智能控制。

1.1.4 设备体积（宽×深×高）≤53cm×59cm×50cm以满足病理科节约空间的需求。

1.1.5 智能感应上载系统，无需任何手动操作及玻片组织设置即可启动全自动识别和全玻片扫描功能。

1.1.6 扫描过程中，能时刻保证有最多空的加载位展现在外，确保持续上载功能。

1.1.7 配备物镜：40x。
1.1.8  40x物镜视野范围(FOV)≥1.0mm。
1.1.9 对焦方式：全自动实时对焦。
1.1.10  40x物镜扫描速度（玻片15mm×15mm范围内）≤40s。
1.1.11 组织识别功能：每次扫描玻片进行高精度组织识别，自动智能排除玻片上的残留物、灰尘和记号笔笔记。

1.1.12 自动图像质量检测技术：扫描每张玻片时进行玻片校准和对图像质量自动检测，并在扫描设备的触屏上显示玻片图像扫描质量状态。

1.1.13 触屏显示器能够通过不同颜色实时显示玻片扫描状态：可用玻片架、正在扫描、等待扫描、扫描完成、优先扫描、警告报错。

1.1.14 实现玻片扫描状态（扫描数量、平均扫描时间、平均扫描面积等数据）柱状图统计，可分为周/月/年数据，并在触屏显示器上显示。

1.1.15 优先扫描功能：在不暂停扫描状态下，可设置玻片架的扫描优先程序，可设置≥1个玻片架进行优先扫描，处理紧急病例。

1.1.16 登录与加密设置：扫描仪进行不同账户登录管理，并通过加密密码保证数据安全性；登出后，显示屏上显示的玻片图像将不提供二维码、条形码、病人姓名等玻片标签信息。

1.1.17 扫描仪上配有设备使用视频、设备常见故障处理视频，帮助用户进行日常使用工作。

1.1.18 图像文件格式：DICOM，并可通过集中式扫描仪管理系统生成SVS格式。

1.1.19 设备扫描操作系统架构在LINUX下，避免出现操作版本升级后硬件不兼容的情况。

1.1.20 设备外观：扫描设备一体化设计，无螺丝固定，拆装方便。

1.1.21 可提供风路系统设计，保证最少灰尘进入设备内部。

1.1.22 设备上载玻片架为标准玻片架，能够兼容等市场主流染色封片机，减少玻片转移工作。

1.2 集中式扫描仪管理系统

1.2.1 系统可设置每台扫描仪的PIN密码，一次可连接管理≥2台扫描仪。

1.2.2 对每台扫描仪进行参数设置，实现远程扫描仪管理；所有连接的扫描仪的状态信息都会显示在管理软件主页。

1.2.3 可对扫描过程进行事件和数据处理。

1.2.4 能够为每一台扫描仪设置账户登出时间，登出后，标签信息不再显示在扫描仪的显示屏上，但是扫描仪仍可以持续运行，确保敏感信息保密。

1.2.5 可将扫描仪生成的DICOM文件格式自动生成SVS格式。

1.2.6 兼容NW7、QR码、交叉二五码等多种条码。

1.3 图像浏览软件

1.3.1 可同时打开单个或多个图像进行浏览和分析。

1.3.2 可导入ICC色彩校正文件进行色彩校正，令电脑显示器呈现的数字图像色彩接近显微镜下组织色彩。

1.3.3 打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析。

1.3.4 可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量。

1.3.5 可以对数字切片图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。

1.3.6 可以删除/修改数字切片图像的指定区域。

1.3.7 浏览过程中，可在扫描倍数下以任意倍数显示，并且显示标尺、放大倍数。

1.3.8 可以多角度旋转图片进行浏览。

1.3.9 阅片轨迹可显示。

2、数智化流水线技术参数

2.1 整机尺寸（宽×深×高）≤3300mm×1500mm×2350mm。

2.2 流水线可连接染色封片一体机和数字病理切片扫描仪。

2.3 可以在染色封片一体机和数字病理切片扫描仪之间通过智能机械臂转移玻片架。

2.4 设备支持的玻片架为≥30张标准玻片架，染色封片机与数字病理切片扫描仪使用的玻片架为同一规格。

2.5 智能机械臂系统包含6轴高精度机械臂，重复定位精度≤±0.02mm状态并分析玻片状态。

2.6 智能机械臂每小时转移玻片速度≥60张。

2.7 智能机械臂系统由伺服电机闭环控制，具备力反馈与防碰撞保护，支持紧急急停与异常自检，避免出现撞击。

2.8 智能机械臂具备多种工作状态，暂停时可不遮挡染色封片机与数字病理扫描仪的正常使用。

2.9 流水线通风橱可外接实验室排风管道。

2.10 智能视觉系统≥2个独立智能采集摄像头，可实时识别封片机状态、扫描仪。

2.11 智能控制系统具备高清触摸屏，由图像化操作界面进行系统控制，可通过图像化操作界面实时显示机器运行状态，高清触摸屏幕中内置故障处理指引。

2.12 可以自动去除玻片架把手，并集中存放。

2.13 可以智能放置待扫描和已扫描完成的玻片架，并提示扫描完成状态。

2.14 可自定义设置固化周期。
3、全自动染色封片机技术参数

3.1 染色方式：能进行非滴染式的H&E，特殊染色，细胞学染色等。

3.2 从烤片、染色到玻璃封片、干片，一次性完成，无需人工干预。

3.3 最大载玻片尺寸≥76×52mm。

3.4 染色速度：染色速度≥330张/小时。

3.5 运行方式：染色机械臂≥1个，封片机械臂≥1个。

3.6 染缸布局：以水洗站点分两侧设置不同染色液的染缸布局，避免试剂交叉污染。

3.7 试剂信息自动录入：可实时监测试剂效期、批次和消耗。

3.8 玻片计数：具备精确到单张切片的载玻片自动计数功能。
3.9 染架芯片：染色架手柄内置芯片，自动识别不同玻片架，自动启动相应染色程序，无需手动启动染色程序。

3.10 染色程序：程序数≥50个，每个程序可有≥40步。

3.11 染色缸总站点≥40个。
3.12 染色站点≥36个。

3.13 试剂缸容量：单缸试剂缸容量≤380ml，每缸试剂缸可兼容≥30张载玻片，节省试剂降低实验室运行成本。

3.14 可同时处理玻片架数量：同时处理≥18个染色架（≥30张/架），可在任意时刻运行任意程序。

3.15 振荡晕染：具备全部试剂站点同时自动振荡功能，同时振荡站点数≥40个。

3.16 上下载通量：上下载站点均容纳≥5个染色架（≥150张载玻片）。

3.17 液位扫描：机械臂可自动扫描液面高度，避免染液液位过低影响染色质量。

3.18 试剂管理系统：配备≥10英寸全中文彩色触摸屏，可实时显示示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、可染天数、可染片数、试剂更换日期和更换者。

3.19 染色模块烤箱数量：染色模块内置烤箱容纳≥6个染色架（≥180张玻片），可进行自动烤片。

3.20 断电保护：内置电池提供短暂供电和数据保护，来电时自动启动断电前程序。

3.21 玻璃盖片技术，适用于H&E染色、IHC染色、特殊染色、细胞涂片等多种封片处理，长期保存不泛黄不褪色。

3.22 封片速度≥660张/小时（不含干片）。

3.23 双封片通道，可额外处理病理科室IHC染色、特殊染色、细胞涂片封片工作。

3.24 下载站点：下载站点可容纳≥9个玻片架（270张载玻片）。

3.25 配套封片耗材：设备提供配套即开即用型封片胶与盖玻片，减少气泡产生与盖玻片粘连，提高封片质量减少返工。

3.26 封片模块设计弧型封片，吸头数量≥2个，可减少盖玻片粘连。

3.27 盖玻片自检：设备配备有破损盖玻片自检功能，可自动检测并剔除碎裂盖玻片。

3.28 干片要求：封片模块内置烤箱容纳≥2个染色架（≥60张载玻片），快速干片，避免二甲苯残留与滑片。
注：以上技术需求件为基本要求，任何一条不满足（负偏离）视为无效投标。
