## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-麻醉机及监护仪设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订后30日内完成安装、调试并交付使用。 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 投标报价包括但不限于产品设计费、专利费、生产/制作成本费(包括人工、机械、材料、生产办公场所使用费用、企业管理费等)利润、关税、增值税、相关手续费、运费(含国际运费)、装卸费、二次搬运费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用、售后服务费用、接口费、安装调试费、保险费、配套资料费、质量保证期内的运行维护费、责任等合同实施过程中不可预见费用。 |

## 二、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 3 | 台 |
| 2 | 监护仪 | 5 | 台 |

（二）技术要求

品目一：麻醉机

1.环境、电源和物理规格

1.1	工作环境，温度：10°~ 0°C，湿度：15~ 95%；

1.2	电源：220V~ 240V，50/60Hz；

1.3	标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥150分钟；

1.4	标配≥4个辅助输出电源接口；

1.5	接口：不少于1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个RS-232C串行通讯接口，1个VGA 接口；

1.6	机架：带大工作台侧栏杆推车，有多个抽屉，标配独立脚轮刹车；

1.7	适合内窥镜手术模式：具备内置照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；

1.8	具有独立的LED报警指示灯；

1.9用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

1.10麻醉机具有插件槽，可热插拔不少于 1个插件模块，便于临床扩展需要。

2.	气源和气路系统规格

2.1	氧气、空气和笑气三气源；

2.2	具备氧笑联动系统，保证氧浓度不低于25%；

2.3	快速充氧范围25~75 l/min；

2.4	可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等；

2.5	全电子流量计 (非机械调节电子显示流量计，可直接新鲜气体设置氧浓度和总流量)；

2.6	全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式；

2.7	具备备用流量计；

2.8	具备辅助流量计，用于辅助吸氧。

3.	麻醉挥发罐规格

3.1	标配双麻醉罐位；

3.2	首次加药量(干药芯)≥300ml，再次加药量≥250ml。

4.	呼吸回路规格

4.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接；

4.2 具有回路整体旋转功能，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求；

4.3 回路部件可以耐受不低于130℃高压消毒以避免院内交叉感染；

4.4 二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml；

4.5 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；

4.6无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2900ml，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障；

4.7具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；

4.8标配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换；

4.9具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示。

5.	 呼吸机规格

5.1	气动电控呼吸机，全中文操作和显示；

5.2	标配VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）通气模式；

5.3	可选配PCV-VG(AutoFlow)通气模式；

5.4	可选肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具；

5.5	潮气量设置范围：10ml~1500ml（压力模式下潮气量可以达到5ml）；

5.6	吸气压力设置范围：5~70cmH2O （PEEP+）；

5.7	支持压力： 3cmH2O~60cmH2O；

5.8	呼气末正压(PEEP)，显示屏设置范围：OFF，3到30cmH2O；

5.9	呼吸频率：4~100次/分钟；

5.10吸呼比：4:1到1:8；

5.11压力限制范围：10到100 cmH2O；

5.12吸气暂停：可设置OFF，调节范围5%~60% ；

5.13动态潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失，同时消除新鲜气体的影响。

6.	控制、监测与报警

6.1	具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示；

6.2	采用内嵌式彩色触摸屏≥15寸；

6.3	同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示；

6.4	分钟通气量监测范围：0L/min 到99L/min；

6.5	潮气量监测范围：0到2500ml；

6.6 配插件：呼末二氧化碳监测模块；

6.7	可选配插件：AG、Bis模块，适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求；

6.8	监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）监测。

品目二：监护仪

一）监护仪结构

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥2个；

- 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性；

- ≥12英寸彩色电容触摸屏，≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作；

- 可内置高能锂电池，供电时间≥4小时；

- 配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备；

- 监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C；

- 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种；

- 心电支持≥2个分析导联实时动态同步分析，而不是仅实现多个导联波形同屏显示。

二）监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测；

- ECG支持3/5导心电检测；

- 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 ；

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm；

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg；

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7；

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级不少于6通道有创压监测；

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg；

- 支持不少于6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求；

- 支持主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换；

- 支持选配心肺复苏质量指数或EtCO2监测模块，实现评估人工心肺复苏质量；

- 支持选配CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度；

- 支持选配肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术；

- 支持选配麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数模块，实现患者麻醉深度的监测；

- 支持选配脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看；

- 支持选配微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，可采用PiCCO或类似技术，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况；

- 支持选配FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求；

- 支持选配模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数；

- 支持选配模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量；

- 选配模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

三）系统功能：

1. 具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；

2. 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别；

3. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态；

4. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限；

5. 具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警；

6. 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 ；

7. 提供CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程，双标法筛查流程复合《全国新生儿先天性心脏病筛查手册》（2018版）

8. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟；

9. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；

10. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能；

11. 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；

12. 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

四）产品设计

1.  产品设计使用年限≥10年。

三、 商务条件

1、交货期：合同签订后30日内完成安装、调试并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、质保期：自验收合格之日起壹年。

4、付款方式：项目完成安装调试培训并验收合格后一次性支付合同款

5、验收：本项目验收按国家标准和行业相关标准及招标文件要求进行质量验收，采购人根据需要可委托第三方进行验收，费用由中标人支付，验收合格后，双方共同签署验收合格证书，签署验收合格之日起进入质保期。若验收时有某技术参数不能满足招标文件技术要求的，采购人有权要求索赔，以上所产生的一切费用由中标人全部承担并承担相应的法律责任。

6、售后服务要求：

1）在货物使用期间，根据采购人、使用单位的检验结果，如果发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实使用不合适的材料，采购人或使用单位有权向中标供应商提出索赔并要求退货或换货。

2）所有货物在质量保证期内由于质量缺陷需要更换的应提供上门免费更换，保修期内出现任何问题，中标供应商应在接到采购人或使用单位通知后1小时内响应，24 小时内到达现场提供免费服务，如24小时内未解决问题（未修复）则提供备用机。

7、提供的货物均应符合现行国内和行业相关标准。

8、投标报价：本项目为交钥匙工程，在开标一览表中报价，包括代理服务费、成本费用、运杂费、售后服务费（含技术培训费）、运费和保险费、验收费、利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

9、知识产权：采购人在使用货物或货物的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

10、投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

11、其他未尽事宜，请与采购人联系。

备注：上述采购需求（含技术、商务要求）为实质性要求，采购人不接受负偏离。