
技术规格
一、技术参数

1.膜片钳放大器

*1.1双通道，具有≥2个探头，探头可与主机之间随意组合；

1.2具有电压钳和电流钳模式，能够测量通道电流、静息膜电流、动作电位、电极电阻、串联电阻、膜电阻和膜电容等；

1.3具有失调电位、串联电阻、漏电流、电极电容和膜电容的自动补偿功能；

1.4具有≥3个电流反馈电阻，如50G欧姆（高增益），500M欧姆（中增益），5M欧姆（低增益）；

1.5具有≥3个最大测量电流范围，如±200pA(50G欧姆)，±20nA(500M欧姆)，±2uA(5M欧姆)；

1.6电容补偿：自动或手动补偿快慢电容，电容跟踪测量细胞表面积；

*1.7放大器内置数模转换器，减少噪音；

1.8可叠加外部刺激器，兼容钙离子浓度荧光检测；

1.9全自动检测和校准软件，在测量过程中实现自动条件性的全部参数改变，保持探头稳定和精确；

1.10可采集细胞内外电位、自发放电活动、诱发电位、膜电位、动作电位、各种通道电流；

1.11可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等；

1.12具备一键恢复初始状态设置功能；

1.13全自动的封接参数调节；

1.14用户编程控制或者全自动控制的多通道刺激及采集软件；

*1.15具有LockIN 软件锁相放大器扩展能力及荧光检测扩展能力；

2.微操作器

2.1 具有X、Y、Z和虚拟的第四轴移动功能；

2.2 超稳定显微操作器，2小时内漂移小于1um；

2.3 步进精度≤20nm；

2.4 移动距离不小于20mm，具有位置记忆功能，可记忆≥40个不同的位置；

*2.5 机械滑轨采用交叉滚柱滑轨，步进电机驱动；

2.6 左右手电动微操各一个，并且左右手微操可以任意切换；

3.正置荧光显微镜

3.1 研究级正置显微镜，可作明场/ DIC/红外塞拉蒙/荧光等多种观察方式；

*3.2 观察镜筒：红外专用三目观察筒，可直接在肉眼视野下进行显微操作。视场数≥FN22。无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm；

3.3 照明装置：内装式透射光柯勒照明器，红外专用12V100W卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯，接配外接直流电，避免电磁干扰，含红外隔热片；

3.4 物镜： 5倍平场半复消色差物镜N.A. ≥ 0.10；W.D. ≥20.0mm，40倍长工作距离平场半复消色差红外专用水镜，抗静电干扰，保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率； NA≥ 0.8；WD≥ 3.3mm；

3.5 荧光系统：≥6孔位激发镜转换器；荧光激发块：B、G、U激发；12V 100W超高压汞灯；

4.红外成像系统

4.1 具有≥1360*1024像素；

4.2 像素尺寸≤6.45um*6.45um规格；

4.3 噪音读出＜5.5 e–RMS；

5.程控水平拉针仪

5.1操作屏： 电容触摸屏（≥1024*600px） ，高灵敏度；

5.2 可编辑并存贮≥100个程序； 

5.3 拉针模式 ：支持一步拉制模式和多步拉制模式；  

5.4 开机自检功能及系统诊断，可检测所有的拉制仪部件是否处于正常工作状态；

5.5 预热恒温功能，可以减小连续拉制时夹钳热量的积累对拉制结果一致性的影响；

5.6拉制的玻璃电极尖端最小开口为0.06μm的电极；

6.电刺激隔离器

6.1输入电压5-10V；

6.2输出电压：0-90V；

6.3输出电流：0-10mA；

7.蠕动泵

7.1通道数：≥2通道。转速范围：0.1～100rpm,正反转可逆； 

7.2转速调节分辨率≤0.1rpm

7.3外控功能有启停或方向或转速；

8.重力灌流给药系统

8.1 控制≥八通道通；

8.2控制方式：计算机程序控制或手动控制或外触发TTL电平控制；

8.3提供微管加药头，可将≥8种药物从同一个加药头施加于细胞上； 

9.脑片切片机

9.1配置Z轴校准配件；

9.2. 系统操作界面：触摸屏和实体按键结合，提升操作效率；

9.3.可在刀片的行径位置上设置开始和停止；

9.4.振动频率从20Hz到120Hz；

9.5.振幅从0.5mm至3.0mm；

9.6. 微调刀片的前进速度最小值达到0.01mm/sec； 

10.仪器柜

10.1 多层架构，移动式隔板，适合放置放大器、计算机等仪器设备。

10.2 结构稳定，移动灵活，运动轮带自动刹车，方便实验室布局。

11.高性能工作站

11.1 处理器：≥16G内存，≥512 GB 固态硬盘+ 1 TB 硬盘，2台≥19.5英寸的显示器。

12.防震台及屏蔽网；

12.1尺寸：≥750*1200mm；

12.2高导磁不锈钢台面，M6螺孔阵列；

12.3垂直：1.0～2.0Hz  水平：1.0～2.0Hz；

12.4 配备屏蔽网；

13.XY移动平台及载物台

13.1  X、Y方向的最大位移≥25mm；

13.2 X、Y方向的移动精度优于或满足5μm；

13.3 支撑柱高度可调节；

14.产品配置清单

14.1膜片钳放大器（含采集软件和分析软件）：一套

14.2微操作器：一个

14.3正置荧光显微镜：一台

14.4红外成像系统：一个

14.5程控水平拉针仪：一台

14.6电刺激隔离器：一台

14.7蠕动泵：一台

14.8重力灌流给药系统：一台

14.9脑片切片机：一台

14.10仪器柜：一个

14.11高性能工作站：一台

14.12防震台及屏蔽网 ：一套

14.13 XY移动平台及载物台：一套 

技术规格 43

