## 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 医疗器械类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机1（常规） | 3 | 套 | 二类 |
| 2 | 牙科综合治疗机2（VIP） | 2 | 套 | 二类 |
| 3 | 牙科综合治疗机3（种植） | 1 | 套 | 二类 |
| 4 | 牙科电动无油空压机 | 1 | 套 | 一类 |
| 5 | 牙科电动抽吸系统 | 1 | 套 | 一类 |
| 6 | 微酸性电解水生成器 | 1 | 套 | 不属于医疗器械范畴 |
| 7 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 套 | 三类 |
| 8 | 牙科X射线机 | 1 | 套 | 二类 |
| 9 | 影像板扫描仪 | 1 | 套 | 二类 |
| 10 | 干燥柜 | 1 | 套 | 不属于医疗器械范畴 |
| 11 | 小型全自动清洗消毒器 | 1 | 套 | 二类 |
| 12 | 灭菌袋封口机 | 1 | 套 | 不属于医疗器械范畴 |
| 13 | 蒸汽灭菌器 | 1 | 套 | 二类 |
| 14 | 牙科种植机 | 1 | 套 | 二类 |
| 15 | 超声骨组织手术设备 | 1 | 套 | 三类 |
| 16 | 口腔数字印模仪 | 1 | 套 | 二类 |
| 17 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 1 | 套 | 二类 |
| 18 | 热熔牙胶充填机 | 2 | 套 | 二类 |
| 备注：注册证名称表述差异，但功能与技术需求相符视为同类设备。 |  |  |  |  |

设备一：牙科综合治疗机1（常规）

1、工作条件：

1.1、环境温度5-40°。

1.2、相对湿度≤80%。

1.3、供气压力范围0.55—0.80Mpa。

1.4、流量≥55L/min。

1.5、水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

2、整机工作功率≤350AV。

3、牙椅注册使用期限≥15年。

4、口腔灯：感应LED冷光灯，色温可进行白光/黄光两种模式切换，色温最大值≥4800K，最小值≤2700K；照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux，无接触式控制。

5、牙科椅

5.1、治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最高≥850mm，最低≤350mm。

5.2、弯板采用精密铝合金铸造工艺，弯板宽度≥18cm，厚度≥15mm，抗压能力强。

5.3、座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作。

5.4、治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层。

5.5、靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺，背部无塑料包裹，表面光洁易于清洁。

5.6、具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落。

5.7、防误触急停开关，平头内槽式设计，具有急停保护装置。

6、消毒系统：

6.1、消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。

6.2、具有消毒切换和水源切换拨杆，实现消毒水注入和管路清洗流程切换。

6.3、具有一键冲洗开关，可快速进行每日接诊前、不同病患间以及诊疗结束后的管路冲洗，防止交叉感染，保持水路干净。

7、治疗台单元

7.1、下挂式器械盘，具有防滑硅胶软垫，内置观片灯为低压：电压≤24v；具有≥10功能按键的控制面板，包括设置键、复位键、观灯片开关键、漱口水加热键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、椅位升降俯仰调节键等。

7.2、平衡臂可承受重≥5KG。

7.3、工具盘最低离地高度小于72cm。

8、侧箱单元

8.1、可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀。

8.2、侧箱外壳材质为优质高分子材料，耐酒精消毒，耐UV老化。

8.3、可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

8.4、强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀。

8.5、侧箱双边侧门可完全打开，无需工具就可以快速拆卸和安装。侧箱水气与电路分离设计，采用英制聚醚管，耐高压，耐水解，耐酸碱腐蚀，≥4种颜色用于区分水气路，便于检修。

8.6、侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方。

9、助手位单元：配置≥10功能按键的控制面板，包括复位键、吐痰位预设键、口腔灯开关键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、漱口水加热键、椅位升降俯仰调节键；配置可旋转助手杆，带助手搁置台；带强弱吸手柄各1支。

10、地箱：可选内外置地箱；内置封闭电源，变压器线圈非直接裸露，防电磁干扰，防泼溅。

11、配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂。

12、配置医生椅，至少有6个方位可调节，全部采用金属材质 。

13、配置要求

13.1、感应LED冷光灯：1套

13.2、牙科椅：1套

13.3、下挂式医生工作台：1套

13.4、低速手机含管线：1套

13.5、按压高速手机含管线：2套

13.6、消毒系统：1套

13.7、内置热水系统：1套

13.8、三用枪：2套

13.9、纯净水与消毒水系统：各1套

13.10、痰盂缸：1套

13.11、强弱吸系统：各1套

13.12、多功能脚踏开关：1套

13.13、医师座椅1套

13.14、内置式洁牙机：1套

13.15、护士座椅 1套

设备二：牙科综合治疗机2（VIP）

1、工作条件：环境温度5-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥50L/min；水源水压范围 0.2-0.4Mpa, 流量≥10L/min。

2、牙科椅

2.1、治疗椅整体采用金属材质骨架和铝合金精密铸造一体成型大弯板底座，座椅承重≥180kg，可承受≥180kg×4的载荷试验。

2.2、梨形靠背设计，便于医生在治疗时能从各个方位靠近患者；靠背背板采用钢材一体浇铸成型，采用静电喷涂工艺，易于清洁消毒；免工具挂扣式安装方式，可以方便拆卸清洁；靠背带负角度设计，可用于病患紧急休克治疗。

2.3、牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，无顿挫感；座椅升降范围：最高≥800mm，最低≤350mm。

2.4、座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部运动。

2.5、座椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，皮革表面具备防霉抗菌涂层处理。

2.6、治疗椅头枕可在360度范围内旋转任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于180mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

2.7、具备椅位补偿功能，具备开机自检、紧急修复、紧急制动、灯椅联动、机椅互锁等安全功能。

3、全自动消毒抑菌系统：带一键全自动智能消毒系统，一键即可实现水路管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程，无需手动逐步操作；消毒中遭遇意外断电，能够在通电后自动接续消毒程序，确保消毒流程完整；长按消毒键可直接进入管道冲洗，快速退出消毒，使牙椅消毒更加智能。

4、医生治疗台

4.1、医生治疗台为下挂式，配置≥15功能按键的控制面板，包括设置键、记忆椅位键、观灯片开关键、复位键、吐痰位预设键、漱口水加热键、口腔灯开关键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、椅位升降俯仰调节键；内置观片灯为低压：电压≤24v，具备3个记忆椅位；具有防滑硅胶垫，可拆卸进行高温高压消毒。

4.2、器械托盘可承受重≥2.5KG，放置重物时运行移动平稳顺滑，稳定可靠。

4.3、工具盘拉手为封闭式方形设计。

5、侧箱

5.1、侧箱外壳材质为高分子材料，精密注塑一次成型，耐酒精消毒，耐UV老化，灰卡等级≥3。

5.2、配置可旋转≥90°与可拆卸玻璃痰盂缸，痰盂下水口配置排污单向阀，可有效隔离下水道气味污染诊室，具有用于水路管路消毒的专用器械挂架。

5.3、可旋转式侧箱，内部为整体铸造铝合金箱架，侧箱双边侧门可完全打开。

5.4、强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀。

5.5、具有消毒液专用水瓶和纯净水瓶，纯净水瓶≥1.5L，消毒液专用水瓶≥1.3L。

5.6、侧箱护士位侧具有自来水与纯净水拨动开关。

6、助手位：可旋转双关节助手杆，带≥10功能按键的助手控制面板和助手搁置台，包括复位键、吐痰位预设键、口腔灯开关键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、漱口水加热键、椅位升降俯仰调节键等；带三用枪、强弱吸手柄各1支。

7、口腔灯：LED感应冷光灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个（包括一个红外感应开关和一个防误触式开关），照度可无极调节，最高照度≥30000Lux，可感应控制；口腔灯色温有白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k。

8、地箱：支持内外置地箱；内置封闭电源：具有下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。

9、多功能脚踏开关，水气由独立踏板控制，可进行椅位升降俯仰调节，集成供水冲痰、吹屑气和口腔灯控制等功能。

10、医生椅与护士椅至少可进行坐垫升降、靠背升降俯仰≥8个方向调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮。

11、牙椅注册使用期限≥15年。

12、配置要求

12.1、感应LED冷光灯 1套

12.2、牙科椅 1套

12.3、下挂式医生工作台 1套

12.4、低速手机含管线 1套

12.5、按压高速手机含管线 2套

12.6、全自动消毒系统 1套

12.7、内置热水系统 1套

12.8、三用枪 2套

12.9、纯净水与消毒水系统 各1套

12.10、玻璃盂缸 1套

12.11、强弱吸系统 各1套

12.12、多功能脚踏开关 1套

12.13、医师座椅与护士座椅 各1套

12.14、水杯架 1套

12.15、腰垫 1套

12.16、内置式洁牙机 1套

12.17、内置式光固化机1套

设备三：牙科综合治疗机3（种植）

1、工作条件：环境温度5-40°；相对湿度≤80%；供气压力范围0.55—0.80Mpa,流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

2、牙椅注册使用期限≥15年。

3、手术灯：可多方位旋转的LED手术灯，拥有≥20颗灯珠，可手动和感应调节光照强度，最大光照强度≥70000Lux，灯光照明深度≥1700mm，可覆盖全口腔照明；手术灯手柄可拆卸进行高温高压消毒。

4、牙科椅

4.1、治疗椅整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg*4的载荷试验；座椅升降范围 ：最高≥780mm，最低≤370mm。

4.2、牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感。

4.3、符合人体工程学的靠背设计，为医生治疗预留充足的腿部空间；配置腰枕颈枕，与治疗椅同款皮垫材质，优质记忆棉填充。

4.4、座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作。

4.5、治疗椅表面皮革采用接触面无缝工艺缝制，便于感控；皮革表面具备防霉抗菌涂层。

4.6、治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，长度可伸缩调整，纵向长度不小于200mm，并可满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

5、消毒抑菌系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口，确保水路管路消毒的全面性。

6、治疗台单元

6.1、推车式医生治疗台，台面高度可调节，配置不锈钢器械盘，易清洁消毒；配置≥15功能按键面板，包括设置键、复位键、吐痰位预设键、记忆椅位键、观灯片开关键、口腔灯开关键、漱口水加热键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、椅位升降俯仰调节键；配置≥2个220V电源插口，可连接种植机或心电监护仪；具备≥3个记忆椅位控制；具有拨杆式一键水气电开关，可一键关闭水、气和电的通断。

6.2、配置面积≥1800cm²第二托盘，易消毒不锈钢材质，可进行大范围旋转。

6.3、具有纯净水系统，纯净水瓶容量≥1000ml。

7、侧箱单元

7.1、侧箱为铝合金材质；配置可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

7.2、内置≥3套吸唾系统，可同时适用于专业种植治疗和口腔综合治疗。

7.3、集成化抽吸系统：标配一次性集污装置，内置一次性集污袋（或选配多次消毒玻璃集污瓶）；具有可拆卸高温高压消毒的金属手柄，防止交叉感染风险。

7.4、强弱吸过滤器为旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，能更加精细地过滤，并可容纳更多固体污染物而不堵塞过滤器；强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀。

8、助手位单元：具有≥10功能按键面板，至少包括复位键、吐痰位预设键、口腔灯开关键、冲洗痰盂键、水杯供水按键、漱口水加热键、椅位升降俯仰调节键；具有可伸缩式铝合金助手杆，每个器械挂架位的垂直角度可单独进行≥270度的旋转，便于助手器械的取放；带三用枪、强弱吸手柄各1支。

9、地箱：支持内外置地箱；内置封闭电源：配置下水口密闭连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。

10、具有医生脚踏和助手多功能脚踏，医生脚踏可控制手机工作，助手脚踏控制椅位升降、靠背俯仰、椅位复位、一键漱口冲盂、种植负压吸引器工作以及吸唾（可控制点动抽吸或持续抽吸）。

11、具有医生椅，至少有6个方位可调节。

12、具有护士椅，带可旋转扶手。

13、配置要求

13.1、手术专用LED灯 1套

13.2、治疗椅 1套

13.2、腰枕颈枕 1套

13.3、推车式医生工作台 1套

13.4、按压式高速手机含管线 2套

13.5、低速手机含管线 1套

13.6、连体式不锈钢第二器械盘 1套

13.7、手术抽吸系统  1套

13.8、内置热水系统 1套

13.9、三用枪 2套

13.10、纯净水系统 1套

13.11、痰盂缸 1套

13.12、强弱吸系统 1 套

13.13、医生脚踏 1套

13.14、助手脚踏 1套

13.15、医师椅1套

13.16、护士椅1套

设备四：牙科电动无油空压机

1、设备用途：用于≥6台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

2、技术规格及要求：额定电压：220V±10%，电源消耗：≥2KW。

3、结构形式：整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成。

4、产气量最大每台≥400L/min，0.4bar下产气量≥280 L/min。

5、每台空压机为2个ZB300无油纯铜机头组成。

6、噪音≤70分贝。

7、启停压力：0.55-0.75Mpa。

8、储气罐容积为≥90L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。

9、带有自动排水阀。

10、占地面积：≤1.5m*1m。

11、采用变频技术。

12、内置的二步分离系统。

设备五：牙科电动抽吸系统

1、设备用途：提供≥6台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。

2、环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、通风流量≥0.1m³/s。

3、电源条件：电源电压：AC220V 频率：50Hz 电源消耗：≥1.3KW。

4、工作时间 ：100%连续工作。

5、结构形式：整套牙科抽吸机组由负压泵、分离部分等组成，真空泵和分离部分采用一个电机同时驱动。

6、真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵。

7、真空泵垂直安装在金属壳体上，美观整洁。

8、负压泵机组由1台抽吸机泵头组成。

9、整套机组的抽吸流量：≥900L/min。

10、机组的抽吸负压：≤-13Kpa。

11、分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污。

12、控制部分

12.1、采用自主研发的线路板控制直接控制。

12.2、控制信号线为DC24V安全电压。

12.3、线路板出现故障，可一键启动运行。

12.4、分离部分设置散热风机。

13、占地面积：≤1m*1m。

14、零配件供应时间不少于10年。

15、配手机注油机1套。

设备六：微酸性电解水生成器

1、产水水质：微酸性电解水（纯水做基质）产水电导≤15us/cm，次氯酸含量≤10-80ppm可调。满足≥10台牙椅水路消毒使用。

2、纯水产水量≥150L/H，微酸水产水量≥100L/H，纯水箱容积均为≥70L，微酸水箱≥60L，均集成与设备内部。

3、出水水质符合团体标准 T/WSJD 40-2023《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范》用水要求。

4、整机采用一体式机柜设计，预处理、反渗透，电解系统、储水系统、供水设备、配电箱等都集成于主机机柜中，底部采用福马轮设计，方便移动和固定。

5、纯水与微酸水合为一体均集成与机柜中，既可以单独供应纯水，也可以单独供应微酸水，发生断电及设备故障时，还可以打开阀门单独供应软水应急。

6、主机可实现双制水，双储水，双供水功能，两套系统互不干涉。

7、预处理带有软化系统，吸盐，注水，正反洗，运行均自动运行，软化盐箱与电解质盐箱均集成在设备内部。

8、整机设备电源采用AC220V 50Hz、额定功率≤1KW、待机功率≤10W。

9、满足《GB 28234-2020 酸性电解水生成器卫生要求》微酸水国家标准技术指标 pH 值 5.0-6.5，次氯酸含量分高低浓度10mg/L和40mg/L两个档位，可随时切换使用。

10、微酸水可实现分档位浓度控制，高低浓度可一键切换，无需人工调节。

11、具有PLC集成控制，触摸屏操作，实时在线显示 pH 值、 ORP 值、有效氯含量等指标参数，随时监测消毒液的技术指标。

12、消毒液浓度参数可通过触摸屏任意设定调节，无需手动调节任何阀门。

13、电解系统采用氯化钠溶液电解技术,非稀盐酸电解或液体混合勾兑，

14、机柜下方具备漏水接盘，主机出现漏水可及时报警并停机。

15、电解槽采用隔膜式，并且碱水出口具有开机停机自动冲洗功能。

16、系统触摸屏具备缺水、运行电流等中文报警内容显示，同时伴有声音报警。

17、消毒液通过电解盐水自动生成，使用后无残留、无刺激、无毒副作用，可还原成自来水。

18、整套设备配备恒压供水泵供水，可适应远距离用水点使用，根据用水点的使用情况，供水泵自动启停运行。

19、具有物联网智能化管理系统，具备远程监测和控制功能。精准在线管理耗材用量、各项故障报警、断电停水保护、水质监测、历史数据等。

20、设备整机寿命≥10年。

设备七：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

1、总体要求：

1.1、适用于口腔系统的多功能大视野X线诊断分析，至少具备CBCT、2D全景、2D头颅侧位、等独立拍摄功能, 2D全景、2D头颅侧位非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理软件。

2、技术参数要求：

2.1、X射线发生及相关性能指标

2.1.1、X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光。

2.1.2、最小焦点：≤0.55mm。

2.1.3、最低管电压：≥58 kV；最高管电压：≥95 kV。

2.1.4、最小管电流：≤2.5mA；最高管电流：≥9.5mA。

2.1.5、CBCT成像曝光时间：≤9.5秒。

2.1.6、全景成像曝光时间：≤8.5秒。

2.1.7、头颅侧位成像曝光时间：≤7.5秒。

2.2、探测器及相关成像性能

2.2.1、探测器数量：≥2（全景/CT拍摄探测器共用；头侧拍摄独立探测器）。

2.2.2、CBCT拍摄探测器：CSI+非晶硅材质探测器。

2.2.3、CBCT影像拍摄探测器有效面积（尺寸）：≥24cm×17cm。

2.2.4、CBCT单球管单圈扫描非拼接最大视野：宽≥16cm，高≥15cm。

2.2.5、CBCT影像探测器像素尺寸：≤95μm。

2.2.6、CBCT图像最小体素尺寸：≤40μm。

2.2.7、空间分辨率：CBCT模式≥3.0 lp/mm；全景/侧位模式≥5.0 lp/mm。

2.2.8、2D全景PA扫描获得图像高度：≥13cm。

2.2.9、三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv。

2.3、机械装置性能及其他要求

2.3.1、摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱（非镜面反射）设计，无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置。

2.3.2、头颅侧位臂具备独立的上升下降控制按键，便捷侧位拍摄。

2.3.3、激光线定位线数量：≥6条。

2.3.4、控制面板：设备机架颌托臂集成触控式液晶控制面板，尺寸≥10寸。

2.4、软件功能要求

2.4.1、基本功能需求：具备CBCT、2D全景、2D头颅等独立拍摄功能；具备放大镜功能：对整个显示界面提供区域放大显示功能，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。

2.4.2、3D重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节，至少具备5种以上预设颜色效果渲染视图，具备透视投影和正交投影两种模式可选。

2.4.3、CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图），局部DICOM影像可以更聚焦于病灶区域，且占用存储空间更小，便于保存与传输。

2.4.4、灯箱显示：种植多切片灯箱显示支持8×8以上矩阵层面显示，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面灯箱显示可同时打开和独立滚动查看。

2.4.5、三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比，或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。

2.4.6、智能模拟拔牙：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示（40种以上颜色调整），在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能，辅助模拟种植。

2.4.7、模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。

2.4.8、智能牙齿根管分割：根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。

2.4.9、智能骨粉量预估：通过骨粉量预估功能选项，一键标定并计算，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。目标区域范围通过3D球体立体选取，支持球体颜色、大小、位置、透明度的修改，支持多目标区域多次预估，预估结果事实呈现在右侧控制面板，可控制单个或多个目标区域的显隐。

2.4.10、自动神经管和舌侧管：具备自动检测并标注神经管功能；具备自动检测并标注舌侧管功能：通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示，辅助种植手术安全开展。

2.4.11、上颌窦分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。

2.4.12、气道分析：一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。

2.4.13、下颌骨分析：一键自动识别下颌骨、分割并伪彩显示，并可导出STL数据。

2.4.14、头影测量正畸处理软件具备独立NMPA注册。功能具备：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考。

2.4.15、智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），可控制测量点和项目显示信息的显隐，并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。

2.4.16、CT生成头颅侧位片：基于大视野CBCT影像生成侧位影像过程，可自动进行头位矫正，并通过ROI区域选取半侧头颅生成侧位片，避免双侧头颅重叠伪影。

2.5、数据管理及相关功能

2.5.1、数据传输：能将设备接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块选择和实现：数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。

2.5.2、影像后处理工作站1套：含显示器≥24英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥4GB。

2.5.3、设备有限使用期限：≥15年。

2.5.4、需配备防护用品：铅衣2件、铅帽2件、铅围裙2件、铅颈套2件、儿童铅衣2件，儿童铅颈套2件，儿童款≥0.5mmPb,以上产品铅当量要≥0.5mmPb，铅围裙尺寸≥40×40cm。

2.5.5、为保障项目正常运行和使用，需要与采购人现有的信息系统进行数据交互，达到使用现有信息系统查阅影像和书写报告的效果。（对此产生的软件改造、接口对接等费用由供应商承担），此项目不能设置阅片报告点数限制。

设备八：牙科X射线机

1、最大功率：≤1100VA。

2、射线发射器：球管。

3、射线焦点：≤0.4mm。

4、球管电压：≥65KV。

5、阳极电流：≥7mA。

6、阳极角：≥12.5°。

7、半价层：65KV时≥1.6 mmAL。

8、固有滤过：≥0.5mmAL/65KV。

9、泄漏辐射：1米处≤0.1mGy/h。

10、曝光时间：0.04-2.0S。

11、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

12、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式，支持不同的牙位曝光时间，可以单独设定并进行记忆存储。

13、挂壁式安装。

14、具有无线遥控曝光。

15、技术模式：具有高频直流技术。

16、配备传感器一个。

17、为保障项目正常运行和使用，需要与采购人现有的信息系统进行数据交互，达到使用现有信息系统查阅影像和书写报告的效果。（对此产生的软件改造、接口对接等费用由供应商承担），此项目不能设置阅片报告点数限制。

设备九：影像板扫描仪

1、影像数据扫描完成后，自动被擦除。

2、电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式。

3、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

4、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。

5、支持100台以上客户端分机同时使用。

6、支持移动端阅片软件。

7、扫描仪主机与电脑间通过USB连线进行数据传输。

8、获取影像时的位深：≥16bits/pixel。

9、分辨率：≥10LP/mm。

10、像素尺寸：≤30μm。

11、影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）。

12、支持 S0，S1，S2，S3 四种尺寸的影像板，标配S2  2张。

13、图像扫描时间：≤15秒。

14、具备打印功能。

15、具备设备端dicom端口。

16、多种常用诊断的滤镜组合，牙周、根管、龋齿滤镜等，具有多种常用的图像模式导出和导入功能。

17、具有工作站一套：CPU≥4核，内存≥8G，硬盘≥4T，显示器≥24寸。

18、为保障项目正常运行和使用，需要与采购人现有的信息系统进行数据交互，达到使用现有信息系统查阅影像和书写报告的效果。（对此产生的软件改造、接口对接等费用由供应商承担），此项目不能设置阅片报告点数限制。

设备十：干燥柜

1、台式医用干燥柜，可放置于600mm宽工作台面上。

2、整体白色烤漆外观，外罩采用碳钢冷轧板折弯成型， 表面喷塑处理易清洁。

3、舱体采用304优质不锈钢板，外覆保温层，可以防止热量损耗。

4、密封门有钢化玻璃高透视窗，可有效防止热量损耗，并可随时观察物品干燥情况。

5、鼓风加热系统，采用外循环方式，配置高温离心风机，高效率加热器，≤0.3μm高效空气过滤器。

6、控制系统采用≥5寸高清液晶屏显示，触摸式感应按键操作，可显示温度、时间、报警信息等参数；内置≥2套默认程序（75℃/90℃），≥6套自定义程序，用户可根据需求自行调节参数。

7、具有故障自动检测功能，具有温度过热保护、超温保护、风压保护、漏电保护等多重安全保护措施。

8、外形尺寸（W×H×D）：≥765×540×725mm。

9、舱体尺寸/容积（W×H×D）/L：≥550×450×330mm/80L。

10、额定功率：≤2kVA。

设备十一：小型全自动清洗消毒器

1、具有全自动微机控制，用于对手术器械、器皿器具、塑料制品的清洗、消毒和干燥，并可在93℃的高温下对被清洗物品进行消毒处理，达到国际清洗及消毒标准。

2、可独立安装也可嵌入式安装于工作台下方，也可以与其他设备装置并排放置。

3、全不锈钢外壳，绝缘保温的隔热层，不仅能最大限度的节约热力能源，还能有效地吸收噪音。

4、镜面不锈钢材质清洗舱和清洗管路系统。

5、喷淋旋转臂，可三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗。

6、优化排列的喷孔数量和角度，配合转臂转速，使清洗效果达到最佳。

7、上层清洗架与水路直接连接，能最大程度的利用清洗空间。

8、双层不锈钢过滤系统，粗过滤器、精过滤器，其中牙科手机接头内的过滤网过滤精度达50μm。

9、具有精确的清洗液、上油液分配管路系统，并且可以根据清洗液、上油液浓度，设计管路系统流量。

10、电子安全门锁，可最大限度的保证操作人员及设备的安全。

11、程序故障报警，程序结束时视觉或听觉提示信号。

12、安装于清洗舱内部的，温度检测和保护装置。

13、双重水位监测，双重加热防干烧保护。

14、控制面板上的符号便于识别，易于理解，根据显示屏所显示，用户可知道程序所处的运行阶段，及其重要参数（运行时间、清洗消毒温度、消毒温度、A0值），如出现故障另有指示和/或声音提示。

15、机器根据标准程序进行器具的清洗消毒处理。

16、清洗舱：清洗舱由优质不锈钢镜面板制作，采用点焊机焊接，减小焊接变形；清洗舱内部装有喷射臂：可喷出水流，全方位清洗物品；清洗舱外部表面都贴有性能优良的绝缘隔热材料，能减小热量损失，降低噪音。

17、管路系统：

17.1、大流量电磁阀实现了清洗舱内自动进水功能。

17.2、加液泵实现了自动进清洗剂的功能，并能根据程序设定，控制清洗剂的进量。

17.3、大流量循环泵，将循环水通过喷射臂，产生旋转水流，对物品进行有效的清洗，并可对管类及瓶类物品进行内部清洗。

17.4、可根据程序设定，在不同阶段，自动控制电热管，以对清洗舱内循环水加热，达到需要的温度；可将清洗舱内循环水加热到93℃并维持，以对清洗物品进行热力消毒。

17.5、每次清洗后的水均自动排出，以免产生物品污染。

17.6、具有高效的干燥系统，可以在清洗舱内迅速干燥清洗物品，缩短器械使用周期，提高工作效率。

18、清洗架：容积为≥60L，清洗舱可以容纳一个清洗架，此清洗架装有喷射臂。也可选配其他特制专用清洗架、篮筐，如玻璃器皿清洗架、器械清洗架、手术器械篮筐等。

19、控制系统：

19.1、工作过程为清洗、一次漂洗、二次漂洗、消毒、干燥（如果带有干燥功能）。

19.2、带有干燥功能的设备预设≥8个内置程序，没有干燥功能的设备预设≥7个内置程序，且用户可根据需要进行程序自定义程序参数，可选择增加程序数量（最多可达40个程序）。

19.3、控制器集控制、显示功能于一体，界面直观、操作方便。

20、具有软水机1台、超声波洗清洗机1台。

设备十二：灭菌袋封口机

1、≥7寸彩色液晶电容触屏，图形化操作界面，内置时钟、计数功能、各项工作参数可以设置并具有自动储存功能。

2、自带封口机中英文打印系统，内置24针打印机，可以根据需要设置打印事项、调整打印内容，用户可自主决定打印参数的位置。

3、自带正序（降序）封口计数器，可以实现0~99999以内的封口数量统计，具有打印边距、打印间隔调整等待特有功能。

4、具有自动节能待机，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，光电感应有卷袋送人可高速恢复到工作温度。

5、封口温度超过工作温度设定范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行。

6、主要数据

6.1、封口速度：10±0.5m/min。

6.2、封口宽度：≥12mm。

6.3、交流电源：220V±10%50HZ。

6.4、最大电流：3.2A。

6.5、封口留边：0-35mm可调。

6.6、工作温度：60-220℃可调。

6.7、打印方式：针式打印。

6.8、功率：≤500W。

设备十三：蒸汽灭菌器

1、采用抽真空系统，工作噪音低，极限真空可达-90KPa以上，抽空速度快，物品干燥度好，灭菌更彻底。

2、内置敞开式水箱，便于水箱清洗，水箱一次注满水后可多次运行程序，配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性，同时保证设备的正常运行。

3、全新的操作界面，液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，灭菌信息更加直观，便于用户观察设备运行状态。

4、设有裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、快速程序等灭菌程序和BD&Helix、真空测试程序以及预热、干燥辅助类程序。

5、注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。

6、覆膜式腔壁加热膜，节能省时。

7、强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，敷料干燥后残余湿度不超过1%。

8、≤0.22μm除菌高效空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免无菌物品再次污染。

9、内置即时蒸汽发生器，蒸发器产生蒸汽速度快。

10、采用自动门结构，操作快捷方便，有效对人体进行可靠的保护，防止烫伤。

11、标配打印机，打印日期、时间、过程等参数。

12、超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。

13、蒸汽发生器的多重控制与保护：水位保护，压力控制器控制，超压自动泄压。

14、门安全联锁装置：采用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，或电源未接通，开门机构被锁住，门无法打开。内室液体超过安全温度，门无法打开，确保人员和物品的安全，避免液体飞溅甚至爆瓶。

15、双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。

16、电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。

17、容积 (L)：≥45L；设计温度（℃）：144℃。

18、温度选择范围（℃）：105～138℃；腔体材料：防强酸强碱不锈钢。

19、蒸馏水机1套。

设备十四：牙科种植机

1、马达空载转速：300r/min-40,000r/min。

2、弯手机齿轮速比（标配）：20:1。

3、采用微型马达，扭矩范围：5N•cm-80N•cm。

4、蠕动泵流量：0mL/min-135mL/min。

5、≥7英寸彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。

6、适配多种转速比的机头:1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1。

7、弯手机跳动幅度小于0.02mm，使用更平稳。

8、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

9、有简易模式（≥5个程序）和标准模式（≥8个程序）两种选择，方便医生操作使用。

10、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。

11、每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性。

12、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。

13、配备根管马达3套，根测仪3套，打磨机1套，石膏振荡器1套，压膜机1套，推车1台。

设备十五：超声骨组织手术设备

1、最大输入功率：≥170VA。

2、工作尖尖端主振幅：20μm-200μm工作尖尖端横向振幅：≤5μm。

3、工作尖振动频率：24.0kHz-36.0kHz。

4、蠕动泵流量：30mL/min-110mL/min。

5、导出的输出声功率：200mW-490mW。

6、主声输出面积：≤10mm2。

7、次级横振声输出面积：≤20mm2。

8、多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量。

9、脚踏防水等级：≥IPX8。

10、可反复高温高压灭菌的供水泵管。

11、≥7英寸彩色触控屏，中文显示。

12、选择性切割识别，以微米切割，手术精确。

13、微动力系统。

14、故障报警。

15、手柄能耐≥134℃高温和≥0.22MPa高压消毒。

16、静音泵供水系统。

17、≥10档功率控制，每档功率对应骨密度。

18、≥10档水量控制，直接显示输出流量速度数值。

19、一键增强，瞬时提高当前功率≥25%。

20、双模式输出选择，自由调整切割效果。

21、具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。

22、一键控制手柄灯光开关。

23、具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。

24、手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。

25、配置要求：

25.1、手柄：接插式手柄（带光）：≥1支。

25.2、多功能脚踏：≥1个。

25.3、工作尖：≥6枚。

25.4 根管荡洗器≥3套，光固化机≥3套，推车1台。

设备十六：口腔数字印模仪

1、口扫光源：LED；景深：≥15mm。

2、扫描帧率：≥20帧/秒；最大扫描速度：≥80mm/s。

3、支持导出开放数据，数据输出格式：STL,OBJ,PLY。

4、扫描精度：≤20μm（全牙弓），≤10μm（单牙）。

5、扫描头可拆卸，支持高温高压灭菌及浸泡消毒；扫描头灭菌参数：可≥134℃高温高压灭菌，高温高压灭菌次数可达至少100次；扫描头具备防起雾功能：有加热功能，有风扇。

6、扫描提示音乐：≥4种可选。

7、口扫软件支持软件内置截图功能。

8、扫描仪手柄尾线采用通用数据线USB3.0，可拆卸，长度≥1.5m。

9、扫描仪运行提示灯：蓝灯常亮：设备连接成功，蓝灯闪烁：设备正在开机，蓝色呼吸灯：睡眠模式。

10、具备口内金属物扫描功能。

11、具备AI智能扫描。

12、具备边缘线提取功能。

13、口扫订单个性化配置：可以根据医生工作内容进行个性化配置，实现订单高度自由化设置。

14、无加密狗操作：可以有效减少加密狗丢失或者损坏造成的经济损失；可以实现效能最大化：口内数据采集-医患沟通-数据处理，多场景应用。

15、具备云平台：取模数据云储存，订单全链路数据可视化，实现临床端技工端云服务，数据（照片/模型数据）一键上传下载；支持预览口扫数据真彩三维数据。

16、金属扫描模式，可扫描反光金属病例云分享功能，扫描病例可生成二维码（可发送给患者和加工厂），可通过二维码实现医患沟通及扫描数据传输。

17、具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫描完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键自动生成健康报告。

18、可检测倒凹、咬合、指绘边缘线、调整坐标；扫描过程可智能扫描引导、数据质量检测。

19、提供软件终身升级服务，由此产生的一切费用由成交供应商承担。

20、一体式触摸屏电脑机：CPU：≥8核、≥16线程；内存32G或以上；硬盘：1TB或以上。

21、配置要求：

21.1、口内扫描仪：≥1套。

21.2、触控屏一体式电脑：≥1套。

21.3、一体式移动推车：≥1台。

21.4、扫描头：≥4个。

设备十七：超声喷砂牙周治疗仪

1、输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50%。

2、输出的尖端振动频率：30kHz±5kHz。

3、输出的半偏移力（最大值）：10N，偏差：±50%。

4、尖端输出功率：3W～20W。

5、进水压力：1bar～5bar(0.1MPa～0.5MPa)。

6、进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)。

7、集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。

8、根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

9、前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。

10、工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。

11、双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。

12、供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。

13、采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。

14、自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。

15、水路加热功能，≥300W功率加热，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。

16、≥四档温度调节，按需控制洁治水温。

17、采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。

18、喷砂手柄采用等于或大于三段式设计。

19、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在≥134℃高温和≥0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

20、喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

21、超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹。

22、全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

23、龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

24、龈下喷嘴≥四孔设计，等于或大于三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。

25、工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便。

26、内置变压器，内部水电分离。

27、拥有清洁模式。

28、单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。

29、蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。

30、配置要求

30.1、主机：≥1台。

30.2、超声牙周手柄：≥1套。

30.3、喷砂手柄（龈上龈下各2支）：≥2套，推车≥1台。

设备十八：热熔牙胶充填机

1、加热手柄：

1.1、充电底座可实时监控电池温度。

1.2、显示屏可设置为适应左手或者右手操作。

1.3、釆用无线设计。

1.4、有≥四种预设温度可选择，至少包括：150℃、180℃、200℃、230℃。

1.5、安全的保护机制，在无操作8-10分钟后将自动关机。

1.6、电池：≥3.7V/2000mAh可充电锂电池。

2、充填手柄：

1.1、无线手持式设计。

1.2、标配≥4枚可重复使用的注胶针，有≥7款可重复使用注胶针型号。

1.3、可选配一次性使用注胶针，有≥3款一次性注胶针。

1.4、银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度。

1.5、牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却。

1.6、采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示。

1.7、标配≥2颗2000mAh大容量电池，可快速更换，充满电可供充填约100个根管。

1.8、双注胶按键对称设计。

1.9、充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度。

1.10、牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况。

1.11、有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机。

1.12、有≥5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，至少包括：100℃、120℃、150℃、180℃、200℃。

1.13、有≥3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求。

1.14、有≥3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定。

1.15、电池：≥3.7V/2000mAh可充电锂电池。