（一） 技术需求

一、用途：用于白内障、残渣皮质和晶状体上皮细胞的乳化、分离、灌注和抽吸，与眼前部玻璃体切除相关的玻璃体抽吸和切割、双极电凝以及人工晶状体植入。

二、技术参数：

1.泵系统

1.1具备主控液流系统和低顺应性液流管理系统;

1.2双压力感应技术（兼具非侵入性负压感应器和灌注压力感应器）;

1.3负压设定范围：0-650mmHg;

1.4抽吸速率范围：0-60cc/min;

2.白内障乳化模式

2.1扭动超声乳化模式：超声振动方向为左右侧向，振动频率为≥30kHz；针头冲程；超声能量线性/固定/连续/个性化输出;

2.2纵向超声乳化模式：超声振动方向为纵向振动，频率为≥40kHz，针头冲程；超声能量线性/固定/连续/个性化输出;

3.超声能量调制模式

3.1 Pulse 脉冲模式：脉冲频率1-250 pps，工作时间比例 0 -100% 连续可调;

3.2 Burst 爆破模式：爆破脉宽2-500ms，爆破间歇 2500-0ms;

4.系统控制

4.1可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压;

4.2可根据需要设置连续灌注;

4.3可通过面板、脚踏或遥控器控制IV杆的自动升降;

4.4可通过面板、脚踏或遥控器转变手术步骤;

5.脚踏控制

5.1无线控制;

5.2可以利用脚踏控制等多项功能;

6.主动液流控制系统： 范围：26-110cm；抽吸流速：0-60cc/min;

7.前节玻切

7.1气动玻切，切割频率1-2400cpm;

7.2可接23G玻切头;

8.人机互动

8.1 彩色LCD触摸屏;

8.2具有个性化设定手术步骤;

8.3同一界面内多种选择与控制，按手术步骤操作命令设定;

8.4无线遥控器实现无接触手术控制;

9.双极电凝：功率0-10w±3;

10.手术切口：能满足同轴微切口（2.2mm/2.4mm/2.8mm）手术的需要;

三、配置清单

1.超声乳化治疗仪主机    1台

2.脚踏板                1个

3.操作手册              1本

4.遥控器                1个

5.超乳手柄              4把

6.超乳针头              6个

7.注吸手柄              4把

8.注吸针头              2个

9.超声乳化液流管理包件  6个

10.前节玻切套包         2个