## 二、采购要求

（一） 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、竹资源培育设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 通风橱 | 1、电源电压V/频率Hz:AC220/50 2、风机功率W:110 3、排风量(m3/h):1800 4、排风口径(mm):φ250 5、面风速(m/s): 0.3~0.5 6、内部尺寸mm:≥950*750*1150 7、产品尺寸mm:≥1200*850*1500 | 个 | 1 |
| 2 | 万能粉碎机 | 1、电源：AC220V 2、额定功率：0.42KW 3、外形尺寸：φ140*285mm 4、电机转速：24000rpm 5、粉碎效果：60-200目 6、工作时间：持续 7、破碎刀：不锈钢 | 台 | 1 |
| 3 | 分样筛、洗筛套组 | 1.层数：14层 2.外径：Φ220mm 3.高度：50mm 4.孔径(mm)：Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、12.0、1.5×20、底和盖 | 套 | 1 |
| 4 | 振动球磨仪 | 实验参数可通过数字式预设，研磨结果具有高度可重复性; 上盖透明视窗可让使用者随时掌握研磨情况; 上盖带有安全连锁装置，在研磨过程中一旦上盖开启，马达则会停止运行以确保使用者的安全; 程序设置操作时间、间歇研磨以及方法存储等; 多种材质和规格的研磨罐及相关配件可供选择，可适用于更广泛的需求。 主要参数: 1、进样尺寸:≤10毫米 2、出料尺寸: ≤15微米(视样品性质而定) 3、转速:常用转速:180-1800转/分，最高可达2000转/分 4、样品量:0.2-20毫升 5、时间设置:00:01-99:59(分/秒) 6、额定功率:200瓦 7、额定电压:220伏，50赫兹 | 台 | 1 |
| 5 | 高速离心机 | ① 微机控制，交流变频电机，彩屏显示，操作方便。 ② 具有RCF自动计算，设有不平衡，超速、超温、门盖等多种保护。 ③ 电子安全门锁/手动应急开门装置，在断电情况下也可取出实验样品。 ④ 1- 10档升降速率可任意选择。 ⑤ 多规格多容量气密性铝合金转子，供用户选择。 ⑥ 彩屏面板、圆弧形外观。 ⑦ 整机ABS材料造型，耐腐蚀，便于清洁。 ⑧ 软刹车功能。 ⑨ 转速、离心力任意切换，设置离心力，RCF直接启动。 ⑩ 运行中可设置和修改参数。 ⑪ 机身采用优质塑压成型，流线型外观，内置结构腔体三层保护 最高转速：16000r/min 最大相对离心力：21627xg 最大容量：6×50ml 转速精度：±10r/min 温控范围：-20℃~+40℃ 温控精度：±1℃ 电机：交流变频电机 压缩机：进口高效压缩机 电机功率：500W 制冷功率：380W 整机功率：880W 定时范围：1~99min59s 整机噪音：<58dB 电源：AC220V 50Hz 10A 毛重：≥74kg 外形尺寸：≥620x510x350mm（L×W×H） | 台 | 1 |
| 6 | 干燥箱 | 1、微电脑控温，具有设定测定温度双数字显示，PID自整定功能 2、双层玻璃观察窗，视觉方便 3、工作室为不锈钢内胆，内胆四角为半圆弧形 4、数显运行时间，工作结束自动报警 5、热风循环系统采用低噪声风机和合适风道组成，箱内温度均匀 6、容 积 140L 7、功 率 1500W 8、控温范围 50~300℃ 9、温度精度 0.1℃ 10、温度波动度 ±1℃ 11、定 时 0-999min | 台 | 1 |
| 7 | 低温冰箱 | 1、散热方式：两侧散热 2、静音程度：35dB(A) 3、综合耗电量0.65kW·h/24h 4、制冷循环：单循环 5、变频/定频：变频 6、显示类型：LED显示 7、产品尺寸：≥深600mm 高1850mm 宽657mm 8、预留宽度：85.7cm 9、预留高度：190cm 10、电压：220V | 台 | 1 |
| 8 | 石墨消解仪 | 1.消解池孔径：≥Ø35*深90（可按客户需求定制尺寸） 2.位数：≥48位 3.加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层； 4.面板采用白色全特氟龙材料；耐腐，隔热，避免烫伤； 5.机箱采用不锈钢304+特氟龙喷涂，耐腐蚀性好 6.电源：AC220V±10% 50HZ； 7.控温精度：±0.5℃； 8.温控范围：RT-300； 9.功率：4.8Kw； 10.控制器触屏：≥4.3寸电容屏； 11.阶梯控温，可控制升温速度； 12.自定义温度曲线，可保存自定义方法，避免重复输入工作； 13.超温保护、定时自动停止加热功能 | 台 | 1 |
| 9 | 超声波清洗机 | 1、超声波工作时间1-99分钟任意可调，适合不同场合使用； 2、清洗温度在室温-80℃范围内任意可调。 3、数码显示工作时间、温度。 4、清洗篮采用不锈钢网筛氩焊成形，提高清洗效果。 5、清洗器外壳采用优质不锈钢板制作，美观大方。 6、清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能更好。 7、容量≥ 10L 8、超声功率 240W 9、超声频率 40KHZ 10、定时范围 0～30min 11、加热温度 20～80℃ 12、加热功率 250W 13、清洗槽尺寸 ≥300x240x150mm 14、机器外形尺寸 ≥330x270x270mm | 台 | 1 |
| 10 | 振荡器 | 1、振荡方式：回旋 2、振荡频率：50-300次/min 3、振荡幅度:20mm 4、定时范围：0-9999min 5、负荷：20kg 6、负载量：250mL*16支 7、外形尺寸：≥33*37*24cm 8、网夹具：≥33.37cm 9、电源：220V | 台 | 1 |
| 11 | 天平 | 1、高对比度显示屏，易于读数 2、全自动故障检测、超载保护 3、单位转换、计数功能 4、 自动外置砝码校准 5、下称功能 6、全量程去皮 7、内置RS-232接口 8、称量范围 0-220g 9、读取精度 0.1mg 10、重复性 ±0.2mg 11、线性误差 ±0.2mg 12、称盘尺寸 ≥Ф80mm | 台 | 1 |
| 12 | 天平 | 1、高对比度显示屏，易于读数 2、大尺寸不锈钢秤盘 3、全自动故障检测、超载保护 4、单位转换、计数功能 5、自动外置砝码校准 6、全量程去皮 7、内置可充电电池 8、称量范围 0-500g 9、读取精度 0.01g 10、重复性 ±0.02g 11、线性误差 ±0.02g 12、称盘尺寸 ≥128mm×157mm | 台 | 1 |
| 13 | 沉降桶、土壤比重计、搅拌器 | 1、沉降桶：1L，专用橡胶盖子 2、搅拌器:≥长55cm,底座厚5mm,直径5cm，小孔直径3mm 3、比重计：刻度范围0-60g/L | 套 | 1 |
| 14 | 数显电热板 | 1、表面采用优质304 不锈钢板面，有优越的抗腐蚀性能，升温快且均匀 2、在高温下不易变形，操作简单，使用安全 3、控温系统采用微电脑恒温仪表，采用PID控温方式、控温精度高，功能强 4、控温范围 RT~300℃ 5、加热功率 2500W 6、台面尺寸 ≥400x300mm | 台 | 1 |
| 15 | pH计 | 1、采用蓝色背光、双排数字显示液晶，可同时显示 pH 值、温度值或电位（ mV ）值 2、配上 ORP 电极可测量溶液 ORP （氧化－还原电位）值，配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。 ●适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定水溶液的 pH 值和电位（ mV ）值 3、仪器级别 0.01级 4、测量范围 pH：(0.000～14.000)pH 5、mV：(-1800～1800)mV 6、最小显示单位 0.01pH ， 1mV ， 0.1 ℃ 7、温度补偿范围 手动 0 ～ 60 ℃ 8、电子单元示值误差 pH：0.01pH 9、mV：0.1%FS 10、仪器基本误差 ± 0.1pH 11、电子单元输入电流 ≤1×10-12 A 12、电子单元输入阻抗 ≥1×1012Ω | 台 | 1 |
| 16 | 电导率仪 | 1、采用蓝色背光、双排数字显示液晶，可同时显示 pH 值、温度值或电位（ mV ）值 2、配上 ORP 电极可测量溶液 ORP （氧化－还原电位）值，配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。 ●适用于大专院校、研究院所、环境监测、工矿企业等部门的化验室取样测定水溶液的 pH 值和电位（ mV ）值 3、仪器级别 0.01级 4、测量范围 pH：(0.000～14.000)pH 5、mV：(-1800～1800)mV 6、最小显示单位 0.01pH ， 1mV ， 0.1 ℃ 7、温度补偿范围 手动 0 ～ 60 ℃ 8、电子单元示值误差 pH：0.01pH 9、mV：0.1%FS 10、仪器基本误差 ± 0.1pH 11、电子单元输入电流 ≤1×10-12 A 1、采用≥5.7英寸高清液晶屏幕，显示清晰 2、支持中英文 3、温度单位可选:C和°F 4、参比温度20°C或25°C 5、可选支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 6、支持国件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 7、支持IP54防护等级 8、标配复合电导电极、电极支架、防尘罩和校准溶液 9、尺寸：≥242*195*68mm 10、重量：≥0.9kg | 台 | 1 |
| 17 | 智能紫外可见光分光光度计 | 1.光学系统：自准式光学系统，1200mm/条全息光栅； 2.波长范围：190～1100nm； 3.光谱带宽：≤2nm； 4.波长准确度：±0.5nm(全波长范围)； 5.波长重复性：≤0.2nm； 6.透射比准确度：±0.5%T； 7.透射比重复性：≤0.1%T； 8.杂散光：≤0.05%T(@220nm&360nm)； 9.光度范围：0～200%T/-0.301～3A/0～9999C； 10.仪器主机应具有基本测量、定量测量、波长扫描、时间扫描、DNA/蛋白质测量、多波长测量、仪器验证等专用测试程序； 11.主机光谱扫描可以进行图谱叠加，至少有2条图谱可以叠加在一起； 12.显示：≥7寸彩色触摸屏液晶显示器； 13.软件升级：U盘一键升级，终身免费； 14.光源：进口钨灯、进口氘灯； 15.检测器：进口硅光电池； 16.仪器波长校准系统：主机自带钨灯波长校准功能； 17.仪器带有鉴定专用程序； 18.操作系统语言：中文、英文、俄文、自动切换； 19.数据输出：U盘直接导出和USB上层软件导出；通过有线网络进行数据传输及处理。 20.领先的ARM芯片控制和快速数据处理；配合彩色触摸屏显示和人性化的导航菜单设计，方便图谱显示和数据查看；U盘数据导出、升级、USB连接电脑等多种数据输出方式。 21.配置：主机、电源线、1cm玻璃比色皿4只、1cm石英比色皿2只、说明书。 | 台 | 1 |
| 18 | 火焰光度计 | 1、响应时间：＜ 8 s 2、样品吸喷量：＜4 mL/min 3、稳定性：用标准溶液连续进样， 4、15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%，每分钟测1次，共测定6次，仪器示值的最大变化量≤ 8% 5、重复性：≤ 2% 6、正常工作条件： 环境温度：10℃ ~ 35 ℃ 7、相对湿度： ≤ 85% 9、电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz 10、功率：100W | 台 | 1 |
| 19 | 智能间断化学分析仪 | 1、功能与用途 海水、地表水质及土壤样品中：凯氏磷、凯氏氮、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、硫化物、尿素、磷酸盐、硅酸盐、六价铬、氯化物、碱度等化学物质的全自动分析。 2、工作环境与条件 2.1 环境温度：10-40℃ 2.2 相对湿度：20-85% 2.3 电源供应：100-240V (AC)，47-63Hz 3、主要配置要求： 3.1 高精度微量移液器：≥1 3.2 样品盘和试剂盘 3.3 比色皿盘 3.4 智能清洗站 3.5 检测器 3.6 稀释器 3.7 XYZ机械臂组件，机械臂集成样品针和试剂针。 3.8 分析软件 3.9 数据处理及图文输出设备1套，通过有线网络进行数据传输及处理 4、主要技术参数及要求 4.1 直读式分析技术 4.1.1 直读式技术，无流通池，比色皿中直接进行比色； 4.1.2 比色皿中反应，比色皿中比色，比色皿可重复使用； 4.1.3检测多个参数只需软件设定，方法间自动转换，无需更换模块； 4.1.4分析速度最高可达200次/小时； 4.1.5废液传感系统：原厂匹配特殊设计的废液传感系统，高密封性，废液满后自动报警； 4.2 稀释器 4.2.1 实现制作标准曲线，在比色皿中实现标准点的自动配制。 4.2.2 稀释器最大稀释倍数为100倍，稀释脉冲精确至0.1μl； 4.2.3 稀释器体积为0.5ml； 4.3 样品盘和试剂盘 4.3.1 有独立的样品盘和试剂盘，方便样品和试剂加入； 4.3.2试剂位≥10个试剂位； 4.3.3 样品量：1.0 -400μl； 4.3.4 试剂量：1.0 -450μl； 4.3.5一次性可以同时摆放≥50个样品 ； 4.4 比色皿盘 4.4.1可容纳≥48个比色皿； 4.4.2 比色皿可一次或多次重复使用； 4.4.3 恒温反应温度：37-50℃可调； 4.4.4 恒温精确至+/- 0.1ºC。 4.5 高智能清洗站 4.5.1 每次使用前比色皿自动清洗、干燥，光学测试通过后再次使用，保证光学纯度； 4.5.2 自动绕开测试失败的比色皿； 4.5.3 可连续无人操作，无需操作人员干预。 4.6 检测器 4.6.1 24位高精度数字检测器； 4.6.2 线性范围：0-3.5Abs； 4.6.3滤光轮：9个测量滤光片，1个参比滤光片； 4.6.4 波长范围：340-880 nm； 4.6.5 光源：6V/20W，卤素灯。 4.7 分析软件 4.7.1 原厂配套工作站软件，分析控制软件应支持中文Windows® 7/8操作系统；并可跟LIMS连接； 4.7.2 中/英文操作软件，必须提供中文软件操作界面，方便实验人员操作； 4.7.3 软件自动控制仪器分析，无须人工干预； 4.7.4 能监控每一分析运行过程，可任意时刻设置多个方法待运行。 4.7.5 内置调试软件，自动校准取样针、试剂针位置 | 台 | 1 |
| 20 | 智能酶标仪 | 1、操作方式： 触摸屏操作。 2、测量范围： 0-4.000Abs。 3、波长范围： 400-900nm 4、滤 光 片： 标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。 5、振板功能： 具备，速度和时间可调。 6、重复性： ＜0.5% 7、稳定性： ±0.005 8、 项目设置： 在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。 9、对照设置： 可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。 10、存 储： 可存储100组以上程序，不少于100块标准板的测试结果。 11、质控： 可做westguard多规则质控和即刻法质控。 12 打印：内置打印机，可打印中文报告。 13、接口： RS232双向通讯口，2个USB接口，SD卡接口，以太网接口，通过有线网络进行数据传输及处理。 14 计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归等。 15、工作环境： 0℃～40℃；相对湿度≤85% | 台 | 1 |
| 21 | 投影仪 | 5500 流明、WUXGA（≥1920×1200）、手势识别、四画面、防尘、无线选配 | 台 | 1 |
| 二、竹薄膜设备清单 |  |  |  |  |
| 22 | 高温不锈钢反应斧 | 1、釜体容量：≥5L 2、电机:变频无极调速电机：功率 120W，0-500 无极调速 3、减速箱:减速比：3/1，0-500 转/分钟（注：可根据物料黏稠度更改减速比，减速电机自带减速箱无需配备；）控制调速器:变频数显无极调速器：数显转速和釜体内温度 4、设计压力:1.5Mpa 5、使用温度:室温到200℃ 6、控温精度:±1℃ 7、釜盖开口:①搅拌②固体投料口③温度测量口④灯照口⑤压力表口⑥进气口⑦排气口 8、釡体材质:不锈钢釜体材质304\釜体夹套上进出口各个，4 分外螺纹丝扣\夹套容积:1.6L 9、高度250mm 10、釜体直径：Ø180mm 11、整体框架材质：304 不锈钢（包括角部三通，四通都是不锈钢材质），底部带万向轮，方便推动 12、搅拌配制：不锈钢框式搅拌桨 13、材质：316L； 14、搅拌杆直径：15mm 15、放料阀：球型放料阀优点：放料彻底不留积液, 放料口尺寸：DN25,离地面 450mm 高 16、釜盖密封：磁力耦合密封 17、温度计套管：长度 280mm，放 PT100 测温探头，测量釜体内温度 18、加热方式：夹套循环加热（夹套循环加热可选配，高低温一体机或高温循环装置使用） 19、电源：220V/50Hz | 只 | 1 |
| 23 | 纳米砂磨机（水磨机） | 行星球磨机技术规格 (1) 电压：220V AC。 (2) 进料粒度：土壤料≤10MM，其他料≤3MM； 出料粒度：最小可达0.1μm。 (3) 转速(R/MIN)：公转：35-334rpm 自转：70-670rpm 4) 二、三相电机变频控制器功率：0.75KW(带功率显示电子监控装置，连续运转定时时间(1-3600min):正反换向运行周期(1-999min)。 (5) 调速方式：无级调速，自动定时正反转，自动停机。 (6) 最大连续工作时间(满负荷)：72小时。 (7) 球磨机采用高科技微电脑晶片控制，可按设置程序正转、反转反复交替运行（0-999min）及正转、暂停、反转、暂停、正转（0-999min）交替运行，特别适合需要冷却或者需要间断运行之需要 (8) 可干磨、湿磨、可选配真空充惰性气体研磨、可选配低温磨； (9) 齿轮传动处采用黄油润滑，降低设备运行分贝。 三、行星球磨机标准配置 (1)研磨主机一台。 (2)可配置球磨罐4个；规格可选1-1.5L；材质可选氧化锆、刚玉、玛瑙、硬质合金、不锈钢、聚四氟乙烯、聚氨酯、尼龙； (3)磨球配套（大中小不同配比）。 | 台 | 1 |
| 24 | 智能干湿两用激光粒度检测仪 | 主要技术参数： 1、规格型号：SC-7012 2、执行标准：ISO 13320-1:1999；GB/T19077.1-2008 3、测试范围：湿法 0.1μm -1250μm 干法 0.1μm -1250μm 4、探测器通道数：湿法 96，干法 86 5、准确性误差：干法：<1%，湿法：＜1%（国家标准样品 D50 值） 6、重复性误差：干法：<1%，湿法：＜0.5%（国家标准样品 D50 值） 7、免排气泡：具备免排气泡设计，无气泡干扰数据更准确 8、误操作保护：仪器具备误操作自我保护功能，仪器对误操作不响应 9、激光器参数：进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW 10、操作模式：干、湿法软件一键式全自动操作 11、光路校准：光路自动校准 12、湿法分散方法 12.1、声：频率：f=40KHz,功率：p=80W,时间：随意可调;具备超声防干烧 12.2、环、搅拌：循环搅拌一体化设计，转速：100-3950rpm 转速可调 12.3、环流量：额定流量：0-10L/min 可调 额定功率：25W 12.4、品池：自行设计沸腾式样品池，分散效果更好，容量：190-600mL 均可正常测 试 12.5、光度探测：仪器具备独有的遮光度实时探测功能，保证样品加入量更准确 12.6、量进样：仪器可选配微量全自动测试装置,10 毫升即可循环测试（选配） 13、干法分散方法 13.1、散方式：高压空气分散 13.2、料方式：机械无级调速振动喂料，软件控制 13.3、油静音空压机：具有粉尘过滤功能，保证测试准确性 13.4、滤器：冷冻式干燥机可过滤空气中的水分，保证分散效果 14、软件功能 14.1、析模式：包括自由分布、R-R 分布和对数正态分布、按目分级统计模式等，满 足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 14.2 统计方式：体积分布和数量分布，以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 14.3 统计比较：可针对多条测试结果进行统计比较分析，可明显对比不同批次样品、 加工前后样品以及不同时间测试结果的差异，对工业原料质量控制具有很强的实际意义 14.4 自行 DIY 显示模板：用户自定义要显示的数据，根据粒径求百分比、根据百分比 求粒径或根据粒径区间求百分比，以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、 区间累积等等 14.5 测试报告：测试报告可导出 Word、Excel、图片（Bmp）和文本（Text）等多种形 式的文档，满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 14.6 多语言支持：中英文语言界面支持，还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 14.7 智能操作模式：真正全自动无人干预操作，无人为因素干扰，您只需按提示加入 待测样品即可，测试结果的重复性更好。 15、操作模式：电脑操作，通过有线网络进行数据传输及处理 16、测试速度：<1min/次（不含样品分散时间） | 只 | 1 |
| 25 | 乳化机 | 1、产品特点 1.选用变频电机、运行稳定，噪音小，可长时间运转，设计安全可靠。 2. 分散盘采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。 3. 分散盘采用内六角螺丝与分散轴连接，拆装简便灵活。 4.变频无极调速，无刷电机，免维护，无火花 ,无粉尘，安全性能更高，普通支架，手动链条升降。 2、技术参数 2.点击类型 无刷电机 3.支架类型 方管小支架 4.电压 220V 5.建议处理量 5L 6.功率 550W 7.转速 0-8000r/min 8.粘度 20000cp 9.升降方式 链条升降 10.升降行程 260mm 12.主轴长 210mm 13.主轴直径 16mm 14.主轴离支架距离 130mm 15.分散盘离地 30mm | 台 | 1 |
| 26 | 小型密炼机 | 一、用途 其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色，为了达到客 户的要求，再将实验的结果及其比率用于生产线，而本机也就是将试验用 原料及配合剂以混合均匀之设备。 二、特点 1、密炼室容积：5L，是根据材料的密度有关系的密度越大重量越大。 2、主电机：采用交流电机，功率 7.5KW 千瓦 3、减速机：底座和框架采用低碳钢焊接结构，含有强制润滑循环系统； 4、转子 ：二棱、同步转子结构（亦可按用户提供的转子结构图设计制 造）,前后转子速比为 1：1.20 或 ST 同步转子，铸钢调质硬化处理，表面 镀硬铬；轴承为球轴辊子承；轴承润滑油浴；转子最高转速：1.0L：36 转/ 分钟 5、面壁：钢结构，钻孔加熱，内表面硬化镀硬铬处理； 6、支架：钢结构，内表面硬化镀硬铬处理； 7、上顶栓：气缸驱动，表面镀硬铬 8、端面密封：密封环材质高耐磨材料，自润滑轴承，铰链弹簧压顶式 密封 9、加料斗：手动操作 10、控制方式：操作分手动、半自动、和自动；密炼机最高温度：常温 到 200℃（可定制 RT-320℃）。 三、主要参数： 1、混炼室容量 5L 2、温度范围 RT-200℃（可定制 RT-320℃） 3、加热方式 电热管 4、加热功率 4KW 5、控 制 器PLC 可编程式彩色触摸屏，人机操作界面，可设定所 有的工艺参数 6、倒料方式 电机翻转倒料 7、冷却方式 自来水冷却（客户自备水源接驳口） 8、翻转角度 110° 9、转子速比 1:1.27 10、转子转速 15-50 rpm 变频器调速 11、加料方式 手动 12、转子材质 SKD 铬钼合金 13、转子硬度 HRC60 表面硬铬 14、混 炼 室 SKD 铬钼合金材质，内腔表面硬度 HRC60 镜面硬铬 上 压 砣 15、全压力气动，气源压力 0.5～0.8Mpa（客户自备气源 接驳口） 16、主 电 机 7.5KW 17、翻转电机 750W 18、电 源 3∮ 、AC380V 、22A 三相五线（客户自备电源接驳口） | 套 | 1 |
| 27 | 双螺杆挤出机 | 挤出机部分 1、 螺杆直径：双锥形螺杆结构16*2 根 2、 设计产量 0.1-3KG/h 3、 挤出中心高 300mm 4、 挤出方向 右→向左出 5、 LD 16:1 6、 加热温度 常温-350℃ 7、 螺杆机筒材质 38Crmola,氮化处理 Nitrided 8、 温区 3 个 9、 设备具有降温功能 10、 电机功率 650w 11、 电压 220V 50HZ 14、循环冷却装置部分 15、材质 304 不锈钢+铝合金 16、长度 300mm 17、流量 60L/H 18、水泵 15W 19、水管材质 塑料 20、牵引切粒机部分 21、切粒速度 0.1-3kg/h 22、电机功率 750W 23、刀轮材质 合金钢刀刃 24、控制方式 按键控制 25、牵引轮 1 套 26、电源 220V 50HZ | 台 | 1 |
| 28 | 实验室吹膜机 | 1. 挤出主机 2. 螺杆直径锥形 16*2 根 3. 设计产量 0.1-3KG/h 4. 挤出中心高 300mm 5. 挤出方向 右→向左出 6. 螺杆分散区 3 段 7. LD 16:1 8. 加热温度 常温-350℃ 9. 升温时间 常温-350 度/30min 10. 控温精度 ±1℃ 11. 温度波动 ±2.5℃ 12. 喂料口冷却 水冷 13. 冷却方式 三区独立风冷程序自动降温 14. 适用原料 热塑性材料 15. 喂料区 带静音冷却装置【风冷或者水冷科选配报价为准】 16. 安全防护 电线高温防护套管，接头牌号端子接头，超高温自动保护，电机 17. 高温自动保护，电机过载保护，挤出螺杆防护罩保护防烫伤 18. 螺杆机简材质 38Crmola,氮化处理 Nitrided 19. 电压 220V 50HZ【三插插头] 20. 电机功率 550w 21. 吹膜塔 22. 模口直径 ∅ 50 23. 吹胀气体 压缩空气 0~6bar 可调 24. 冷却气体 鼓风流量 30L/min 25. 收 卷辊 ∅ 50XL300mm 26. 牵引收卷速度 0.5~5m/min 可调 27. 吹膜最大宽度 150mm，大小厚薄通过气压与牵拉速度来调节 28. 收卷电机 120W | 台 | 1 |
| 29 | 流延膜试验机 | 一、设备概述： * 实验室小型单螺杆挤出机的产品性能: * 专业制造的螺杆与料筒，加工精度高，品质保证 * 品牌电机驱动，螺杆转速控制稳定可靠 * 颗粒大小粗细可调物料在螺杆中充分得到塑化与混炼。 *实验室小型单螺杆挤出机的应用范围: * 物料的熔融、塑化挤出 * 挤出成型工艺参数优化 * 组建薄膜、线材、片材、管材、造粒等小型实验线 二、 技术参数 1、螺杆直径：16mm*2 2、长径比：21:1 3、螺杆机筒材质 38Crmola,氮化处理 Nitrided 4、设计产量：0.1-3KG/h 5、加热温度：常温-350度 6、温控区：3个 7、喂料区：带静音冷却装置 8、挤出中心高： 300mm 9、挤出方向：右向左出 10、牵引速度：根据挤出主机配置 11、牵引轮：橡胶轮+塑料轮构成 12、控制方式：无极调速，自动张紧 13、冷却装置：双辊水循环冷却 14、水流量：60L/H 15、水泵：15W 16、电机功率：250w 17、机器尺寸：长650mm*宽300mm*高500mm 18、电源：220V 50HZ | 台 | 1 |
| 30 | 鼓式搅拌机 | 1.容量：30L 2.尺寸：≥102*70*110cm 3.桶内尺寸：41*55cm 4.重量：95kg 5.转速：13-14 6.功率：2.2kw | 只 | 1 |
| 31 | 万能拉伸检测仪 | 测量参数： 1. 最大试验力:20KN 2. 试验力测量范围: 0.4%--100%FS。 3. 试验力示值精度:优于示值±1% 4. 试验力分辨力:1/300000 5. 横梁位移测量精度:分辨率高于 0.0025mm 6. 变形测量精度: ±1% 7. 试验速度范围:0.01500mm/min,无级调速 8. 速度控制精度:±0.5% 9. 恒力、恒变形、恒位移控制范围: 0.2%-100%FS 10．恒力、恒变形、恒位移控制精度: 设定值<10%FS 时,设定值的±1.0%以内 设定值≥10%FS 时,设定值的±0.1%以内 11. 变形速率控制精度: 速率<0.05%FS 时为±2.0%设定值内 速率≥0.05%FS 时为±0.5%设定值内 12. 有效试验空间: A.拉伸空间:600mm B.压缩空间:700mm C.宽度:400mm 13．夹具形式:楔形夹具体 平钳口 06mm, 圆钳口Ø410mm 14. 压盘尺寸：φ98 mm 15. 整机电源:单相,220V±10%,50Hz 16. 工作环境:室温—35℃,相对湿度不超过 80% 三、产品配置： 1、主机（落地式结构） 2、全数字伺服电机及伺服驱动器（台湾东元）； 3、高精度负荷传感器； 4、精密滚珠丝杠； 5、手控盒； 6、夹具：标准配置拉伸、压缩夹具各一套；加配弯曲夹具 7、AD/800 三闭环测量系统一套，采用力，位移，应变等多种控制方式，试验过程中可实时显示力 位移，力-时间，应力-应变等多种试验曲线，并可自动得出最大负荷，拉伸强度，断裂伸长率等多种结果参数 8、惠普品牌计算机；选配 9、打印机：HPA4 彩色喷墨打印机；选配 10、专用试验软件 Maxtest：可执行 GB，ISO，JIS、DIN，ASTM 等多种试验标准，全开放式，功能强 大，方便操作，免费提供升级软件，并可根据用户需求自行编辑试验软件 1.1 全数字交流伺服电机和伺服驱动器，调速比可达 1：100000；该系统控制精度高、稳定性好，运 行平稳可靠、响应快、噪音低，并具有过载、过流、过压、欠压、过热、 异常停止、故障报警等齐全 的保护功能，并可根据不同的机型和试验类型调整参数，使伺服系统运行在最佳状态，使用了伺服系统 的位置控制方式，接口单元实现了数字化，克服了速度环带来的零漂移和低速不稳定。 1.2 采用精密丝杠和精密减速机构传动，传动平稳、噪音低，无间隙。 2、测控系统、操作软件及数据处理系统 高精度数据采集板（24位A/D数据采集）可实现全数字化调整、高精度放大及精确控制（内置于计 算机内），先进的芯片集成技术，高精度±300000码采集卡,使传感器的测量精度发挥到极致。具有集 成度高、稳定可靠、使用方便等优点。控制软件能实现自动求取弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂 强度等常规数据，能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。 2.1 自动清零：试验开始后，测量系统自动调零； 2.2 自动停机：试样断裂后，移动横梁自动停止； 2.3 自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定； 2.4 自动存盘：试验数据和试验条件自动存盘，杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失； 2.5 自动变速：试验过程中横梁移动速度可按预先设定的程序自动变化，也可手动变化； 2.6 自动控制：根据试验要求可选择试验速度、位移、应变等闭环控制方式； 2.7 程序控制:用户可根据需要,依据一定的编程规范,定制多步的控制程序. 2.8 自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存； 2.9 批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成一批试验； 2.10 自动分析:根据相关标准要求,自动分析试验数据. 2.11 曲线遍历：试验完成后，可对曲线进行分析，用 鼠标找出试验曲线上各点对应的数据； 2.12 曲线选择：可根据需要选择应力应变、力位移、力时间、位移时间等曲线进行显示和打印； 并能一目了然的反映出试样在拉力作用下的破坏过程及试样每一点的数据分析。 2.13 自动分析：试验曲线上的任意段可进行局部放大分析。 2.14 批量处理:将多个试验数据和曲线汇总比较并显示打印. 2.15 试验报告:多种报告编辑方法(Exsel\World\高级自定义),用户可根据需要自行编辑报告格式 2.16 限位保护：具有程控和机械两种限位保护； 2.17 过载保护：当负荷超过额定值 2%～10%时，自动停机； 2.18 局域网连接:保留数据接口,可直接连接试验室的综合信息管理网络 | 台 | 1 |
| 32 | 密度仪 | 1、 最大秤重：300g 2、 秤重精度：0.005g 3、 密度精度：0.001 g/cm3 4、 密度范围：＞1，＜1 皆可测试 5、 显示值：比重 6、 温度、溶液补偿设定：可自由设定 7、 联机接口：RS232 1. 机台附件：比重测试台、温度计、夹子、砝码、变压器、说明书 2. ·只需两步直接读取样品的视密度值 3. 本产品可以快速检测出产品密度仪 进口最先进的密度测试仪 4. FK-300DT 功能特点及装置： 5. ·镀金陶瓷电容传感器； 6. ·电子天平配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试； 7. ·密度直读，减取烦琐的计算； 8. ·标准重锤体积标定，可测试任意密度的液体； 9. ·称重、密度测量精度皆是千分之五； 10. ·标准的 RS232 数据输出功能，可轻易的连接 PC 和打印机。； 11. ·被测物空气中质量：≥0.25g； 12. ·被测物空气中受到的浮力：＜0.125； 13. ·蓝色背光液晶显示； 14. ·全不锈钢密度支架 | 台 | 1 |
| 33 | 熔融指数仪 | 1. 中英文才彩色液晶显示 2. 手自动切料一体 3. 双温控系统，温度控制精度更精准，升温效率更高 4. 双进口传感器，上下温度梯度更精确，可独立使用，提高使用寿命 5. 料筒为进口哈氏合金渗氮处理，口模为碳钨钢材质，用料实在 6. 保温桶为全 sus304 不锈钢材质，长期高温不生锈 7. 自动计算结果，并打印输出 8. 温度范围：0℃450℃ 9. 温度波动度：±0.2℃ 10. 温度均匀度：±1℃ 11. 温度显示分辨率：0.1℃ 12. 时间显示分辨率：0.1S 13. 料筒直径：Φ2.095±0.005mm 14. 出料口长度：8.000±0.025mm 15. 装料筒直径：Φ9.550±0.025mm 16. 砝码精度：±0.5% 17. 输出：内置热敏打印机 18. 切料方式：手自动切料一体 19. 试验负荷：共 8 级，8 套砝码 | 台 | 1 |
| 34 | 空压机（带干燥机） | 1.功率：YJ40-1500 2.电压：220V 3.容积：40L 4.排气量：260L/min 5.工作分贝：52dB | 台 | 1 |
| 35 | 三辊碾磨试验机 | 1.研磨细度：3-18um/3次 2.产量kg:5 3.使用电源：220V 4.电机功率：0.75kw 5.轴筒直径：65mm 6.工作长度：125mm 7.慢轴转速：32r/min 8.中轴转速：89r/min 9.快轴转速：250r/min 10.装运重量：60kg | 台 | 1 |
| 36 | 冷水机 | 1.制冷量：39.6KW/HR 2.总功率：11.34可恶 3.水箱容量：200L 4.温控范围：5-35℃ 5.泵浦流量：340（L/min） 6.泵浦扬程：19M | 台 | 1 |
| 37 | 红外测温枪 | 1.温度测量范围：-50~600℃ 2.测量时间：0.5秒 3.物距比：12:1 4.发射率：0.95 5.背点激光 6.LCD背光 | 只 | 1 |
| 38 | 旋转蒸发仪 | 1. 输入电源：AC 220V/50HZ（可定制AC 110V/60HZ ） 2. 电机功率：40W 3. 加热功率：2KW 4. 显示方式：LED数码管 5. 真空度：0.098MPa 6. 旋转瓶容积：3000ml φ195mm/φ50mm法兰口 7. 收集瓶容积：2000ml φ166mm/35#球磨口 8. 旋转速度：0~120rpm 9. 控温范围：室温~180℃ 10. 控温精度：±1℃ 11. 玻璃温度范围：-80~250℃ 12. 浴锅升降行程：0~150mm 13. 冷凝器尺寸：Φ100*530mm 14. 加料阀：19#标口 15. 浴锅尺寸容量：Φ265×160H(mm) 约8.8L | 只 | 1 |
| 39 | 耐磨测试仪 | 1. 速度:1-60次/分可调(往返一次为磨擦计数一次) 2. 运动方式:平台往复式来回运动(手臂杆子静态) 3. 磨擦锤:橡皮、酒精、铅笔，另随机配有砝码(组合2KG) 4. 计数器:最大可计数9999X100次 5. 总功率:15W 6. 电源:AC220V 50Hz 7. 夹具尺寸:宽8.2CM 8. 测试杆可上下高低调整需要的距离被测材料建议厚度:12CM以内 9. 工位:2 | 只 | 1 |
| 40 | 测厚仪 | 1.量程：0-25.4mm 2.分辨率：0.01mm 3.精度：±0.02mm 4.大理石底座：≥200*150mm | 只 | 1 |
| 41 | 实验室吸塑机 | 一、核心参数 1. ·成型面积:300x300mm(可做250x250mm样品) 2. ·成型深度:120-150mm 3. ·适用片材:0.1-3mm (PVC、PET、PS、PP、ABS、亚克力) 4. ·加热功率:2.8kW，220V/50Hz(实验室单相电) 5. ·真空系统:内置真空泵，-0.09MPa稳定负压 6. ·控制方式:数显温控(室温-300°C)、手动升降平台 7. ·尺寸/重量:约≥980x550x460mm/80kg(桌面级)用途:高校教学、科研打样、小批量试制、模型制作 | 台 | 1 |
| 42 | 高速混合机 | 1. 总容积:10L 2. 有效容积：6L 3. 搅拌浆:使物料一方面沿锅壁运动，又同时上下循环翻动;桶内壁中上部设有导流板，用于加强混合效果，它的导流角度可使物料在桶内翻滚，桨叶通过动静平衡测试 4. 材料：锅盖、三通均为不锈钢;外层材料Q235，内胆、桨叶为304不锈钢制作 5. 内桶身:内桶身304不锈钢材质，桶身壁厚4mm，精磨抛光处理 6. 搅拌浆转速:0-1500rpm变速 7. 工作方式:自摩擦/电加热 25-180° 8. 混合时间：8-10分/锅 9. 电机:3kw电机 10. 锅盖开启:气缸顶升后，手动旋转，水平方向推行 11. 排料三通：安装气缸卸料 12. 皮带轮:车加工后，作动平衡处理，表面防锈处理 | 台 | 1 |
| 43 | 高速锤式旋风磨 | 1.用途：用于颗粒、竹叶等样品的粉碎，粉碎细度40-100目。适用于凯氏定氮、索氏抽提、纤维检测等实验样品制备。 2.通用参数： 2.1处理量：5-1000克。 2.2筛板孔径：0.8mm（标配）。 2.3主轴电机功率：1.5kw。 2.4最高转速：≥23000转/分。 2.5仪器最大输入功率：1600W 4.技术指标： 4.1磨膛内残留量：粉碎10g样品，回收样品重量大于9.8g；高度光滑的旋流器使细小均匀的样品与空气分离，只需敲击旋流器即可清理干净样品，粉碎不同样品不用清理磨膛。 4.2粉碎细度可调：无需更换筛网，即可实现40-100目的不同粉碎粒度要求；最细粉碎效果优于95%通过100目筛。根据转速推荐表选择相应的转速和下料速度，可以直接得到不用过筛且满足实验要求细度的样品。 4.3锥形旋风分离器与样品杯接口对接。 4.5自动喂料器：适用于不同大小的谷物颗粒，且不积料，进样速度可通过触屏调整。 4.6智能显示屏：可设置摆锤转速。 4.7安全门设计：机身有安全门锁定功能，门未关好，不能开机，防止人员受伤。 5.配置要求：主机、旋风分离器、样品杯＊20、自动喂料器、清洁毛刷*2、工具包套装。 | 个 | 1 |
| 三、竹食品设备清单 |  |  |  |  |
| 44 | 小型竹笋切分机 | 1、 产品功率：1500W/220V 2、 处理量:200kg/h以上 3、国标铜芯电机 5、切菜规格：切片/切丝/切丁 6、刀具规格：3mm标配 7、整机304 不锈钢，符合食品卫生 8、可拆卸刀盘与料斗，水洗方便 9、全封闭护罩、防误触开关 | 台 | 1 |
| 45 | 压榨机 | 1. 额定电压：220V/50Hz 2. 额定功率：500W（纯铜交流电机） 3. 电机类型：商用级纯铜电机，可连续工作 4. 转速：≤60 rpm 5. 出汁率：≥75% 6. 处理能力：≥2 kg/min 7. 食品级 304 不锈钢，可拆卸、易清洗 8. 具备3C认证 | 台 | 1 |
| 46 | 实验室小型超滤膜浓缩设备 | 1. 配置：陶瓷膜、有机超滤膜 2. 工作压力：0.1~5 MPa； 3. 系统耐有机溶剂 4. pH 适用范围：1~14（取决于膜芯）； 5. 过滤速率：0.5~10L/h(取决于物料和膜芯)； 6、最小运行体积：200mL； 1、最小运行体积：200mL； 2、 过滤面积：0.4m² 3、 夹套物料罐：1.1L（可通冷媒水/热水进行控温）； 4、 工作压力：0.1~0.8MPa； 5、 工作温度：5~55℃； 6、 泵机功率：130W； 7、 pH 适用范围：1~14（取决于膜芯）； 8、 过滤速率：0.5~10L/H(取决于物料和膜芯)； 9、 膜元件采用进口膜片，符合美国 FDA 、USDA、3-A 卫生级标准，广泛应用、符合国标。 1、 于医药、食品、保健品、生物制品、血液制品、化妆品、合成生物学、纳米 2、 材料、新能源、新材料等行业； 10、 膜壳根据流体动力学设计，严格按照生产级膜面流速选用泵的流量范围，保 3、 障实验数据的稳定性和可靠性，确保所选工艺参数能够直接应用于工业生产； 11、 设备电源采用双开关控制，低压电源工作，能充分保证设备和人员的安全； 12、 自动超压保护功能，设定压力保护参数，监测系统运行压力超过设定保护值 13、 带有物料切换阀门 14、 有自动超温保护功能设定温度保护参数，监测系统运行温度超过设定保护值 15、 设备管道的内外表面品质卓越，所有不锈钢焊接均采用自动充氩保护，单面 4、 焊接，双面成型。所有管道均采用卡套、卡盘连接方式，确保了设备的耐压 5性、耐腐蚀性，并满足了卫生级标准的性能要求； 16、 机箱与支架的焊接部位经过精细打磨，确保平整无瑕，维护了清洁卫生的标 6、 准，设备操作简便且安全可靠； 7、 可以换装微滤、超滤、纳滤膜元件； | 台 | 1 |
| 47 | 食品级小型搅拌混合机 | 1. 额定电压：220V/50Hz 2. 纯铜电机，可连续工作 3. 最大工作容量：3kg / 批（干料 / 湿料通用） 4. 混合均匀度：≥95% 5. 全封闭护罩、防误触开关、过载保护 6. 可拆卸料桶与搅拌桨，水洗便捷 7. 适合粉体、颗粒、酱料、馅料等食品原料 8. 304 不锈钢 | 台 | 1 |
| 48 | 半自动电磁感应封口机 | 1. 额定电压：220V/50HZ 2. 空载电流：≤0.1A；工作电流：＜8A 3. 封口直径：φ20–100mm 4. 封口速度：10–30 瓶 / 分钟 5. 封口时间调节：LED 数码显示，0.1–3.9s可调 6. 适用容器：PE/PP/PET/PS/ABS、玻璃、陶瓷等非金属瓶口 7. 操作方式：手持式 / 半自动 8. 散热与保护：过热保护、自动间歇控制 9. 3C认证 | 台 | 1 |
| 49 | 全自动凯氏定氮仪 | 一、设备用途： 用于检测食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。 二、工作条件： 1 电源：220 VAC ±10% 50Hz； 2 温度：操作环境10-35℃； 3 冷凝水压：0.02MPa-1MPa； 4 冷凝水温度：≤20℃； 三、功能参数： 1 仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统； 2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法； 3 检测范围：0.1-240mgN； 4 回收率≥99.5%（1-240mgN）； 5 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 6 测定样品重量：固体≤6g 液体≤16ml； 7 操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 8 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测； 9 采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性； 10 蒸馏时间：0—60min 连续可调； 11 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； 12 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 13 具备安全门自动监测及消化管在位检测功能； 14 具有紧急停止操作功能，保证实验安全。 15 具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计； 配置：定氮仪主机一台、10支300ml消化管以及其他配件 | 台 | 1 |
| 50 | 超纯水机 | 1、以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式1.8升压力纯水桶。 2、可同时生产UP超纯水和一级RO纯水，纯水质量完全达到或超过ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。 3、产水量：20升/小时 4、出水口（正面）：2个：RO反渗透水，UP超纯水 5、出水水质参数： 5.1UP超纯水水质： 5.2电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm 5.3电导率(25℃)：0.055 μs/cm 5.4TOC：5 ppb 5.5微粒<1 /ml (>0.2μm) 5.6细菌<0.01 CFU/ml 5.7RO反渗透水水质： 5.8无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时） 5.9可溶性有机物截留率>95%（MW>300 Dalton） 5.10微粒及细菌去除率>95% 6、操作系统： 6.1白色LCD显示屏，尺寸达68*87mm，运行状态直观易读 6.2实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态 6.3 2路(RO反渗透水、UP超纯水)水质水温实时监测及水质超标报警功能 6.4 4级(PP/PC/RO/DI)耗材寿命管理功能，实时显示耗材剩余寿命，到期更换自动提醒，避免水质下降 6.5亚克力触控面板，3 键式布局，实现快速的系统设置、RO 强制冲洗及灵便的2 路取水功能，带来高效便捷的客户体验。 7、纯化柱结构要求： 7.1 12英寸预处理柱，精度5μm的高性能活性炭纤维复合纯化柱，高效过滤水中颗粒物，吸附有机物及余氯，有效避免炭粉析出。 7.2进口杜邦DuPont RO膜片，全自动RO膜自动冲洗功能，有效防止水垢，整体封装的抛弃式RO膜组件，安装维保更加方便。 7.3纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达2.72升，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。 7.4耗材具有长串序列号验证码，可识别耗材真伪，记录耗材的使用和更换，保证系统安全。 8、功能特点： 8.1机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。 8.2系统自带漏报报警保护功能，实时监测漏水的发生，及时阻断风险。 8.3系统具有不合格RO水自动排放功能，确保RO出水品质及进入后端纯化组件的纯水质量。 8.4内置1.8升压力桶，具备储水及增压的双重功能，通过CE认证，全封闭的结构有效隔绝空气。 | 台 | 1 |
| 51 | 冷冻库 | - 外形尺寸：长2500mm×宽2500mm×高2200mm。 - 温控指标：可调温度区间+15℃~-20℃，温度波动≤±1℃，具备手动/自动双模式控温、超温声光报警、断电记忆功能。 - 库体部分：100mm厚双面彩钢偏心挂钩式硬质聚氨酯夹芯板，板材燃烧性能符合GB8624-2017 B2级，配套带防冻电热丝、内部逃生把手的低温专用库门及地面防潮保温垫层，整体可拆装迁移。 - 制冷部分：2匹松下低温涡旋风冷冷凝机组，全新原厂整机，配置高低压、过载过热全套保护及消音、自动化霜联锁装置；室内配套DD-15吊顶式低温冷风机，库顶嵌入式安装，自带电热全自动融霜及防结冰排水弯管。 - 电器控制系统、照明系统及铜管等配套辅材。 | 套 | 1 |
| 52 | 万向抽气罩 | 1. 结构形式：三节式万向可悬停结构，任意角度定位、无回弹 2. 管径：Φ75mm-Φ100mm 3. 罩口规格：球形集气罩，标准直径Φ380mm（通用款），可选Φ350mm 4. 活动半径：标准1240mm，加长款最大可达1600mm/2040mm 5. 伸缩行程：720mm，可自由升降调节 6. 安装高度：固定座距台面可调范围990mm–1450mm 7. 旋转角度：整机360°水平旋转，关节多角度俯仰调节，全方位无死角吸气 | 按需购买 | 按需购买 |
| 53 | 振筛机 | 1. 工作电压：AC220V 2. 筛框层数：1–7 层 3. 筛分粒度：0.025–3mm 4. 单次投料量：≤200g 5. 定时范围：1s–99h（数显定时，自动停机） 6. 纯铜电机 7. 304 不锈钢（筛框 / 托盘） 8. 适用物料：粉末、颗粒、浆液 9. 过载保护，ISO9001认证 | 台 | 1 |

备注：按采购需求“实物工程量”明细报价；万向抽气罩为单台报价。