万安县高陂粮油管理所粮食质量追溯提升行动项目

采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 万安县高陂粮油管理所粮食质量追溯提升行动项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订后30日内全部交货，并安装调试交付使用。 |
| 交货地点 |  | 万安县高陂粮油管理所 |
| 安装地点 |  | 万安县高陂粮油管理所 |
| 备注 |  | / |

## 二、采购要求

- 采购技术需求

- （1）货物清单明细表

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测镉仪▲ | 1台 |
| 2 | 全自动脂肪酸值检测一体化平台▲ | 2 台 |
| 3 | 全自动农药残留检测仪 | 1 台 |
| 4 | 电子台秤 | 1 台 |
| 5 | 百分之一电子天平 | 1台 |
| 6 | 万分之一电子天平 | 1 台 |
| 7 | 实验砻谷机 | 1台 |
| 8 | 实验碾米机 | 1 台 |
| 9 | 全自动锤式旋风磨 | 1 台 |
| 10 | 保水式粉碎磨 | 1台 |
| 11 | 电动筛选器 | 1 台 |
| 12 | 谷物选筛 | 1台 |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 |
| 14 | 电动除杂机 | 1 台 |
| 15 | 格槽式分样器 | 1 台 |
| 16 | 玻璃干燥器 | 1 台 |
| 17 | 纯水机 | 1 台 |
| 18 | 样品冷藏箱（实验用） | 1 台 |
| 19 | 标准光源 | 1 台 |
| 20 | 电子容重器 | 3 台 |
| 21 | 检测辅助设备▲ | 1套 |
| 22 | 大米外观品质检测仪▲ | 1 台 |
| 23 | 移动式虫害内窥探测仪 | 1台 |
| 24 | 蒸煮设备 | 1台 |
| 25 | 玻璃仪器及试剂耗材▲ | 1套 |

- 技术参数

1.测镉仪（核心产品）

- （1）应用范围：

- 可应用于稻米，小麦，玉米等粮食样品中总镉的直接测定，整个测试过程中无需使用任何化学试剂。 配置清单如下：

- （2）▲配置清单：

- 1）测镉仪主机    1台：

- ①固体直接进样，采用原子吸收法，适用于大米、糙米、湿稻谷等粮食样品中

- 总镉的测定，也可测定土壤、底泥等环境样品中的痕量镉；

②测量范围： 0.005mg/kg – 100mg/kg;

③方法检出限≤0.005mg/kg（当进样量0.1g时）

④分析快速，单样分析时间≤ 10分钟；

⑤自带一体式≥16位自动进样器，可连续自动进样，可连续进行测试，无需间隔停顿；

⑥采用合金材质样品舟，可反复使用，分析成本较低；

⑦分析管理含催化燃烧设计，适用于各种复杂基体的样品分析，标准溶液绘制标准曲线；

⑧称样数据可直接导入测试软件，可避免人工摘录带来的风险；

⑨仪器自带气源，无需外接高压气源，可适用各类检测环境使用；

⑩连续测试同一样品6次，重复性相对标准偏差 < 10%。

- 工控一体机 1台：（参数： CPU：≥六核十二线程，主频≥2.9GHz） 内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G.SSD，屏幕≥23.8寸）

- 3）样品舟（材质：金属镍）    20个：

- 4）铱合石英裂解管  1根：

- 5）工具包      1套：

- 6）千分之一天平  1台(参数：最大称量:320 g，分度值（精度）:≤5mg , 重复性:≤7mg，线性:≤7mg；秤盘尺寸：Φ90 mm；具有外部校准功能，具体自动双量程、双精度功能。

2.全自动脂肪酸值检测一体化平台

- （1）设备用途：应用于玉米、稻谷、小麦粉等粮油检测实验中的脂肪酸值检测工作，符合《GB/T 29405-2012 粮油检验 谷物及制品脂肪酸值测定仪器法》与《GB/T 5510-2024》粮油检验谷物及制品脂肪酸值的测定，指示剂为百里香酚蓝，透射式颜色判定加波长分析，双平误差不大于4mg/100g干基样品；移液精度：不大于1%。

- （2）▲配置清单：

- 1）脂肪酸值滴定软件1套

- 2）4位调速式磁力搅拌仪1套

- 3）标准耗材包一套（包括100ml滴定杯10个、可更换过滤器10个、100ml离心管60个、过滤头延长管200个）

- 4）塑料试剂瓶3个

- 5）磁力搅拌子20个（20*8mm和15*8mm各10个）

- 6）标准滤纸3包（每包100张）

- 7）试管架两个（1*4磁力搅拌试管架1个、3*6样品试管架1个）

3.全自动农药残留检测仪

（1）性能特点：根据国标GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》方法，采用微流控芯片，具有全自动、高通量、快速简便优点。

（2）技术性能：

1、尺寸：≤326×229×81mm。

2、便携一体化手提箱，采用金属材质，箱体能防水，抗压，携带方便。

3、由微通道形成整个检测网络、可流体贯通整个系统，无需人工添加试剂，一键完成检测流程，实现全自动检测，避免人工操作误差。

4、仪器自带混匀、离心等功能，整个混匀、离心过程中样品与外部无接触，避免引入污染和样品间交叉污染。

5、离心最高转速：4000r/min，最大相对离心力：2600×g，定时范围：0—99min59s，转速精度：±10r/min，电机转速：500—5500 r/min。

6、检测区域具有可手动开关的防护罩，软件可自动检测防护罩是否盖好。

7、仪器支持硬件PID恒温控制，精度可达到±0.5℃，通过程序控制调节，自动升温，反应环境温度达到37度，才能启动检测。

8、芯片通道：碟式12通道芯片，一张芯片一次性最多可检测12个样品。

9、智能操作系统：Android 5.0以上版本；CPU速度不小于1GHZ；内部RAM不小于1GB。

10、仪器采用双屏显示，12寸触摸显示屏，实时显示仪器检测界面状态信息；1.8寸全彩LCD屏，实时显示系统当前温度、充电状态、电池电量、实验进程、硬件健康状态。

11、具有高级检测模式，可设置分次使用芯片，自由选择对照及检测通道。

12、配置500万摄像头，支持二维码扫描功能。

13、内置带背胶热敏打印机，支持打印二维码。

14、内置5200mAH锂电池组，确保仪器工作时间达到4小时以上。

（3）检测准确度

15、吸光度重复性≤0.05%

16、吸光度准确度≤0.003A

（4）检测灵敏度

17、丙溴磷：0.5mg/kg

18、敌敌畏：0.2mg/kg

19、敌百虫：0.1mg/kg

4.电子台秤

- （1）最大称量：1000g，分度值（精度）：0.01g ,

- （2）重复性: ≤0.01g，线性：≤0.02g

- （3）具有外部校准功能

- （4）称重稳定时间可调功能

- （5）秤盘尺寸：≧Φ130mm

- 5.百分之一电子天平

- （1）最大称量：600g，分度值（精度）：0.01g ,

- 重复性: ≤0.01g，线性：≤0.02g

- （2）秤盘尺寸：Φ128mm

- （3）具有外部校准功能

- （4）称重稳定时间可调功能

- （5）具有克、克拉、盎司等九种单位

- （6）称量应用模式:百分比称重功能，设定物体称量计数功能

- （7）选配蓄电池，可以直接户外使用

- 6.万分之一电子天平

- 最大称量：210 g, 分度值（精度）：0.1 mg ,

- 重复性: ≤0.1 mg, 线性：≤0.2 mg ，

- 秤盘尺寸：Φ80mm

- 大界面液晶背光显示

- 分体电磁力传感器

- 具有外部校准功能

- 称重稳定时间可调

- 具有克、克拉、盎司、等二十种单位转换可屏蔽功能

- 标准配置RS232与USB通讯接口连接外围设备

- 内置日期、时间、温度显示及可调功能

- 全铝底壳，下挂钩称重装置

- 安装插件，PC端天平数据可直度。

- 人性化随机配件箱,方便砝码、手套等随机及防止丢失

- 称量应用模式:百分比称重功能 ，密度称量直读功能，动物（动态）称量功能，设定物体称量计数功能，成本结算（计价）功能 ，上下限检重功能，毛、净、皮称量功能 ，峰值保持功能 ，累计功能.

7.实验砻谷机

- （1）主要用途：适用于各类稻谷的脱壳，是检验稻谷出糙率及整精米率的专用设备。

- （2）应用要求：仪器适用于GB/T 20569《稻谷储存品质判定规则》、GB/T 5495《粮油检验、稻谷出糙率检验》相关要求。

- （3）处理量为0～250g,脱壳后糙米皮层无损伤。

- （4）20g稻谷脱壳最短时间可达≦25s。

（5）一次脱壳率≧98%,两次脱壳率达100%。

8.实验碾米机

- （1）主要用途：适用于各类稻谷、糙米的整精米率和潜在出米率的检测。

- （2）应用要求：仪器适用于GB/T 21719《稻谷整精米率检验法》及GB/T 21499《大米稻谷和糙米潜在出米率的测定》相关要求。

- （3）碾磨时间：＜60s（国家标准三级米）

- （4）整精米率台间差：≦1.5%

- （5）主机工作功率：60W

9.全自动锤式旋风磨

- 全自动配有自动喂料器，按事先设定的速度自动进料。经本机粉碎后的样品（通过不同孔径筛板的样品），适合于面筋数量、质量的测定，降落数值、近红外成分，粮食粘度等其它精细度要求的样品制备及各项指标测定及分析。

- 磨锤转速：≧16800r/min

- 筛板孔径：0.5mm、0.8mm、1.5mm

- 电机功率：≧750W

- 加工室为不锈钢内胆，并且可以拆卸清洗

10.保水式粉碎磨

- 符合GB/T5009·3-2016中对粉碎设备的相关要求。样品磨碎的粗细度决定于磨间的距离，磨盘间距可调，样品在锯齿形盘间被切碎，然后收集在塑料样品杯中。可碾磨各种谷物及豆类等农作物。

- 电机转速：≧1400r/min

- 研磨能力：≧300g/min

- 工作噪音：≦78dB

- 调节档位：≧20档

- 功率：≧750W

11.电动筛选器

- 符合GB5494-2008《粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验》国家标准。采用台式结构，具有结构紧凑、运转平稳、性能稳定、操作方便等优点。广泛用于粮食油脂的筛选测定。

- 最大筛理量:≥500g                                       
筛框层数：≥3层
筛动幅度：≥100mm                                          
回转速度：0-120r/min(可调)                                 
顺逆转时间：各为60s(可调)                                  
配套筛格外径：220mm

12.谷物选筛

- 本产品是检验颗粒粮食、油料试样的含杂率及大米中、糠粉含量，确定其品质等级的一种检验仪器。广泛应用于粮食部门的收购、保管、加工、储运及科研、卫生、外贸等工作。

- 层数：≧12层                                                 
外径：≧Φ220mm                                            
高度：≧50mm                                                
孔径(mm):Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、12.0、

- ≧1.5×20、底和盖

13.电热鼓风干燥箱

- 干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用

- 功能特点：

- 控温仪彩色液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。

- 多档可调风速（≥3 档），可根据用户不同的实验要求，调节所需的风量，从而对各类样品进行烘干。

- 独立超温保护系统：控温仪超温时报警并切断加热输出，提高安全性。

- 独立超温保护（含报警与断电）：高精度限温器，当工作室内温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路，为产品提供双重安全保障。

- 控温范围：RT+10-300℃
内胆尺寸：≧400*360*450mm
搁板：≧2块
不锈钢内胆

14.电动除杂机

电动除杂机（实验室用），负压式吸杂、自动进料；适配小麦 / 玉米 / 稻谷；220V/50Hz，功率≤150W；转速≥300–10000r/min 可调；除杂量：小麦≥700g/min、稻谷≥380g/min；除杂效率≥95%；体积小、低噪、易清洁。

15.格槽式分样器

- 产品介绍：

- 格槽式分样器是对颗粒粮食、油料样品混样、分样、检验准确度较高的一种粮食分样器，具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小等特点，广泛适用于大豆、稻谷、小麦、玉米、等颗粒样品的分样。

- 最大分量:150-1200g
整机高度:≤31.5cmX24cmX26cm
分样格数:16格
分样误差:小颗粒<0.6%; 大颗粒<2%

16.玻璃干燥器

- 透明玻璃干燥器，内径 150mm；材质：高硼硅玻璃；配陶瓷隔板；全高≥220mm，盖高≥80mm，口外径≥208mm，口内径≥158mm；符合 GB/T 15723 要求。

17.纯水机

- 实验室超纯水机，以城市自来水为水源；全自动控制，带 LCD 显示与亚克力触控面板；一级 RO+DI 纯化，产水量 20 L/h；双出水（RO 纯水、UP 超纯水）；UP 水质：25℃电阻率≥18.2 MΩ・cm、TOC≤5 ppb、微粒 <1/mL (>0.2μm)、细菌 < 0.01 CFU/mL；RO 脱盐率≥98%（新膜）；内置压力纯水桶（≥1.8 L）；全注塑机箱，带漏水报警、耗材寿命管理、水质超标报警；水质符合 GB/T 6682‑2008 及 CP/EP/USP/JP 等药典标准。

18.样品冷藏箱（实验用）

实验用样品冷藏箱，220V；总容积≥340L，冷藏≥180L，冷冻≥115L；两侧散热；双循环制冷；外形尺寸：深≥680mm、宽≥630mm、高≥1800mm，预留高度≥185cm；噪音≤35dB (A)；综合能耗≤0.65kW・h/24h；风冷无霜。

19.标准光源

符合《GB/T22505-2008 粮油感官检验环境 照明》的技术要求。

额定电压：220V   频率：50HZ  
额定功率：18W*3
灯管数量≧3支

20.电子容重器

- 符合GB1353-2018《玉米》新国标中测量粮食容重要求和GB/T5498《粮食、油料检验、容重测定法》。

- 料斗直径30/40mm，适用于小麦、玉米等，大小颗粒粮食品种；
容重器最大工作称量：5000±2g
容重器最小工作称量：≧1g
测量分辨率：≤1g
重复性：±2g
容重筒容积：1000±1.5ml
供电电源：AC220V  
功率：10W
工作条件环境温度：5-40℃
相对湿度：＜90%RH
测量方式：组合式测量

21.检测辅助设备▲

- （1）★专用电脑：1套 参数：纯国产芯片，不低于八核处理器；内存≥16GB，存储≥1T；显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，，正版国产操作系统、正版WPS≥3年：集成显卡，支持蓝牙；预装国产操作系统；能效等级：1级；整机（含显示器）质保≥3年；

- （1.提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图）；2.须符合财政部、工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号）的要求，其中CPU和国产操作系统必须通过中国信息安全测评中心安全可靠测评。（供应商须在响应文件中提供承诺函。）

- （2）★针式打印机（24针）：1台（提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图）

- 1.双面打印：非自动双面

- 2.复写能力:≧1份原件+3联

- 3.进纸方式：平推等

- 4.中文速度：≧168字/秒

- （3）专用扫描枪支：1支（有线可扫一维码二维码屏幕码）

（4）试验台（≧长25米*宽0.75米*高0.8）：1套，上抽屉下柜门配空位组合，钢板厚度1MM，台面12.7MM厚实芯理化板优质冷轧钢板，经防锈处理后表面喷涂环氧树脂粉末。采用数控机床切割、折弯、焊接成型，结构稳固。静态承重≥300kg/m2，动态承重>150kg/m2。:

-铰链:采用304不锈钢阻尼铰链，静音耐用。导轨:三节静音滑轨，承重≥30kg；配双联五口插座。

（5）水池：1套（（≥500*400*300mm）配铜制3口开关单独控水及放水管，PP材料）

22.大米外观品质检测仪

- 外观品质部分主要功能：

- 1、提供满足不同使用要求多种检测模式，其中包括：

- ①按三个主要国家标准检测方法模式，GB135O《稻谷》、GB1354《大米》、GB/T17891《优质稻谷》

- ②按种类划分的籼稻、粳稻检测模式

- ③用户自定义方式检测模式

- 2、提供内容丰富的检测界面，可以直接在主检测界面上输入样品相关信息，然后按照样品类别进行测定，并直接显示检测统计结果。结果表示可以按照国标要求输出每个类别的粒数、粒数比、重量比等指标

- 3、提供详细的形状和色彩信息，还可以从“形状色彩信息”界面查看样品形状尺寸的分布等，方便用户使用

- 4、提供大米原始图像界面，用户可以通过点击“查看大米图像”界面可以查看样品的原始图像，也可以按“整精米”、“碎米”等项目进行编号或显示不同的样品轮廓，还可以按用户要求对样品中不同类别集中排列

- 5、提供数据输出选择方式，用户可以通过历史查看界面，根据客户要求输出检测结果，在Excel软件中对数据进行统计分析。质量结果的显示简单明晰

- 6、具有人工改判功能，对未识别及错判的米粒，通过人工辅助的方式能够进行重新识别判定或改为想要的结果

- 加工精度部分主要功能：

- 1、多样的检测结果，可直接显示：①留皮程度判定结果、②完整粒分类、③留皮程度分布直方图；

- 2、可提供检测的原始图像，每一粒米都能够进行单独编号分析判定。图像可分类显示选定的不同检测项目的样品轮廓；

- 3、勾选界面右侧的项目可以显示你希望显示的分类项目图像。排列方式可以选择按“序号”、“面积比”、“长度”排序，其它项目显示类同。可以按类别输出分割后图像；

- 4、提供数据输出选择方式，用户可以通过历史查看界面，根据客户要求输出检测结果，在Excel软件中对数据进行统计分析。质量结果的显示简单明晰；

- 5、具有人工改判功能，对未识别及错判的米粒，通过人工辅助的方式能够进行重新识别或重新判定。

- 技术参数：

- 测定对象：糙米（粳稻、籼稻）、大米（粳稻、籼稻）

- 图像采集方式：扫描

- 判定模式：国标模式和自定义模式

- 单次检测样品量：1-1200粒

- 测定时间：≤40秒

- 外部输出：USB接口

- 使用环境：温度18~25℃、湿度50~80以下（无结露）

- 打印装置：小型热敏式打印机

- 配置：主机、软件、整列装置、打印机、附件等

- 电压/功率：AC220±10V（50/60Hz）/20W

- 大米外观品质精度测定仪配件清单▲

| - 配置名称 | - 规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 扫描仪主机 | - 9000F | - 1台 |
| - 底板 | - 透明板262*232mm | - 1个 |
| - 基准板安装部件 - （基准板） | - 白灰色板215*39mm | - 1套 |
| - 整列板 | - 籼稻大米，籼稻糙米，粳稻大米，粳稻糙米 | - 4*1 |
| - 匙 | - 10ml白色小勺 | - 1个 |
| - 装料盘 |  | - 1个 |
| - 伊红-亚甲基蓝染色剂 |  | - 2瓶 |
| - 90mm培养皿 |  | - 10个 |
| - 滤纸 | - 12.5CM中速 | - 1盒 |
| - 一次性手套 | 白色复合 | - 1盒 |
| - 称量船 | 中号 | - 5个 |
| - 计时器 |  | - 1个 |
| - 500ml洗瓶 |  | - 1个 |
| - 500ml废液杯 |  | - 1个 |
| - 防静电镊子 |  | - 1把 |
| - 防静电刷子 |  | - 1个 |
| - 清洁布 | - 驴皮布 | - 1张 |
| - 防静电喷雾 |  | - 1瓶 |
| - 羊毛刷 |  | - 1把 |
| - 微型热敏打印机 | - ≥58mm热敏纸黑色热敏打印机 | - 1台 |
| - 简易操作 |  | - 1份 |
| - 注意事项 |  | - 1份 |
| - 使用说明书 |  | - 1份 |
| - 合格证保修卡 |  | - 1份 |
| - 软件U盘 | - ≥8GB | - 1个 |
| - 工控一体机 | - CPU:≥四核，主频≥1.7GHz)；内存:≥8G DDR4，硬盘:≥256G.SSD，屏幕≥23.8寸 | - 1台 |
| - 产品装箱单 |  | - 1份 |

- 23.移动式虫害内窥探测仪

1.监测内容:粮食温度、湿度、霉变、病斑、生芽、虫蚀、虫害等异常:

2.材质:304不绣钢;

3.尺寸:可拆装4.2m(标配，3节1.4m)，可按需求定制延

4.内置≧500w像素高清摄像头及温湿度传感器;

5.显微高清:图片、视频分辨率2592*1944/30FPS，可即时存储、转发:

6.支持手机、电脑直连，无线等方式传输数据

- 7.工作温度:20℃~70℃

24.蒸煮设备

- 额定功率：900W

- 额定电压：220V

- 压力值：70KPa

- 容量：5L

涂层材料：不锈钢

25.玻璃仪器及试剂耗材

需求清单▲：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具塞磨口锥形瓶 | 10 | 个 | 250ml |
| 2 | 锥形瓶 | 10 | 个 | 150ml |
| 3 | 短颈玻璃漏斗 | 10 | 个 | 7.5cmm |
| 4 | 长颈玻璃漏斗 | 15 | 个 | 9cm |
| 5 | 微量滴定管 | 2 | 个 | 5ml |
| 6 | 移液管（带肚） | 5 | 个 | 50ml |
| 7 | 移液管（带肚） | 5 | 个 | 25ml |
| 8 | 移液管 | 2 | 个 | 2ml |
| 9 | 移液管 | 2 | 个 | 5ml |
| 10 | 移液管 | 2 | 个 | 10ml |
| 11 | 吸耳球 | 10 | 个 | 60ml |
| 12 | 容量瓶 | 10 | 个 | 50ml |
| 13 | 容量瓶 | 10 | 个 | 100ml |
| 14 | 容量瓶 | 2 | 个 | 250ml |
| 15 | 量筒 | 10 | 个 | 25ml |
| 16 | 量筒 | 10 | 个 | 50ml |
| 17 | 量杯 | 2 | 个 | 1000ml |
| 18 | 烧杯 | 10 | 个 | 100ml |
| 19 | 烧杯 | 10 | 个 | 200ml |
| 20 | 烧杯 | 10 | 个 | 500ml |
| 21 | 烧杯 | 5 | 个 | 1000ml |
| 22 | 比色管 | 10 | 个 | 25ml |
| 23 | 表面皿 | 10 | 个 | 9cm |
| 24 | 培养皿 | 10 | 个 | 9cm |
| 25 | 试剂瓶 | 5 | 个 | 500ml |
| 26 | 指示剂滴定瓶 | 4 | 个 | 60ml |
| 27 | 中速滤纸 | 2 | 盒 | 12.5 |
| 28 | 试管刷 | 6 | 个 | 中号 |
| 29 | 邻苯二甲酸氢钾(基准物) | 1 | 瓶 | 100g |
| 30 | 乙醇制氢氧化钾滴定溶液标准物质 | 2 | 瓶 | 500mL,0.5mol/L |
| 31 | 酚酞指示剂 | 1 | 瓶 | 25g |
| 32 | 无水乙醇 | 30 | 瓶 | 500mL，等级≥3级 |
| 33 | 95%乙醇 | 30 | 瓶 | 500mL，等级≥3级 |

备注：

1、本项目采购清单及技术要求提出的是最低限度的要求，如以上清单产品出现品牌型号，则仅供参考，潜在的供应商可提供同等或优于本清单技术要求的产品，且符合国家有关执行标准和规范要求。

2、以上所有产品外形尺寸允许偏差±5%，材料厚度只允许正偏离。

3、以上采购清单带★属于政府强制采购节能产品，须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图，否则视为无效响应。

## （二） 商务要求

1.交货时间：合同签订后30日内全部交货，并安装调试交付使用。

2.交货地点：万安县高陂粮油管理所。

3.付款方式：全部货物完成安装调试且能正常投入使用，验收合格后一次性支付合同金额100%款项。

4.质保期：一年，供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的合格正品，并实行质量三包；须提供所投产品质量保证期为一年的免费上门服务（相关标准大于一年的，则按相关标准执行），质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修、更换。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

5.安装与验收：

（1）验收时，整体项目须正常运行并交付使用，中标供应商须为验收提供必须的一切条件及承担相关验收费用。合同签订后，中标供应商将仪器的实验室预安装条件发给采购人，对所需的实验室环境条件，结合采购人的实际情况进行指导并提出建议。接到采购人安装要求后，立即安排技术服务工程师和采购人一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试检验。

（2）货物安装后的验收：中标供应商将货物安装完毕后，对各项目进行标准样测试，结果应在允许范围内。中标供应商组织相关人员对设备进行验收测试时，采购人应参与。设备达到技术要求后，双方应在验收单上签认。采购人组织相关人员到现场根据验收标准对货物进行验收并与采购人有关部门办理交接手续。

6.售后服务：（1）在质保期内，中标供应商必须提供免费服务及技术支持，如果设备发生故障，中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足性能的要求。

（2）在质保期内，中标供应商提供更换或维护服务，由此发生的费用由中标供应商承担。中标供应商须有专门人员和队伍从事本次采购项目售后服务工作，提供 7×24 时售后服务热线且在接到采购人通知维修后随时服务响应。

（3）故障响应时间：若运用通讯工具不能解决故障问题，中标供应商必须确保技术人员在8小时之内赶到现场，以实地解决问题或提供备用产品更换，一般故障免费维修与更换缺陷部件的期限为 24小时，重大故障为48小时。

（4）质保期满后供方对设备提供终身维修服务进行定期维护和修理，更换零部件时只收取配件的成本费用，服务、备品备件价格不得高于本次项目中对应产品的中标价格。每年免费提供两次对该设备进行全面的维护保养及技术培训。

- 7.培训要求：中标供应商免费提供不少于 2 名技术人员的现场技术培训，内容须包括标的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修说明等材料，其所产生的所有费用由中标供应商承担。

8.知识产权：中标供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商承担一切与之有关的责任。

- 9.投标报价：（1）投标报价包括成本费用、运杂费、安装调试费、售后服务费、验收费、利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

10.采购人不组织踏勘现场：供应商应自行安排时间进行实地考察。供应商踏勘现场的费用自理，为投标报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购单位将不予考虑。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

11、其它未尽事宜，请与采购人联系。