## 二、技术指标及要求

主要用途：作为高精度的“心理显微镜”，以更便携的方式适用多元化实验环境以毫秒级的速度揭示注意、记忆、语言、决策等高级认知过程的脑内实时活动进行脑认知机制研究。

(一)放大器参数要求

1.脑电导联数≥64，双极导联数≥4，硬件采样率≥16000Hz,存储采样率≥4000Hz；2.输入阻抗≥100M欧姆；

3.偏置电流≤1nA；

4.输入噪声≤2μVpp；

5.最大输入范围≥3000mVpp；

6.共模抑制比≥100dB；

7.A/D转换≥24bit；

8.数据传输兼容wifi和有线多种模式、支持SD卡存储脑电数据；

9.wifi具有2.4GHz和5GHz两个频段；

10.放大器（含电池和底座）总重量≤790g，底座采用可拆卸式设计，可以在同一底座上更换同系列的32通道和128通道放大器，设备整体采用无线传输模式为可穿戴便携式设备，适用于各种运动及可移动场景；

11.放大器触发输入≥8位；

12.放大器面板具有电极照明技术，可以在电极插入时使用面板自发光来进行状态指示，电极孔数≥72个，具有独立放大器开关；

13.续航时间≥72小时；

14.具有便携式保护外壳，外壳采用闭锁机构，可将放大器、电池、底座、电极插头全部包裹其中；

15.配有双肩包和腰包两种携带配件；

（二）可编程实验设计软件与数据采集软件功能要求

1.刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片、视频等不同类型的实验程序；

2.采集软件能连续或分段采集脑电数据；

3.放大器、刺激生成系统、脑电采集（包括输入阻抗测试）等均由系统自动校准功能；

4.在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离；

5.采集软件自动校准，使刺激与记录严格同步；

6.支持单极记录和双极记录脑电，可任意设置参考电极；

7.支持多人拓展，软件可实现≥6人同步数据采集功能；

(三)数据分析软件功能要求

1.具备在线进行脑电阻抗检测及数据分析；滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组；脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均；PCA/ICA成分析；能在线数据转接到Matlab；(投标文件中提供产品功能截图，截图须明确标注或圈出上述信息，截图加盖投标人公章，未提供投标无效。)

2.支持2D和3D脑电地形图（时域及频域特征），并可实时呈现；

3.根据实验和研究需求进行数据滤波、数据重组、去除眼电干扰及伪迹剃除；

4.能进行事件相关的脑电位、频谱、相干/同步分析；

5.能用ASCII码读入和输出数据；

6.能提供宏命令，使得批处理更简单，即可以一键式完成操作。

(四)电极帽

1.电极帽形式:电极帽采用导电膏及盐水两种介质形式；

2.导电膏电极材质采用Ag/AgCl，盐水电极介质采用海绵介质；

3.单个电极可以取下插入放大器对应的电极插口；

4.导电膏介质支持降低阻抗≤5K欧；

5.盐水海绵介质支持降低阻抗≤10K欧

(五)TTL数据转换盒

1．通过USB接口发送8位TTL信号，模拟并口8位数据通道进行通信；

2．设备输入端为标准USB接口（接PC），设备输出端为DB25接口和BNC接口（接目标实验设备）；

3．信号传输与转换延迟＜1毫秒，输出端口间延迟＜10纳秒；

4．TTL输出电平支持0-3.3V；

5．支持自校验模式，用于校验和检测目标接入设备的信号采集情况；

6．可稳定工作在Windows7/8/10操作系统上，杜绝蓝屏死机和系统崩溃；

7．可接入具备标准DB25接口或BNC接口的脑电设备、近红外脑成像设备、生理仪设备、电刺激设备等；

8．支持多种科研实验软件平台：MATLAB、E-Prime、Vizard、Unity3D等；

9．可通过C++、C#、Python等开发语言对设备进行控制；

（六）血氧饱和度监测仪

1.能检测含氧血红蛋白、去氧血红蛋白、总血红蛋白浓度变化指标；X、Y、Z轴三轴加速度原始光强值，适用于不同海拔环境；

2.数据采集方式：数据支持通过蓝牙连接至智能手机，具备手机端数据采集分析软件；

3.便携性：主机重量≤30g；

4.光源：760/840nm双波长，检测深度≥2.5cm；

5.探测器通道：≥2通道；

6.采样频率：1～10Hz可自选切换；

7.软件功能要求：具备数据波形显示，数据回放，数据统计分析，数据导出（txt、excel、csv）,支持二次开发基本功能；

8.为保证设备用于人体的安全性，投标文件中需提供国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》扫描件加盖投标人公章佐证。

七、信号采集分析处理工作站：处理器：≥16核心/16线程、主频≥2.0GHz，最高睿频≥3.1GHz）内存≥32GB、硬盘：≥1TB 固态硬盘、屏幕尺寸：≥14英寸、屏幕分辨率：≥2K、Windows 操作系统；

八、便携箱：外观颜色：黑；产品材质：ABS材质；

（九）不低于以下配置要求：

| 1 | 放大器（含电池、防护壳、背包） | 2个 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 64导联电极帽 （导电膏介质，S/M/L） | 5顶 |
| 3 | 64导联电极帽（盐水介质，M/L/XL） | 3顶 |
| 4 | 32导联电极帽 （导电膏介质，S/M/L） | 5顶 |
| 5 | 导电膏32 oz. | 8瓶 |
| 6 | 磨砂膏4 oz. | 5支 |
| 7 | 数据采集软件 | 1个 |
| 8 | 数据分析软件 | 1个 |
| 9 | 可编程实验设计软件 | 1个 |
| 10 | 信号采集分析处理工作站 | 2套 |
| 11 | 便携箱 | 1个 |
| 12 | TTL数据转换盒 | 1个 |
| 13 | 血氧饱和度监测仪 | 1个 |

注：以上技术指标及要求为实质性条款，必须完全满足或优于，否则视为无效投标文件。