## 二、采购需求

- 血液透析机技术参数：

- 1.主要功能：将患者血液中的各种有害及多余的代谢废物和过多的电解质进行物质交换或排出，使患者机体内在环境接近正常人，从而达到净化血液目的。

- 2 .技术参数

- 2.1. 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

- 2.2. ≥10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面

- 2.3. 可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。

- 2.4 .可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序， 实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

- 2.5. 透析液连续提供，能达到零超滤

- 2.6. 透析液温度控制在 33℃～40℃，并可随时调整，并有超温保护。

- 2.7. 电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

- 2.8. 具备自动水路密闭性测试

- 2.9. 透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。

- 2.10. 标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统

- 2.11. 清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序

- 2.12. 全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

- 2.13.可使用通用型血路管和透析器等耗材。

- 2.14.有内置维修和故障诊断程序。

- 2.15.肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

- 2.16.具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能。

- 2.17.具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

- 2.18.配实时在线透析尿素氮清除率监测装置。

- 2.19.有数字化计算机信息网络接口。

- 2.20.血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。

- 2.21.血泵管路可调：根据需要采用 2mm～10mm 不同直径透析管路。

- 2.22.肝素泵流量：最大单剂注射量 0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量 5ml/次，可选用 20ml 各种品牌注射器。

- 2.23.具备静脉压力监测功能。

- 2.24.具备动脉压力监测功能。

- 2.25.具备在线血压监测功能。

- 2.26.超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。

- 2.27.具备跨膜压监测功能及自动跟踪报警功能。

- 2.28.空气检测采用超声波传导检测气泡，大于 1µL 气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min 时，精度为漏血量≤0.5ml/min。

- 2.29.透析液流量范围 0--800ml/min。

- 2.30.具有电导度监测功能。

- 2.31.电源：电压 220V（±10%）/50Hz 下连续工作，能抗电磁冲击， 高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

- 2.32.内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15 分钟。