## 二、采购需求

| 序号 | 采购产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 套 |  |
| 2 | 皮肤注射泵 | 1 | 套 |  |
| 3 | 吸脂机 | 1 | 套 |  |
| 4 | 短波理疗仪/舒敏之星 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 5 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 套 |  |
| 6 | LED光谱治疗仪（红蓝黄光） | 1 | 套 |  |

注：未注明进口产品的，均为国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动；注明进口产品的，不限制符合条件的国产产品参与采购活动，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 第一节、技术需求：

（一）、二氧化碳激光治疗仪

功能：用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的激光器类型：二氧化碳激光器；

2、激光波长：10600nm±0.1nm；

3、光斑直径：≤0.5mm；

4、最小脉冲宽度：≤0.1ms

5、传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

6、输出功率：治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3～25W可调；调制脉冲：0.3～15W可调；点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以10mJ步进；

7、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、六边形、弧形等（图形大小、间距、扫描程度可调）。

8、扫描方式：离散、有序向、隔点加重及重复次数可选。

9、手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）

10、图形尺寸：1～20mm，1～20mm，X轴、Y轴可调

11、扫描密度：F=50mm，0～1.5mm可调；

F=100mm，0～3.0mm可调；

12、瞄准光系统：650nm±5nm波长红色半导体指示光。

13、冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

14、控制系统：≥8英寸彩色触摸屏(中英文界面)，软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。具有静音可选模式。

15、开机自检：具有激光功率电流检测功能。

16、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

17、输入电源：单相AC220V/50HZ，500VA。

（二）、皮肤注射泵

功能：与配套注射器配合使用，供医疗机构对患者面部真皮层进行定量注射。

1、注射准确性：≤5%

2、负压强度：-25kPa~-75 kPa可调（步进量5KPa）允许误差±20%

3、推进速度：较快速度2.5（mm/s）允许误差±10%

正常速度2（mm/s）允许误差±10%

较慢速度1.5（mm/s）允许误差±10%

4、注射模式：1.自动单次注射、2.压力感应自动注射、 3.持续注射（常速）、             4.持续注射（慢速）、5.单次注射功能

5、后退值：1档：1±0.2mm

2档：2±0.2mm

3档：3±0.2mm

6、注射次数：10～140次可选，步进为10

7、速度模式：较快速度、正常速度、较慢速度档位可选。

8、存储功能：≥5个存储卡位

9、注射深度：依靠调节耗材调整注射深度

10、报警：阻塞报警、断电报警、编码器报警、注射器脱落报警等。

（三）、吸脂机

功能：用于抽吸皮下脂肪

1、极限负压值：≥0.095MPa（95KPa）

2、瞬时抽气速率：≥80L/min（泵口抽气速率≥125L/min）

3、负压调节范围：0.06MPa至极限负压0.095MPa的范围内任意调节

4、蠕动泵极限流量：≥250mL/min（最大999mL/min，可无级变速）

5、工作噪音：≤65db(A)

6、外壳温升：≤20℃

7、设备的额定电压和频率：AC220V±10%；50Hz±1Hz

8、输入功率：1200VA

9、防电击类型分类：I类

10、防电击的程度分类：B型。

11、设备运行方式：间歇加载的连续运行。

12、收集容器容量：≥2000ml×2

（四）、短波理疗仪/舒敏之星

1.功能与作用：祛除中轻度皱纹，治疗敏感性皮肤、深层补水、深层祛皱、收紧皮肤、敏感修复

2.输出工作频率	27MHz±2.7MHz

3.输出治疗头

1）、材质：晶体治疗头，内置回路，接触皮肤非金属电极。

2）、工作模式：电容电场，非直接射频电流

3）、治疗头数量：3个

4）、治疗头的尺寸：10mm 23mm 32mm

4.制氧机	氧气浓度不低于90%（V/V），制氧机和主机不分离，共同安装于同一机箱内。

5.聚焦深度	2/3/4mm

6.加热方式	电容电场和交变电场加热

7.治疗模式	分层聚焦、分层治疗

8.输出功率	≤50VA

9.操作界面	触摸式液晶屏

10.相对湿度≤80%

11.使用电源	AC220V±22V，50Hz±1Hz

12.大气压力	860 HPa～1060HPa

13.安 全 性	过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠

14.操作提示	触摸式液晶屏，工作时有指示，治疗结束有蜂鸣声提醒

15.输出电压

1）最大负载输出峰值电压120V±20V

2）最大空载输出峰值电压不大于200V

- 、半导体激光治疗仪

- 1.功能与作用：开展激光脱发治疗。

- 2.辐照面积：≥900cm²

- 3.激光输出波长：670nm±10nm

- 4.激光光源数量：≥420颗

- 5.单颗激光辐射强度：≥4.5mW/cm²±10%

- 6.激光辐射最大输出能量：≥6000J/cm²

- 7.脉冲频率：1Hz～10Hz  10档可选

- 8.定时功能：0min～60min范围内任意设置

- 9.光源排列：点状矩阵式排列，光斑分布均匀，可辐射到每一个毛囊，促进毛发快速生长

- 10.多叶片设计，且叶片角度可调，治疗叶片可独立控制

- 11.具备定位杆及缓冲垫

- 、LED光谱治疗仪（红蓝黄光）

- 1.功能与作用：开展可见光治疗，主要治疗痤疮、带状疱疹、毛囊炎、舒敏、淡斑、美白，消炎止痛，促进伤口愈合。

- 2.设备要求：五片弧型扇面治疗头、并可伸展

- 3.输出波长：红光≥633nm；

- 蓝光≥417nm；

- 黄光≥590nm；

- 4.功率密度：红光≤200mW/cm²±20%；

- 蓝光10-120mWcm²±20%；

- 黄光5-42mW/cm²±20%；

- 5.定时范围：0～99min连续可调

- 6.照射强度：光源强度1-100%可调

- 7.有效辐照面积：≥850cm²

- 8.光源类型：集红蓝黄三光源于同一治疗头，多种波长可供选择，无须更换治疗头；

- 9.光源选择：三种光源一体，任意光源可同时开启，可单开，亦可复合光；

- 10.采用大功率矩阵光源，排列密度大，辐照强度高、光斑更均匀；

- 11.显示方式：采用≥8英寸触摸屏，触摸屏可旋转

- 12.照射方式：具有连续照射或脉冲照射两种工作模式，满足临床不同需求；

- 13.具有剂量和时间两种工作模式，适合光动力治疗；

- 14.配备辐照强度校准系统，实时监测光源强度及使用情况，确保精准治疗；

- 15.预存治疗方案，一键选择，操作更加便捷；

16.自由升降阻尼悬臂设计，充分考虑人体工程学要求，方便操作，使光源可以在任意位置角度停留最大程度满足各种临床治疗环境；