（一）采购清单及技术要求

1、采购清单及技术要求

| 序号 | 品目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸检测仪 | 1台 |
| 2 | 显微镜 | 2台 |
| 3 | 离心机 | 2台 |
| 4 | 冷藏箱 | 4台 |

1.1全自动核酸检测仪

1.1.1检测原理：基于实时荧光定量PCR技术。

1.1.2主要用途：从痰液、肺泡灌洗液等样本中直接进行结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药的相关检测，一款试剂同时检测结核分枝杆菌鉴定和利福平耐药基因。

1.1.3检测通量：仪器检测通道≥8,可以同时检测≥8个标本，结核分枝杆菌和利福平耐药是同一管检测，同时出具结果，检测灵敏度满足国家检测标准。

1.1.4核酸提取：离心柱或磁珠法提取。

1.1.5结核菌检测限：≤50个菌/ml,耐药基因检测限≤1000个菌/ml。

1.1.6配套试剂检测靶标：IS6110、IS1081、rpoB基因。

1.1.7荧光通道：≥4。

1.1.8系统为封闭流程检测，上样后的检测流程在独立封闭的全封闭试剂空间内完成。

1.1.9结果分析及报告：根据检测项目，软件可对实验数据的Cq/Ct值、熔解曲线Tm值峰高等进行自动分析，具备结果自动判读功能，可自动输出检测靶标阴性/阳性、药物敏感/耐药等结果，并可导出检测报告。

1.1.10检测时间：结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测时间≤120min。

1.1.11质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控。

1.1.12核酸扩增反应孔：≥16。

1.1.13内置显示屏，不额外占用空间、不可拆卸，可放置在生物安全柜内操作使用。

1.2显微镜

1.2.1调焦机构:有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

1.2.2聚光镜:带有孔径光阑的阿贝聚光镜。

1.2.3照明系统:≥15000小时寿命LED光源。

1.2.4目镜:视场数≥20。

1.2.5物镜转盘:与显微镜机身固定的内旋式≥4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

1.2.6防霉装置:在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。

1.2.7所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

1.3离心机

1.3.1满足多种离心回收要求运行中转速，离心力，温度同屏显示，变化关系，清析可见。

1.3.2磁性转子自动识别系统，当不同的规格的转子上机后，操作界面可以自动识别最高转速和最大离心力，防止转子超速使用，确保离心安全。

1.3.3至少具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等、保护功能。

1.3.4门盖双锁扣设计，防止门盖运行过程意外打开，仪器更安全

1.3.5离心力自动换算，同屏显示，无需转换。

1.3.6机身自带更换转子工具架。更换转子方便，防止工具遗失。

1.3.7机身自带操作视频二维码，可随时查看。

1.3.8须采用大扭矩无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长、转速控制精度准确。

1.3.9具有通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。

1.3.10最高转速:≥5500rpm。

1.4冷藏箱

1.4.1样式:立式，玻璃门。

1.4.2有效容积:≥725L。

1.4.3箱体材料:PCM彩板。

1.4.4内胆材料:喷涂铝板。

1.4.5保温材料:无CFC聚氨酯发泡。

1.4.6箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高。

1.4.7压缩机:须采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。

1.4.8门体带锁，防止随意开启，存储物品安全。

1.4.9共4脚轮+2脚刹，移动固定方便。

1.4.10蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。