# 第五章  货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 详见“第一章 投标邀请” |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 详见第五章中的“技术要求” |
| 交货期 |  | 详见第五章中的“商务条件” |
| 交货地点 |  | 详见第五章中的“商务条件” |
| 安装地点 |  | 详见第五章中的“商务条件” |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙项目，投标报价包含招标文件规定的完成本项目相关服务所需的设备、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。 |

## 二、采购需求

（一）技术需求

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 采购限价 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 眼底激光治疗仪 | 1 | 套 | 350000.00 |

一、眼底激光治疗仪

1、波长：532 nm绿激光

2、最大功率：	≥1500mW/1.5W

3、曝光时间：≤12ms

4、连发间隔：	≤0.7s

5、瞄准光：半导体二极管，635±20nm，输出功率＜1mW连续可调

6、整机轻量化设计，总质量≤7kg

7、冷却方式：帕尔贴效应原理冷却，减少宕机

8、电源要求：100-240 VAC, 250 VA, 50/60 Hz

9、具备功能脚踏，可控制激光发射

10、具备自动生成量化治疗报告功能

11、单点激光模式：可通过 4 种传输模式进行传统的单点激光器治疗：单点、重复、绘画或连续

12、最小光斑大小≤60μm；无级连续可调，增量≤15μm

13、配备上光源裂隙灯

14、激光光纤接入裂隙灯，输出光斑形状≥1种。

15、接触镜数据库：≥12种预设常用接触镜参数，在设置中可添加。

（二）商务条件

1.交付的时间和地点：

1.1.交付的时间：合同签订后60日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试、培训和验收工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

1.2.交货期限延误处理：中标人应按采购需求保证供货，如未按规定的供货期交付，按“第三章 拟签订的合同文本”中相应的条款处理。若有断货等特殊情况时，供应商应提前15天通知采购人，并出示加盖公章的停货书面说明，并提出切实可行的解决方案。断货期间，采购人有权向其他供应商购买产品，直到原供货方能继续供货为止。

1.3.交货、安装地点：吉安市中心人民医院眼耳鼻喉医院眼科。

2.付款条件：

2.1.付款要求：本项目所有货物（整机、所有辅助设备及零配件）安装完毕，并且整体经验收合格后支付合同总价的100%。

2.2.履约保证金：合同金额的10%，履约保证金应当在签订合同时采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。若中标人未出现违反招标文件及采购合同规定之情形，所有合同约定的履约义务全完成后，采购人将履约保证金一次性无息退还给中标人。

3.包装和运输：

3.1.货物的拆箱、安装等工作由中标人负责，但必须在采购人或采购人指定人员的参与下进行。中标人拆箱、安装前必须先经采购人同意方可进行。

3.2.所有货物、材料、备品备件等均须由中标人送货到指定地点并负责安装，必须提供产品的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书等。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合采购文件要求的，中标人应在7天内免费更换其不合格产品，使之达到采购文件要求，所有费用由中标人负担。

4.售后服务：

4.1.质量保证期：在项目验收通过后，中标人必须提供为期一年的质量保证期（国家法规另有规定和制造企业优于的除外），在质保期内，中标人应提供上门维修或更换服务，所需费用包含在供应商报价中。

4.2.售后服务标准要求：

4.2.1.在质保期内，对所投设备提供7×24小时电话技术支持服务，所需费用包含在供应商报价中。

4.2.2.在质保期内，中标人收到采购人的故障通知后，维修人员必须60分钟内响应、48小时内赶至现场处理问题，所需费用包含在供应商报价中。设备故障维修期间内，若超过48小时没有故障排除的，应先提供同档次备用机供采购人使用。

4.2.3.在质保期内，如果设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料，所需费用包含在投标报价中。

4.2.4.培训：中标人须派专业技术人员到采购人指定地点提供针对采购人的操作人员及设备维修人员的现场培训，使采购人的相关技术人员能熟练独立工作并完全掌握设备的使用与日常运行维护为止。中标人须提供培训记录及培训考核记录、仪器保养要求及操作流程、操作、维修注意事项，并提供操作手册、操作规程及维修手册。

4.2.5.中标人的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

5.保险：包含财产保险（货物运输保险等）、人身保险、责任保险（公众责任保险、雇主责任保险等）、信用保险等。均应包含在投标总价中。

6.其他要求：

6.1.报价要求：本项目为交钥匙工程：所有货物、材料、运输、转运、装卸、辅材、安装、施工、调试、安全文明生产、机械设备及耗材费、检测、验收、上线运行、培训、技术支持、保险、人员工资福利、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、利润、税金、售后服务、质保期内维修材料、缺陷期间维护及为完成该项目不可预见的费用等一切费用均包含在投标报价总价中，且合同期内单价不作调整。中标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡中标人在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。

6.2.安装及货物验收要求：

6.2.1.验收方式、验收程序、验收内容：

货物达到指定地点后，由中标人提出到货验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行货物的包装的检查、开箱检查，对合同货物的品名、型号规格、数量、附件及备件（如产品说明书、产品合格证书）等是否齐全进行核查，核查无误后进行硬件设备到货验收。合同货物安装调试完毕后，由中标人提出交付验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行交付验收。

视项目实施情况，采购人有权选择是否邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。如货物未能通过检测验收，中标人应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

如验收达不到规定要求，比如在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；对于不合格的货物，中标人必须在10个工作日里及时更换。中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

6.2.2.验收标准：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（3）货物来源符合官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

（4）如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。