## 采购需求

★(一) 投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

★(二) 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

★(三)货物如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知采购代理机构。

★(四) 所有货物的知识产权问题，由各投标人自行负责。

★(五)本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

★(六) 本项目支持中、小、微企业发展线上融资，将按照“赣州市财政局赣州市人民政府金融工作办公室人民银行赣州市中心支行印发《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》”。

★（七）技术规格及要求：

- 产品用途：用于人体中枢神经和外周神经的刺激，评定。

2. 最大磁感应强度≥6T, 连续可调。

3. 输出频率：0-60Hz可调。

4. 脉冲宽度：340μs±10%。

5. 磁感应强度最大变化率至少包含40kT/S-70kT/S。

6. 脉冲上升时间：至少包含30us-60us。

7. 冷却系统：设备具备冷却系统。

8. 具备安全保障系统

8.1刺激线圈温度≥41℃，停止磁场输出并显示故障原因；

9. 刺激模式有单刺激模式sTMS，重复刺激模式rTMS，复合刺激模式(TBS)，多种刺激模式自由调整。

10.刺激线圈功能

10.1在测阈值时，线圈上有控制按键，可调节强度和触发刺激，快速检测运动阈值；

10.2具备开机状态下热插拔功能；

10.3具有电动吸液和电动排液功能，方便机箱冷却液的添加和更换。

10.4具备选配锥形线圈、蝶形线圈、儿童线圈、伪刺激线圈等；

11.一体式全包围可推移整机结构，防止治疗或清洁时液体直接接触到机箱造成设备短路等风险。非堆叠结构，非分体式机箱设计或可拆卸单机箱设计。

12.人机交互管理与控制系统功能；

12.1≥19英寸触摸式操作屏；

12.2设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间、重复周期；

12.3包含专家电子处方，并自带大脑解剖定位图及详细文字描述，帮助操作人员定位；

12.4 数据库管理功能，病例管理(可实现存储、查询、分析及管理)、打印功能(可自定义编辑，自动化输出)。

12.5设备操作台带有一键急停物理按键；

13.运动诱发电位监测模块技术指标

13.1通道数：≥2通道：

13.2采样率：≥100KHz；

13.3频率测量范围：1Hz-500Hz

13.4传输方式：无线传输或有线传输。

14.设备使用年限：≥10年

15.设备功耗≥3500VA

16.产品注册证的适应范围包含精神科；

17.提供2次临床操作人员的培训，质保期内每年提供2次维护保养；

18.单台设备的配置要求（原厂标配）

- (1)磁刺激仪主机1套：

- (2)定位帽5个：

- (3)刺激线圈1副：(8字形或圆形)

- (4)MEP 模块1套；

- (5)磁刺激仪控制软件1套。

- (6)打印机1台

- (7)舒适座椅1把

注：以上采购项目需求中技术要求属于不允许偏离的实质性条款。投标文件未完全满足采购文件中技术要求的实质性条款或指标，视为无效投标。