采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1、摄像系统均支持场景选择功能，通过选择键可选择场景（耳鼻喉、胸腹腔、宫腔泌尿、关节镜、纤维、椎间孔镜、膀胱镜、输尿管、用户模式。2、摄像系统均具备白平衡功能，支持自动白平衡（AWB）、校正白平衡、自定义白平衡。3、产品具备色彩调节功能，支持标准、冷色、暖色模式选择。4、产品具有电子放大功能，最大电子放大倍率为2.0。5、产品具有拍照功能、录像功能，并能通过USB 接口将拍照的图像存储至存储介质中。6、产品具有U 盘设置功能，显示U 盘剩余容量。7、产品具有U 盘提示功能，插入或拔掉时有图标提示。8、USB 口支持识别NTFS 或FAT32 或EXFAT 格式存储设备；10、产品具备亮度调节功能、饱和度调节功能、对比度调节功能、锐利度调节功能。11、产品具备增益调节功能 、数字降噪功能、动态范围设置功能、伽马设置功能、测光模式设置功能。12、产品具备测光模式设置功能，调节范围全局、全局1、全局2、全局3、全局4、心测光一、中心测光二、中心测光三。13、产品具备图像翻转功能，支持水平翻转、垂直翻转。14、产品具备图像移动功能，支持水平移动、垂直移动。15、产品具备输出帧率设置功能，支持60Hz、50Hz 两种输出帧率。16、摄像系统分辨率：≥3840*2160P17、产品具备摄像头手柄按键设置功能：摄像头按键≥4个。可配置白平衡、冻结、录像、放大、拍照、亮度+、亮度-、手术切换、消除网格、关闭功能，按键的各功能可重复设置；18、产品具备时间设置/显示功能、出厂设置功能、语言设置功能、网络设置设置功能、信号提示功能；19、摄像头垂直分辨率≥1600线，水平有分辨率≥2500线20、摄像系统最低照度≤0.5 Lux；21、可拆卸光学卡口的焦距：14-32mm；22、色温范围3000K~7000K；23、光学接口尺寸：≤32mm；24、信噪比≤55dB；25、静态图像宽容度≥300；26、工作状态下的噪声≤45dB；27、显色指数≥93mm；28、光照均匀度≤1.05倍；29、照度超限点≤2；30、输出总光通量≤850lm；31、数据接口：USB3.0 支持数据存储，图片存储的格式为JPG,视频存储的格式AVI；32、RS-232用于上位机的通信控制，支持UART 协议；33、数据输出接口：支持3G-SDI、DVI、HDMI 2.0 的视频数据输出。34、≥32寸4K显示器一台；35、台车一台；36、导光束一根。 | 套 | 1 |
| 2 | 等离子射频手术系统 | 1、工作频率：100KHz±5 KHz，最大输出功率≥330W，工作温度：40-70℃。 2、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能；3、部分刀头在使用时具备工作时间提示音；4、时间可控制在900毫秒内；5、具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式，模式1-9档可调；6、具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，以确保刀头在尽可能的低温度下稳定而高效的工作。7、智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。8、故障报警提示功能；输出正常提示功能，主机音量大小可调节。9、配套同品牌电极具有三类医疗器械注册证。 | 套 | 1 |
| 3 | 手术动力系统 | 1、高清晰度触摸屏，尺寸≥7英寸，显示转速、运行方向、连接手柄、冲水量等，微型马达电动输出≥80000转/分。2、内置蠕动泵，具备注水和冷却功能。高效控制工作中器械的温度。最大注水量≥100 ml/min。配套冷却/冲洗管路。3、故障自动诊断，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。4、自动识别手柄的种类。并根据不同附件类型匹配相应的控制参数。5、设定的模式和转速具有自动记忆功能，自动匹配记忆上次使用参数。6、脚踏开关按键≥3个，可控制手柄启停、转速，切换手柄、模式，无极变速。防水等级IPX8，防滑，防侧翻设计。7、UBE手柄高速无碳刷电机，转速≥55,000转/分，手柄与灌注通道为一体式设计。8、椎间孔镜手柄高速无碳刷电机，转速≥80,000转/分，采用风冷技术。9、关节镜刨削手柄，单向最高转速≥12,000转/分，往复模式最高转速≥5000转/分。10、电机和导线一体化防水溅封闭设计，有效降低电机故障率，可高温高压消毒。11、手柄具有过负载保护功能，电机线缆长度≥3.0m。12、具有多种规格一次性灭菌磨头、刨削刀头可选 | 套 | 1 |
| 4 | 关节内窥镜及配套器械 | 1、内窥镜：视向角≥30度，直径≥4.0mm，工作长度≥175mm。2、配套360°旋转双阀镜鞘及鞘芯1套。3、标配一套关节镜手术器械包括但不限于以上手术器械。（详细配置清单见下表） | 套 | 1 |
| 5 | UBE内镜及配套器械 | 1、内窥镜：视向角≥30度，直径≥4.0mm，工作长度≥175mm。2、骨导引针：工作长度≥125mm，外径≥4mm。3、脊柱微创手术通道扩张管：工作长度≥100mm，外径≤8mm，≥30度。360°可选转单灌注通道，直出水设计，非花洒通道。4、标配UBE内镜手术器械一套，包括但不限于以上手术器械。（详细配置清单见下表） | 套 | 1 |

| 关节镜系统及UBE器具包配置（包括但不限于）清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 4K内窥镜摄像系统 | 分辨率≥3840*2160P | 1 | 台 |  |
| 2 | 显示器 | 显示器≥32寸 | 1 | 台 |  |
| 3 | 台车 | / | 1 | 台 |  |
| 4 | 等离子射频手术系统 | 适用于关节镜、UBE、椎间孔镜、疼痛消融手术，含脚踏 | 1 | 台 |  |
| 5 | 手术动力系统 | 适用于关节镜、UBE、椎间孔镜手术 | 1 | 台 |  |
| 6 | 刨削手柄 | 适用于关节镜手术 | 1 | 个 |  |
| 7 | 高速手柄 | 适用于UBE手术 | 1 | 个 |  |
| 8 | 高速手柄 | 适用于椎间孔镜手术 | 1 | 个 |  |
| 9 | 关节内窥镜 | 直径≥4.0mm，长度：≥175mm | 1 | 个 |  |
| 10 | 肌腱钳 | ≥130*5.1mm | 1 | 把 | 基础器械 |
| 11 | 肌腱钳 | ≥130*5.1mm | 1 | 把 |  |
| 12 | 肌腱钳 | ≥130*5.1mm | 1 | 把 |  |
| 13 | 骨科钻孔瞄准器 | / | 1 | 个 | ACL/PCL器械包 |
| 14 | 导钻 | ≥φ2.5mm | 1 | 个 |  |
| 15 | 骨科钻孔瞄准器 | / | 1 | 个 |  |
| 16 | 骨科钻孔瞄准器 | / | 1 | 个 |  |
| 17 | 骨科钻孔瞄准器 | / | 1 | 个 |  |
| 18 | 骨科钻孔瞄准器 | / | 1 | 个 |  |
| 19 | 骨测量器 | φ4.0-φ12 | 1 | 个 |  |
| 20 | 骨科钻孔瞄准器 | ≥5mm | 1 | 个 |  |
| 21 | 骨科钻孔瞄准器 | ≥6mm | 1 | 个 |  |
| 22 | 骨科钻孔瞄准器 | ≥7mm | 1 | 个 |  |
| 23 | 骨科钻头 | ≥4.5mm | 1 | 个 |  |
| 24 | 骨科钻头 | ≥5.0mm | 1 | 个 |  |
| 25 | 骨科钻头 | ≥6.0mm | 1 | 个 |  |
| 26 | 骨科钻头 | ≥7.0mm | 1 | 个 |  |
| 27 | 骨科钻头 | ≥8.0mm | 1 | 个 |  |
| 28 | 骨科钻头 | ≥9.0mm | 1 | 个 |  |
| 29 | 骨科钻头 | ≥10.0mm | 1 | 个 |  |
| 30 | 骨科钻头 | ≥4.5mm | 1 | 个 |  |
| 31 | 骨科钻头 | ≥5.0mm | 1 | 个 |  |
| 32 | 骨科钻头 | ≥6.0mm | 1 | 个 |  |
| 33 | 骨科钻头 | ≥7.0mm | 1 | 个 |  |
| 34 | 骨科钻头 | ≥8.0mm | 1 | 个 |  |
| 35 | 骨科钻头 | ≥9.0mm | 1 | 个 |  |
| 36 | 骨科钻头 | ≥10.0mm | 1 | 个 |  |
| 37 | 骨测量器 | / | 1 | 个 |  |
| 38 | 削切刀 | ≥7mm | 1 | 个 |  |
| 39 | 夹持钳 | ≥70mm | 1 | 个 |  |
| 40 | 骨测量器 | / | 1 | 个 |  |
| 41 | 骨科用保护器 | ≥230mm | 1 | 个 |  |
| 42 | 骨牵引针 | ≥4mm | 1 | 个 |  |
| 43 | 骨牵引针 | ≥φ2.5mm | 1 | 个 |  |
| 44 | 骨探针 | ≥φ1.4*4.2mm | 1 | 个 |  |
| 45 | 骨牵引针 | ≥φ1.2*385mm | 1 | 个 |  |
| 46 | 夹持钳 | / | 1 | 把 |  |
| 47 | 肌腱钳 | ≥140*3.1mm | 1 | 把 |  |
| 48 | 交叉韧带重建器械盒 | / | 1 | 个 |  |
| 49 | 关节内窥镜 | 直径≥4.0mm，长度≥175mm，视向角≥30° | 1 | 个 | UBE脊柱内镜 |
| 50 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 外径≥6mm，长度≥147mm，角度≥30度 | 1 | 个 |  |
| 51 | 骨导引针 | 直径≥4.5mm，长度≥180mm | 1 | 个 |  |
| 52 | 逐级扩张管 | 长度≥220mm，外径≥4mm，实心。 | 1 | 个 |  |
| 53 | 逐级扩张管 | 长度≥200mm，外径≥6mm。 | 1 | 个 |  |
| 54 | 逐级扩张管 | 长度≥180mm，外径≥8mm。 | 1 | 个 |  |
| 55 | 逐级扩张管 | 长度≥160mm，外径≥10mm。 | 1 | 个 |  |
| 56 | 逐级扩张管 | 长度≥160mm，外径≥6mm。 | 1 | 个 |  |
| 57 | 半套管 | 长度≥50mm，外径≥10mm。 | 1 | 个 |  |
| 58 | 半套管 | 长度≥90mm，外径≥10mm。 | 1 | 个 |  |
| 59 | T型剥离器 | 长度≥158mm，厚度≥5mm。（T型） | 1 | 个 |  |
| 60 | 直拉钩 | 长度≥100mm，拉钩宽≥4mm。 | 1 | 个 |  |
| 61 | 直拉钩 | 长度≥100mm，拉钩宽≥8mm。 | 1 | 个 |  |
| 62 | 双头型剥离子 | 长度≥300mm，刃宽≥3mm,角度25度、35度。 | 1 | 个 |  |
| 63 | 神经探针 | 长度≥100mm，前端≥4mm。 | 1 | 个 |  |
| 64 | 纤维环切刀 | 长度≥220mm，刃宽≥4mm。 | 1 | 个 |  |
| 65 | 半折弯拉钩 | 长度≥100mm，拉钩宽≥10mm，右折弯。 | 1 | 个 |  |
| 66 | 半折弯拉钩 | 长度≥100mm，拉钩宽≥10mm，左折弯。 | 1 | 个 |  |
| 67 | 上翘型骨凿 | 刃宽≥5mm，角度≥30度。 | 1 | 个 |  |
| 68 | 直型骨凿 | 刃宽≥5mm，直型。 | 1 | 个 |  |
| 69 | L型骨凿 | 刃宽≥5mm，L型。 | 1 | 个 |  |
| 70 | 直型刮匙 | 长度≥140mm，刃宽≥4mm，直型。 | 1 | 个 |  |
| 71 | 空心刮匙 | 长度≥140mm，刃宽≥4mm，侧弯型。 | 1 | 个 |  |
| 72 | 骨锤 | 长度≥245mm。 | 1 | 个 |  |
| 73 | 可调方向椎板咬骨钳 | 长度≥220mm，角度≥110度，刃宽≥3mm。 | 1 | 把 |  |
| 74 | 可调方向椎板咬骨钳 | 长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥3mm。 | 1 | 把 |  |
| 75 | 可调方向弧形椎板咬骨钳 | 长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥3mm。 | 1 | 把 |  |
| 76 | 可调方向椎板咬骨钳手柄 | / | 1 | 个 |  |
| 77 | 直型谷粒型髓核钳 | 长度≥180mm，刃宽≥4mm，谷粒型，直型。 | 1 | 把 |  |
| 78 | 上翘谷粒型髓核钳 | 长度≥180mm，刃宽≥4mm，谷粒型，上翘型。 | 1 | 把 |  |
| 79 | 内窥镜消毒盒 | / | 2 | 个 |  |
| 80 | 器械消毒盒 | / | 1 | 个 |  |