（一）技术要求
1、熔点自动测定仪（允许进口）

测试指标及应用领域：全自动熔点和熔程测定。

测量温度范围：室温～350℃。

温度分辨率≤0.5℃。

加热速率：0.1～15℃/min。

加热时间（50到300 ℃）≤4min

冷却时间（350 ℃到50 ℃）≤5.5min

熔点准确度（室温～200℃/200℃以上）：± 0.3℃/± 0.8℃。

毛细管：熔点测定最多为4根，尺寸外径小于1.8mm。 

具有用户管理功能，四级用户，可设置30个不同用户。

每个用户可设置至少12个桌面快捷键。

操作语言：至少包含8种操作语言，中文、英语、德语、日语、西班牙语、法语、俄语、葡萄牙语等。

具有彩色AVI视频记录功能，可放大至少9倍。

视频结果：最长可储存300 min视频；仪器及PC都可以进行视频存储和回放 (包含强度变化曲线)。

结果输出：兼容USB-P25打印、网络打印，U盘和网络连接可以用于导入/导出PDF报告。

结果存储数量：不低于50个。

方法模板：具有至少20种用于熔点和熔程、自动检测的预编程方法，6种参比物质。

校准和调整：1点、2点和3点温度调整，自动校准和调整参数自动计算。

环境温湿度要求：环境温度 10℃～35℃，31℃时相对湿度 ≤80%。

电源电压/功率：100～240 V 50～60 Hz/120 W。

符合中国药典通则 0612熔点测定相关规范，若为进口产品还需符合欧洲药典 Ph.Eur.2.2.60熔点检测要求、美国药典 USP741熔程测定标准、日本工业标准 JIS K 0064化学药品熔点测定要求。

数据计算单元：

处理器≤3nm制程，≥16核（≥12个性能核心，≥4个能效核心），同时集成不低于40个内核GPU和不低于16核神经网络引擎。

内存≥48G。

≥1T固态硬盘。

配备≥14英寸高清显示屏幕，画面能清晰呈现实验数据与成像画面。

断电续航时间不低于20个小时。

配置清单：熔点仪、外置120 W电源、电源线、熔点仪附件盒、2 GB SD卡、5盒熔点毛细管(150根/盒)、用户文档、快速指南、符合性声明、测试报告和1套数据计算单元。

2、迷你混匀仪

操作显示方式：旋钮+刻度。

圆周直径不大于3 mm。


振荡方式：圆周。


运行方式：连续运转或点动。


速度范围：0～2500 rpm。


输入电源：AC 220 V/AC 110 V，50/60 Hz。


功率：额定功率不高于60W。


可用配件：标准头和平板垫片，不少于10种泡沫模块以及托盘。

熔断器：250 V，1A，φ5x20。


3、麦氏浊度仪

最小示值：0.001 MCF。

测量范围：0～6 MCF(麦氏浊度单位)，1MCF = 300000000 CFU/ml。

示值误差：± 6% (± 5% F.S)。

重复性：≤ 0.5%。

零点漂移：± 0.5% F.S。

产品要求：可进行细菌浊度分析，直读(MCF)麦氏浊度单位。

配置一台细菌浊度计主机、一只电源线、三个试样瓶。

4、冰箱

配置LED显示屏。

开门方式：对开门。

冷冻室(升)≥160L。

冷藏室(升)≥300L。

采用R600a制冷剂。

操控方式：电脑式。

运转音dB(A)≤38。

具有智能除霜模式。

制冷类型为压缩机制冷。

5、电休克仪

输出波形：矩形正脉冲波

脉冲电压≥2.5 KV。

具备恒流输出模式。

电流范围：10-99 mA，分辨率：2 mA，误差 ±2%。

脉冲升降时间 ≤20 µs。

输出：0Ω - 25KΩ。 

脉冲宽度（毫秒）：0.1ms - 0.9ms，分辨率0.5ms，误差：±1%。

千欧显示：0-199 KΩ ，分辨率1 KΩ。

频率：1-299，分辨率：1，误差：±1%。

休克持续时间：0.1s -9.9s，分辨率：0.2s ；误差：±1%。

注：以最终电子版招标文件为准！
