（一）技术要求

1、非接触式超声波破碎仪（进口）

- 样本破碎方式：利用非接触式自适应空化超声技术破碎样本，核酸样本破碎大小范围 1kb~200 bp 或更小。

- 数字式控制超声波启动/暂停，可设定计时范围为1-99秒。

- *超声波循环周期计数器：可设定范围为1-50个循环。

- 超声波功率L，H两档可调。

- 进行样本破碎时适配器需能自动定速持续旋转, 确保所有样本破碎效果达到一致。

- 样本需在密闭容器下进行闭管破碎, 不需额外插入超声波探头, 不产生感染性飞雾, 不造成样本间交叉污染。

- 可选用之样本管至少包括0.5mL、1.5mL、15 mL、50mL离心管(需选用不同体积离心管专用之样品架), 不需使用特殊材质 (如玻璃) 的耗材, 节省实验成本。

- 选用0.5 mL样品管适配器时单次最大处理样本数量不少于12个。

- 处理样本体积：搭配不同适配器, 处理样本最大体积可达 20 mL×3或以上，最小体积50 uL或以下。

- 具有仪器过热自动停机保护装置, 具有仪器使用状态监控装置。

- 电磁阀式冷却循环机，可与超声波主机连动。

- 仪器含一组1.5mL适配器：具备配备旋钮式 1.5mL 离心管专用固定锁，具备防松、防漏安全功能，锁紧便捷、适配性强，运行稳定无渗漏, 可同时至少使用6个1.5mL离心管，单一样本体积可介100µL~300µL。

2、台式高速冷冻离心机（进口）

- 最大相对离心力：≥22130×g，最高转速:≥14000rpm。

- 离心力设定精度：100—22130×g范围内，以1×g递增。

- *转速设定精度：100—14000rpm全转速范围内，以5rpm递增。

- 搭配转子最大容量：水平转子：≥4×1000mL；1.5/2.0mL离心管转子：≥192管；5mL离心管转子：≥20管；250mL离心瓶：≥6瓶；微孔板转子：≥20块。

- *离心时间设定范围：1秒至99小时59分钟59秒，设定精度1s，可连续离心，具备瞬时离心功能。

- 采用触摸屏控制面板，屏幕显示区尺寸≥7英寸,可用手指、戴实验操作手套或电容触摸屏触摸笔进行操作，也可锁屏并解除锁定。

- 具有以太网接口、可连接进入互联网，实现远程接收设备警报和其他事件的电子通知。

- 具有USB接口，可将运行数据拷贝备份。

- *采用智能控制系统，可自动保存≥10万条运行通知和提示。

- *可自动保存≥500条详细离心分离过程数据，每条数据包括设定的时间、温度、速度、加速和减速斜坡、开始时间、结束时间、转子名称以及离心分离过程中的事件。

- 用户管理系统≥3级授权，对应不同的使用权限和文档查阅功能，满足GLP/GxP需求。

- 智能化管理功能：具有自动转子识别、转子寿命跟踪、新转子兼容性检查、维护提醒、转子和设备清洁计划、限速控制和转子失衡控制等功能。

- 具有程序记忆功能，可存储≥99个用户程序。

- 具有≥5个快捷程序，可实现一键调用，快速运行。

- 可快速锁定转子盖/吊篮盖，旋转1/4圈即可锁紧或打开转子盖。

- *加速档位选择：≥9个加速档。

- 减速（刹车）档位选择：≥10个刹车档。

- 配套可选择转子规格包含20×5mL EP管固定角转子。

- 所有转子和附件均可高温高压灭菌（121℃，20分钟）。

- 设备在配置水平转子吊篮时允许各种规格离心管适配器、微孔板适配器之间进行混合搭配，并在一次离心过程中完成多种规格离心管或微孔板装载的样品。

- 设备可搭载转子包含且不限于：4×1000mL水平转子、6×250mL定角转子、6×50mL定角转子、48×15mL定角转子、48×1.5/2.0mL定角转子、20×5mL定角转子、微孔板水平转子（一次离心处理不少于20块）。

- 转速（rpm）、相对离心力（rcf）和半径修正值可由用户输入，离心过程中可改变参数值。

- 具备快速制冷编程功能，可以预先设定制冷的时间和日期，在预定时间进行快速制冷。

- 温度设定范围：-11℃至40℃。

- 搭载的转子在最高转速时，转子实际温度均可以保持4℃。

- 高效动态压缩机控制，具有自动待机功能，优化制冷性能，可以设定在不使用压缩机1、2、4、8小时（可设定）后，自动处于待机状态。

- 内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀。

- 不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定。

- 产品若为进口产品应符合IEC 61010-2-020安全标准，并通过CE认证，若非进口产品应符合 GB 4793.7-2008。

- 配置要求：

  - 台式高速冷冻离心机主机2台。

  - 4×1000mL水平转子1个，包含通用吊篮和5/15/50mL锥形瓶以及微孔板适配器。

  - 6×50mL角转子2个，配置15mL锥形瓶适配器。

  - 30×1.5/2.0mL角转子2个。

3、小型高速冷冻离心机（进口）

- 最大相对离心力（rcf）：搭载定角转子时最大离心力：≥21300×g；搭载水平转子时最大离心力：≥3200×g。

- 最高转速：搭载定角转子时最高转速：≥15060rpm；搭载水平转子时最高转速：≥6000rpm。

- 转速设定递增单位：100—5000rpm转速范围内，以10rpm递增；5000—15060rpm转速范围内，以100rpm递增。

- 离心力设定递增单位：50—3000×g离心力范围内以10×g递增；3000—21300×g离心力范围内以100×g递增。

- 离心时间设定范围：10秒—9小时59分钟或连续离心；10秒—2分钟定时范围内，以10秒递增；2分钟—10分钟定时范围内，以30秒递增；10分钟—9小时59分钟定时范围内，以1分钟递增。

- 最大转子容量：定角转子：≥10×5mL；水平转子：≥96×0.2mL。

- 搭配转子运行时噪音水平：≤51dB(A)。

- 离心机盖设计确保静音操作。

- 具有快速锁定转子盖，旋转1/4圈即可锁紧转子盖。

- 具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。

- 转子材质为铝合金。

- 单独的瞬时离心开启和关闭按键，且无需一直按住按键，便于快速离心。

- 控制面板设有单独的rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键。

- 具有定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒计时。

- 温度控制范围：-10℃至40℃。

- *搭载的转子在最高转速时，转子实际温度均可以保持≤10℃。

- *具备快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃所需时间≤10分钟。

- *压缩机控制。

- 内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀。

- 不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定。

- 拥有≥5款转子可选，规格包含且不限于32×0.2mL角转子；18×2.0mL角转子；24×2.0mL角转子；10×5mL角转子；96×0.2mL水平转子。

- 所有转子和附件均可高温高压灭菌（121℃，20分钟）。

- 配置包含24×1.5/2.0mL气密性定角转子。

4、小型高速离心机（进口）

- 最大相对离心力（rcf）：搭载定角转子时最大离心力≥21300×g；搭载水平转子时最大离心力≥3200×g。

- *最大转子容量:定角转子≥8X5mL；水平转子≥80X0.2mL。

- 最高转速：搭载定角转子时最高转速≥15060rpm；搭载水平转子时最高转速≥6000rpm。

- 转速设定递增单位：100—5000rpm转速范围内，以10rpm递增；5000—15060rpm转速范围内，以100rpm递增。

- 离心力设定递增单位：50—3000×g离心力范围内以10×g递增；3000—21300×g离心力范围内以100×g递增。

- 离心时间设定范围：10秒—9小时59分钟或连续离心；10秒—2分钟定时范围内，以10秒递增；2分钟—10分钟定时范围内，以30秒递增；10分钟—9小时59分钟定时范围内，以1分钟递增。

- 搭配转子运行时噪音水平≤51dB(A)。

- *具有快速程序键，可保存常用程序并一键调用，实现快速运行。

- 具有软刹车功能，加速和减速可选档数≥10档，防止重悬，保护敏感样品。

- 离心机盖设计确保静音操作。

- 具有快速锁定转子盖，旋转1/4圈即可锁紧转子盖。

- 转子材质为铝合金。

- 单独的瞬时离心开启和关闭按键，且无需一直按住按键即可实现快速离心。

- 控制面板设有单独的rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键。

- 具有定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒计时。

- 具有离心完成后计时功能。

- 离心结束后离心机盖自动打开，防止样品加热，便于取放样品。

- 拥有≥5款转子可选，规格包含且不限于32×0.2mL角转子；18×2.0 mL角转子；24×2.0mL角转子；10×5mL角转子等。

- 所有转子和附件均可高温高压灭菌（121℃，20分钟）。

- 配置包含24×1.5/2.0mL气密性定角转子。

5、马弗炉

- 可编程控制器，可预设7组63步，每组9步，每组设置时间0～5999分。

- 具有过温保护器，门开关控制器，箱体表面冷却风扇和电阻炉异常报警功能（①加热器故障，②温度传感器故障，③内存内容异常，④超温异常），并声光报警提示操作者，保证电阻炉安全运行不发生意外。

- 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。

- 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料。

- 最高温度：≥1000 ℃。

- 炉膛容积：≥30 L。

- 额定功率：≥12 KW。

- 加热元件：电炉丝。

- 控温精度：±1℃。

- 温度均匀度：≤5℃（垂直方向）。

6、冷冻干燥机

- 采用≥7寸真彩触摸液晶屏控制系统。

- 工业嵌入式操作系统，≥32M内存，≥128M FLASH。

- 控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。

- 本机可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。

- 配置充气阀，可充干燥惰性气体。

- 可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵的使用寿命。

- 冷阱技术指标：冻干面积(m2)≥0.12；捕水容量(kg/批）≥3；西林瓶装瓶量：Φ12mm放置不少于920个，Φ16mm放置不少于480个，Φ22mm放置不少于260个；盘装溶液（L)≥1.5。

- 板层技术要求：板层间距（mm)≥70；板层数量（块）≥4；物料盘尺寸≥200 mm。

- 冷阱尺寸：≥250mm×150mm。

- 冷阱最低温度（℃）：≤-56 (空载)。

- 极限真空度（Pa)：≤5 (空载)。

- 功率：≥950W。

- 配置：主机一台，国产真空泵一台，真空连接管一根，普通型干燥室一个，干燥架一个，物料盘4个。

7、振荡培养箱

- 控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）。

- 显示方式：≥7寸真彩触摸屏。

- 循环方式：强制对流式。

- 振荡方式：旋转/往复可切换振荡式。

- 驱动方式：单轴平衡装置式。

- 安全功能：上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电或过电保护装置。

- 附属功能：转速存储、一健恢复出厂设置、来电恢、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显。

- 编程功能：反复、步调、八段曲线编程设定。

- 安全保障：漏电流和过电流保护系统。

- 制冷功能：空冷式、134 a功率可控式制冷无霜运行。

- 范围：4℃-60℃。

- 温度精度：±0.1℃。

- 温度均匀度：±1℃。

- 旋转范围：30∽400rpm。

- 旋转精度：±1rpm。

- 摆振幅度：≥Ф25mm。

- 冷却器：≥118W。

- 加热器：≥400W。

- 定时范围：0-999.59小时/可持续。

- 摇板尺寸：≥420×400（mm）。

- 最大容量：≥2000mL*5或1000mL*9或500mL*9或250mL*16或125mL*25。

- 45#碳钢双列轴承。

- 内腔材料：不锈钢镜面板。

8、酶标仪

- 光源：卤素灯（寿命自动侦测功能，≥ 4000小时）。

- 波长范围：400-750nm。

- 兼容板型：96孔板。

- OD分辨率：≤0.001。

- OD值检测范围：读数: 0-4 OD；检测: 0-3.5 OD。

- 黑白盘：OD > 3.9。

- OD准确度：0.000-2.000 OD ≤ ± (1.0% + 0.010 OD)；2.000-3.000 OD ≤ ± (2.0% + 0.010 OD)。

- OD线性度：0.000 OD-2.500 OD < 1%。

- OD精确度：0.000 OD-2.500 OD < 0.5% ；2.500 OD-4.000 OD < 1.5%。

- 通道差异：< 1.5%, 1 OD。

- 检测通道：≥ 8道，可同时检测。

- 测读模式：终点法和动力学法。

- 振荡：线性（高、中、低）。

- 读板速度：正常模式  单波长: <16s  双波长:<30s；快速模式  单波长: <8s  双波长:<15s。

- 配置不少于6个滤光片，包含：405nm、450nm、492nm、630nm、570nm、595nm。

- 软件：中文软件。

9、卧式恒温培养振荡器

- 显示方式：LCD（大屏幕液晶双显）。

- 循环方式：强制对流式。

- 振荡方式：旋转振荡式。

- 驱动方式：单轴平衡装置式。

- 温度范围：4℃-60℃。

- 温度精度：±0.1℃。

- 温度均匀度：±1℃。

- 旋转频率：30∽300rpm。

- 旋转精度：±1rpm。

- 摆振幅度：≥Φ25 mm。

- 安全功能：上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电或过电保护装置。

- 附属功能：转速存储功能、一健恢复出厂设置、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显。

- 编程功能：反复、步调、八段曲线编程设定。

- 制冷功能：空冷式、134a功率可控式制冷无霜运行。

- 冷却器功率：≥200W。

- 加热器功率：≥800W。

- 定时范围：0-999.59小时/可持续。

- 摇板尺寸：≥920×500（mm）。

- 最大容量：≥5000mL*6或3000 mL*8或2000mL*11或1000mL*18或500mL*28或250mL*36。

- 内腔材料：全不锈钢镜面直角圆弧过渡设计易清洗、防腐蚀。

- 45#碳钢双列轴承。

- 主要材质：QT球墨铸铁、10#槽钢、角钢、碳钢材质。

- 摇瓶夹板：≥1.5 mm厚304不锈钢板。

- 夹具：采用不锈钢镜面材质，材质360°弯折回弹、420HB 布氏硬度。

10、低温冰箱（-20℃）

- 温度范围：-10℃～-25℃可调节，控温精度≤0.1℃。

- 有效容积：≥260 L。

- 微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度≤0.1℃。

- 具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警。

- 具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口。

- 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

- 具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时。

- 宽电压带，适合187~242 V电压下使用；输入功率 ≥165 W，设备稳定运行耗电量低至≤1 KWH/24 H。

- 采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡。

- 搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度。

- 箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质。

- 箱体背板采用镀锌钢板。

- 超厚保温层≥85 mm，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计。

- 门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理。

- ≥7个独立塑料抽屉设计，能分开存储不同类型的物品。

- 测试孔设计。

- 平衡阀设计。

- 脚轮+底脚设计，便于移动和锁定。

- 系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35 dB。

11、蛋白电泳仪

- 应用：蛋白质电泳分析。

- 凝胶数：1到4。

- 凝胶大小(W×L)手灌胶≥8.3×7.3 cm; 预制胶 ≥ 8.6×6.8 cm。

- 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以防止漏胶。

- 上样模具可防止上样时遗漏和上样量过多。

- 模块化设计。

- 输出电压10~300V，电流4~400 mA，最大功率≥75 W。

- 可恒流、恒压。

- 可叠放。

- 应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。

- 空载检测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护。

- 1小时内转印不少于2块 7.5×10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜。

- 电极丝相距≥4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印。

- 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向。

- 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的。

- 配置：基础电源1个，小型垂直电泳槽1个，转印模块1个。

注：以最终电子版招标文件为准！