（一）技术要求

1、生物安全柜（双人）

1.气流模式：外排风量占比 28%～32%，循环风量占比 68%～72%。

2.流入气流平均风速＞0.5m/s，下降气流平均风速＞0.3m/s。

3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%。

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。

5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。

6.风机风速可自动调节，故障率低，噪音小。

7.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

8.配置脚轮。

9.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警。

10.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护。

11.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀。

12.玻璃前窗采用倾角人性化设计采用钢化玻璃，具有防爆、防碎及防紫外的功能。

13.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统。

14.柜内电源：防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧。

15.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧。

16.玻璃门锁设计：玻璃门完全关闭后可以通过玻璃门锁进行锁止，协助设备管理。

17.噪音≤65分贝。

2、CO2细胞培养箱

1.技术参数

1.1 采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养。

1.2 气套式加热系统，内部容积≥185L。

1.3 采用全自动≥180℃高温干热灭菌，灭菌时间≤2小时，整个灭菌周期的时间≤12小时。

1.4 采用不小于8寸触摸屏操作，屏幕可显示及设置温度、CO2浓度等关键参数。

1.5 腔体内配备大尺寸HEPA级高效空气过滤器（非进气口的小HEPA过滤器）。

1.6 最低温度控制范围为：室温+3℃。

1.7 PT1000温度传感器，双温度探头，标配环境温度传感器,带独立传感器的超温保护装置。

1.8 温度均一性：≤±0.3℃。

1.9 CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准。

1.10 倾斜式底盘水库式设计结构，非增湿盘，湿度恢复速度快。

1.11标配快排水设计，只需插入随机的排水软管至排水阀，无需面板操作，可直接排空设备中的水。

1.12 腔内具有强制对流风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性。

1.13 内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理。

1.14 标配电磁门锁设计，在进行高温灭菌时，外门通过电磁门锁自锁，防止灭菌过程意外开门的风险。

1.15 具有外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水。

1.16 具有RS232/USB数据输出功能。

1.17 可选配连接接入物联网云平台，实现云平台的数据存储、远程查看、异常状态远程报警，如手机、邮件等。

1.18 具有底部直热式蓄水池，循环气流经过水池表面，有效提高湿度恢复功能。

3、实验型高压均质机

1.性能特点

内置冷却器结构设计。

采用符合食品药品要求的316L不锈钢材料。

冷却接头进出口与恒温槽相接，有效控制均质物料温度上升。

均质压力0～1500bar任意可调。

物料粒径可均匀细化到100nm以下，破碎率大于95%。

变频流量控制系统，可根据需要调节流量大小。

2.仪器参数

2.1 供电电源：220V/50Hz。

2.2 马达功率：驱动马达功率 1.5kW，采用8极低速大扭矩电机。

2.3 最大流量：6-12升/小时。

2.4 每分钟抽吸次数≥140次。

2.5 最高工作压力≥1500bar。

2.6 最大产品粘度≥2000cP。

2.7 物料最大进料颗粒径≤500微米。

2.8 最高产品温度≥90℃。

2.9 最高蒸汽温度≥121℃。

2.10 有内置冷却装置。选配低温恒温槽，可将样品控制在5～20℃。

2.11 注：一般乳化用球阀，破碎用冲击阀，可选配低温冷却液循环系统随机均质阀：冲击阀（R）与球阀（PS）标准配置：

2.11.1 便携式元素分析仪主机；

2.11.2 带密码锁的防尘抗震便携式手提箱；

2.11.3 可充电锂电池；

2.11.4 110V/220 V AC充电器/电源适配器；

2.11.5 USB数据线；

2.11.6 NDT软件及操作指南（光盘）；

2.11.7 套标准参考物质（4枚NIST样品）；

2.11.8 仪器保护套和尼龙腰带；

2.11.9便携式测试架。

4、电穿孔仪

1.性能特点

1.1 转化时间短、转化率高、重复性优异。

1.2 可存储实验参数，方便用户调取。

1.3 采用微处理器控制的脉冲放电。

1.4 整机一体化设计，显示直观，操作简单。

2.仪器参数

2.1 脉冲形式:指数衰减。

2.2 高压输出电压：401-3000V。

2.3 低压输出电压：50-400V。

2.4 高压电容：10μF、25μF、35μF、50μF、60μF。

2.5 低压电容：50μF、100μF、125μF、150μF...1560μF，以25μF步进。

2.6 并接电阻：50Ω、100Ω、150Ω ... 1650Ω，以50Ω步进。

2.7 操作系统：微电脑控制。

2.8 时间常数：带RC时间常数，可调节。

5、生物显微成像系统

- 光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。

- 数字内置一体化显微镜：数码芯片须是内置式一体化数码摄像系统结构，是原厂原装设计制造的数码显微镜，非第三方改装、加装摄像头，非嵌入式或改造的结构。动态高清1080P图像输出，逐行扫描方式；自动曝光、自动/手动白平衡，色彩还原性强，实时数字图像输出。智能终端（手机，平板）可通过已经下载的APP和数码生物显微镜直接发射的wifi信号无线连接实时显示镜下图像。显微镜只要1根电源线保证光源和摄像系统供电。支持RJ45有线和无线输出。

- 机身采用圆弧曲线，机身后侧圆弧形的把手设计；结构件主要材料为金属，镜架上配有粗微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距，低重心底座。

- 目镜：WF10X/20mm大视场、高眼点视度可调广角目镜。

- 转换器：四孔定位内倾式转换器，更换切片时无需升、降载物台，定位准确，并带有限位装置。

- 物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10(W.D.≥15.5mm，成像清晰圆直径≥16.8mm）；10X/0.25(W.D.≥7mm，成像清晰圆直径≥17.0mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm）；40X/0.65（弹簧）(W.D.≥0.71mm，成像清晰圆直径≥16.9mm）；100X/1.25（弹簧/油），(W.D.≥0.14mm，成像清晰圆直径≥16.2mm），所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。齐焦性：物镜10→4倍≤0.008mm，10→40倍≤0.006mm，40→100倍≤0.005mm。

- 载物台：U行机械移动载物台，齿轮齿条结构，硬膜涂层表面，防腐、耐磨；面积≥140×140（mm），移动范围≥75×50（mm），游标刻度为0.1mm，X、Y轴同轴调节，以右手控制。

- 粗微调：粗微调共轴，采用顺滑平衡的三角导轨机构，并带有手轮松紧调节装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置；微调格值最小格值：0.00mm，微调机构空回≤0.005mm。

- 聚光镜：燕尾不锈钢导槽可垂直升降，N.A1.25阿贝聚光镜。

- 照明系统：亮度调节旋钮和电源开关分开，3WLED光源。

- 主要性能指标满足：

11.1转换器定位稳定性≤0.01mm。

11.2载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.02mm；载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.01mm。

11.3 10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.03mm；4X物镜成像圆直径不小于16.8mm；10X物镜成像圆直径不小于17.0mm；40X物镜成像圆直径不小于16.9mm；100X物镜成像圆直径不小于16.2mm。

6、紫外可见分光光度计

1.工作环境

1.1使用温度范围：15℃～35℃。

1.2 使用湿度范围：30%～80%。

2 技术规格

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统：双光束。

2.1.2 分光器：单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置。

2.1.3 设定波长范围：185～900nm。

*2.1.4 测试波长180～1200nm。

2.1.5 衍射光栅刻线数≥1300lines/mm。

*2.1.6 波长准确性：±0.4nm。

2.1.7 波长重复精度：±0.05nm。

2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度≥14000nm/min；最大扫描速度：4000nm/min。

2.1.9 波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位。

2.1.10 光源切换波长：和波长同步自动切换290.0nm～370.0nm。

2.1.11 谱带宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5nm  L2/L5（低杂散光模式）。

2.1.12 分辨率≥0.1nm。

2.1.13 杂散光： KCI＜1%T（198nm）。

NaI＜0.005%T（220nm)。

NaNO2＜0.005%T（340nm)。

2.1.14 测光方式：双光束测光方式。

2.1.15 测光类型：吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E）。

2.1.16 测光范围：吸光度：-5～5Abs。

2.1.17 光度准确性：±0.002Abs (0-0.5Abs)；±0.003Abs(0.5-1Abs)；±0.006Abs(1.0-2.0Abs)；±0.3%T。

2.1.18光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)；±0.001Abs(1Abs)；±0.003Abs(2Abs)；±0.1%T。

2.1.19 噪音≤0.00003Abs(500nm)。

2.1.20 基线稳定性＜0.0002Abs/hour。

2.1.21 基线平直度±0.0003Abs(200-860 nm)。

2.1.22 记录范围：吸光度-10～10 Abs；透射率±10～12%。

2.1.23 漂移＜0.0002 Abs/h。

2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）。

2.2 光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）。

2.3 检测器：光电倍增管。

*2.4 软件：数据可以用原厂软件用电脑打开，进行数据处理；软件支持用户账号权限分级管理，至少可以设定四级账号权限管理；支持数据完整性溯源要求，满足中国GMP，GLP有关于GMP计算机化系统的实验室管理的法规要求。数据日志文件不可以修改和删除，满足软件数据安全性要求，未经授权者不允许删除修改数据文件。

7、台式发酵罐

1. 发酵罐组成

1.1 控制系统

1.1.1工业级PLC控制系统。

1.1.2控制器配12英寸液晶触摸屏显示器，3个蠕动泵及全自动气体流量控制。

1.1.3控制台利用PID反馈控制技术，全方位监控微生物培养过程。

1.2 罐体总成包括：5L罐体及电机组件、pH和溶氧电极、Rushton搅拌桨套件。

2.主要技术指标

2.1上罐盖配有轴承室安装口1个，DO和pH电极接口各1个，冷却环管进出口各1个、冷凝器接口1个、通气环管接口1个、取样管口1个，接种管口1个，排料口1个，液位电极接口1个、温度电极接口1个。

2.2 罐体材质：采用单层耐高温、耐酸碱、耐腐蚀的高硼硅玻璃罐体；不锈钢圆形底座；与物料接触部分为316L不锈钢；罐体整体离线灭菌。

2.3 温度控制：采用底板加热和冷却循环水降温的温度控制系统，PID控制，温度传感器为Pt100；温度均一性好，控温范围为冷却液温度以上8～45摄氏度，RTD铂金属温度电极(PT100)，由PID自动控制加热或降温。

2.4 搅拌控制：采用顶部机械搅拌，转速控制范围10～1200 rpm，采用伺服器马达，PID控制，可手动、自动或关联控制设置。

2.5 桨叶配置：标配316L Rushton搅拌桨套件，配置2组桨叶轴向和径向，顶部有1组梳齿消泡桨叶；桨叶位置上下可调，满足大肠杆菌/酵母表达培养。

2.6 pH控制：配套高精度玻璃符合电极，电极可在线高温高压灭菌，自动温度补偿；控制范围2～12，显示精度±0.01，可关联蠕动泵或通气设置进行pH自动控制。

2.7 DO控制：配套溶解氧（DO）检测电极，电极可在线高温高压灭菌，自动温度补偿；DO控制范围0～200％，显示精度±0.1％，可关联搅拌、通气、流量等自动控制。

2.8 液位/消泡系统：可灭菌且高度可调的液位电极，可和蠕动泵相级联进入进出液操作。

2.9气体控制系统：具有空气、纯氧旁路，配备质量流量计，通过20LPM热质量流量计自动控制进气流量；进气口和出气口各带有1个0.2um空气滤器。

2.10 蠕动泵：控制器内置至少3个定速蠕动泵，可自定义补酸碱、进出液等功能。

2.11显示系统：配置≥12英寸液晶触摸屏显示器，可以进行参数的显示、控制和报警等控制。

2.12 控制软件界面：含有参数总览界面、气体控制界面、同步图界面、电极校准界面、级联控制界面、时级级联界面、趋势曲线图界面、泵控制界面、配方设定界面、权限设定界面、报警界面等。

2.13 级联控制：可选择pH、DO进行全自动关联控制；pH和DO至多可同时关联多个回路。

2.14 时间级联：可设定以发酵批次时间为基础的参数变化控制。

2.15 趋势图：界面可同时单参数或者所有参数的实时曲线，数据可通过USB导出至U盘中。

2.16 电极校准：选择电极类别输入零值和满度完成校准，完成校准后可独立再校准，可满足工艺过程再校准的需要。

2.17 配方功能：可把参数设置定保存为特定的配方，并可修改和直接调用。

2.18 三级权限管理：可设定三级权限，不同用户有不用的操作权限。

2.19 以太网通讯：提供以太网网络接口，支持远程SCADA软件监控；可以接入公共互联网或内部局域网实现控制台的远程操作及其他网络控制功能；也可以连接多台生物反应器。

2.20断电保护功能：设定参数不会因为断电而造成参数丢失，设备重启数据不丢失；

2.21 USB接口：用于软件的定期更新升级，数据的保存和维护等；

2.22 可选配尾气浓度检测模块，尾气在线收集并与其它发酵在线数据同时在同框展示。

3. 其他配套设备

3.1静音无油空压机技术参数：

功率≥550W。

排气量≥115L/min。

噪音值≤52分贝，

储气罐≥9L

最大压力≥8公斤。

3.2循环冷水机技术参数：

温度范围：5～35℃。

控温精度≤±0.1℃。

制冷量≥300W。

循环压力：0.6/0.8bar。

循环流量≥15L/min。

接口尺寸（NPT）：1/2"。

8、智能一体化组织和活细胞成像系统（允许进口）

1.功能和特点：

1.1 支持选配环境控制系统，维持稳定温度、湿度、氧气和二氧化碳水平，可在不更换细胞培养液的情况下进行长时间的活细胞成像与观察；同时支持长时间观察过程中进行培养基更换等操作；

1.2 软件可配置超过25种预制模板的检测流程，只需轻点鼠标即可获得用于文章发表级别的高质量成像图片，从简单细胞计数到复杂神经生长突触追踪分析，如分别基于透射光和荧光方法的细胞计数和细胞分类，细胞毒性和活性、细胞分化、细胞吞噬、细胞内吞、细胞凋亡、细胞自噬、血管生成、溶酶体、受体内化、线粒体膜电位、囊泡及核小体、病毒感染及蛋白表达量检测等；

1.3 应用于细胞毒性和活性，细胞凋亡、细胞信号传导和通路筛选、基因表达、配体结合、受体活化分析、细胞形态检测、神经突触长度、节点等分析；

1.4 组织切片扫描分析：必须满足拍摄免疫组化、HE染色组织样品，进行纹理等分析，同时满足拍摄荧光组织样品，做多色的荧光叠加；

1.5 图像成像分析软件基于浏览器形式进行操作，可通过无线的方式远程进行仪器操作和数据浏览；

2.技术参数:

2.1 图像成像系统参数

2.1.1 物镜：采用平场半复消色差物镜（FL / 萤石级），无限远校正，适用于明场、相衬、荧光观察，色差校正优于普通消色差物镜，成像平坦、分辨率高，物镜倍数支持4倍-63倍可选（4X/NA 0.13、10X/NA0.32、20X/NA0.4、40X/NA0.6、63X/NA0.7）。

*2.1.2 物镜转盘：采用5位转轮方式切换，可根据用户需要随时进行物镜更换。

*2.1.3 成像模式：白光/明场、RGB彩色成像、荧光、导航定位拍摄（玻片）、数字共聚焦、Z-stack成像模式、实时预览。

2.1.4光源：每个通道都采用独立的长寿命固态LED光源（寿命大于2万小时），无需预热，即开即用。

2.1.5 样品适用性：耗材支持完全开放，能使用国产以及进口的各种规格多孔板，包括塑料底材质。

*2.1.6 成像系统：标配300万像素大靶面CMOS检测器；4X物镜可单视野拍摄384孔板整孔。

2.1.7 检测器分辨率：分辨率2448×2048，3.45 µm pixel，FOV(10x)1.93 mm2。

*2.1.8 荧光通道：可同时支持3色荧光通道，共有6种颜色可选，包括DAPI、FITC、TRITC、Cy5、Texas Red、CFP等。

2.1.9 可选耗材：支持符合SBS标准的1-384多孔板、玻片、35mm培养皿等。

2.1.10 透射光成像模块：可对无荧光标记的细胞进行观察、计数和分析；可拍摄免疫组化、HE染色组织样品。

*2.1.11 聚焦方式：采用硬件自动聚焦+图像自动聚焦模块，快速聚焦，无光漂白及光毒性。

*2.1.12 图像采集：载物台精度≤1.2μm；支持多视野自动无缝图像拼接，支持延时成像。

2.1.13 三色叠加显示：支持。

2.1.14环境控制可选：支持温度和湿度、氧气、二氧化碳浓度组合方式的环境控制系统，活细胞培养室采用与成像系统隔离，且可同时实时成像的设计。可以防霉、防潮、防溅出，并可保护成像系统组件。

2.1.15温度控制：室温+8 ℃至40℃。

2.1.16 O2控制：1%-15%；CO2控制：0-15%。

2.1.17湿度控制：主动湿度控制。样本室控制在85%的标称湿度。

2.2图像分析及处理系统参数

2.2.1 专业图像拍摄和数据管理系统软件，拍摄的图像自动完成存储，无需单独命名，可随时在数据库中自由调取图像进行察看与分析，支持多次调取分析，并能进行数据的备份和存档，方便用户管理，所得分析数据可按照孔板排列顺序导出到表格中。

2.2.2 分析模块：图像分析具有模块化流程：如血管生成、细胞凋亡、细胞自噬、无标记细胞计数、无标记细胞形态分析、荧光标记细胞计数、细胞分类、细胞内吞、内化、活细胞检测、溶酶体、线粒体、有丝分裂指数、神经突触追踪（神经细胞生长、神经细胞内突触形成）、细胞吞噬、细胞内点状结构分析（如囊泡、斑点、核小体）、蛋白表达含量分析、核转位分析、病毒感染等，部分要选配高级分析模块。

2.2.3 明场透射光分析模块：可做无标记细胞的增殖、细胞分类、形态分析等。

2.2.4 登录方式：配套图像采集及智能分析系统支持网页访问模式，操作人员可通过通用浏览器远程登录操作终端，实现系统操控与实验数据在线查阅管理。台式机、笔记本及平板电脑都可进行相应操作，通过内置共享和远程访问功能，使共享、呈现和协作更容易。

9、倒置荧光显微成像系统（允许进口）

1.主机：

1.1机身：研究级金属机身，防震机座，稳定结构，可作明场、相差、荧光及数字成像，可扩展DIC、偏光等观察。

1.2放大倍数：50x-400x。

1.3光学出口：机身左侧有出口，（0/100）分光，成像视野≥19mm。

1.4光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

1.5物镜转盘：6位物镜转换器。

1.6调焦：粗微调同轴调节，调焦行程12mm，张力可调，带限位装置，最小精度1um。

1.7照明：长寿命LED透射光冷光源照明，功率≥10W，寿命≥40000小时。

1.8载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

1.9多功能样夹：样夹为导轨式，可适应不同大小的培养皿和玻片。

2.光学部分：

2.1观察镜筒：超宽视野双目镜筒，最可支持视野数20/22/25。

2.2聚光镜：大数值孔径长工作距离物镜，N.A≥0.55，W.D≥28mm。

2.3目镜10X超宽视野目镜，视野数≥22mm，双目屈光度可调。

2.4长工作距离相差物镜：

5×(NA≥0.12  WD≥14mm，透射曲线≥97%@540λ/mm)。

10×(N.A≥0.25 WD≥17.7mm，透射曲线≥89%@540λ/mm)。

20×(NA≥0.4  WD≥6.9mm，透射曲线≥92%@540λ/mm)。

40×(NA≥0.6  WD≥3.3mm，透射曲线≥87%@540λ/mm)。

- 荧光：

3.1 6位旋转式激发滤块转换器，配三色激发块，蓝色（激发波长350±50nm，二向分光波长400nm，发射波长460±50nm），绿色（激发波长470±40nm，二向分光波长495nm，发射波长525±50nm），红色（激发波长540±45nm，二向分光波长580mm，发射波长LP590nm）。

3.2 支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块，并且立即识别）。

3.3 机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位。

3.4 硬件具有荧光零漂移技术，保证多通道荧光叠加准确。

3.5 ≥120w同品牌长寿命荧光光源，使用寿命≥2000h，光纤接入。

4.同品牌显微成像装置：

4.1传感器类型:CMOS。

4.2传感器大小（对角线）≥8.92毫米。

4.3传感器规格≥3072像素×2048像素。

4.4像素大小≥2.4微米×2.4微米。

4.5快门模式：卷帘式，全局复位。

4.6数据接口：USB3。

4.7机械接口：C型接口。

4.8曝光时间：1毫秒-1秒。

4.9每秒帧数：全画幅≥15fps。

4.10暗噪声≤2.8e-（中值）。

4.11满井容量≥14000e-。

4.12动态范围≥72dB。

4.13位深/色深：3×12位=32位RGB，12位单色。

4.14像素融合:2×2。

4.15滤光片：650纳米红外截止滤光片。

4.16工作温度5℃-40℃。

5.同一品牌显微成像系统专用软件：

5.1自动实验条件保存和恢复：能直接保存当前软件参数设置，也能通过之前拍摄的实验文件进行参数一键还原，保证实验的可重复性。

5.2图像采集：完全控制 CCD；调整如曝光，增益，binning，伽玛值等参数，可实现ROI区域采集等。

5.3可实时或采集后添加标尺、注释、ROI图形及标注、长度测量、归类计数等。字体、色随意改变。图像能进行JPG/TIFF/AVI/Quicktime输出。

5.4荧光图像叠加：能进行多个荧光通道图像的叠加，非单一图片依次叠加。

5.5荧光定量测量 (光密度/长度/面积/周长)需要手动圈定ROI。能测量选定对象的长度、面积、平均光强度、总光强度、中心点。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等。

5.6荧光强度定量测量：能进行单线、区域、序列以及整个图象堆叠区域光强度测量；在实时图上在线测量比率测量。

5.工作站电脑：CPU： 六核十二线程，基础主频不低于 2.5GHz，内存：16GB，硬盘：250G固态盘+1TB机械硬盘，显卡：显存≥6GB，光驱：DVD刻录光驱，主板：拓展pci-e接口，提供USB3.0接口，显示器：27寸。

配置清单：

显微镜主机            1台

22mm宽视野目镜       2颗

物镜                  4颗

聚光镜                1个

同品牌显微镜专用摄像头1个

荧光光源              1个

荧光滤块              3个

同品牌图像采集软件    1个

注：以上涉及同品牌的不做实质性要求，但必须能够实现兼容及分析要求。

10、DNA电泳仪（允许进口）

1.基础电源

1.1 输出电压10-300V，电流4-400mA。

1.2 可恒流、恒压。

1.3 小巧，可叠放。

1.4 应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。

1.5 空载检测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护。

1.6 断电后自动恢复。

1.7 输出插孔数目：≥4对并联。

2.小型水平电泳槽

2.1 可适用于≥7*10cm的凝胶电泳实验。

2.2 允许在电泳槽内用铺制门铺胶。

2.3 7*10cm可以用制胶器灌制。

2.4 多种厚度和齿数不同的电泳梳可选择，满足多种体积样本量的应用需求。

2.5 分离样品数量≥30个。

2.6 配置：基础电源；水平电泳槽1套；水平梳子1套；凝胶托盘1套。

注：以最终电子版招标文件为准！