二、技术要求

1.基本参数

1.1用途：适用于肝脏实体肿瘤的消融。

1.2技术原理：通过高压电脉冲在肿瘤细胞膜产生不可逆电穿孔，诱导细胞凋亡。

2.配置参数

2.1系统组成：产品组成：主机，显示屏，脚踏开关，一次性消融电极。

2.2显示单元：触摸屏显示器，可输入病人信息，设置、调整治疗参数及其他数据。

2.3紧急开关：系统应配备紧急停止键

2.4输出通道：主机具备6个电极接口，可以同时连接1-6根电极进行治疗

2.5 中性电极接口：具备中性电极接口，可使用单针消融

2.6手术方案预设：可根据手术部位不同，病灶大小，布针数量，一键设置手术方案。

2.7心电监护接口：具备心电监护系统接口，可用于心电同步模式激发

2.8便携式主机，主机尺寸≤950(L)mm×850(W)mm×1500(H)mm

2.9便携式主机，主机重量≤100kg

3.性能参数

3.1输出电压：500V-3000V，连续实时可调，调幅1V

3.2额定输出电流：50A

3.3负载阻抗：50Ω-500Ω

3.4 输出模式：脉冲输出模式≥2种

3.5陡脉冲输出固定脉冲：30-240ppm，心电同步≤120ppm，脉宽20-120us

3.6陡脉冲输出心电同步：≤120ppm

3.7陡脉冲脉宽：20us-120us

4.配套一次性消融电极参数

4.2配套一次性电极针体长度≥18cm

4.3配套一次性电极针体直径≥19G

4.4配套一次性电极针尖消融范围具备：5mm-40mm可调范围型号电极

4.5配套一次性电极针尖消融范围具备：1cm/2cm/3cm/4cm固定范围型号电极

注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。