- 技术需求

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 预算金额（万元） | 单价最高限价（万元） | 总价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 台 | 12.2 | 27 | 329.4 | 12.2 | 329.4 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 台 | 19.7 | 8 | 157.6 | 19.7 | 157.6 |
| 3 | 集中供液 | 台 | 55.5 | 1 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| 4 | 透析床 | 张 | 0.42 | 27 | 11.34 | 0.42 | 11.34 |

- 品目一：血液透析机

一、技术参数

1.供水:压力范围：1.0-6.0bar；温度范围至少包含：10℃～30 ℃。

2.透析液流速：测量范围至少包含：300-700mL/min。

3.透析液温度：测量范围：33.0～40.0°C，具备超温报警。

4.超滤速度：测量范围至少包含：0.50～4.00L/h。

5.动脉血泵：测量范围至少包含：50～600mL/min。

6.肝素泵：测量范围至少包含：0.1～9.0mL/h。

7.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。

8.漏血检测器：具备漏血检测功能

9.动脉压：测量范围：-300～+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。

10.静脉压：测量范围：-50～+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.TMP：测量范围：-100～+500mmHg；测量精确度：±20mmHg。

12.透析液浓度：测量范围：13～15mS/cm。

13.机身尺寸：机身宽度≤550mm。

二、功能配置

- 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。

- 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器，屏幕可旋转。

- 具备双动脉压力监测功能。

- 支持在线预充，回血和紧急的定容补液。

- 具备平衡与超滤控制系统。

- 设备标配动静脉引血，回血功能，支持临床常规动静脉引血操作与治疗后回血操作。

- 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。

- 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度≥80℃。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 透析液过滤：配透析液过滤器支架组件。

- 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。

- 通讯组件：标配网络接口。

- 设备配置在线血压计组件。

- 设备配置在线KT/V监测功能。

- 具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。

- 品目二：血液透析滤过机

一、技术参数

1.供水:压力范围：1-6bar；温度范围至少包含：10 ℃～30 ℃。

2.透析液流速：测量范围至少包含：300-700mL/min。

3.透析液温度：测量范围：33.0～40.0°C，具备超温报警。

4.超滤速度：测量范围至少包含：0.50～4.00L/h。

5.动脉血泵：测量范围至少包含：50～600mL/min。

6.肝素泵：测量范围至少包含：0.1～9.0mL/h。

7.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。

8.漏血检测器：具备漏血检测功能

9.动脉压：测量范围：-300～+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。

10.静脉压：测量范围：-50～+390mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.TMP：测量范围：-100～+450mmHg；测量精确度：±20mmHg。

12.透析液浓度：测量范围：13～15mS/cm。

13. 机身尺寸：机身宽度≤550mm。

二、功能配置

- 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、HDF和HF。

- 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器，屏幕可旋转。

- 压力监测：具备双动脉压力监测和静脉压力监测。

- 支持在线的预充，回血和紧急的定容补液。

- 具备平衡与超滤控制系统。

- 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。

- 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度≥80℃。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

- 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。

- 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。

- 通讯组件：标配网络接口。

- 设备配置在线血压计组件。

13.设备配置在线KT/V监测功能。

14.具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。

- 品目三：集中供液

一、技术参数

1.主要工艺：全自动配液，变频稳压直接供液方式（无储液桶）

2配液用水：：符合YY 0793.2-2023《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第 2 部分：血液透析和相关治疗用水》

3.系统构成：A液和B液分别溶解独立运行

4.单次配液上限：不超过15L/次溶解量

5.电源和功率：220V±10%，50/60HZ,工作功率不超过15KW

6.浓度控制：电导率自动反馈控制

二、性能要求

1）设备主要性能，集中供浓缩液系统采用模块化设计，并具备以下主要性能：

1.1自动精准控制进水，进水异常时发出警报，确保快速处置

1.2进水加温，进水温度5－30℃，加温后水温能达到20-25℃，A和B的加温温度可以分别自由设定控制。

1.3设备单台占地面积≤1平方米，整套系统占地面积≤2平方米。

1.4A\B溶解装置采用抗腐蚀性无轴螺旋推粉装置结构。

1.5设备应采用高精度电动阀，运行中实时监视阀的动作，出现异常应立即激发报警。

1.6两组电导度传感器实时监测，互相自检校对，以保证浓度监测精度。

1.7单向分区供液，≥8条供液管路供液，每条管路可独立控制，互不干扰，供液管道不可循环。

1.8具有预约功能，能自动实施溶解作业。

1.9单次溶解≤15升浓缩液，单次溶解时间≤8分钟，避免过度搅拌。

1.10具有自动投粉功能，粉剂防粘连功能。

1.11与透析机的连接端口可物理断开。

1.12具有紧急溶解功能。

1.13异常断电时设备具有数据保存功能，供电正常时继续推进溶解作业。

1.14能够保存设备运行、警报、溶解等记录等以备查询。

1.15.具有护士台远端警报和手机端远程报知功能，实时提醒故障信息。

1.16.恒压变频供液，保证供液的稳定，供液压力≤35kPa

1.17.供液管路采用医用等级硅胶管，采用密闭微压控制、单向供液不循环，不可有贮液桶。

2）抑菌方案为保证治疗安全性，设备具有多种抑制细菌生长的方案:

2.1接口采用U形无死腔设计。

2.2主机和供液管道具备每日消毒或清洗功能，消毒液过夜浸泡功能，以抑制细菌滋生。

2.3设备可在每天溶解完成后实施自动消毒程序，主机消毒完成后可自动排空。

- 2.4标配使用符合YY1272-2016标准的内毒素过滤器过滤浓缩液，透析液过滤器开放，至少可选择≥3个品牌，有到期提醒更换功能。

- 使用及维护，设备使用该简便、智能，尽量的降低操作人员的工作负荷，至少具备以下性能：

- 3.1清洗与消毒：具备≥2个自动消毒程序供客户选择，一键消毒。

- 3.2消毒记录自动保存，便于查看与管理。

- 3.3消毒液稀释浓度可设定并自动稀释。

- 3.4自我诊断及报警：系统有声光报警功能，中文提示故障原因，报警状态等信息，方便诊断。

- 3.5有实时状态显示图，方便操作者随时掌握设备运行状态。

- 3.6有部件运行时间记录，超出运行时间时提醒操作者进行保养或更换。

- 3.7部件可以单独运行以支持故障判断。

- 3.8投粉口离地≤120CM方便日常投粉操作

- 配置要求：

- 1.设备：集中供浓缩液A\B

- 2.循环、输送泵：采用高性能耐腐蚀磁力泵

- 3.电磁阀：医疗级电磁阀、电动阀

- 4.加热装置：进水温度补偿，加热温度可调

- 5.主机管道：医用级管，耐高温、耐腐蚀

- 6.供液管路：输送管道采用医用硅胶管

- 品目四：透析床

- 外形尺寸：长度≥2100mm、宽度≥900mm、高度≥500mm。

- 调节范围：背部升降≥70°、腿部升降≥45°。

- 中控刹车脚轮：尺寸≥120mm，采用静音耐磨，耐酸碱、抗腐蚀材料，具有良好的防锈功能，内置全封闭自润滑轴承。中控机构锁定更可靠并具有坚固耐用的性能。

- 床架：碳钢材质，采用上下框架焊接结构，管壁厚度≥1.5mm提升整体牢固度，床体载重≥200Kg。

- 床面：采用模压床板工艺，床板采用≥1.0mm 厚冷扎钢板，一次模压成型工艺，钢板带有卷边增加强度，两端带有塑料堵头。

- 床面板采用十片床板与U型冲压钣金件焊接，双支撑结构，钣金件厚度≥3mm，长期受压耐用不变形。

- 床头、尾板：ABS材料，整体吹塑成型，表面光滑，易擦拭，清洁更方便；弧线形流畅设计。床头及床尾架可以拆卸及锁定，床尾板外侧设患者信息卡插槽。

- 护栏：铝合金材质，六支护栏支柱，长度≥1450mm，可收缩平放，带有锁定装置，具有防夹手功能。折叠护栏上支座为ABS工程塑料组合而成，下支座采用钢体U字型焊接。

- 双摇把：ABS材料，隐藏式设计，可折叠。丝杠有过摇保护功能，有防尘罩。

- 输液架插孔：床体预留输液孔，分布在床体的四角，方便使用。

- 挂钩：采用U型结构，多功能，安装在床体的两侧。

- ABS伸缩餐桌板1个：采用全新原料一次注塑成型，具有阻尼伸缩功能，防止因弹簧收缩造成餐桌板跌落的风险。

- 标准医用床垫1张，尺寸和病床完全配套，内置≥4公分35密度海绵，≥4公分天然海南椰丝，舒适耐用，不变形。布料采用防水布，保证液体不渗透，容易擦拭，可长期保持床面干净卫生，透气防滑，卫生环保。床垫配有拉链,便于装卸、清洗。

- 每张床配置清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 双摇病床床体 | - 1套 |
| - 2 | - 中控脚轮 | - 4只 |
| - 3 | - 护栏（六档铝合金） | - 1套 |
| - 4 | - 床头、尾板 | - 1套 |
| - 5 | - 床垫 | - 1张 |
| - 6 | - 挂式餐桌板 | - 1块 |

注：1、以上技术要求为必须满足项，否则作无效响应处理；

- 2、以上每种设备分别有单价最高限价，投标文件中必须提供具体分项报价，且不得超过单价最高限价，否则作无效响应处理