二、采购需求

- 技术需求（满足或优于以下要求）

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 血透机 | - 12台 |
| - 2 | - 血液透析滤过机 | - 5台 |

- 品目一、血透机（12台）

- 功能

- 1.适用于血液透析、单纯超滤等治疗模式；

- 2.可旋转彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，中文操作界面；

- 3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗；

- 4.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液；

- 5.超滤系统:采用平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量，平衡腔容积≤100ml；

- 6.方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析；

- 7.采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全。

- 8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确；

- 9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化；

- 10.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作30分钟以上；

- 11.可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线；

- 12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。

- 13.可安装内毒素滤器，实现超纯透析；

- 14.具有中央供浓缩液功能，支持A/B液中心供液；

- 15.具有气泡检测功能，可监测>0.02ML的气泡，可监测累积气泡；

- 16.具有漏血监测功能，可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

- 17.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于90℃；

- 18.具有在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化；

- 19.具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/V值和URR值，用于评价透析治疗的充分性；

- 20.具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量；

- 21.具有体外循环血液温度监测，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。

- 参数

- 1.动脉压监测:-500mmHg～+500mmHg，精度：±10mmHg；

- 2.静脉压监测:-500mmHg～+500mmHg，精度: ±10mmHg；

- 3.跨膜压监测:-500mmHg～+500mmHg，精度: ±10mmHg；

- 4.透析液流量0，100mL/min～800mL/min；

- 5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃；

- 6.透析液电导率:  13.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm；

- 7.血流量：0，30～600mL/min；

- 8.超滤控制超滤范围：0～4000mL/h；

- 9.肝素泵注入流量：0～10ml/h；

- 三、配置

- 1.透析器夹1个；

- 2.侧杆1个；

- 3.消毒液吸管组件1套；

- 4.废液管定位支架1件；

- 5.消毒液桶支架1件；

- 6.后备电池1块；

- 7.透析液过滤器1支；

- 8.自动血压监测装置1个；

- 9.中央供液接口1个；

- 10.反渗水管道各1条。

- 品目二、血液透析滤过机（5台）

- 功能

- 1适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式；

- 2.可旋转彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，中文操作界面；

- 3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗；

- 4.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液；

- 5.超滤系统:采用平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量，平衡腔容积≤100ml；

- 6.采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全；

- 7.透析液配制反馈控制系统,透析液离子浓度更准确；

- 8.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化；

- 9.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作30分钟以上；

- 10.可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线；

- 11.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷；

- 12.置换液自动充管，大幅度减低医护人员工作强度和降低使用成本；

- 13.具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）；

- 14.具有中央供浓缩液功能，支持A/B液中心供液；

- 15.具有气泡检测功能，可监测>0.02ML的气泡，可监测累积气泡；

- 16.具有漏血监测功能，可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

- 17.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于90℃；

- 18.具有在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化；

- 19.具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量并图形显示Kt/V值和URR值，用于评价透析治疗的充分性；

- 20.具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量；

- 21.具有体外循环血液温度监测，用于监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。

- 二、参数

- 1.动脉压监测:-500mmHg～+500mmHg，精度：±10mmHg；

- 2.静脉压监测:-500mmHg～+500mmHg，精度: ±10mmHg；

- 3.跨膜压监测:-500mmHg～+500mmHg，精度: ±10mmHg；

- 4.透析液流量：0，100mL/min～800mL/min；

- 5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃；

- 6.透析液电导率:  13.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm；

- 7.血流量： 0，30～600mL/min；

- 8.超滤控制 超滤范围：0～4000mL/h；

- 9.置换液流量：0，30~600mL/min(HDF-online) ；

- 10.肝素泵注入流量：0～10ml/h；

- 三、配置

- 1.透析器夹1个；

- 2.侧杆1个；

- 3.消毒液吸管组件1套；

- 4.废液管定位支架1件；

- 5.消毒液桶支架1件；

- 6.后备电池1块；

- 7.透析液过滤器2支；

- 8.自动血压监测装置1个；

- 9.中央供液接口1个；

- 10.反渗水管道各1条。