（一）、基因测序仪（高通量测序仪）

1.测序原理：可逆末端终止测序法。

2.运行时间：在2x150bp读长模式下，仪器最长运行周期在≤30小时。

3.操作软件：实现对测序仪器的自动工作流程进行操作设置，可自动控制仪器完成簇生成扩增。

4.设备使用年限≥10年（提供设备铭牌作为佐证材料）。

5.测序仪需获得三类医疗器械注册证(国械注准)。

6.样品并行数量：≥96个样品的index混合接头。

7.解决方案：在此测序仪上有获得三类医疗器械注册证的肿瘤基因检测试剂盒。

8.操作简便：测序仪操作使用简便，手动设置操作时间≤30分钟。

9.在测序读长达2x75bp时，测序运行最长时间≤20小时。

10.芯片规格： 配套≥2种通量Reads和≥3款规格的芯片适用于临床和科研检测；可选单端或双端测序，测序读长包含1x75bp、2x75bp、2x150bp等读长。

11.测序仪配套试剂采用预分装模式，即拆即用、可溯源追踪。

12.测序仪可一站式自动完成系列操作

13.数据准确性:在2x150bp测序读长时Q30≥75%；在2x75bp测序读长时Q30≥80%

14.文库类型:可使用多重PCR扩增和探针杂交的文库上机测序。

15.测序仪有能匹配结直肠癌肿瘤基因检测试剂盒。

16.测序仪有能匹配BRCA1和BRCA2肿瘤基因检测试剂盒。

17.测序仪自带系统诊断工具，设备出现故障时用户可以自行诊断。

18.仪器测序结束后自带清洗功能.

（二）、聚焦超声样品处理系统

1.样品处理方式：

1.1超声波由压电陶瓷换能单元发出。

1.2超声波频率应在400KHz以上。

2.操控方式：

2.1使用一次性密闭样本管，保证每次操作结果均一准确。

2.2超声介质水体积小于200ml.

3.超声功率/时间调节配件；

3.1具有超声波能量、操作时间、脉冲周期和脉冲宽度调节装置。

3.2液晶触摸屏操作。具有水位传感器及温度锁功能。

3.3超声波输出功率为连续调节，超声能量范围0-100W。

4.温控配件：

4.1恒温控制系统，内置半导体制冷，工作温度实时显示。 

4.2具有水位提示功能。

4.3具有样品超声启动/暂停定时功能。

（三）、全自动毛细管电泳仪

1.功能：采用微流控毛细管电泳或者芯片原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等；可以进行蛋白电泳分析。

2.光源：LED光源

3.自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，整个过程全部由仪器自动来完成；仪器自动清洗。

4.上样形式：具有8孔模块和12孔模块，直接兼容0.2ml离心管、8联管，还可兼容1-2ul微量管上样。

5.可单次自动处理单个样本。

6.电泳时间≤2min/样本。 

7.检测片段范围：15bp-150kb。

8.灵敏度：可直接对PCR产物原液进行检测；DNA样品的检测灵敏度≤5pg/µl。

9.样品上样量≤0.1 µl。

10.卡夹：提供预制胶卡夹，RNA质控分析时提供RNA完整性得分值，DNA质控可提供DNA完整性指数值。

11.分辨率：对<500bp的DNA片段，可达2-4bp的分辨率。

12.软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，PNG都可以输出。

13.无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触。

14.采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气。

（四）、荧光定量PCR仪

1.样品仓:全自动弹出式样品仓;样本通量96 个，处理体积: 5~100 uL。

2.半导体控温技术:微热管阵列技术。

3.最大升温速率：≥6.5℃/s，最大降温速率：≥6.5℃/s，模块温度均匀性:  -0.2℃~+0.2℃，温度分区设置:>6 分区，独立精确温控。

4.自动化热盖:可自动调节实现试管压力恒定，自动升降。热盖温度范围:30℃-110℃;

5.激发光源: LED 光源。

6.检测器:CMOS 检测器。

7.扫描方式:顶部激发、顶部扫描。

8.荧光信号传导方式:光纤传导。

9.激发光波长:300-800nm、荧光检测波长:500-800nm。

10.激发和检测通道采用独立的滤光片轮。

11.检测通道:至少提供4个检测通道。

12.分辨率:在单重反应中，可区分低至1.5倍的拷贝数差异。

13.软件应用功能:具有定性判断、绝对定量、相对定量、SNP 分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM 分析功能。适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控。

（五）、超微量紫外分光光度计

1.
触摸屏：尺寸≥ 10 英寸。

2.
样品体积：最小样品体积 0.5 μl，测量方式不少于3种方式。

3.
光程：标配 1.0mm 和 0.2mm

4.
光源：采用氙闪灯。

5.
波长范围：190 - 855nm。

6.
波长精度：0.4nm。

7.
检测器：像素为 ≥3500CCD 阵列。

8.
光谱精度（分辨率）：≤1.8nm（FWHM at Hg 253.7nm）。

9.
测量重复性：典型值为 0.002A（光程为 1mm）或 1% CV。

10.
光吸收范围：0.02 - 550Abs（10mm 光程）。

11.
检测时间：标准模式＜3 秒，快速模式 1 秒。

12.
检测下限：1ng/μl（dsDNA）、0.02mg/ml（IgG）。

13.
检测上限：27500 ng/μl（dsDNA）、402mg/ml（IgG）。

14.
数据存储：可存储 ≥1000 万份数据。

15.
功能：配置热敏打印机，互联网功能，配置 wifi功能，具备USB 拓展。

（六）、全自动核酸纯化仪

1.仪器可全自动完成样品裂解、裂解液转移、核酸结合、磁珠清洗、洗脱液转移至1.5ml收集管等实验步骤，运行途中无人工介入。

2.样本处理量：可同时处理1-16个样本，且可独立处理任意数量样本均不会浪费试剂和耗材。

3.处理样本种类：全血、动物组织、细菌、培养细胞、植物、病毒、血清血浆、无细胞体液、拭子、石蜡包埋组织、尿液等。

4.采用枪头移液式及枪头内吸磁法运行.

5.核酸提取纯度：DNA A260/A280为1.7-1.9、RNA A260/A280为1.8-2.0。

6.封闭式工作站，配有安全保护门。

7.配置有紫外消毒功能。

8.配置有内置加热模组：温控范围：室温~100℃。

9.游离核酸样本最大上样量可达8ml。

10.核酸提取得率：200μl 新鲜全血可提取6μg以上的DNA；2ml新鲜全血可提取6μg以上的RNA。

（七）、荧光定量仪

1. 3至5秒内快速准确测量样本浓度，1–20 μL样品就可以得到准确结果，检测灵敏度高。

2.可针对dsDNA、ssDNA、RNA及蛋白质等进行特异性检测，不受样本中其它物质影响检测结果。 

3.具备荧光测定的灵活性，开放系统而不是由一家制造商提供的测试试剂。

4.LED光源。

5.激发通道：蓝光460-480 nm, 红光630-650 nm。

6.发射通道：绿光500-535 nm，红光670-710 nm。

7.灵敏度：dsDNA 0.01 ng/μL。

8.线性范围>4个数量级。

9.高清触摸显示屏。

10.使用环境：15-30℃，<75%，室内环境使用。

（八）、加样枪

1.具备量程锁，有效防止移液误差。

2.具备四位数字视窗，设定量程清晰直观。

3.量程范围，（0.1-2.5ul、 0.5-10ul、 10-100ul、 20-200ul、 100-1000ul）。

4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。

5.精确的分液，每支移液器都按ISO8655标准进行校准。

6.可整支高温高压灭菌。

7.内含滤芯（0.5ul-10ul量程没有滤芯）。

8.可提供在线校准，彩色移液器有不同颜色区分。

10. 0.1-2.5ul  增量：0.002ul测量体积：2.5uL 系统误差：1.4% 随机误差0.02ul。

0.5-10ul   增量：0.01ul测量体积：10uL 系统误差：1.0% 随机误差0.04ul。

10-100ul  增量：0.1ul测量体积：100uL 系统误差：0.8% 随机误差0.20ul。

20-200ul  增量：0.2ul测量体积：200uL 系统误差：0.6% 随机误差0.40ul。

100-1000ul  增量：1ul测量体积：1000uL 系统误差：0.6% 随机误差2.00ul。

（九）、纯水机

1.以纯水/去离子水（电导率<100µs/cm）连续生产超纯水。

2.产出的超纯水可应用于：各种化学分析仪器、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。

3.超纯水产水水质：

3.1产水流速: ≥1.6L/min

3.2超纯水水质指标：

出水电阻率≥18.2MΩ.cm @ 25℃，TOC含量 ≤5ppb；配有≤0.22µm除菌终端过滤器，微生物：<0.001cfu/ml，直径大于0.22μm的颗粒物数量<1/ml。

4.内置免维护185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌，使用期间无需更换,寿命≧5年。

5.未取用的超纯水进入循环回路由紫外灯、精纯柱纯化后再次取用。

6.可手动调节取水速率，从1.6L/min至逐滴取水。超纯水取水具有远程取水器，可固定位置取水，也可于远程移动取水。

7.电阻率具有自动检测及报警功能，实时提示电阻率状态。

8.超纯水循环回路定时自动循环，对回路内的超纯水自动清洁、消毒，同时支持手动开启自动循环清洗功能。

9.主机具有多种用水扩展功能，有5种及以上不同应用的终端过滤器适配不同实验要求。

（十）、冷藏、冷冻冰箱

1.冷藏室容积：≥180L、冷冻室容积：≥100L总容积：≥280L。

2.制冷方式：冷藏室采用循环风冷设计；冷冻室采用直冷设计。

3.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。

4.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

5.采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，真正完全绿色环保。

6.配备压缩机2台。

7.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；上下间室独立显示温度数据。

8.具有多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

9.具有两种报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

10.具有多重保护功能：防止随意调整运行参数；，备用电池确保断电后报警至少24小时；传感器故障安全运行模式；

11.宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用。

12.冷藏室和冷冻室，分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温。

（十一）、真空浓缩仪

1.真空泵与主机一体机集成，节省实验室空间。

2.真空度：≥97%。

3.真空泵流量：≥40L/min。

4.真空泵启停，真空度 97%条件下可启动。

5.控制系统：是可编程逻辑控制器。

6.温控范围：室温~75℃。

7.噪音：≤60 分贝 。

8.定时范围 ：具有定时功能。

9.转子孔位：40×1.5ml+8×0.2ml、12×八联管+30×1.5ml、6×50m 离心管+6×15ml离心管。

10.离心转速：200~2000rpm之间设定，非接触式免维护驱动系统。

（十二）、高速离心机

1.最高转速：16000r/min 。

2.最大离心力：≥20000xg。

3.最大容量：12×10ml 。

4.电源：AC220V 50/60Hz。

5.定时范围：具有定时功能，可连续或短时间离心 。

6.控温范围：-20℃ ～ +40℃。

7.温控精度：±1℃。

8.噪音：≤65dB。

9.控速精度：±20 r/min。

（十三）、掌上离心机

1.最高转速：≥7000r/min。

2.最大离心力：2650×g。

3.最大容量：8×2.0ml。

4.转速精度：±1%。

5.升降速：3s 升 / 7s 降。

6.运行噪声：≤45dB。

7.兼容管型：0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心管、8×4×0.2ml PCR 排管。

8.配套转子：8×2/1.5ml 转子（含适配器）、PCR 排管转子。

