（一） 技术需求

一、基本配置：

1、液相色谱主机1套，包括：二元高压泵（耐压＞15000Psi）、柱温箱（主动溶剂预加热功能，温度最高可达90℃）、温控自动进样器（自动添加和自动稀释功能）、脱气机等；

2、三重四极杆质谱主机：包含APCI源、ESI源；

3、工作站数据处理系统（包括硬件电脑显示器与数据采集分析软件）1套；

4、氮气系统（标配大体积捕集阱，能强力去除非甲烷总烃类化合物，能避免气源杂质对靶标物质的干扰）1套；

5、自动进样样品瓶200个、冷冻离心机1台、恒温箱1台、96孔板涡旋震荡器1台、超声波清洗机1台、单管涡旋混合仪1台、多管涡旋混合仪1台、万分之一天平1台、微量加样枪1台、根据医院开展临床项目提供配套色谱柱。

6、质谱校准液套装；

7、全自动生物样本前处理系统，能够覆盖如脂溶性维生素、免疫抑制剂、激素、儿茶酚胺类等项目自动化分析；

二、基本技术参数：

1、适用范围：产品基于色谱和质谱原理，在临床上能覆盖人体样本血液、尿液、唾液、体液等物质进行定性或定量检测。

2、工作条件：

2.1工作电压：220 ± 10% V

2.2操作温度：15 – 30 C

2.3湿度：≤ 75 %

4、系统整体要求

仪器主体部分由液相色谱和三重四极杆质谱仪组成，仪器由计算机控制、配ESI、APCI离子源。软件包括仪器调节、方法优化、方法编辑、数据采集、数据处理、定量分析和报告、数据库建立及检索以及自动诊断等功能，数据库应包括约3000种化合物的质谱方法以供定量分析实验室使用。

5.液相色谱系统参数性能要求描述

5.1泵系统：

5.1.1二元高压泵，相互独立电子控制的双柱塞驱动装置，双压力传感器反馈回路

5.1.2流速范围：0.0001-2.0000ml/min

5.1.3流速精确度： ≤0.07% RSD或0.02minSD

5.1.4工作压力：≥15000psi

5.2自动进样器：

5.2.1进样方式：全量进样, 进样量可变式

5.2.3进样体积：0.1-250微升

5.2.4交叉污染：≤ 0.001%

5.3 柱温箱：

5.3.1柱温箱温度范围：室温 10-90˚C

5.3.2温度稳定性：≤±0.3C

5.3.3色谱柱信息跟踪记录功能：软件在线自动记录色谱柱使用信息包括使用压力、柱温、进样针数等信息。（提供软件截图）

5.3.4内置在线脱气装置通道≥6

6. 三重四极杆质谱系统参数性能描述

6.1质谱类型：三重四极杆质量分析系统

6.2 质量数范围m/z：5-2020;

6.3 离子源（ESI/APCI）:ESI、APCI切换时间≤50ms。

6.4 非毛细管离子导入技术防止样品热降解后堵塞，以提高抗污染能力，终身无需毛细管维护及支出成本。

6.5 碰撞池：直线型碰撞池，降低碰撞池清洗频次。

6.6 离子富集功能采集功能，采集目标物定量数据同时又可直观显示样品基质中其它所有组分信息。

6.4定量分析灵敏度及检出限：

6.4.1 定量分析灵敏度1pg 利血平，原始数据或无平滑数据m/z 609>195， S/N>1500,000:1；

6.4.2 检出限利血平/氯霉素进样量0.001pg，检出限≥0.5fg（IDL）。

6.5灵敏度的重现性：在6.4.1条件下连续进样6次，RSD≤3%

6.6 质量准确度：≤0.01% amu(全质量数范围)

6.7 质量稳定性：0.1amu/24hrs

6.8最小Dwell Time：1ms。

6.9 一次进样可完成≥32000组MRM的同时分析

6.10 定量动态线性范围：≥106

6.11扫描速度：≥20000Da/sec

6.12离子源部分

离子源加热温度：ESI离子源最高加热温度不低于650℃；(提供仪器操作软件的温度设定截图，以证明其温度设定上限)

6.13离子源接口：锥孔接口，无毛细管装置（提供硬件结构图）

6.14正负切换时间≤5ms；

6.15检测器：光电倍增管保证≥10年使用寿命，或电子倍增器≥5个。

6.16工作软件

6.16.1自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量软件同时控制液相、质谱。液相色谱、质谱仪及相应的工作软件必须为同一厂家生产，以保证提供服务的一致性。

6.16.2具备智能系统，确保您的系统待用,进行质量校正和设置质谱分辨率，以便您不用进行此项操作,通过生成化合物明确的质谱方法（SIR或MRM）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。

6.16.3质控自动化工具，能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或许样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用。

6.16.4有系统检测软件按照分析操作的情况绘制短期，中期和长期的批间趋势图，长期监测系统健康。

6.17扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。

6.18 真空系统：大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统；有自动断电保护功能。

7   试剂要求：按照医院要求提供临床应用试剂，试剂不高于项目医保收费的32%。