定南县第一人民医院实验室全自动样本处理流水线采购采购需求

一、 技术部分

（一）设备清单

| 采购标的名称 | 序号 | 项目明细 | 数量 | 单位 | 产地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定南县第一人民医院实验室全自动样本处理流水线采购 | 1 | 样本采集传输系统 | 1 | 套 | 国产产品 |
|  | 2 | 全自动样本处理系统 | 1 | 套 | 国产产品 |
|  | 3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 3 | 台 | 国产产品 |
|  | 4 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 | 国产产品 |
| 合计金额：1500000.00 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人针对以上货物的报价不得超过该项目的最高限价。

（二）技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1、所投产品可实现智能采血系统、样本分拣系统、单管气动传输系统与全自动生免流水线的无缝连接，最大程度解决集中采血过程中样本采集分拣和传输问题，可大大减少医务人员工作量，从而节省人力成本。 1.2、所有设备均可提供实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程、仪器布局、设施需求来制定自动化实施方案。 | / | / |
| 2.1 | 样本采集传输系统 | 2.1.1、所投设备包括样本采集传输系统包含采血窗口2个、备管机1台、智能叫号系统1套、分拣机1套、血液样本气动传输系统2套。 2.1.2、叫号系统软件支持与医院HIS、LIS等系统无缝对接，接口数据互通； 2.1.3、 采血管备管机处理速度：全自动真空采血管备管机处理速度≥800管/小时； 2.1.4、采血管备管机一机双位工作模式，单台仪器支持两个窗口，两个窗口可独立运行互不干扰； 2.1.5、采血管备管机单台设备设有≥4个独立储管位，采血管容量≥400支； 2.1.6、分拣机分拣类别：≥8个仓位 2.1.7、单台分拣机最大分拣速度：≥2000管/小时 2.1.8、分拣机具备传输系统功能且≥2路输出(可连接传输系统)； 2.1.9、 样本传输系统利用压缩空气作为动力，将单管的血液样本自动通过专用的密封传输管道完成点对点的样本运输。最远传输距离≥1000米，满足跨楼栋、跨楼层的血样标本运输。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 全自动样本处理系统 | 2.2.1、所投设备包括自动进样单元、自动离心单元、自动去盖单元、自动加盖单元、样本分析系统、传输轨道等。 2.2.2、流水线主轨道设计为纯电可循环静音轨道，无需使用空气压缩机。轨道效率≥3000管/小时，主轨道数量≥2轨道。 2.2.3、样本管在主轨采用单样本传输或样本架，可通过RFID无线射频对样本管全程跟踪。 2.2.4、全自动样本处理系统故障或维护时，生化分析仪和化学发光仪器仍可单机运行，完成标本检测工作。 2.2.5、样本处理系统接口开放，并可根据实验室需要在线连接不同品牌不同型号的分析仪器，并具有拓展性，满足实验室长期发展。 2.2.6、进样单元具备多种进样方式，一次性最大上样量≥700管，可连续进样，处理效率≥700管/h。 2.2.5、在轨单模块离心机效率≥350管/小时，具备自动配平、自动离心功能。最大离心转速≥4000rpm，最大离心力≥3500g。 2.2.5、具备实时急诊样本插入功能、急诊样本可先进先出。具备血清余量、血清质量（溶血、黄疸、脂血）拍照识别功能。 2.2.7、单模块自动开盖速度：≥700管/h。具备气溶胶过滤和紫外线消毒功能。 2.2.8、加盖（加膜）处理速度：≥700管/h。 2.2.9、数据管理工作站具备配套数据管理软件，具备自动审核和危急值管理功能，可设置自动审核规则。 2.2.10、可查看多台仪器中项目质控信息，并可实现自动审核。 2.2.11、根据审核规则，可对样本稀释、自动重测，稀释倍数可设置。 2.2.12、配置监控大屏幕，可实现流水线状态监控、危急值推送、TAT时间推送等。 | 1 | 套 |
| 2.3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 2.3.1、化学发光单机/单模块测试速度：≥300测试/小时。 2.3.2、化学发光首个出结果时间≤15min。 2.3.3、化学发光单机/单模块一次性样本装载量：≥150个样本。 2.3.4、样本针类型：钢针加样，无需使用一次性Tip头，节约耗材成本。 2.3.5、化学发光单机/单模块试剂位：具备冷藏功能，试剂位≥30个。 2.3.6、化学发光单机/单模块反应管数量：一次性装载≥2000个。 2.3.7、配套检测项目须至少具备：甲状腺激素、生殖激素、传染性疾病（项目注册证≥8项）、心肌标志物、肿瘤标志物、骨代谢（项目注册证≥1项）等组合。所有项目注册证≥100项。 | 3 | 台 |
| 2.4 | 全自动生化分析仪 | 2.4.1、处理能力：常规生化每模块测定恒速≥2000测试/小时，最大可扩展为4个功能模块。电解质（NA/K/CL）单模块速度≥600测试/小时。 2.4.2、同时分析项目数：全双试剂≥68项，模块扩展后最大可实现同时分析≥200个项目。 2.4.3、采用轨道式进样，可连续装载样本，最大样本容量≥300个，样品架附有样品架条形码。 2.4.4、分析方法：可选择1点终点法、2点终点法、2点速率法、速率法A等分析方法。 2.4.6、比色杯采用可循环使用的塑料或石英玻璃杯，减少保养成本及降低停机维护频率。 2.4.7、吸光度线性范围：0～3.0Abs，可单波长或双波长测量。 2.4.8、分光系统：采用卤素光源灯，光栅后分光系统，反应波长覆盖340nm-800nm常用检测波长范围，测量波长≥12个。 2.4.9、恒温系统：恒温水浴控温，控温精度可达37.0±0.1℃。 2.4.10、最小样品量：≤1.3μL，具有样品自动前稀释功能。 2.4.11、最小反应液量：≤80μL。 2.4.12、总反应液量：最小总反应液量≤80；最大总反应液量≤300μL。 2.4.13、总反应时间：≤10分钟。 2.4.14、样品针堵塞检测功能：可通过实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判。 2.4.15、搅拌系统：接触面积小，携带污染率低的搅拌混匀方式。 2.4.16、为保证所选品牌在全国具有一定的市场占有率，2025年国家卫健委临检中心EQA数据中，同品牌生化仪器使用数量≥25家。 | 1 | 套 |

二、商务部分

1、质量保证期：必须提供所投货物通过验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起，一年 的免费质量保证期。（技术参数要求有规定的，以其规定为准，投标人有优于招标文件承诺的以其承诺为准）。免费安装、调试，产品出现故障在2小时内响应，1个工作日内到现场履行维修服务。

2、履行地点：定南县总医院（定南县第一人民医院）指定地点。

3、履行期限：除采购人有其他要求外，中标人应在政府采购代理机构规定的时间内（中标通知书发出之日起10个工作日内）与采购人签订合同，并于90日历天内完成供货、安装、调试、培训并交付使用。

4、履约保证金:本项目不收取履约保证金。

5、合同签订：除采购人有其他要求外，中标人应在中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，且采用线上签订的方式签订政府采购合同。

采购人应自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在江西省公共资源交易平台上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

6、付款进度和方式：

合同签订后，中标人按时完成供货并经采购人确认收货，支付合同总金额的30%;货物安装调试验收合格并交付使用满一年后，支付合同总金额的30%;交付使用满两年且无质量争议，一次性付清剩余40%尾款，不计利息。

对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后5个工作日内办理支付手续。

7、安装调试及验收

⑴安装调试

①货物的拆箱、安装调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人参与下进行。中标人实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。

②所有材料均须由中标人送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和制造商随货清单及有关技术文件、资料。

⑵验收：政府采购合同履行达到验收条件时，采购人应当在7 个工作日内启动验收，并向成交供应商发出《政府采购履约验收通知单》(详见附件)；成交供应商也可主动联系采购人申请启动履约验收，采购人应当在收到申请后7个工作日内启动验收。

8、其他要求：

①项目团队要求：中标供应商须组建专项实施团队，配备专职人员及持证上岗安装班组。

②投标报价需包含耗材价格。

③售后服务要求：提供7×24小时响应服务。

④安全保密要求：中标供应商及其他人员须遵守采购人现场管理规定，不得影响办公秩序。

⑤交付成果物要求：竣工后提交完整的竣工资料、设备清单、验收记录等文件。

⑥验收条件和标准：按《实验室论证参数》及专家论证意见执行；明确接口对接方式及费用承担。

⑦知识产权要求：投标人须提供全新、原装货物，所有货物的知识产权问题由投标人自行负责。

⑧非集采试剂入院价格综合试剂成本不高于江西省赣州市医疗服务项目收费25%;配套耗材需在江西省医保公共服务系统中有中标且入院价格为中标价格80%。

政府采购履约验收通知单（参考样本）

| 供应商： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同金额 |  | 验收时间 |  |
| 验收方式 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求（可另附页） |  |  |  |
|  |  |  | （验收机构单位公章） |
|  |  |  | 年 月 日 |
| 经审核，供应商提出的履约验收申请达到采购合同约定的履约验收条件，请供应商按照《政府采购履约验收通知单》确定的验收时间和地点配合做好验收工作。 |  |  |  |