- 技术标准和要求

| 序号 | 项目明细 | 主要技术参数 | 数量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱仪 | 1、适用光纤：SM（9.5/125μm），FC光纤接口； 2、波长范围：1200~1650nm； 3、波长精度：±0.005nm（1520~1570nm）、±0.01nm（1450~1520nm、1570~1620nm）、±0.05nm（全范围跨度）； 4、波长分辨率设置：0.005,0.01，0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2nm； 5、最小采样分辨率：≤0.0005nm；评审依据:提供软件功能截图并加盖投标人公章佐证,未提供或未按要求提供者作无效响应处理。 6、最低功率灵敏度：≤-85dBm； 7、最大输入功率：≥+20dBm（每通道，全波长范围）； 8、内置光源：专用于自动校准的波长参考光源； 9、内置多种信号分析功能，包括DFB-LD,FP,WDM等； 10、辅助诊断工具： （1）具备进行电压、电流，测温，测功率的多功能监控分析；可直接测量AC/DC/USB功率和相移角，可显示有功功率、视在功率、电压、电流、功率因数和频率； （2）具有彩色液晶显示屏； （3）内置蓝牙通信功能模块，支持蓝牙通信，通过手机APP实现远程控制与数据管理，实现多台同时监控的智能化测试； （4）具有在线和离线两种记录模式：在线记录功能在不连通上位机的情况下，能对记录数据进行内部保存与上传；离线记录功能在关闭手机APP时，模块可实时记录，再开启手机APP，获取模块记录数据，并能对记录数据进行保存与上传，记录能用图表和趋势图显示； 11、具有可远程控制； 12、具有仿真模式，可脱机分析以往数据； 13、支持软件具有直接数据传输功能，光谱仪数据快捷导出到电脑； 14、光谱仪内置软件，具有扫描、显示、存储、输出光谱数据功能。 15、具有显示光谱曲线且可以电容式触碰控制（手指即可在屏幕上操作）进行参数、扫描等操作。 | 1台 |
| 2 | 保偏光纤熔接机 | 1、适用光纤类型：SM,MM,DS,NZDS,High-Index,EDF,LDF,PMF,MCF； 2、包层直径：125-500μm； 3、涂覆直径：160-1300μm（光纤夹具），160-900mm（夹涂覆层熔接）； 4、光纤切割长度：6mm（夹涂覆层熔接），8-10mm（夹包层熔接）； 5、熔接损耗：SM:≤0.014dB； 6、熔接时间：≥15s（单模，包层夹持），≥50s（PANDA、光纤，包层夹持）； 7、拉力测试：≥1.96N； 8、热缩管长度：10-60mm； 9、典型加热时间：≤35s（40mm热缩管）； 10、设置熔接程序：≥200组； 11、设置加热程序：≥100组； 12、熔接数据存储：最多1000组数据包含4个熔接图像； 13、熔接图像放大倍数：104X，278X，556X（侧面观察），64X（端面观察）； 14、尺寸：210Wx180Dx165Hmm ±10mm ； 15、显示器：≥4.3寸彩色LCD触摸屏； 16、保偏光纤熔接机至少具有1个USB连接端口，支持通过该端口连接电脑进行控制操作; 17、数据输出：USB2.0typeA1port USB2.0miniB1port； 18、电池容量： 60次熔接/加热过程； 19、操作温度：0-40℃； 20、存储温度：-40-60℃； 21、湿度：0-90%（不结露）； 22、电源：AC：100-240V（50/60Hz）。 | 1台 |

注：以上技术参数投标人必须完全响应，否则作无效投标处理。