# 第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 宜春市疾病预防控制中心核酸检测类试剂采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订后的12个月内完成供货 |
| 交货地点 |  | 甲方指定地点 |
| 安装地点 |  | 甲方指定地点 |
| 备注 |  | / |

## 二、采购要求

（一） 技术需求

（1）清单1

| 序号 | 品 名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额（元） | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 1750 |  |  | 具有三类医疗器械注册证 | 响应文件中提供三类医疗器械注册证 |
| 2 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 1750 |  |  | 具有三类医疗器械注册证 | 响应文件中提供三类医疗器械注册证 |
| 3 | 甲型H1N1流感病毒双通道核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 4 | 季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 5 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 1750 |  |  | 具有三类医疗器械注册证 | 响应文件中提供三类医疗器械注册证 |
| 6 | 乙型流感病毒Victoria和Yamagata谱系双通道核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | 禽流感病毒H5/H7/H9三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 200 |  |  |  |  |
| 8 | 禽流感病毒H10核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 200 |  |  |  |  |
| 9 | 核酸提取试剂盒 | 32份/盒 | 人份 | 3200 |  |  | 匹配达安基因smart32提取仪 |  |
| 10 | 核酸提取试剂盒 | 96份/盒 | 人份 | 3840 |  |  | 匹配博日提取仪 |  |
| 11 | 核酸提取试剂盒 | / | 人份 | 500 |  |  | 匹配鲲鹏基因ArchiPure 96 |  |
| 12 | 肠道病毒通用病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 100 |  |  |  |  |
| 14 | 柯萨奇病毒16型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 100 |  |  |  |  |
| 15 | 柯萨奇病毒6型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 100 |  |  | 单重或多重具有三类医疗器械注册证 | 响应文件中提供单重或多重具有三类医疗器械注册证 |
| 16 | 柯萨奇病毒10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50份/盒 | 人份 | 100 |  |  | 单重或多重具有三类医疗器械注册证 | 响应文件中提供单重或多重具有三类医疗器械注册证 |
| 17 | 麻疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1盒/50份 | 人份 | 200 |  |  |  |  |
| 18 | 风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1盒/50份 | 人份 | 200 |  |  |  |  |

（2）清单2

| 序号 | 品 名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 （元） | 质 量 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 西尼罗病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 3 | 登革病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 黄热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 5 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 6 | 辛德毕斯病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 7 | 致病钩端螺旋体核酸试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 8 | 汉坦病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 9 | 汉坦病毒HTNV、SEOV双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 10 | 恙虫病立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 400 |  |  |  |  |
| 11 | 发热伴血小板减少综合症布尼亚病毒（L基因、M基因、S基因）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 350 |  |  |  |  |
| 12 | 致病钩端螺旋体核酸试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 13 | 基孔肯雅病毒核酸试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 14 | 鹦鹉热衣原体病毒核酸试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 15 | 猪链球菌核酸试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 16 | 蜱传病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 大别班达病毒、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体、森林脑炎病毒、斑点热群立克次体、克里米亚-刚果出血热病毒、查菲埃立克体、嗜吞噬细胞无形体、 | 人份 | 350 |  |  |  |  |
| 17 | 蜱传疾病血清学检测试剂盒 | 发热伴血小板减少综合征病毒、森林脑炎病毒 | 人份 | 100 |  |  |  |  |
| 18 | 流行性乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 19 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 20 | 脑膜炎奈瑟菌(X型，Y型，W135型)三重核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  | 霍乱弧菌 |
| 21 | 脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 22 | 脑膜炎奈瑟菌（A型，B型，C型）三重核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 23 | 猪链球菌（通用型，2型）双重核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 24 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 25 | 霍乱弧菌O1、0139双重核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 26 | 霍乱弧菌CTXA基因核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 27 | 霍乱弧菌CTXAB基因核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
| 28 | 疟原虫核酸检测试剂盒（四重荧光PCR法） | / | 人份 | 25 |  |  |  | 疟原虫检测 |
| 29 | 食源性疾病多重核酸检测预分装试剂盒 | （沙门氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌，5种致泻大肠埃希氏菌（EIEC、ETEC、EPEC、EHEC、EAEC）、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、蜡样芽胞杆菌、产气荚膜梭菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、克罗诺杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌和诺如病毒） | 人份 | 50 |  |  |  |  |
| 30 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 25 |  |  |  |  |
|  | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 50 |  |  |  |  |
|  | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 50 |  |  |  |  |
| 33 | 产志贺毒素大肠埃希菌核酸检测试剂盒（含毒力基因stx） | / | 人份 | 50 |  |  |  |  |
| 34 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒 | / | 人份 | 50 |  |  |  |  |

（3）清单3

| 序号 | 商品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额（元） | 质 量 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28重呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 多重呼吸道检测试剂盒 包含以下检测项目28项（鼻病毒、腺病毒、人偏肺病毒、博卡病毒、甲型流感病毒 H3N2(HA)型、甲型流感病毒 H1N1(HA)型、乙型流感病毒 BV 型、乙型流感病毒 BY 型、人冠状病毒 NL63/229E/OC43/HKU1 型、副流感病毒 I/II/III/IV 型、 新型冠状病毒 ORF1ab 基因、新型冠状病毒 N 基因、甲型流感病 毒、乙型流感病毒、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌、A 组链球菌、 肺炎支原体、肺炎链球菌、肠道病毒、 呼吸道合胞病毒 A 型、 呼吸道合胞病毒 B 型） | 人份 | 2000 |  |  | 投标试剂盒生产厂家需提供同品牌≥13种呼吸道类别病原参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。(需提供三类医疗器械注册证）多重检测试剂不超过8管/份标本 |
| 2 | 12种发热伴出血症候病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克病毒、卡萨诺尔森林病毒 | 人份 | 250 |  |  | 响应文件中需提供多重检测试剂不超过4管/份标本 |
| 3 | 百日咳杆菌双重核酸检测试剂盒 | 25人份/盒 | 人份 | 25 |  |  |  |
| 4 | 诺如病毒核酸检测试剂及分型（GI/GII型） | 通用、1型、2型 | 人份 | 100 |  |  |  |
| 5 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 人份 | 100 |  |  | 响应文件中须提供单重或多重具有三类医疗器械注册证 |

（清单1）通用核酸参数

1.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，也可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装。每个反应孔核酸体积不超过5μL，终体积不超过25μL，一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min

2.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃≤10min；b）预变性95℃≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃≤5sec及60℃≤30 sec，循环≤45次。

3.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果自动判读软件，一键自动完成多种病原体的结果判读。                                                                                                                                  4.试剂可承受的反复冻融次数≥5次。                                                                                                                               5.适用于：于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P 等全自动荧光PCR 检测仪。                                                                                                                        6.检测性能：灵敏度≤1000copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。                                                                                                       7.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

8. 为保证扩增程序一致可同时上机清单1所投产品需为同一品牌。

（清单2）通用核酸参数

1、规格：25反应/盒，50反应/盒

2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。

3、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。

4、最低检测限：500 copies/mL 。

5、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL

6、扩增时间小于80分钟。

7、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。

8、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。

9、为方便使用，扩增程序一致性，所投试剂品牌为同一品牌。

10..生产厂家资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（以上在响应文件中需提供有效证明文件复印件佐证），且一年内免费提供20份异常标本的宏基因测序需求。

11.为保证扩增程序一致可同时上机清单2所投产品需为同一品牌。

（清单3）通用核酸参数

1.用于 于ABI7500，Bio-Rad CFX96，Roche Lightcycler480I、Lightcycler480II、cobas Z480，宏石SLAN-96S、SLAN-96P 等全自动荧光PCR 检测仪。

2.试剂效期：12 个月，到货后质保期不少于10个月。

3.荧光 PCR 法，探针为 Taqman 探针，具有单重、双重、三重、四重及多重荧光 PCR 试剂。

4.扩增时间 RNA 类标本不大于 80 分钟，DNA 类标本不大于 70 分钟。

5.试剂盒成份精简，组分：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量。

6.试剂具有抵抗反复冻融及防污染能力，具有超强的热稳定性。

7.检测精密性参考品的变异系数≦5%。                                                                                                                                     8.检测性能：灵敏度≤1000copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

9.为保证扩增程序一致可同时上机清单3所投产品需为同一品牌。

（二） 商务条件

1、付款条件和方式：合同签订后,收到采购人需求通知，按需分批次配送到货，经采购人验收合格后，按实际采购数量分批次据实结算货款。

2、合同履行期限：合同签订后的12个月内完成供货。

3、交货时间：根据采购单位供货需求分批次将产品及时运送到采购单位指定地点，收到采购单位订单后 7 个工作日内到货，供货时出库单（复印件加盖单位公章）提供给采购单位。

4、其他要求：

（1）中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

（2）中标人须保证所提供的货物为原厂生产的合格产品；有效期≤1年的，所供产品到达采购单位距离生产日期不能超过2个月。有效期>1年的，所供产品到达采购单位距离生产日期不能超过3个月，产品的运输和贮存须符合法律规定，并向采购人提供相应运输记录。质量保证期内发生的一切费用由乙方承担。

（3）在提供每一批次的产品时，随货提供产品的产品合格证书。

注：投标人须完全响应上述商务条件，否则投标无效。