## （一） 技术需求

一、低本底αβ测量仪

1、一次可同时测量≥8个样品，并分别给出≥8个样品中的总α、总β的活度浓度；仪器运行时可先后分别放置≥8个样品，样品完全独立测量、分析；

2、全封闭铅室，主探测器及反符合探测器包裹在铅屏蔽室内，传感器组件(包括PMT)无外露；

3、单位面积平均本底计数率α≤0.005/cm2•min-1, β≤0.15/cm2•min-1；

4、效率比：α≥80%，β≥50%；

5、效率稳定性：α＜3%，β＜8%；

6、串道比：α射线对β道≤3%，β射线对α道≤0.5%；

7、使用环境温度（10-35℃）±5℃，相对湿度≤85%；

8、电源：交流220V±10%，50Hz，功耗≤40W；绝缘电阻≥2兆欧；

9、采用低重心可移动轮组；

10、仪器工作过程无需气源，控制器高压、阈值调节采用计算机数控调节，软件操作。高压、阈值参数由控制器主机存贮；

11、采用USB2.0（非串口转接），或TCP/IP网络连接；

12、可生成可预览打印报告，直接打印或是生成包括但不限于Excel、PDF、Word、TXT等形式的数据报告。中文软件控制系统，包含数据获取、分析、报告预览、打印等基本功能；采用多文档应用程序，测量、分析、打印等功能可同时进行。采用多文档应用程序，测量、分析、打印等功能可同时进行；

13、仪器的操作系统软件具备：水样分析、一般样品分析、生物样品分析、低本底分析、标准源分析、工作源分析等基本菜单功能和工具栏；

14、仪器采用双闪烁体传感器，主探测器不怕污染，表面可擦洗；

15、基本水样品分析，包含B类不确定度和钾40扣除功能；

16、仪器检测方法满足GB/T 5750.13-2023中检测要求；

17、因涉及饮用水安全和放射源，仪器生产厂家需取得生态环境主管部门放射源豁免备案证明文件并经中华人民共和国生态环境部予以公告的证明”（响应文件提供放射源豁免备案表和中华人民共和国生态环境部网站公示截图）。

18、此设备验收需确保通过通过江西省职防院组织的总α总β放射性测量能力比对并获得优秀结果。

配置要求

（1）机柜1个；

（2）控制箱1套；

（3）主探测器8个；

（4）反符合探测器2个；

（5）测控系统1套；

（6）≥8通道铅室1套；

（7）标准粉末源40K 1份；

（8）标准粉末源241Am 1份；

（9）样品盘100个；

（10）探测器电源线1套；

（11）探测器高压线1套；

（12）探测器信号线1套；

（13）有效期内的检定证书1份；

（14）数据采集系统1套；

（15）吸盘天线（2.4G/5G）一只（用WIFI连接时配备）。

（16）配套工作站1套：处理器不低于i7，内存不低于32G，硬盘不低于512G（SSD），USB接口不少于4个，正版操作系统，显示器不少于23英寸，配套键盘鼠标，配套输出终端1台（A4幅面，激光打印,彩色打印）。

二、水样蒸发浓缩赶酸仪

1、各通道可独立控制运行，保证各样品之间互不干扰；

2、远红外辐射加热，PID精准温度调控；

3、加热完成后自动冷却，辅助加热模块降温，温度参数可校准；

4、浓缩终点：可根据实验要求设置，单位ml，浓缩单元：≥8位，到达设定量后自动停止实验；

5、加热温度范围：室温到350℃可调。温度控制精度±1℃；

6、国标方法，样品无需转移，减少转移样品损失；

7、高精度传感器定量，智能添加水样，进样量可单独设置（最大不低于5L），到达设定值自动停止加热；

8、仪器用蠕动泵加水样、蠕动泵固定加酸；

9、自动清洗，清洗时自动吸入纯水对整体加样管路进行清洗，清洗时间可单独设置；

10、整机防腐耐酸耐高温保护，能确保长期稳定运行，仪器自带排风或吹扫装置，减少内部零件受酸雾腐蚀。采用24V安全电压；

11、使用蒸发皿作为蒸发容器，规格可为200mL或250mL或300mL；

12、供电电源：AC 220V，50Hz、环境温度：10-35℃、环境湿度：＜60%。

配置要求：

(1)水样蒸发浓缩赶酸仪主机一台

(2)蒸发皿≥8个

(3)电源线2根

(4)配套管路≥8路

(5)设备放置台2个

(6)红外样品烘干器 1台

注：以上所有技术条款为必须满足，否则作无效磋商处理。供应商可以提供满足或优于以上基本需求的技术条款参加磋商。