## 二、采购需求

（一）技术需求

1.设备用途及说明：以成人心脏、小儿心脏超声临床诊断应用和相关教学科研为主，支持实时二维和四维经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科超声等检查全面应用，满足开展新的临床应用需求。提供超声设备必须为该机型最新版本。

2.技术参数

2.1 具备高分辨率液晶显示器≥20英寸，操作面板具备液晶触摸屏≥10"，分辨率≥1920×1080。

2.2 具备标准接口≥3个，所有探头接口均为无针式探头接口，均可互通互换。

2.3 具备先进的血流成像技术：丰富血管的可视化，实现更丰富的血流动力学信息，超越了传统彩色多普勒只能测量朝向或背离探头方向，更好地显示血流真实状态。

2.4 具备微视血流成像模式：能敏感捕捉低速、微细血流。

2.5 具备智能多普勒技术：自动追踪血管，减少操作，让血流检测更高效。

2.6 具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元，M型及解剖M型技术，彩色多普勒成像技术，彩色多普勒能量图技术。

2.7 频谱多普勒：取样宽度及位置范围:宽度0.5-16mm; 分级可调。

2.8 内置负荷超声模块，提供负荷超声斑点追踪定量分析，提供18节段牛眼图显示。

2.9 具备高端超声信号发射，接收和处理系统，实现像素聚焦，优化操作体验，显著提升整体图像质量。

2.10 超声造影成像: 支持心肌造影、血管、腹部造影成像。

2.11 实时三维成像单元支持：支持成人经胸容积，经食道容积成像探头。

2.12 实时三维探头支持实时三维、组织多普勒、负荷超声、超声造影等功能模式。

2.13 具备心脏频谱自动测量：提高诊断效率，减少认为误差，实现标准化分析。

2.14 具备基于实时三维容积数据支持容积图像测量，比如左心室、右心室、左心耳等。

2.15 实时心脏三维成像支持不少于5个心动周期分析。

2.16 心脏三维成像能真实显示心脏立体结构，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科，导管室，心内科显示心脏结构和介入治疗过程。

2.17 具备一键射血分数（EF）测量功能，提升心脏功能评估的效率和可重复性。

2.18 能快速获取左室应变（GLS）数据分析：快速标准化完成心肌功能评估。

2.19 基于二维斑点追踪技术，可分析心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供18节段牛眼图显示，评价心肌功能。

2.20 具备专用左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储器、管道、收缩泵）及应变变化曲线。

2.21 具备心肌应变定量分析：基于二维斑点追踪技术，综合评估整体和局部心肌功能。

2.22 成人相控阵探头性能：频率1-5MHz，最大扫描视野≥90°，探测深度≥15cm。

2.23 腹部探头扫描深度≥40cm。

2.24 探头配置

2.24.1腹部凸阵探头：多频可变频（1-5MHz）

2.24.2  小儿相控阵探头：多频可变频（3-8MHz）

2.24.3经胸单晶体容积探头：多频可变频（1-5MHz）

2.24.4高频血管探头：多频可变频，支持智能动态变频技术（5-10MHz）

2.24.5经食管单晶体容积探头：多频可变频（4-8MHz）

2.25具有智能化操作平台，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；专业心超工作者定制界面：具备人工智能功能，具备纯净波探头技术或手势感应高品质探头技术。

2.26四维成像

2.26.1实时三维探头多角度任意平面显像

2.26.2具备模拟成像技术

2.27 支持自动进行多切面识别，多种采样方式

2.28测量：

2.28.1 自动测量二维、M型、频谱多普勒及组织多普勒功能，可自动进行心脏测量计算，提供快速一致的精确测量结果。

2.28.2自动化心脏多参数测量功能

2.28.3左心测量功能

2.29.支持自动四心腔分析功能，包括容积和心功能测量

3.售后服务及技术培训要求：

3.1 投标人应对所提供的货物提供≥24个月免费维修服务。

3.2 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

3.3 现场培训：卖方应提供现场技术培训≥10个工作日，保证使用人员能正确操作设备的各种功能。

3.4 配置图文打印工作站、不间断电源各两台。

4.要求所投机型为投标厂家已发布的最高端心血管超声设备、最新软件版本并具备升级能力

5.以上设备如自带信息软件，软件功能应满足使用科室使用要求，功能模块应详细，设备信息软件应与医院信息系统无缝对接，信息软件自带服务器或工作站。所有费用包含在投标报价中。

（二）商务条件

1.交付的时间和地点：

1.1.交付的时间：合同签订后90日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试、培训和验收工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

1.2.交货期限延误处理：中标人应按采购需求保证供货，如未按规定的供货期交付，按“第三章 拟签订的合同文本”中相应的条款处理。若有断货等特殊情况时，供应商应提前30天通知采购人，并出示加盖公章的停货书面说明，并提出切实可行的解决方案。断货期间，采购人有权向其他供应商购买产品，直到原供货方能继续供货为止。

1.3.交货、安装地点：吉安市中心人民医院超声医学科，具体位置请各潜在投标人自行对安装现场进行踏勘。

2.付款条件：

2.1.付款方式：本项目所有货物（整机、所有辅助设备及零配件）安装完毕，并且整体经验收合格后支付合同价的100%。

2.2.履约保证金：签订采购合同时，中标人向采购人以非现金方式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等。若中标人未出现违反招标文件及采购合同规定之情形，则本项目下所有设备验收合格后15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给中标人，否则不予退还。

3.包装和运输：

3.1.货物的拆箱、安装等工作由中标人负责，但必须在采购人或采购人指定人员的参与下进行。中标人拆箱、安装前必须先经采购人同意方可进行。

3.2.所有货物、材料、备品备件等均须由中标人送货到指定地点并负责安装，必须提供产品的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书等。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合采购文件要求的，中标人应在7天内免费更换其不合格产品，使之达到采购文件要求，所有费用由中标人负担。

4.售后服务：

4.1.质量保证期：在项目验收通过后，中标人必须提供不低于为期两年的原厂质量保证期（国家法规另有规定和制造企业优于的除外），在质保期内，中标人应提供上门维修或更换服务，所需费用包含在供应商报价中。

4.2.售后服务标准要求：

4.2.1.在质保期内，对所投设备提供7×24小时电话技术支持服务，所需费用包含在供应商报价中。

4.2.2.在质保期内，中标人收到采购人的故障通知后，维修人员必须60分钟内响应、48小时内赶至现场处理并排除故障，所需费用包含在供应商报价中。设备故障维修期间内，若超过48小时没有故障排除的，应先提供同档次备用机供采购人使用。

4.2.3.在质保期内，如果设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料，所需费用包含在投标报价中。

4.2.4.培训：中标人须派专业技术人员到采购人指定地点提供针对采购人的操作人员及设备维修人员的现场培训，使采购人的相关技术人员能熟练独立工作并完全掌握设备的使用与日常运行维护为止。中标人须提供培训记录及培训考核记录、仪器保养要求及操作流程、操作、维修注意事项，并提供操作手册、操作规程及维修手册。

4.2.5.中标人的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

5.保险：包含财产保险（货物运输保险等）、人身保险、责任保险（公众责任保险、雇主责任保险等）、信用保险等。均应包含在投标总价中。

6.其他要求：

6.1.报价要求：本项目为交钥匙工程：所有货物、材料、运输、转运、装卸、辅材、安装、施工、调试、安全文明生产、机械设备及耗材费、检测、验收、上线运行、培训、技术支持、保险、人员工资福利、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、利润、税金、售后服务、质保期内维修材料、缺陷期间维护及为完成该项目不可预见的费用等一切费用均包含在投标报价总价中，且合同期内单价不作调整。中标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡中标人在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。

6.2.安装及货物验收要求：

6.2.1.验收方式、验收程序、验收内容：

货物达到指定地点后，由中标人提出到货验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行货物的包装的检查、开箱检查，对合同货物的品名、型号规格、数量、附件及备件（如产品说明书、产品合格证书）等是否齐全进行核查，核查无误后进行硬件设备到货验收。合同货物安装调试完毕后，由中标人提出交付验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行交付验收。

视项目实施情况，采购人有权选择是否邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。如货物未能通过检测验收，中标人应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

如验收达不到规定要求，比如在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；对于不合格的货物，中标人必须在10个工作日里及时更换。中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

6.2.2.验收标准：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（3）货物来源符合官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

（4）如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。