## 二、采购需求

（一）技术需求

一、设备：全身机彩超或彩色多普勒超声波诊断仪（要求为最高端机型最新版本）。

二、数量：壹台。

三、设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、肌骨、泌尿等全身应用超声诊断。

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：

4.1.1 ≥23英寸高清液晶显示器，配置自由旋转臂，全方位可调；

4.1.2 ≥15英寸高清彩色液晶触摸屏；

4.1.3 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器；

4.1.4 二维灰阶成像单元及M型显像单元。

4.1.5 彩色多普勒血流成像；

4.1.6 频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元；

4.1.7 实时自动多普勒包络测量功能；

4.1.8 穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影；

4.1.9 一键启动自定义的操作流程；

4.1.10 自动产科测量技术；

4.1.11 自动颈项透明层测量技术，自动颅内透明层测量技术；

4.1.12 主机支持中文显示及输入。

4.2 具备多种图像优化技术，包括：

4.2.1 组织谐波成像技术，作用于全身扫查应用，提高图像信噪比；

4.2.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展；

4.2.3 全场动态聚焦成像技术；

4.2.4 声速匹配成像；

4.2.5 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头；

4.2.6 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，具备多倍放大功能；

4.2.7 具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率；

4.2.8 斑点噪声抑制技术；

4.2.9 实时多声束空间复合成像技术；

4.2.10 智能图像扫描技术,一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数；

4.2.11 实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度。

4.2.12心脏探头显示扫描角度＞80°。

4.2.13高频探头频率≥24MHz。

4.3 具备高级成像优化技术，包括：

4.3.1 方向性精细血流成像；

4.3.2 高清血流成像；

4.3.3 微血管增强显像技术；

4.3.4 立体血流成像；

4.3.5 血管自动追踪技术；

4.4 具备其他应用功能，包括：

4.4.1 组织多普勒成像技术具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析；

4.4.2 心脏解剖M型成像技术，M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条360°自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析；

4.4.3 左心功能自动测量技术；

4.4.4 具备造影成像功能，包括：

4.4.4.1 对发射脉冲频带及能量的精确双控制（超声屏幕可视MI机械指数和DP声压指数），使脉冲信号最佳匹配造影剂微泡的非线性响应，从而获得纯净的造影回波信号。通过调节DP指数,可直接调节MI机械指数；

4.4.4.2 造影灌注时相可调，可一键切换动脉相与延迟相；

4.4.4.3 具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用。

4.4.5 具备血管内中膜测量技术及血管弹性精准定量技术。

4.4.6 具备多种组织弹性成像及定量功能：

4.4.6.1 可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内（包括线凸双平面探头），具备乳腺、甲状腺、前列腺、肝脏等方面应用领域。

4.4.7 具备融合成像技术：

4.4.7.1 利用空间磁定位系统，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、实时精准导航和微创治疗。

4.4.7.2应用于凸阵探头、线阵探头、腔内（包括线凸双平面探头）探头。

4.5 测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)，包括：

4.5.1 一般测量；

4.5.2 妇、产科测量；

4.5.3 心脏功能测量；

4.5.4 多普勒血流测量与分析；

4.5.5 外周血管测量与分析；

4.5.6 自动多普勒血流测量与分析。

4.6  图像存储与(电影)回放重现单元。

4.7 信号输入/输出：

4.7.1 输出信号：高清输出接口；

4.7.2 参考信号：心电、心音。

4.8 数据连通性，包括：

4.8.1 医学数字图像传输；

4.8.2 有线/无线数据传输系统；

4.8.3 DICOM3.0接口图像传输部件。

4.9 图像管理与记录装置，包括：

4.9.1 超声图像存档与病案管理系统；

4.9.2 主机系统：固态硬盘≥1TB；

4.9.3 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像；

4.9.4 以往图像与当前图像同屏对比显示；

4.9.5 内置CD－RW / DVD –RW；

4.9.6 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置；

4.9.7 支持客户自定义的报告系统。

五、技术参数：

5.1 系统通用功能，包括：

5.1.1 系统通道数 ≥ 1500万；动态范围≥320db；

5.1.2 探头接口：≥4个无针式探头接口，可互通互用（不含CW接口）；

5.1.3 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

5.2 探头规格，包括：

5.2.1 性能：超宽频带变频探头，在二维中心频率最多可达6种，谐波中心频率最多可达6种；多普勒频率最多可达6种；变频个数可视可调。

5.2.2 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵，线-凸阵；

5.2.3 主机工作频率范围：1-18MHz；

5.2.4  B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD；

5.2.5 配置5把探头，包括：

5.2.5.1 凸阵探头1把：多频可变频

5.2.5.2 线阵探头1把：多频可变频

5.2.5.3 相控阵探头1把：多频可变频

5.2.5.4 超高频线阵探头1把：最高显示频率要≥24MHz；

5.2.5.5 线-凸双平面腔内探头1把：多频可变频，其中线阵支持频率≥10MHz，凸阵扫查角度＞150°

5.3 二维灰阶显像主要参数：

5.3.1 发射声束聚焦：发射≥8段；

5.3.2 探头最大扫描深度≥40cm；

5.3.3 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率；

5.4.2 最大测量速度：PWD≥±10.6m/s, CWD≥24m/s；

5.4.3 最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)；

5.4.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节；

5.4.5 零位移动：≥6级；

5.4.6 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示；

5.5.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步；

5.5.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，超微细血流成像，立体血流成像；

5.5.4 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度；

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

六、其他

6.1 配置图文打印工作站、不间断电源各两台。

七、以上设备如自带信息软件，软件功能应满足使用科室使用要求，功能模块应详细，设备信息软件应与医院信息系统无缝对接，信息软件自带服务器或工作站。所有费用包含在投标报价中。

（二）商务条件

1.交付的时间和地点：

1.1.交付的时间：合同签订后90日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试、培训和验收工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

1.2.交货期限延误处理：中标人应按采购需求保证供货，如未按规定的供货期交付，按“第三章 拟签订的合同文本”中相应的条款处理。若有断货等特殊情况时，供应商应提前30天通知采购人，并出示加盖公章的停货书面说明，并提出切实可行的解决方案。断货期间，采购人有权向其他供应商购买产品，直到原供货方能继续供货为止。

1.3.交货、安装地点：吉安市中心人民医院超声医学科，具体位置请各潜在投标人自行对安装现场进行踏勘。

2.付款条件：

2.1.付款方式：本项目所有货物（整机、所有辅助设备及零配件）安装完毕，并且整体经验收合格后支付合同价的100%。

2.2.履约保证金：签订采购合同时，中标人向采购人以非现金方式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等。若中标人未出现违反招标文件及采购合同规定之情形，则本项目下所有设备验收合格后15个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给中标人，否则不予退还。

3.包装和运输：

3.1.货物的拆箱、安装等工作由中标人负责，但必须在采购人或采购人指定人员的参与下进行。中标人拆箱、安装前必须先经采购人同意方可进行。

3.2.所有货物、材料、备品备件等均须由中标人送货到指定地点并负责安装，必须提供产品的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书等。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合采购文件要求的，中标人应在7天内免费更换其不合格产品，使之达到采购文件要求，所有费用由中标人负担。

4.售后服务：

4.1.质量保证期：在项目验收通过后，中标人必须提供不低于为期叁年的原厂质量保证期（国家法规另有规定和制造企业优于的除外），在质保期内，中标人应提供上门维修或更换服务，所需费用包含在供应商报价中。

4.2.售后服务标准要求：

4.2.1.在质保期内，对所投设备提供7×24小时电话技术支持服务，所需费用包含在供应商报价中。

4.2.2.在质保期内，中标人收到采购人的故障通知后，维修人员必须60分钟内响应、48小时内赶至现场处理并排除故障，所需费用包含在供应商报价中。设备故障维修期间内，若超过48小时没有故障排除的，应先提供同档次备用机供采购人使用。

4.2.3.在质保期内，如果设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料，所需费用包含在投标报价中。

4.2.4.培训：中标人须派专业技术人员到采购人指定地点提供针对采购人的操作人员及设备维修人员的现场技术培训，现场技术培训≥5个工作日，使采购人的相关技术人员能熟练独立工作并完全掌握设备的使用与日常运行维护为止。中标人须提供培训记录及培训考核记录、仪器保养要求及操作流程、操作、维修注意事项，并提供操作手册、操作规程及维修手册。

4.2.5.中标人的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

5.保险：包含财产保险（货物运输保险等）、人身保险、责任保险（公众责任保险、雇主责任保险等）、信用保险等。均应包含在投标总价中。

6.其他要求：

6.1.报价要求：本项目为交钥匙工程：所有货物、材料、运输、转运、装卸、辅材、安装、施工、调试、安全文明生产、机械设备及耗材费、检测、验收、上线运行、培训、技术支持、保险、人员工资福利、国家法定假日加班费、劳保用品费、办公设备及办公费、管理费、利润、税金、售后服务、质保期内维修材料、缺陷期间维护及为完成该项目不可预见的费用等一切费用均包含在投标报价总价中，且合同期内单价不作调整。中标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡中标人在报价中未列明但又是建成该项目所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。

6.2.安装及货物验收要求：

6.2.1.验收方式、验收程序、验收内容：

货物达到指定地点后，由中标人提出到货验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行货物的包装的检查、开箱检查，对合同货物的品名、型号规格、数量、附件及备件（如产品说明书、产品合格证书）等是否齐全进行核查，核查无误后进行硬件设备到货验收。合同货物安装调试完毕后，由中标人提出交付验收申请，采购人同意后，按照职责权限，组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容进行交付验收。

视项目实施情况，采购人有权选择是否邀请第三方人员或检测机构，对货物进行验收或检测。如货物未能通过检测验收，中标人应按照采购人的要求更换相应货物直至达标，并承担由此产生的一切费用和损失。

如验收达不到规定要求，比如在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；对于不合格的货物，中标人必须在10个工作日里及时更换。中标人若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

6.2.2.验收标准：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（3）货物来源符合官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；

（4）如招标文件的技术要求或招标文件中承诺的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。