（一） 技术需求

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算金额（万元） | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清腔镜操作系统 | 套 | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 |

详细技术参数要求：

一、摄像系统1台

1.1	摄像头分辨率≥3840×2160，逐行扫描，摄像头≤300g；

1.2	可通过摄像头、键盘、手柄对主机进行功能操作及设置，可操作的功能不少于 15 种，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等；

1.3	红光染色功能：无需额外增加光源，利用可见光谱在粘膜和血管上表现的差异性，显著增强不同层次的对比度；

1.4	主机可同时处理两路图像信号，进行标准白光画面与增强画面同屏对比显示；具备≥2种图像增强功能。

1.5	具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如冷光源、气腹机，并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接；

1.6清晰度达到全高清≥4 倍，精细显示手术中的细微血管，细小神经，筋膜层次。

1.7	主机支持可连接同品牌的多种镜头，全高清数字化的图像处理中心，可连电子膀胱、软镜及光学镜以及硬性镜，既适用于外科手术，满足各临床科室的需求；

1.8	输出端口：DP 数字端口≥2 个，12G/3G-SDI 数字端口≥1 个，DVI-D 数字端口≥1 个，具有≥1个USB接口；

1.9	电气安全认证级别：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证，均需达到 CF-1类；

1.10摄像主机具备≥4种画中画显示功能；

1.11主机具备术野画面放大，亮度可调功能，≥3倍画面放大，≥7级画面可调，≥2级亮度可调；

1.12主机具备自适应缩放功能，在进行白平衡的同时可根据链接的光学镜的不同直径，自动调节最合适的放大倍数；

二、冷光源1台

2.1	LED 光源：≥300W

2.2	使用寿命：≥10000 小时

2.3	色温：≥6000K；

三、全高清监视器1台

3.1	高清医用监视器

3.2	尺寸：≥32 寸

3.3	分辨率：最高像素≥3840×2160

3.4	信号输入方式，DVI-D、3G-SDI；

四、气腹机1台

4.1	最大流速≥40L/分

4.2	具备过压保护功能

4.3	自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示；

五、腹腔镜头1根

5.1	分辨率≥3840×2160

5.2	 30°镜，直径≤10mm，长≥10cm

5.3	光学镜分辨率≥29.5LPmm

5.4	有效景深至少包含3-100mm；

六、输尿管镜1根

6.1	 6°镜，镜身≤12fr，长≥43cm

6.2	器械通道≥6fr

6.3	可高温高压消毒，带光纤接口；

七、输尿管镜1根

7.1	 6°镜，外径≤7fr，长≥43cm

7.2	器械通道≥3.4fr

7.3	可高温高压消毒，带光纤接口；

八、配置清单：

| 序号 | - 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 影像模块 | 1台 |
| 3 | 摄像头 | 1个 |
| 4 | LED冷光源 | 1台 |
| 5 | 医用监视器 | 1台 |
| 6 | 导光束 | 1根 |
| 7 | 气腹机 | 1台 |
| 8 | 镜头 | 1根 |
| 9 | 输尿管镜 | 2根 |
| 10 | 抓钳 | 2把 |
| 11 | 分离钳 | 2把 |
| 12 | 哈巴狗（国产） | 4把 |
| 13 | 持针器 | 2把 |
| 14 | 吸引器 | 2把 |