## 技术要求

- （一）血透机(具体名称以注册证适用范围为准）

1. 基础性能

血泵流量：50~600 ml/min

超滤控制：1000~4000ml/h，支持≥8种超滤曲线

透析液流量：300~800 ml/min（可调步长≤100 ml/min）

跨膜压（TMP）：监测范围-100~+500 mmHg

电导率范围：13~15mS/cm，监测精度±0.2 mS/cm

2. 安全监测系统

血压监测：无创实时监测（标配），收缩压≥30mmHg/舒张压≥10mmHg，精度±3mmHg

漏血检测：光学或红外双重监测，灵敏度≤0.35 （HCT 32%）

空气检测：（超声波或光学双传感器），精度≤0.02 mL，静脉夹联动阻断

压力监测范围：

动脉压：-400~+400 mmHg

静脉压：-50~+390 mmHg

3. 治疗功能模块

清除率监测：（Kt/V监测），支持实时显示及数据导出

个性化方案：

可调钠/超滤/肝素曲线≥6种）

肝素泵：0.1~10 mL/h，

快速补液：支持治疗中定容补液

4. 消毒与可靠性

消毒模式：化学消毒（柠檬酸/次氯酸钠）+ 热消毒（≥80℃），耗时≤40分钟

自检功能：开机及治疗中每15分钟自动密闭性测试

后备电源：内置UPS，断电后维持血泵及监测功能≥20分钟，数据不丢失

耗材兼容性：开放耗材系统，支持通用管路及透析器

5. 配置与扩展性

≥12英寸彩色触摸屏，全中文操作界面

数据管理：存储≥20次治疗记录，支持故障日志查询

网络接口RS232或RS232C或RS485或以太网口，支持治疗数据输出

过滤器：标配透析液过滤器接口，寿命≥800小时

- 血液透析滤过机(具体名称以注册证适用范围为准）

1、基础性能

| 参数项 | 要求 |
| --- | --- |
| 治疗模式 | 支持HD（血液透析）、HF（血液滤过）、HDF（血液透析滤过），前/后稀释可选 |
| 超滤控制 | 容量平衡腔系统，超滤率0–4000ml/h，精度≤±2%，支持零超滤 |
| 透析液流量 | 300–800ml/min可调 |
| 血泵流速 | 50–600ml/min，精度≤±10%，支持双针 |
| 温度控制 | 透析液温度33–40℃可调，精度≤±2℃；血温监测34–40℃，精度（独立传感器） |
| 电导度 | 13-18mS/cm（25℃），精度≤±0.2mS/cm，反馈式配比 |
| 设备功率 | ≤1.8KVA |

2、临床监测功能（强制要求）

| 功能 | 参数细节 |
| --- | --- |
| 血压监测 | - 范围：收缩压60-250mmHg/舒张压40-200mmHg - 精度：≤±5mmHg（动态） - 支持自动间隔测量（5/15/30/60min）及趋势图 |
| 在线清除率监测 | - 实时显示Kt/V值、尿素清除率（K） - Kt/V误差≤±0.15，清除率误差≤±5% - 治疗结束生成报告 |
| 血容量监测 | - 相对血容量（RBV）监测范围70–120%，精度≤±3% - 支持阈值报警（可联动超滤率调整，可选） |
| 肝素管理 | 注射流量0–9.9ml/h，支持累积计量、大剂量追加（≤5ml/次）及停泵时间设定 |

3、安全与报警系统

| 参数项 | 要求 |
| --- | --- |
| 压力监测 | - 动脉压：-400~+500mmHg - 静脉压：-200~+400mmHg - 跨膜压：-400~+500mmHg - 精度≤±10mmHg |
| 漏血检测 | 光学/超声检测，灵敏度≤0.5ml/min（透析液流量800ml/min时） |
| 空气监测 | 超声波检测，灵敏度≤0.02ml气泡，液面自动调整 |
| 水路自检 | 自动密闭性测试，间隔≤15分钟/次 |
| 多系统互锁 | 血压、血容量、清除率任一超限时，自动降血泵流速或暂停超滤 |

4、消毒与维护

| 参数项 | 要求 |
| --- | --- |
| 消毒方式 | 支持化学消毒+热消毒（≥85℃），消毒/脱钙/冲洗一体化，耗时≤40分钟 |
| 透析液过滤器 | 标配超纯透析液过滤接口，单过滤器使用≥150人次或800小时 |
| 自动程序 | 一键预冲、回血、消毒，支持透析液吸管在线清洗 |
| 数据存储 | 自动保存≥20次治疗记录（含血压、KT/V、超滤曲线等） |

5、扩展与兼容性

| 参数项 | 要求 |
| --- | --- |
| 显示屏 | ≥10英寸彩色触摸屏，全中文操作界面 |
| 数据接口 | RS232C/RS485或以太网口，支持治疗数据输出 |
| 耗材兼容 | 开放通用型血路管、透析器（提供兼容清单） |
| 后备电源 | 内置UPS，断电后维持血泵及监测功能≥20分钟，数据不丢失 |
| 使用寿命 | 设计寿命≥10年或40,000小时 |

6、配置要求（单台）

6.1主机（含血泵、平衡腔、监测模块）

6.2血压监测模块（内置或外接）

6.3在线清除率监测模块

6.4超纯透析液过滤器及支架

6.5后备电池（≥20分钟续航）